EZ/40/2026/MW                                                                                       Załącznik nr 2.38 do SWZ

Szafa do suszenia narzędzi

| Producent |  |
| --- | --- |
| Nazwa / model / typ / nr katalogowy |  |
| Rok produkcji (min. 2025 r.) |  |

| L.p. | Nazwa / Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Suszarka do narzędzi i osprzętu anestezjologicznego | TAK |  |
|  | Właściwe dokumenty zgodnie z klasą wyrobu medycznego potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2024 r., poz. 1620) | TAK, załączyć do oferty |  |
|  | Urządzenie przystosowe do podłączenia do instalacji wentylacji mechanicznej wywiewnej | TAK |  |
|  | Urządzenie przeznaczone do suszenia narzędzi i osprzętu anestezjologicznego– pojemność komory min. 9 tac narzędziowych w pozycji na płasko (niepochylone) o wym. zgodnych ze standardem DIN 1/1 lub min. 30 węży anestezjologicznych | TAK |  |
|  | Urządzenie nieprzelotowe, jednodrzwiowe wolnostojące | TAK |  |
|  | Suszarka wykonana z materiałów odpornych na środki dezynfekcyjne, myjące i korozję | TAK |  |
|  | Wymuszony obieg powietrza wewnątrz komory | TAK |  |
|  | Wymuszony obieg powietrza wewnątrz rur anestezjologicznych | TAK |  |
|  | Powietrze suszące filtrowane | TAK |  |
|  | Drzwi suszarki wyposażone w szybę – umożliwiające kontrolę zawartości komory suszarki bez konieczności otwierania drzwi i utraty ciepła z komory | TAK |  |
|  | Zakres regulacji czasu suszenia min. 1- 999 minut. | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia różnych temperatur suszenia z zakresu min. 70-90 º C | TAK |  |
|  | Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego | TAK |  |
|  | Panel z klawiaturą membranową | TAK |  |
|  | Wyposażona w filtr min. HEPA H13 na poborze powietrza, automatyczny alarm w przypadku jakiegokolwiek spadku ciśnienia w obwodzie oraz w przypadku konieczności wymiany filtra | TAK |  |
|  | Maksymalne wymiary gabarytowe: urządzenie nie większe niż: 700 mm szerokość, od 1950-2500 mm wysokość , głębokość 450-750 mm | TAK, podać |  |
|  | Moc: min 3,2 kW max. 4 kW, zasilanie 230 V | TAK, podać |  |
|  | Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 13485 (lub równoważne), | TAK, załączyć do oferty |  |
|  | Pozostałe: |  |  |
|  | Gwarancja minimum 36 miesięcy | TAK | Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym. Dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w SWZ. |
|  | W okresie gwarancji – przeglądy okresowe w ilości wymaganej przez producenta (podać liczbę wymaganych dla bezpiecznej pracy urządzenia, przeglądów okresowych w okresie 1 roku) | TAK, podać |  |

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Serwis gwarancyjny prowadzi…………………..………..…………………..…....... (uzupełnić)

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim.

Treść oświadczenia wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia urządzeń spełniających wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

…...............................................

podpis oferenta