EZ/40/2026/MW                                                                                       Załącznik nr 2.40 do SWZ

Myjnia-dezynfektor 15 tac DIN

| Producent |  |
| --- | --- |
| Nazwa / model / typ / nr katalogowy |  |
| Rok produkcji (min. 2025 r.) |  |

| L.p. | Nazwa / Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie o pojemności komory umożliwiające mycia i dezynfekcję nie mniej niż 15 sztuk tac instrumentowych o wymiarach minimum zgodnie z Załącznikiem 2.71 do SWZ lub 6 pojemników sterylizacyjnych ½ STE lub 4 pojemników 1 STE z pokrywami | TAK |  |
|  | Urządzenie przelotowe, dwudrzwiowe do zabudowy, bez konieczności dostępu z boku do wykonania czynności serwisowych, budowa umożliwiająca ustawianie urządzeń jedno obok drugiego | TAK |  |
|  | Właściwe dokumenty zgodnie z klasą wyrobu medycznego potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2024 r., poz. 1620) | TAK, załączyć do oferty |  |
|  | Konstrukcja urządzenia spełniająca wymagania normy PN EN ISO 15883-1,2, potwierdzona stosowną deklaracją, urządzenie do zabudowy | TAK, załączyć do oferty |  |
|  | Urządzenie musi być dostarczone wraz z modułami i licencjami niezbędnymi do komunikacji z dowolnym systemem zarządzania obrotem narzędzi w Centralnej Sterylizatorni. | TAK |  |
|  | Prace wdrożeniowe w tym zakresie mają być zakończone protokołem poprawnej komunikacji urządzenia | TAK |  |
|  | Dostarczone licencje i sterowniki muszą być wydane bezterminowo, bez dodatkowych opłat. | TAK |  |
|  | Urządzenie posiada serwisowy program diagnostyczny zdalnego dostępu do urządzenia. | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia sterownika urządzenia do zewnętrznego systemu komputerowego z oprogramowaniem dla Centralnej Sterylizatorni, automatyczna transmisja danych parametrów procesu, wykresu i danych dotyczących załadunku ze sterownika myjni do zewnętrznego oprogramowania | TAK |  |
|  | Automatyczna archiwizacja i wydruk ostatnich min. 1000 raportów procesów (raportów i wykresów procesów) w pamięci sterownika urządzenia | TAK |  |
|  | Wymiary zewnętrzne urządzenia nie więcej niż 1000x1000x2450 mm (szer. x głęb. x wys.). | TAK, podać |  |
|  | Wymiary użytkowe komory myjni nie mniej niż 640x800x640 mm (szer. x głęb. x wys.). | TAK, podać |  |
|  | Drzwi myjni: automatyczne, przesuwne (otwierane w dół), całkowicie przeszklone | TAK |  |
|  | Komora, elementy funkcjonalne, grzejne, ramiona spryskujące, przewody rurowe wykonane ze stali kwasoodpornej | TAK |  |
|  | Powierzchnia czołowa/obudowa wykonana z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych, w sposób ułatwiający utrzymanie czystości tj. brak wystających elementów, śrub mocujących i innych | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania procesów mycia i dezynfekcji termicznej (z możliwością sterowania wartością Ao), chemiczno – termicznej. Liczba programów mycia – dezynfekcji min. 10 w tym minimum 5 programów standardowych wybieranych bezpośrednio z ekranu dotykowego do obsługi urządzenia | TAK, podać |  |
|  | Procesy mycia i dezynfekcji realizowane automatycznie, bez potrzeby ingerencji użytkownika, procesy zgodne z normą PN EN ISO15883 | TAK |  |
|  | Możliwość zaprogramowania minimum 10 różnych programów mycia i dezynfekcji | TAK |  |
|  | Wbudowany zbiornik przygotowawczy do podgrzania wody zdemineralizowanej przeznaczonej do dezynfekcji termicznej, zbiornik usytuowany poza komora mycia i komorą spustową | TAK |  |
|  | Wbudowany zbiornik do odzysku wody zdemineralizowanej do użycia w innym kroku procesu | TAK |  |
|  | System cyrkulacji wody, roztworów roboczych i powietrza do suszenia zapewniający procesowanie powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych załadunku | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie zmian parametrów programów w postaci kodu | TAK |  |
|  | Sterowanie i kontrola pracy urządzenia w języku polskim za pomocą sterownika mikroprocesorowego wyposażonego w 2 kolorowe, ekrany dotykowe (wielkości min. 6.5 cali) do obsługi urządzenia (obsługa urządzenia poprzez bezpośredni dotyk pola na ekranie dotykowym), wyświetlania komunikatów tekstowych, cyfrowych i wykresów parametrów procesu, czasu i faz cyklu, stanu myjni | TAK, podać |  |
|  | Minimum 3 pompy dozujące preparaty chemiczne, każda z możliwością nastawienia dozy środka, bezpośrednio z panelu sterującego dla każdego z zaprogramowanych cykli mycia i dezynfekcji | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia zewnętrznego systemu dozowania preparatów chemicznych, możliwość stosowania środków chemicznych różnych producentów (również w okresie gwarancji) | TAK |  |
|  | Pomiar dozy preparatu za pomocą kalibrowalnych przepływomierzy | TAK |  |
|  | Miejsce wewnątrz urządzenia na podłączenie min, 3 kanistrów ze środkami chemicznymi (min 5 l każdy) | TAK |  |
|  | Suszarka turbinowa, wyposażona w jeden filtr klasy HEPA14 do suszenia załadunku myjni z systemem kontroli filtra i sygnalizacją konieczności wymiany filtra | TAK |  |
|  | Kontrola poziomu dozowanych środków chemicznych w zbiornikach | TAK |  |
|  | Brak elementów grzewczych wewnątrz komory myjni, system podgrzewania roztworu roboczego poza komorą myjni | TAK |  |
|  | Ogrzewanie elektryczne | TAK |  |
|  | Oświetlenie wnętrza komory wraz z sygnalizacją kolorami stanu myjni | TAK |  |
|  | Wyposażona w wyłącznik awaryjny po stronie załadowczej i wyładowczej | TAK |  |
|  | Aktywny program do mycia i dezynfekcji narzędzi robotów operacyjnych ( różnych producentów, dostępnych na rynku w Polsce) po zastosowaniu specjalistycznych wózków wsadowych potwierdzony przez producenta narzędzi robotycznych. | TAK |  |
|  | Możliwość powrotu wózka załadowczego przez myjnie w sposób „ŚLUZY” | TAK |  |
|  | Automatyczne rozpoznanie wózka załadowczego i automatyczny wybór programu dedykowanego do danego typu wózka załadowczego | TAK |  |
|  | Przyłącza do wody zimnej i demineralizowanej (brak wody ciepłej) | TAK |  |
|  | Przyłącze do sprężonego powietrza | TAK |  |
|  | Moc: max. 25kW, zasilanie 400 V | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie przystosowane do współpracy z systemem centralnego dozowania środków chemicznych | TAK |  |
|  | Opanelowanie urządzenia oraz opanelowanie uzupełniające otworu montażowego ze stali kwasoodpornej - komplet | TAK |  |
|  | Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 13485 (lub równoważne), | TAK, załączyć do oferty |  |
|  | Pozostałe: |  |  |
|  | Gwarancja minimum 36 miesięcy | TAK | Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym. Dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w SWZ. |
|  | W okresie gwarancji – przeglądy okresowe w ilości wymaganej przez producenta (podać liczbę wymaganych dla bezpiecznej pracy urządzenia, przeglądów okresowych w okresie 1 roku) | TAK, podać |  |
|  | Szkolenie w zakresie obsługi | TAK |  |

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Serwis gwarancyjny prowadzi…………………..………..…………………..…....... (uzupełnić)

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim.

Treść oświadczenia wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia urządzeń spełniających wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

…...............................................

podpis oferenta