EZ/40/2026/MW                                                                                       Załącznik nr 2.42 do SWZ

Myjnia-dezynfektor przelotowa do endoskopów elastycznych

| Producent |  |
| --- | --- |
| Nazwa / model / typ / nr katalogowy |  |
| Rok produkcji (min. 2025 r.) |  |

| L.p. | Nazwa / Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie przelotowe, dwudrzwiowe do zabudowy, bez konieczności dostępu z boku do wykonania czynności serwisowych | TAK |  |
|  | Właściwe dokumenty zgodnie z klasą wyrobu medycznego potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2024 r., poz. 1620) | TAK, załączyć do oferty |  |
|  | Konstrukcja urządzenia spełniająca wymagania normy PN EN ISO 15883, potwierdzona stosowną deklaracją, | TAK, załączyć do oferty |  |
|  | Urządzenie posiada serwisowy program diagnostyczny zdalnego dostępu do urządzenia | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia sterownika urządzenia do zewnętrznego systemu komputerowego z oprogramowaniem dla Centralnej Sterylizatorni, automatyczna transmisja danych parametrów procesu, wykresu i danych dotyczących załadunku ze sterownika myjni do systemu komputerowego | TAK |  |
|  | Urządzenie musi być dostarczone wraz z modułami i licencjami niezbędnymi do komunikacji z dowolnym systemem zarządzania obrotem narzędzi w Centralnej Sterylizatorni. | TAK |  |
|  | Prace wdrożeniowe w tym zakresie mają być zakończone protokołem poprawnej komunikacji urządzenia. | TAK |  |
|  | Dostarczone licencje i sterowniki muszą być wydane bezterminowo, bez dodatkowych opłat. | TAK |  |
|  | Wyposażony w bezpośrednio podłączony do sterownika czytnik RFID do rozpoznawania i archiwizacji załadunków | TAK |  |
|  | Możliwość odtworzenia danych urządzenia w przypadku ich utraty bez udziału serwisu producenta | TAK |  |
|  | Automatyczny eksport danych do zewnętrznego oprogramowania | TAK |  |
|  | Możliwość mycia endoskopów różnych producentów | TAK |  |
|  | Możliwość wyposażenia urządzenia w złącza testu szczelności i przyłącza kanałów endoskopów dla różnych endoskopów, wraz z urządzeniem przyłącza dla minimum 4 modeli endoskopów | TAK |  |
|  | Proces dezynfekcji z użyciem środków opartych na kwasie nadoctowym, czas pełnego procesu mycia i dezynfekcji nie dłuższy niż 20 minut | TAK |  |
|  | Jednokrotne użycie roztworów roboczych (środka myjącego i dezynfekcyjnego) | TAK |  |
|  | Komora myjni wykonana ze stali kwasoodpornej | TAK |  |
|  | Praca w szczelnym systemie zamkniętym | TAK |  |
|  | Ostatnie płukanie wodą zdezynfekowaną | TAK |  |
|  | Wbudowany w urządzenie system do dezynfekcji wody do ostatecznego płukania | TAK |  |
|  | Automatyczna kontrola szczelności endoskopu podczas całego procesu, urządzenie wyposażone w zintegrowany automatyczny system testowania szczelności endoskopów, automatyczne przerwanie procesu w przypadku wykrycia nieszczelności endoskopu w trakcie procesu | TAK |  |
|  | Wyjmowany kosz do umieszczania endoskopów | TAK |  |
|  | Przesuwne pionowo, przeszklone drzwi komory | TAK |  |
|  | Sterowanie mikroprocesorowe | TAK |  |
|  | Możliwość zaprogramowania dodatkowych programów lub modyfikacji poszczególnych etapów procesu mycia i dezynfekcji, dostęp do funkcji programowania dla uprawnionych osób zabezpieczony kodem | TAK |  |
|  | Automatyczny program termicznej samodezynfekcji urządzenia | TAK |  |
|  | Kolorowy ekran dotykowy do obsługi urządzenia z wyświetlaniem w postaci tekstowej czasu procesu i komunikatów o kolejnych krokach/ fazach procesu, temperaturze w komorze oraz informacji dot. testu szczelności. | TAK |  |
|  | Wyświetlanie komunikatów w języku polskim | TAK |  |
|  | Wyświetlanie komunikatu o konieczności wykonania przeglądu | TAK |  |
|  | Pomiar ilości dozowanych środków przy użyciu przepływomierzy z możliwością ich kalibracji | TAK |  |
|  | Pomiar temperatury przy użyciu czujników temperatury z możliwością ich kalibracji | TAK |  |
|  | Sygnalizacja braku środków: myjącego i dezynfekcyjnego | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia wody zdemineralizowanej do płukania końcowego | TAK |  |
|  | Wbudowana drukarka parametrów procesu | TAK |  |
|  | Wymiary zewnętrzne urządzenia nie więcej niż 700x900x2500 mm (szer. x głęb. x wys.) | TAK, podać |  |
|  | Przyłącza do wody zimnej i demineralizowanej | TAK |  |
|  | Przyłącze do sprężonego powietrza | TAK |  |
|  | Moc: max. 4.5kW, zasilanie 230 V | TAK, podać |  |
|  | Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 13485 (lub równoważne), | TAK, załączyć do oferty |  |
|  | Pozostałe: |  |  |
|  | Gwarancja minimum 36 miesięcy | TAK | Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym. Dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w SWZ. |
|  | W okresie gwarancji – przeglądy okresowe w ilości wymaganej przez producenta (podać liczbę wymaganych dla bezpiecznej pracy urządzenia, przeglądów okresowych w okresie 1 roku) | TAK, podać |  |

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Serwis gwarancyjny prowadzi…………………..………..…………………..…....... (uzupełnić)

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim.

Treść oświadczenia wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia urządzeń spełniających wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

…...............................................

podpis oferenta