EZ/40/2026/MW                                                                                       Załącznik nr 2.61 do SWZ

System dozowania detergentów

| Producent |  |
| --- | --- |
| Nazwa / model / typ / nr katalogowy |  |
| Rok produkcji (min. 2025 r.) |  |

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny/ wartość | Parametry oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | System dozowania centralnego środków chemicznych do zapewnienia ciągłej, nieprzerwanej dostawy środków płynnych przeznaczonych do myjni dezynfektorów do narzędzi. | Tak |  |
|  | System dozowania dostosowany do wszystkich planowanych miejsc przeznaczonych na myjnie/ dezynfektory | Tak |  |
|  | Zasilanie myjni wyposażonych w 4 pompy środków chemicznych każda. | Tak |  |
|  | Układ zbiorników buforowych montowanych bezpośrednio w przestrzeni serwisowej myjni | Tak |  |
|  | Zbiorniki buforowe z możliwością obserwacji poziomu płynów o pojemności nie mniej niż 2.7l, wyposażone w przyłącze do podłączenia lancy do poboru środka oraz czujniki poziomu płynu. | Tak |  |
|  | Rama utrzymująca konstrukcję układu poboru wykonana ze stali kwasoodpornej | Tak |  |
|  | Lance ssawne z zintegrowanymi czujnikami poziomu zbiorników środków chemicznych w zbiornikach głównych. Układ przystosowany do obsługi zbiorników głównych o pojemności od 20 do 200 litrów | Tak |  |
|  | Mikroprocesorowy układ sterowania z sygnalizacją błędów (alarmów) i ostrzeżeń, możliwość stosowania różnych pojemności zbiorników głównych (kalibracja pojemności). Możliwość ręcznego sterowania pompami środków chemicznych oraz odstawienia danej pompy. Panel sterujący wyposażony w wyłącznik bezpieczeństwa. Zabezpieczenie przed przepełnieniem zbiorników buforowych. | Tak |  |
|  | Wanny wychwytowe (min. 1 szt.) z PE/stali kwasoodpornej, na których stoją zbiorniki zabezpieczające przed ewentualnym wyciekiem środków chemicznych, | Tak |  |
|  | Możliwość stosowania systemu dozowania przy odległościach zbiorników głównych i buforujących powyżej 15m | Tak |  |
|  | System alarmów z wyświetlaniem informacji |  |  |
|  | Połączenie zbiorników stacji dozowania ze zbiornikami buforującymi rurkami z teflonu lub ze stali kwasoodpornej | Tak |  |
|  | Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 9001 (lub równoważne) | Tak |  |
|  | Pozostałe: |  |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK | Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym. Dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w SWZ. |

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Serwis gwarancyjny prowadzi…………………..………..…………………..…....... (uzupełnić)

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim.

Treść oświadczenia wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia urządzeń spełniających wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

…...............................................

podpis oferenta