EZ/41/2026/MW                                                                                       Załącznik nr 2.3 do SWZ

Sterylizator parowy 4 STE

| Producent |  |
| --- | --- |
| Nazwa / model / typ / nr katalogowy |  |
| Rok produkcji (min. 2025 r.) |  |

| L.p. | Nazwa / Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sterylizator parowy o pojemności 4 jednostek wsadowych (zgodnie z PN EN 285), wyposażony w zintegrowaną, elektryczną wytwornicę pary | TAK |  |
|  | Właściwe dokumenty zgodnie z klasą wyrobu medycznego potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2024 r., poz. 1620) | TAK, załączyć do oferty |  |
|  | Urządzenie o pojemności komory 4 jednostek wsadu o wymiarach 300x300x600 mm. | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie przelotowe, dwudrzwiowe do zabudowy, bez konieczności dostępu z boku do wykonania czynności serwisowych, ustawianie urządzeń jedno obok drugiego | TAK |  |
|  | Konstrukcja sterylizatora spełniająca wymagania normy PN EN 285, potwierdzona stosowną deklaracją zgodności | TAK, załączyć do oferty |  |
|  | Urządzenie posiada serwisowy program diagnostyczny zdalnego dostępu do urządzenia | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia sterownika urządzenia do zewnętrznego systemu komputerowego z oprogramowaniem dla Centralnej Sterylizatorni, automatyczna transmisja danych parametrów procesu, wykresu i danych dotyczących załadunku ze sterownika sterylizatora do systemu komputerowego, którego dostawa i wdrożenie jest przedmiotem niniejszego postepowania złącznik nr 2.27 Prace wdrożeniowe w tym zakresie mają być zakończone protokołem poprawnej komunikacji urządzenia. | TAK |  |
|  | Urządzenie musi być dostarczone wraz z modułami i licencjami niezbędnymi do komunikacji z dowolnym systemem zarządzania obrotem narzędzi w Centralnej Sterylizatorni. | TAK |  |
|  | Dostarczone licencji i sterowniki muszą być wydane bezterminowo, bez dodatkowych opłat. | TAK |  |
|  | Wyposażony w bezpośrednio podłączony do sterownika, skaner kodów kreskowych 1D/2D do rozpoznawania i archiwizacji załadunków | TAK |  |
|  | Możliwość odtworzenia danych urządzenia w przypadku ich utraty bez udziału serwisu producenta. Urządzenie posiada możliwość odtworzenia min. archiwum cykli i listy błędów oraz ustawień programów | TAK, podać |  |
|  | Automatyczna archiwizacja i wydruk ostatnich min. 5000 raportów procesów (raportów i wykresów procesów) w pamięci sterownika urządzenia | TAK |  |
|  | Automatyczny eksport danych do zewnętrznego oprogramowania | TAK |  |
|  | Wyposażona w zintegrowaną drukarkę termiczną z wydrukiem wykresu parametrów procesu z potwierdzeniem poprawności wykonania procesu | TAK |  |
|  | Automatyczny wydruk gotowych raportów (protokołów tekstowych i wykresów przebiegu procesu sterylizacji) w kolorze z drukarki sieciowej w formacie A4 | TAK, podać |  |
|  | Wymiary zewnętrzne urządzenia nie więcej niż 1000x1000x2500 mm (szer. x głęb. x wys.) | TAK, podać |  |
|  | Wymiary użytkowe komory sterylizatora nie mniej niż 650x650x650 mm (szer. x głęb. x wys.) | TAK, podać |  |
|  | Wykonanie: komora, pierścieniowy płaszcz grzejny komory, drzwi komory, wewnętrzne instalacje parowe, rama i panele zewnętrzne ze stali kwasoodpornej; | TAK |  |
|  | komora, wytwornica pary oraz instalacje parowe i wodne sterylizatora izolowane | TAK |  |
|  | Przesuwne pionowo drzwi komory sterylizacyjnej automatycznie zamykane oraz otwierane po procesie | TAK |  |
|  | Napęd drzwi komory elektryczny | TAK |  |
|  | Uszczelnienie drzwi parą pod ciśnieniem | TAK |  |
|  | Zasilanie z wbudowanej, z niezależnym sterowaniem, elektrycznej wytwornicy pary instalowanej w obrysie sterylizatora | TAK |  |
|  | Automatyczne oczyszczanie wytwornicy pary | TAK |  |
|  | Wbudowany zbiornik rezerwowy wody demineralizowanej i automatyczne odgazowanie wody zasilającej wytwornicę | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia w komorze niezależny od ciśnienia atmosferycznego | TAK |  |
|  | Frakcjonowana próżnia wstępna | TAK |  |
|  | Program do sprawdzania prawidłowego usuwanie powietrza, penetracji pary wodnej i nieobecność gazów nie ulegających kondensacji. Przeprowadzany w temperaturze 134 stopnie C, w czasie 3,5 min. | TAK |  |
|  | Program testu szczelności | TAK |  |
|  | Min. 6 standardowych programów do sterylizacji w temperaturze 121°C, 134°C | TAK |  |
|  | Możliwość modyfikacji programów przez Użytkownika zabezpieczona kodem | TAK |  |
|  | Możliwość zaprogramowania minimum 20 programów sterylizacyjnych w sterowniku urządzenia | TAK, podać |  |
|  | Wbudowany kolorowy ekran dotykowy o przekątnej minimum 10 cali do obsługi i komunikacji z urządzeniem po stronie załadowczej | TAK, podać |  |
|  | Na ekranie w czasie rzeczywistym wyświetlanie minimum: wykresu temperatury i ciśnienia, menu obsługowego, komunikatów obsługowych i komunikatów o błędach w języku polskim, aktualnego etapu procesu i czasu pozostałego do zakończenia procesu. | TAK |  |
|  | Wbudowany kolorowy ekran dotykowy o przekątnej minimum 7 cali do obsługi i komunikacji z urządzeniem po stronie wyładowczej | TAK, podać |  |
|  | Możliwość powrotu wózka załadowczego przez sterylizator w sposób „ŚLUZY” | TAK |  |
|  | Wbudowany system oszczędzania wody | TAK |  |
|  | Przyłącza do wody zimnej i demineralizowanej, przyłącza do sprężonego powietrza, moc: max. 25kW, zasilanie 400 V | TAK, podać |  |
|  | Opanelowanie urządzenia oraz opanelowanie uzupełniające otworu montażowego ze stali kwasoodpornej - komplet | TAK |  |
|  | Wyposażenie sterylizatora parowego: |  |  |
|  | Wózek transportowy sterylizatora parowego – 2 sztuki | TAK |  |
| 43.1 | konstrukcja nośna wózka ze stali kwasoodpornej min. A304., kółka skrętne wózka, w tym co najmniej dwa z blokadą bieżnie kółek wózka z niebrudzącego tworzywa | TAK |  |
|  | Wózek załadowczy sterylizatora parowego (4 jednostki wsadu)- 1 sztuka | TAK |  |
| 44.1 | konstrukcja nośna wózka i półki ze stali kwasoodpornej min. A304., 3 ażurowe półki wózka, jedna lub dwie o regulowanej wysokości położenia | TAK |  |
|  | Pozostałe: |  |  |
|  | Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 13485 (lub równoważne), | TAK, załączyć do oferty |  |
|  | Gwarancja minimum 36 miesięcy | TAK | Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym. Dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w SWZ |
|  | W okresie gwarancji – przeglądy okresowe w ilości wymaganej przez producenta (podać liczbę wymaganych dla bezpiecznej pracy urządzenia, przeglądów okresowych w okresie 1 roku) | TAK, podać |  |
|  | Szkolenie w zakresie obsługi | TAK |  |

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Serwis gwarancyjny prowadzi…………………..………..…………………..…....... (uzupełnić)

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim.

Treść oświadczenia wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia urządzeń spełniających wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

…...............................................

podpis oferenta