[image: image1.png]KRAJOWY e STemowanesier 72 it
PLAN Boscrpeapo UneEuropeska o oo
oosuoowy [ P NextGenerationy e





EZ/40/2026/MW                                                                                       Załącznik nr 2.40 do SWZ 
Myjnia-dezynfektor 15 tac DIN
	Producent
	

	Nazwa / model / typ / nr katalogowy
	

	Rok produkcji (min. 2025 r.)
	


	L.p.
	Nazwa / Opis parametru
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

	1. 
	Urządzenie o pojemności komory umożliwiające mycia i dezynfekcję nie mniej niż 15 sztuk tac instrumentowych o wymiarach minimum zgodnie z Załącznikiem  2.57 do SWZ  lub 6 pojemników sterylizacyjnych ½ STE lub 4 pojemników 1 STE z pokrywami
	TAK
	

	2. 
	Urządzenie przelotowe, dwudrzwiowe do zabudowy, bez konieczności dostępu z boku do wykonania czynności serwisowych, budowa umożliwiająca ustawianie urządzeń jedno obok drugiego
	TAK

	

	3. 
	Właściwe dokumenty zgodnie z klasą wyrobu medycznego potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2024 r., poz. 1620) 
	TAK, załączyć do oferty
	

	4. 
	Konstrukcja urządzenia spełniająca wymagania normy PN EN ISO 15883-1,2, potwierdzona stosowną deklaracją, urządzenie do zabudowy
	TAK, załączyć do oferty
	

	5. 
	Urządzenie musi być dostarczone wraz z modułami i licencjami niezbędnymi do komunikacji z dowolnym systemem zarządzania obrotem narzędzi w Centralnej Sterylizatorni.
	TAK
	

	6. 
	Prace wdrożeniowe w tym zakresie mają być zakończone protokołem poprawnej komunikacji urządzenia
	TAK
	

	7. 
	Dostarczone licencje i sterowniki muszą być wydane bezterminowo, bez dodatkowych opłat.
	TAK
	

	8. 
	Urządzenie posiada serwisowy program diagnostyczny zdalnego dostępu do urządzenia.
	TAK
	

	9. 
	Możliwość podłączenia sterownika urządzenia do zewnętrznego systemu komputerowego z oprogramowaniem dla Centralnej Sterylizatorni, automatyczna transmisja danych parametrów procesu, wykresu i danych dotyczących załadunku ze sterownika myjni do zewnętrznego oprogramowania
	TAK
	

	10. 
	Automatyczna archiwizacja i wydruk ostatnich min. 1000 raportów procesów (raportów i wykresów procesów) w pamięci sterownika urządzenia
	TAK
	

	11. 
	Wymiary zewnętrzne urządzenia nie więcej niż 1000x1000x2450 mm (szer. x głęb. x wys.).   
	TAK, podać
	

	12. 
	Wymiary użytkowe komory myjni nie mniej niż 640x800x640 mm (szer. x głęb. x wys.).   
	TAK, podać
	

	13. 
	Drzwi myjni: automatyczne, przesuwne (otwierane w dół), całkowicie przeszklone
	TAK
	

	14. 
	Komora, elementy funkcjonalne, grzejne, ramiona spryskujące, przewody rurowe wykonane ze stali kwasoodpornej
	TAK
	

	15. 
	Powierzchnia czołowa/obudowa wykonana z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych, w sposób ułatwiający utrzymanie czystości tj. brak wystających elementów, śrub mocujących i innych
	TAK
	

	16. 
	Możliwość wykonania procesów mycia i dezynfekcji termicznej (z możliwością sterowania wartością Ao), chemiczno – termicznej. Liczba programów mycia – dezynfekcji min. 10 w tym minimum 5 programów standardowych wybieranych bezpośrednio z ekranu dotykowego do obsługi urządzenia
	TAK, podać

	 

	17. 
	Procesy mycia i dezynfekcji realizowane automatycznie, bez potrzeby ingerencji użytkownika, procesy zgodne z normą PN EN ISO15883
	TAK
	

	18. 
	Możliwość zaprogramowania minimum 10 różnych programów mycia i dezynfekcji
	TAK
	

	19. 
	Wbudowany zbiornik przygotowawczy do podgrzania wody zdemineralizowanej przeznaczonej do dezynfekcji termicznej, zbiornik usytuowany poza komora mycia i komorą spustową
	TAK
	

	20. 
	Wbudowany zbiornik do odzysku wody zdemineralizowanej do użycia w innym kroku procesu
	TAK
	

	21. 
	System cyrkulacji wody, roztworów roboczych i powietrza do suszenia zapewniający procesowanie powierzchni zewnętrznych 
i wewnętrznych załadunku
	TAK
	

	22. 
	Zabezpieczenie zmian parametrów programów w postaci kodu
	TAK
	

	23. 
	Sterowanie i kontrola pracy urządzenia w języku polskim za pomocą sterownika mikroprocesorowego wyposażonego w 2 kolorowe, ekrany dotykowe (wielkości min. 6.5 cali) do obsługi urządzenia (obsługa urządzenia poprzez bezpośredni dotyk pola na ekranie dotykowym), wyświetlania komunikatów tekstowych, cyfrowych i wykresów parametrów procesu, czasu i faz cyklu, stanu myjni
	TAK, podać
	

	24. 
	Minimum 3 pompy dozujące preparaty chemiczne, każda z możliwością nastawienia dozy środka, bezpośrednio z panelu sterującego dla każdego z zaprogramowanych cykli mycia i dezynfekcji
	TAK
	

	25. 
	Możliwość podłączenia zewnętrznego systemu dozowania preparatów chemicznych, możliwość stosowania środków chemicznych różnych producentów (również w okresie gwarancji)
	TAK
	

	26. 
	Pomiar dozy preparatu za pomocą kalibrowalnych przepływomierzy
	TAK
	

	27. 
	Miejsce wewnątrz urządzenia na podłączenie min, 3 kanistrów ze środkami chemicznymi (min 5 l każdy)
	TAK
	

	28. 
	Suszarka turbinowa, wyposażona w jeden filtr klasy HEPA14 do suszenia załadunku myjni z systemem kontroli filtra i sygnalizacją konieczności wymiany filtra
	TAK
	

	29. 
	Kontrola poziomu dozowanych środków chemicznych w zbiornikach
	TAK
	

	30. 
	Brak elementów grzewczych wewnątrz komory myjni, system podgrzewania roztworu roboczego poza komorą myjni
	TAK

	

	31. 
	Ogrzewanie elektryczne
	TAK
	

	32. 
	Oświetlenie wnętrza komory wraz z sygnalizacją kolorami stanu myjni
	TAK
	

	33. 
	Wyposażona w wyłącznik awaryjny po stronie załadowczej i wyładowczej
	TAK
	

	34. 
	Aktywny program do mycia i dezynfekcji narzędzi robotów operacyjnych ( różnych producentów, dostępnych na rynku w Polsce)  po zastosowaniu specjalistycznych wózków wsadowych potwierdzony przez producenta narzędzi robotycznych.
	TAK

	

	35. 
	Możliwość powrotu wózka załadowczego przez myjnie w sposób „ŚLUZY”
	TAK
	

	36. 
	Automatyczne rozpoznanie wózka załadowczego i automatyczny wybór programu dedykowanego do danego typu wózka załadowczego
	TAK
	

	37. 
	Przyłącza do wody zimnej i demineralizowanej (brak wody ciepłej)
	TAK
	

	38. 
	Przyłącze do sprężonego powietrza
	TAK
	

	39. 
	Moc: max. 25kW, zasilanie 400 V
	TAK, podać
	

	40. 
	Urządzenie przystosowane do współpracy z systemem centralnego dozowania środków chemicznych
	TAK
	

	41. 
	Opanelowanie urządzenia oraz opanelowanie uzupełniające otworu montażowego ze stali kwasoodpornej - komplet
	TAK
	

	42. 
	Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 13485 (lub równoważne),  
	TAK, załączyć do oferty
	

	
	Pozostałe:
	
	

	43. 
	Gwarancja minimum 36 miesięcy
	TAK
	Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym. Dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w SWZ.

	44. 
	W okresie gwarancji – przeglądy okresowe w ilości wymaganej przez producenta (podać liczbę wymaganych dla bezpiecznej pracy urządzenia, przeglądów okresowych w okresie 1 roku)
	TAK, podać
	


Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. 
Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia. 
Serwis gwarancyjny prowadzi…………………..………..…………………..…....... (uzupełnić)
Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim.
Treść oświadczenia wykonawcy: 
1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia urządzeń spełniających wyspecyfikowane parametry.
2. Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.  

…...............................................
                                                                                              


 podpis oferenta
1
[image: image1.png]
3

