[image: image1.png]KRAJOWY e STemowanesier 72 it
PLAN Boscrpeapo UneEuropeska o oo
oosuoowy [ P NextGenerationy e





EZ/40/2026/MW                                                                                       Załącznik nr 2.41 do SWZ 

Komplet wyposażenia dla 5 myjni
	Producent
	

	Nazwa / model / typ / nr katalogowy
	

	Rok produkcji (min. 2025 r.)
	


	
	Komplet wyposażenia dla 5 myjni:

	
	

	1. 
	wózek transportowy z systemem sztywnego dokowania do oferowanych myjni dezynfektorów i zbiorniczkiem ociekowym, wyposażony w system blokowania wózka wsadowego na wózku transportowym – 8 sztuk
	TAK
	

	2. 
	Wózek załadowczy na 6 szt. dużych tac instrumentowych o wymiarach  w zakresie długości i szerokości zgodnie z Załącznikiem  2.57 do SWZ i wysokości 165 mm., ramiona spryskujące zapewniające natrysk każdej mytej tacy od góry oraz od dołu- 1 sztuka
	TAK
	

	3. 
	wózek załadowczy na nie mniej niż 15 szt. dużych tac instrumentowych o wymiarach zgodnie z Załącznikiem  2.57 do SWZ ramiona spryskujące zapewniające natrysk każdej mytej tacy od góry oraz od dołu, minimum 2 przyłącza Luerlock na każdym poziomie umożliwiające podłączenie adapterów do mycia narzędzi endoskopowych, 2 adaptery po minimum 7 przyłączy na wyposażeniu wózka – 2 sztuki
	TAK
	

	4. 
	wózek załadowczy na 12 szt. dużych tac instrumentowych o wymiarach  w zakresie długości i szerokości zgodnie z Załącznikiem  2.57 do SWZ i wysokości 100 mm. ramiona spryskujące zapewniające natrysk każdej mytej tacy od góry oraz od dołu, wyposażony w 30 przyłączy do mycia endoskopów sztywnych/narzędzi mikrochirurgicznych z kanałem roboczym – 2 sztuki
	TAK
	

	5. 
	wózek załadowczy, specjalny trzypoziomowy do mycia narzędzi na tacach do jednoczesnego mycia 6 tac o wymiarach maksymalnych w zakresie długości i szerokości zgodnie z Załącznikiem  2.57 do SWZ i wysokości 80/140 mm, wyposażony w min.100 przyłączy do mycia endoskopów sztywnych/narzędzi mikrochirurgicznych z kanałem roboczym – 1 sztuki
	TAK
	

	6. 
	wózek załadowczy do osprzętu anestezjologicznego – 1 sztuki
	TAK
	

	7. 
	wózek załadowczy do pojemników sterylizacyjnych o pojemności min. 4 pojemników wielkości 1 STU (600x300x300 mm) z pokrywami – 2 sztuki
	TAK
	

	8. 
	wózek załadowczy do pojemników sterylizacyjnych o pojemności min. 6 pojemników wielkości 1/2 STU (600x300x150 mm) z pokrywami – 2 sztuki 
	TAK
	

	9. 
	wózek narzędziowy do narzędzi robotycznych ( robotów operacyjnych różnych producentów dostępnych na rynku w Polsce) górny poziom                 z przyłączami na minimum 2 szt modułów do narzędzi robotycznych, dolny poziom do umieszczenia kosza z instrumentami optycznymi lub tace narzędziowych o wymiarach minimum w zakresie długości i szerokości zgodnie z Załącznikiem  2.57 do SWZ i wysokości 170 mm – 1 sztuka
	TAK
	

	10. 
	moduł do mycia obuwia chirurgicznego rozmiar do 42 – 3 sztuki
	TAK
	

	11. 
	moduł do mycia obuwia chirurgicznego rozmiar do 48 – 3 sztuki
	TAK
	

	12. 
	Automatyczny system załadowczy dla myjni 15 tac – 5 sztuk
	TAK
	

	12.1
	przenośniki rolkowe  o pojemności min. 1 wózka załadowczego, z napędem elektrycznym oraz łatwymi w czyszczeniu elementami i powierzchniami.
	TAK
	

	12.2
	zintegrowane rolki do wygodnego przesuwania koszy z wózka transportowego na stół.
	TAK
	

	12.3
	modułowa konstrukcja z możliwością rozbudowy,  połączona z myjnią na stałe, ale umożliwiając podjęcie prac konserwacyjnych
	TAK
	

	12.4
	wykonany ze stali chromoniklowanej nie gorszej niż nr tworzywa 1.4301
	TAK
	

	13. 
	Automatyczny system wyładowczy dla myjni 15 tac – 5 sztuk
	TAK
	

	13.1
	przenośniki rolkowe  o pojemności min. 1 wózka załadowczego, z napędem elektrycznym oraz łatwymi w czyszczeniu elementami i powierzchniami.
	TAK
	

	13.2
	zintegrowane rolki do wygodnego przesuwania koszy z wózka transportowego na stół.
	TAK
	

	13.3
	modułowa konstrukcja z możliwością rozbudowy,  połączona z myjnią na stałe, ale umożliwiając podjęcie prac konserwacyjnych
	TAK
	

	13.4
	wykonany ze stali chromoniklowanej nie gorszej niż nr tworzywa 1.4301
	TAK
	

	14. 
	Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 9001(lub równoważne),  
	TAK, załączyć do oferty
	

	
	Pozostałe:
	
	

	15. 
	Gwarancja minimum 36 miesięcy
	TAK
	Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym. Dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w SWZ.

	16. 
	W okresie gwarancji – przeglądy okresowe w ilości wymaganej przez producenta (podać liczbę wymaganych dla bezpiecznej pracy urządzenia, przeglądów okresowych w okresie 1 roku)
	TAK, podać
	


Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. 

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia. 

Serwis gwarancyjny prowadzi…………………..………..…………………..…....... (uzupełnić)
Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim.

Treść oświadczenia wykonawcy: 

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia urządzeń spełniających wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.  


…...............................................

                                                                                              


 podpis oferenta
1
2
3

[image: image1.png]