[image: image1.png]KRAJOWY e STemowanesier 72 it
PLAN Boscrpeapo UneEuropeska o oo
oosuoowy [ P NextGenerationy e





EZ/41/2026/MW                                                                                       Załącznik nr 2.3 do SWZ 

Sterylizator parowy 4 STE
	Producent
	

	Nazwa / model / typ / nr katalogowy
	

	Rok produkcji (min. 2025 r.)
	


	L.p.
	Nazwa / Opis parametru
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

	1. 
	Sterylizator parowy o pojemności 4 jednostek wsadowych (zgodnie 
z PN EN 285), wyposażony w zintegrowaną, elektryczną wytwornicę pary
	TAK
	

	2. 
	Właściwe dokumenty zgodnie z klasą wyrobu medycznego potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2024 r., poz. 1620) 

	TAK, załączyć do oferty
	

	3. 
	Urządzenie o pojemności komory 4 jednostek wsadu o wymiarach 300x300x600 mm. 
	TAK, podać


	

	4. 
	Urządzenie przelotowe, dwudrzwiowe do zabudowy, bez konieczności dostępu z boku do wykonania czynności serwisowych, ustawianie urządzeń jedno obok drugiego
	TAK


	

	5. 
	Konstrukcja sterylizatora spełniająca wymagania normy PN EN 285, potwierdzona stosowną deklaracją zgodności 
	TAK, załączyć do oferty
	

	6. 
	Urządzenie posiada serwisowy program diagnostyczny zdalnego dostępu do urządzenia
	TAK
	

	7. 
	Możliwość podłączenia sterownika urządzenia do zewnętrznego systemu komputerowego z oprogramowaniem dla Centralnej Sterylizatorni, automatyczna transmisja danych parametrów procesu, wykresu i danych dotyczących załadunku ze sterownika sterylizatora do systemu komputerowego, którego dostawa i wdrożenie jest przedmiotem niniejszego postepowania złącznik nr 2.27 Prace wdrożeniowe w tym zakresie mają być zakończone protokołem poprawnej komunikacji urządzenia.
	TAK
	

	8. 
	Urządzenie musi być dostarczone wraz z modułami i licencjami niezbędnymi do komunikacji z dowolnym systemem zarządzania obrotem narzędzi w Centralnej Sterylizatorni.
	TAK
	

	9. 
	Dostarczone licencji i sterowniki muszą być wydane bezterminowo, bez dodatkowych opłat.
	TAK
	

	10. 
	Wyposażony w bezpośrednio podłączony do sterownika, skaner kodów kreskowych 1D/2D do rozpoznawania i archiwizacji załadunków
	TAK
	

	11. 
	Możliwość odtworzenia danych urządzenia w przypadku ich utraty bez udziału serwisu producenta. Urządzenie posiada możliwość odtworzenia min. archiwum cykli i listy błędów oraz ustawień programów
	TAK, podać


	

	12. 
	Automatyczna archiwizacja i wydruk ostatnich min. 5000 raportów procesów (raportów i wykresów procesów) w pamięci sterownika urządzenia
	TAK
	

	13. 
	Automatyczny eksport danych do zewnętrznego oprogramowania


	TAK
	

	14. 
	Wyposażona w zintegrowaną drukarkę termiczną z wydrukiem wykresu parametrów procesu z potwierdzeniem poprawności wykonania procesu
	TAK
	

	15. 
	Automatyczny wydruk gotowych raportów (protokołów tekstowych i wykresów przebiegu procesu sterylizacji) w kolorze z drukarki sieciowej w formacie A4
	TAK, podać
	

	16. 
	Wymiary zewnętrzne urządzenia nie więcej niż 1000x1000x2500 mm (szer. x głęb. x wys.)
	TAK, podać
	

	17. 
	Wymiary użytkowe komory sterylizatora nie mniej niż 650x650x650 mm (szer. x głęb. x wys.)
	TAK, podać
	

	18. 
	Wykonanie: komora, pierścieniowy płaszcz grzejny komory, drzwi komory, wewnętrzne instalacje parowe, rama i panele zewnętrzne ze stali kwasoodpornej;
	TAK
	

	19. 
	komora, wytwornica pary oraz instalacje parowe i wodne sterylizatora izolowane
	TAK
	

	20. 
	Przesuwne pionowo drzwi komory sterylizacyjnej automatycznie zamykane oraz otwierane po procesie
	TAK
	

	21. 
	Napęd drzwi komory elektryczny
	TAK
	

	22. 
	Uszczelnienie drzwi parą pod ciśnieniem
	TAK
	

	23. 
	Zasilanie z wbudowanej, z niezależnym sterowaniem, elektrycznej wytwornicy pary instalowanej w obrysie sterylizatora
	TAK
	

	24. 
	Automatyczne oczyszczanie wytwornicy pary
	TAK
	

	25. 
	Wbudowany zbiornik rezerwowy wody demineralizowanej i automatyczne odgazowanie wody zasilającej wytwornicę
	TAK
	

	26. 
	Pomiar ciśnienia w komorze niezależny od ciśnienia atmosferycznego
	TAK
	

	27. 
	Frakcjonowana próżnia wstępna
	TAK
	

	28. 
	Program do sprawdzania prawidłowego usuwanie powietrza, penetracji pary wodnej i nieobecność gazów nie ulegających kondensacji. Przeprowadzany w  temperaturze 134 stopnie C, w czasie  3,5 min.
	TAK
	

	29. 
	Program testu szczelności
	TAK
	

	30. 
	Min. 6 standardowych programów do sterylizacji w temperaturze 121°C, 134°C
	TAK
	

	31. 
	Możliwość modyfikacji programów przez Użytkownika zabezpieczona kodem
	TAK
	

	32. 
	Możliwość zaprogramowania minimum 20 programów sterylizacyjnych w sterowniku urządzenia
	TAK, podać
	

	33. 
	Wbudowany kolorowy ekran dotykowy o przekątnej minimum 10 cali do obsługi i komunikacji z urządzeniem po stronie załadowczej
	TAK, podać
	

	34. 
	Na ekranie w czasie rzeczywistym wyświetlanie minimum: wykresu temperatury i ciśnienia, menu obsługowego, komunikatów obsługowych i komunikatów o błędach w języku polskim, aktualnego etapu procesu i czasu pozostałego do zakończenia procesu.  
	TAK


	

	35. 
	Wbudowany kolorowy ekran dotykowy o przekątnej minimum 7 cali do obsługi i komunikacji z urządzeniem po stronie wyładowczej
	TAK, podać
	

	36. 
	Możliwość powrotu wózka załadowczego przez sterylizator w sposób „ŚLUZY”
	TAK
	

	37. 
	Wbudowany system oszczędzania wody
	TAK
	

	38. 
	Przyłącza do wody zimnej i demineralizowanej, przyłącza do sprężonego powietrza,  moc: max. 25kW, zasilanie 400 V
	TAK, podać
	

	39. 
	Opanelowanie urządzenia oraz opanelowanie uzupełniające otworu montażowego ze stali kwasoodpornej - komplet
	TAK
	

	
	Wyposażenie sterylizatora parowego:
	
	

	40. 
	Wózek transportowy sterylizatora parowego – 2 sztuki
	TAK
	

	43.1
	konstrukcja nośna wózka ze stali kwasoodpornej min. A304., kółka skrętne wózka, w tym co najmniej dwa z blokadą bieżnie kółek wózka z niebrudzącego tworzywa


	TAK
	

	41. 
	Wózek załadowczy sterylizatora parowego (4 jednostki wsadu)- 1 sztuka
	TAK
	

	44.1
	konstrukcja nośna wózka i półki ze stali kwasoodpornej min. A304., 3 ażurowe półki wózka, jedna lub dwie o regulowanej wysokości położenia
	TAK
	

	
	Pozostałe:
	
	

	42. 
	Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 13485 (lub równoważne),  
	TAK, załączyć do oferty
	

	43. 
	Gwarancja minimum 36 miesięcy
	TAK
	Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym. Dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w SWZ

	44. 
	W okresie gwarancji – przeglądy okresowe w ilości wymaganej przez producenta (podać liczbę wymaganych dla bezpiecznej pracy urządzenia, przeglądów okresowych w okresie 1 roku)
	TAK, podać
	


Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. 

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia. 
Serwis gwarancyjny prowadzi…………………..………..…………………..…....... (uzupełnić)
Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim.

Treść oświadczenia wykonawcy: 

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia urządzeń spełniających wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.  


…...............................................

                                                                                              


 podpis oferenta
1
4
3

[image: image1.png]