[image: image1.png]KRAJOWY e STemowanesier 72 it
PLAN Boscrpeapo UneEuropeska o oo
oosuoowy [ P NextGenerationy e





EZ/41/2026/MW                                                                                       Załącznik nr 2.4 do SWZ 

Myjnia-dezynfektor do kontenerów i wózków
	Producent
	

	Nazwa / model / typ / nr katalogowy
	

	Rok produkcji (min. 2025 r.)
	


	L.p.
	Nazwa / Opis parametru
	Parametr wymagany 
	Parametr oferowany

	1. 
	Urządzenie umożliwiające mycie wózków transportowych, pojemników sterylizacyjnych, kuwet dezynfekcyjnych, butów operacyjnych
	TAK


	

	2. 
	Właściwe dokumenty zgodnie z klasą wyrobu medycznego potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2024 r., poz. 1620) 
	TAK, załączyć do oferty
	

	3. 
	Urządzenie przelotowe, dwudrzwiowe, wjazd do komory z wysokości posadzki przy głębokości niecki nie większej niż 20 cm
	TAK


	

	4. 
	Konstrukcja urządzenia spełniająca wymagania normy PN EN ISO 15883, potwierdzona stosowną deklaracją, urządzenie do zabudowy
	TAK, załączyć do oferty
	

	5. 
	Urządzenie posiada serwisowy program diagnostyczny zdalnego dostępu do urządzenia
	TAK
	

	6. 
	Urządzenie musi być dostarczone wraz z modułami i licencjami niezbędnymi do komunikacji z dowolnym systemem zarządzania obrotem narzędzi w Centralnej Sterylizatorni.
	TAK
	

	7. 
	Prace wdrożeniowe w tym zakresie mają być zakończone protokołem poprawnej komunikacji urządzenia
	TAK
	

	8. 
	Dostarczone licencje i sterowniki muszą być wydane bezterminowo, bez dodatkowych opłat.
	TAK
	

	9. 
	Możliwość podłączenia sterownika urządzenia do zewnętrznego systemu komputerowego z oprogramowaniem dla Centralnej Sterylizatorni, automatyczna transmisja danych parametrów procesu, wykresu i danych dotyczących załadunku ze sterownika myjni do systemu komputerowego
	TAK
	

	10. 
	Wyposażony w bezpośrednio podłączony do sterownika, skaner kodów kreskowych 1D/2D do rozpoznawania i archiwizacji załadunków
	TAK
	

	11. 
	Możliwość odtworzenia danych urządzenia w przypadku ich utraty bez udziału serwisu producenta. Urządzenie posiada możliwość odtworzenia min. archiwum cykli i listy błędów oraz ustawień programów.  
	TAK


	

	12. 
	Automatyczna archiwizacja i wydruk ostatnich min. 5000 raportów procesów (raportów i wykresów procesów) w pamięci sterownika urządzenia
	TAK
	

	13. 
	Automatyczny eksport danych do zewnętrznego oprogramowania
	TAK
	

	14. 
	Wyposażona w zintegrowaną drukarkę termiczną z wydrukiem wykresu parametrów procesu z potwierdzeniem osiągnięcia parametrów A0
	TAK
	

	15. 
	Wymiary wewnętrzne użytkowe komory nie więcej niż 1700x2000x1200 mm (dł. x wys. x szer.)
	TAK, podać
	

	16. 
	Drzwi myjni: automatyczne, przesuwne, całkowicie przeszklone na ramie ze stali kwasoodpornej, otwierane w bok
	TAK
	

	17. 
	Komora, elementy funkcjonalne, grzejne, ramiona spryskujące, przewody rurowe wykonane ze stali kwasoodpornej
	TAK
	

	18. 
	Powierzchnia czołowa/obudowa wykonana z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych, w sposób ułatwiające utrzymanie czystości tj. brak wystających elementów, śrub mocujących i innych)
	TAK
	

	19. 
	Możliwość wykonania procesów mycia i dezynfekcji termicznej (z możliwością sterowania wartością Ao), chemiczno – termicznej, minimum 20 programów standardowych w tym nie mniej niż 4 wybieranych bezpośrednio z ekranu dotykowego do obsługi urządzenia
	TAK
	

	20. 
	Procesy mycia i dezynfekcji realizowane automatycznie, bez potrzeby ingerencji użytkownika, procesy zgodne z normą PN EN ISO 15883,
	TAK
	

	21. 
	Minimum 1 zbiornik roztworów roboczych o pojemności nie mniejszej niż 180 litrów, pozwalający na wykorzystanie roztworu roboczego w kolejnych procesach
	TAK
	

	22. 
	Wbudowany zbiornik do odzysku wody zdemineralizowanej do użycia w innym kroku procesu o pojemności nie mniejszej niż 180 litrów
	TAK
	

	23. 
	Przepływowy system podgrzewania roztworu roboczego zlokalizowany poza komorą myjni, brak elementów grzejnych wewnątrz komory
	TAK
	

	24. 
	Zabezpieczenie zmian parametrów programów w postaci kodu
	TAK
	

	25. 
	Sterowanie i kontrola pracy urządzenia w języku polskim za pomocą sterownika mikroprocesorowego wyposażonego w 2 kolorowe, ekrany dotykowe (wielkości min. 5 cali) do obsługi urządzenia (obsługa urządzenia poprzez bezpośredni dotyk pola na ekranie dotykowym), wyświetlania komunikatów tekstowych, cyfrowych i wykresów parametrów procesu, czasu i faz cyklu, stanu myjni
	TAK
	

	26. 
	Minimum 3 pompy dozujące preparaty chemiczne, każda z możliwością nastawienia dozy środka, bezpośrednia z panelu sterującego dla każdego z zaprogramowanych cykli mycia i dezynfekcji,
	TAK
	

	27. 
	Możliwość podłączenia zewnętrznego systemu dozowania preparatów chemicznych, możliwość stosowania środków chemicznych różnych producentów (również w okresie gwarancji). Załączyć do oferty listę z min. 4 zestawami środków
	TAK, załączyć
	

	28. 
	Pomiar dozy preparatu za pomocą kalibrowalnych przepływomierzy
	TAK
	

	29. 
	Miejsce wewnątrz urządzenia na podłączenie min. 3 kanistrów (min. 20l) ze środkami chemicznymi
	TAK
	

	30. 
	Kontrola poziomu dozowanych środków chemicznych w zbiornikach
	TAK
	

	31. 
	Brak elementów grzewczych wewnątrz komory myjni, system podgrzewania roztworu roboczego poza komorą myjni
	TAK
	

	32. 
	Ogrzewanie elektryczne
	TAK
	

	33. 
	Zintegrowana suszarka z możliwością nastawy temperatury i czasu indywidualnie dla każdego procesu, wyposażona w system filtrów powietrza zgodny z normą  PN EN 15883
	TAK
	

	34. 
	Możliwość wyłączenia awaryjnego myjni z każdego miejsca we wnętrzu komory mycia.
	TAK


	

	35. 
	Automatyczny przechył mytych wózków umożliwiający odpływ wody z płaskich powierzchni
	TAK, 
	

	36. 
	Automatyczne dysze natryskowe na bocznych ścianach komory zapewniające oprysk wszystkich powierzchni załadunku (ruch wahadłowy, poziomy)
	TAK
	

	37. 
	Przyłącza do wody zimnej i demineralizowanej
	TAK
	

	38. 
	Przyłącze do sprężonego powietrza
	TAK


	

	39. 
	Moc: max. 130kW, zasilanie 400 V
	
	

	40. 
	Wymiary zewnętrzne urządzenia nie więcej niż 2100x2500x2600 mm (dł. x wys. x szer.)


	TAK, podać
	

	41. 
	Opanelowanie urządzenia oraz opanelowanie uzupełniające otworu montażowego ze stali kwasoodpornej - komplet
	TAK
	

	42. 
	Wyposażenie myjni:
	
	

	43.1
	wózek wsadowy o pojemności nie mniejsza niż 16 pojemników sterylizacyjnych wielkości jednej jednostki wsadu (300x300x600 mm) wraz z pokrywami - 1 sztuka
	
	

	43.2
	wózek wsadowy o pojemności nie mniejsza niż 40 par obuwia operacyjnego - 1 sztuka
	
	

	
	Pozostałe
	
	

	1. 
	Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 13485 (lub równoważne),  
	TAK, załączyć do oferty
	

	2. 
	Gwarancja minimum 36 miesięcy
	TAK
	Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym. Dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w SWZ.

	3. 
	W okresie gwarancji – przeglądy okresowe w ilości wymaganej przez producenta (podać liczbę wymaganych dla bezpiecznej pracy urządzenia, przeglądów okresowych w okresie 1 roku)
	TAK, podać
	


Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. 

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia. 

Serwis gwarancyjny prowadzi…………………..………..…………………..…....... (uzupełnić)
Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim.

Treść oświadczenia wykonawcy: 

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia urządzeń spełniających wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.  


…...............................................

                                                                                              


 podpis oferenta
1
4
3

[image: image1.png]