EZ/45/2026/WS

Załącznik nr 2.1 do SWZ

(Załącznik nr … do umowy)

OPIS PRZEDMIOTU DZIERŻAWY

(wymagane minimalne parametry techniczno-funkcjonalne)

Aparat do hemodializy z możliwością pomiaru klirensu mocznika metodą ON — line - 4szt.

| Opis | Podać |
| --- | --- |
| Wykonawca/Producent |  |
| Nazwa – model/typ |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji min. 2026 rok |  |
| Wartość odtworzeniowa brutto przedmiotu dzierżawy | ………………zł w tym podatek VAT …..% |

| Lp. | Minimalne parametry wymagane | Parametr graniczny | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Automatyczne profilowanie sodu — minimum 6 gotowych profili | Tak, podać |  |
|  | Automatyczne profilowanie ultrafiltracji — minimum 6 gotowych profili | Tak, podać |  |
|  | Automatyczny pomiar klirensu mocznika metodą „on-line" | Tak, podać |  |
|  | Bateria, która w przypadku braku zasilania z sieci energetycznej zapewni pracę aparatu przez co najmniej 15 min. | Tak, podać |  |
|  | Kontrolowana w sposób ciągły ultrafiltracja — objętościowa metoda pomiaru | Tak, podać |  |
|  | Wyświetlanie parametrów ultrafiltracji: ultrafiltracja docelowa, czas ultrafiltracji, szybkość ultrafiltracji, objętość ultrafiltracji | Tak, podać |  |
|  | Możliwość wykonania hemodializy octanowej i wodorowęglanowej na ogólnie dostępnych koncentratach | Tak, podać |  |
|  | Przepływ dializatu od 300 — 800 ml/min | Tak, podać |  |
|  | Temperatura płynu dializacyjnego do wyboru od 35 do 39°C | Tak, podać |  |
|  | Przewodność płynu dializacyjnego 12,8 do 15,7 mS/cm | Tak, podać |  |
|  | Automatyczne testowanie przed i w trakcie zabiegu dializy | Tak, podać |  |
|  | Płynna regulacja przepływu pompy krwi w pełnym zakresie — minimalny zakres regulacji od 15 — 600 ml/min | Tak, podać |  |
|  | Możliwość realizacji dializy jednoigłowej metodą (Click — clack) | Tak, podać |  |
|  | Pompa heparyny z możliwością automatycznego podania żądanego „bolusa" | Tak, podać |  |
|  | Zakres dozowania pompy heparyny minimum 0,1 do 10 ml/h | Tak, podać |  |
|  | Moduł pomiaru ciśnienia tętniczego i żylnego krwi za pomocą mankietu sprzężonego z aparatem | Tak, podać |  |
|  | Możliwość doposażenia w mankiety o różnych rozmiarach | Tak, podać |  |
|  | Temperatura poboru wody 5 — 30 stopni C | Tak, podać |  |
|  | Maksymalny pobór prądu — 9A | Tak, podać |  |
|  | Monitorowanie ciśnienia tętniczego w zakresie -300 do +280 mmHg | Tak, podać |  |
|  | Monitorowanie ciśnienia żylnego w zakresie -60 do +520 mmHG | Tak, podać |  |
|  | Monitorowanie ciśnienia przezbłonowego w zakresie -60 do +520 mmHg | Tak, podać |  |
|  | Ultrafiltracja sekwencyjna (ISO UF) — sucha bez dializatu | Tak, podać |  |
|  | Możliwość realizacji dializy na dializatorze HIGH - FLUX | Tak, podać |  |
|  | Możliwość zastosowania różnych środków do dezynfekcji i czyszczenia aparatu m.in. na bazie kwasu cytrynowego, podchlorynu sodu, kwasu nadoctowego | Tak, podać |  |
|  | Środek dezynfekcyjny podłączony na stałe do aparatu | Tak, podać |  |
|  | Programy dezynfekcji chemicznej z procedurą podgrzewania roztworu środka dezynfekcyjnego | Tak, podać |  |
|  | Programy dezynfekcji termicznej | Tak, podać |  |
|  | Graficzny podgląd istotnych stanów pracy urządzenia | Tak, podać |  |
|  | Centralny system blokowania kół | Tak, podać |  |
|  | Opcja do wytwarzania koncentratu dwuwęglanowego z suchego składnika na jeden zabieg HD | Tak, podać |  |
|  | Filtracja płynu dializacyjnego (ultraczysty dializat) | Tak, podać |  |
|  | Oprogramowanie i komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | Tak, podać |  |
|  | Pomiar ultrafiltracji niewymagający częstej kalibracji ( max raz na rok) | Tak, podać |  |
|  | Graficzny ekran, nieemitujący promieniowania | Tak, podać |  |
|  | Możliwość współpracy z systemem centralnej dystrybucji koncentratu | Tak, podać |  |
|  | Podgląd efektywnego przepływu krwi | Tak, podać |  |
|  | Sygnalizacja stanów pracy aparatu za pomocą dobrze widocznych sygnałów świetlnych emitowanych przez kolorowy sygnalizator zamontowany na aparacie | Tak, podać |  |
|  | Automatyczna regulacja okluzji rolek pompy krwi (bez konieczności dokonywania ręcznych regulacji) | Tak, podać |  |
|  | Zamknięty obieg do automatycznej dezynfekcji aparatu HD i wszystkich jego elementów, łącznie z końcówkami ssawek do koncentratów | Tak, podać |  |

Serwis urządzenia będzie realizowany przez ………………………..………………....... (uzupełnić)

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego  z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych