EZ/42/2026/MK                                                                                                        Załącznik nr 2.2 do SWZ

Załącznik nr … do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(wymagane minimalne parametry techniczno-funkcjonalne)

| Pakiet 2- Ssak medyczny (3 kpl.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent* |  |  |  |
| Nazwa-model/typ* |  |  |  |
| Kraj pochodzenia* |  |  |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2025r.* |  |  |  |
| Lp. | Minimalne parametry techniczno-funkcjonalne | Wartość wymagana | Parametry oferowane- opisać, podać zakresy (wskazać dokument przedmiotowy wraz z numerem strony na potwierdzenie spełnienia parametru) * |
| 1 | Ssak dostępny w wersji jezdnej, przenośnej i napółkowej | TAK |  |
| 2 | Wydajność: 30 l/min (mierzona w zakresie pracy za zbiornikiem na wydzieliny) | TAK |  |
| 3 | Max. Podciśnienie ≥ 90 kPa (675 mm Hg) | TAK, podać |  |
| 4 | Bezobsługowa pompa tłokowa, nisoobrotowa (poniżej 50 obr./min) | TAK, podać |  |
| 5 | Bardzo precyzyjny membranowy regulator podciśnienia | TAK |  |
| 6 | Manometr na pulpicie ze skalą w kPa i mmHg | TAK |  |
| 7 | Przystosowany do pracy ciągłej (24 godz./dobę) | TAK |  |
| 8 | Bardzo niski poziom hałasu (36 dB) | TAK, podać |  |
| 9 | Trwała, gładka, jednoczęściowa obudowa w technologii CleanTouch z dotykowym włącznikiem i wskaźnikiem LED, odporna na silne środki dezynfekcyjne | TAK |  |
| 10 | Wózek na czterech kołach z blokadami (model jezdny) | TAK |  |
| 11 | Włącznik/wyłącznik nożny zintegrowany z wózkiem (model jezdny) | TAK |  |
| 12 | Nietłukące, autoklawowalne (nawet w 134°C) zbiorniki wielorazowe na wydzielinę z PSU lub zbiorniki z PC do wkładów jednorazowych | TAK, podać |  |
| 13 | Wielostopniowe zabezpieczenie przed zalaniem ssaka – zbiornik zabezpieczający oraz zawory w pokrywach zbiorników na wydzieliny | TAK |  |
| 14 | Możliwość zastosowania zbiorników o różnych pojemnościach | TAK |  |
| 15 | Możliwość zastosowania wkładów jednorazowych | TAK |  |
| 16 | Waga i wymiary: - model jezdny – 16 kg, 985 x 510 x 470 mm - model przenośny – 9,5 kg, 275 x 310 x 375 mm - model napółkowy – 9,3 kg 210 x 305 x 375 mm | TAK, podać |  |
| 17 | Pobór mocy max. 50 W | TAK, podać |  |
| 18 | Klasa zabezpieczenia przed porażeniem I, typ CF | TAK, podać |  |
| 19 | Zasilanie sieciowe 230VAC/50 Hz | TAK, podać |  |
| Wyposażenie standardowe modelu jezdnego |  |  |  |
| 20 | Zbiornik zabezpieczający 0,25l, nietłukący, autoklawowalny z drenem łączącym | TAK, podać |  |
| 21 | Wózek o wysokości 78 cm, na czterech kołach z blokadami oraz szyną na akcesoria o długości 75 cm | TAK, podać |  |
| 22 | Włącznik/wyłącznik nożny zintegrowany z wózkiem | TAK |  |
| 23 | Metalowy uchwyt na dren | TAK |  |
| 24 | Filtry antybakteryjne – 5 szt. | TAK |  |
| 25 | Dren silikonowy do pacjenta na mb – 2 m | TAK |  |
| 26 | Zawory przełączające ssanie z jednego zbiornika na drugi bez odpinania drenów | TAK |  |
| 27 | Dwa zbiorniki wielorazowe autoklawowalne (2.5 litrowe) | TAK |  |
| 28 | Wkłady jednorazowe kompatybilne do w/w zbiorników – 40 szt. | TAK |  |
| Pozostałe warunki dla wszystkich urządzeń |  |  |  |
| 29 | Instrukcja obsługi w języku polskim (załączyć wraz z dostawą urządzenia) | TAK |  |
| 30 | Karta gwarancyjna (załączyć wraz z dostawą urządzenia) | TAK |  |
| 31 | Szkolenie w zakresie obsługi urządzenia w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
| 32 | Okres gwarancji minimum 24 miesiące licząc od dnia wydania Zamawiającemu towaru zgodnego z umową. | TAK 24 miesiące gwarancji Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym | Dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym pkt.35 SWZ. |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi……………………………………...…….......

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

*uzupełnić