EZ/42-2026/MK                                                                                                        Załącznik nr 2.3 do SWZ

Załącznik nr … do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(wymagane minimalne parametry techniczno-funkcjonalne)

| Pakiet 3- Urządzenie do terapii impulsowego łagodzenia ostrego przewlekłego bólu (1 kpl.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent* |  |  |  |
| Nazwa-model/typ* |  |  |  |
| Kraj pochodzenia* |  |  |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2025r.* |  |  |  |
| Lp. | Minimalne parametry techniczno-funkcjonalne | Wartość wymagana | Parametry oferowane- opisać, podać zakresy (wskazać dokument przedmiotowy wraz z numerem strony na potwierdzenie spełnienia parametru) * |
| 1 | Technologia- bioadapcyjna | TAK |  |
| 2 | Tryby pracy- elektroterapia (BAT) | TAK |  |
| 3 | Ilość wbudowanych programów- min 12 | TAK, podać |  |
| 4 | Ilość programów indywidualnych- min 3 | TAK, podać |  |
| 5 | Możliwość wymiany aplikatorów | TAK |  |
| 6 | Ilość dostępnych aplikatorów- min 6 | TAK, podać |  |
| 7 | Możliwość diagnostyki w czasie rzeczywistym w aplikacji | TAK |  |
| 8 | Możliwość uzyskania informacji o wybranej terapii we współpracy z asystentem AI | TAK |  |
| 9 | Asystent AI w języku polskim | TAK |  |
| 10 | Możliwość wyboru języka komunikacji z asystentem AI- min 5 | TAK |  |
| 11 | Możliwość korzystania z gotowych procedur dostępnych w aplikacji | TAK |  |
| 12 | Pełne szkolenie z zakresu możliwości urządzenia dostępne w aplikacji - min 8 jednostek szkoleniowych | TAK |  |
| 13 | Możliwość tworzenia bazy danych pacjentów (dane pacjenta, parametry zabiegowe, opis procesu terapeutycznego tworzony przez operatora | TAK |  |
| 14 | Łączność bluetootch z tabletem | TAK |  |
| 15 | Zakres częstotliwości – 5-460 Hz | TAK, podać |  |
| 16 | Automatyczna adaptacja parametrów – na podstawie oporu tkanek | TAK |  |
| 17 | Rodzaj elektrody - wysokoczuła elektroda sensoryczna | TAK, podać |  |
| 18 | Wartość impulsu (mA) <10 mA (rms) at 10 kOhm (zależna od tryb pracy) | TAK, podać |  |
| 19 | Max. Energia impulsu <1 mJ/pulse at 10 kOhm | TAK, podać |  |
| 20 | Ustawienie poziomu energii - Min w 100 krokach | TAK, podać |  |
| 21 | Wartość prądu/napięcia w trybie jonoforezy (prąd stały) Max. 1.2 mA at 10 kOhm/Umax<= 12.5 V | TAK, podać |  |
| 22 | Ustawienie poziomu energii- jonoforezy - w 100 krokach 0…1 mA - w 50 krokach [20 µA/step] -1…10 mA w 50krokach [180 µA/step] | TAK, podać |  |
| 23 | Interfejs – intuicyjny panel sterowania | TAK |  |
| 24 | Ekran dotykowy | TAK |  |
| 25 | Wielkość ekranu dotykowego - min 2,4 cala | TAK, podać |  |
| 26 | Możliwość ładowania indukcyjnego | TAK |  |
| 27 | Możliwość jednoczesnego ładowania indukcyjnego telefonu komórkowego | TAK |  |
| 28 | Zasilanie - 5 V +/- 0.5 V | TAK, podać |  |
| 29 | Materiał obudowy- odporny na uszkodzenia, łatwy w dezynfekcji | TAK |  |
| 30 | Max. Prąd ładowania: 1200 mA | TAK, podać |  |
| 31 | Wymiary 19.5 x 5.5 x 3.8 cm (L x W x H) (+/- 2cm) | TAK, podać |  |
| 32 | Waga maks. 230 g | TAK, podać |  |
| 33 | Klasa bezpieczeństwa IP 44 |  |  |
| Pozostałe warunki dla wszystkich urządzeń |  |  |  |
| 34 | Instrukcja obsługi w języku polskim (załączyć wraz z dostawą urządzenia) | TAK |  |
| 35 | Karta gwarancyjna (załączyć wraz z dostawą urządzenia) | TAK |  |
| 36 | Szkolenie w zakresie obsługi urządzenia w siedzibie Zamawiającego. | TAK |  |
| 37 | Okres gwarancji minimum 24 miesiące licząc od dnia wydania Zamawiającemu towaru zgodnego z umową. | TAK 24 miesiące gwarancji Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym | Dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym pkt.35 SWZ. |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi……………………………………...…….......

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowanie, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

*uzupełnić