EZ/42/2026/MK                                                                                                        Załącznik nr 2.4 do SWZ

Załącznik nr … do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(wymagane minimalne parametry techniczno-funkcjonalne)

| Pakiet 4- Wideokolposkop (1 kpl.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent* |  |  |  |
| Nazwa-model/typ* |  |  |  |
| Kraj pochodzenia* |  |  |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2025r.* |  |  |  |
| Lp. | Minimalne parametry techniczno-funkcjonalne | Wartość wymagana | Parametry oferowane- opisać, podać zakresy (wskazać dokument przedmiotowy wraz z numerem strony na potwierdzenie spełnienia parametru) * |
| 1 | Aparat fabrycznie nowy | TAK |  |
| 2 | Kolposkop typu video umożliwiający diagnostykę i obrazowanie dolnego odcinka żeńskich narządów płciowych. | TAK |  |
| 3 | Rozdzielczość matrycy >8000K | TAK, podać |  |
| 4 | Źródło światła kamery: grupa diod LED | TAK |  |
| 5 | Oświetlenie: Przy odległości roboczej 300 mm: maksymalne oświetlenie ≥ 6 000 lx; Przy odległości roboczej 200 mm: maksymalne oświetlenie ≥ 10 000 lx. | TAK, podać |  |
| 6 | Płynna regulacja powiększenia > 1x-100x | TAK, podać |  |
| 7 | Ogniskowanie – autofocus lub manualny | TAK |  |
| 8 | Zakres pola widzenia 3x : ≥ φ 120 mm 5x : ≥ φ 30 mm 18x : ≥ φ 15 mm Maksymalne powiększenie: ≥ φ 5 mm | TAK, podać |  |
| 9 | Odległość robocza z zachowaną głębią ostrości 3x: 150 mm ~ 450 mm 5x: 150 mm ~ 350 mm 18x:215 mm ~ 330 mm Maksymalne powiększenie: 230 mm ~ 330 mm | TAK, podać |  |
| 10 | Światło białe – regulacja min. 3 poziomy | TAK |  |
| 11 | Światło zielone – regulacja min. 3 poziomy | TAK |  |
| 12 | Automatyczny balans zieleni | TAK |  |
| 13 | Zdalne sterowanie wykonywaniem zdjęć – obsługa gestami | TAK |  |
| 14 | Moduł pomiaru odległości laserem | TAK |  |
| 15 | Kamera wyposażona w panel sterowania z przyciskami funkcyjnymi. | TAK |  |
| 16 | Przycisk nożny | TAK |  |
| 17 | Kamera z wyjściem sygnału wideo | TAK |  |
| 18 | Wideokolposkop z podłączonym do PC z systemem min. Windows 11 | TAK |  |
| 19 | Interfejs USB | TAK |  |
| 20 | Oprogramowanie do archiwizacji, tworzenie raportów i wydruku | TAK |  |
| 21 | Analiza: R-way/Swede/RCI | TAK |  |
| 22 | Moduł komunikacji HL7 oraz DICOM 3.0 | TAK, podać |  |
| 23 | Statyw na wideokolposkop wyposażony w skrętne koła z hamulcem, ramię proste z uchwytem na kamerę. | TAK |  |
| 24 | Stacja robocza wyposażona w wózek z blokadą kół, półkę na mysz i klawiaturę, monitor, drukarkę laserową kolorową. Oprogramowanie Windows 11 i oprogramowanie do odczytu, analizy i archiwizacji badań kolposkopowych |  |  |
| Pozostałe warunki dla wszystkich urządzeń |  |  |  |
| 25 | Instrukcja obsługi w języku polskim (załączyć wraz z dostawą urządzenia) | TAK |  |
| 26 | Karta gwarancyjna (załączyć wraz z dostawą urządzenia) | TAK |  |
| 27 | Szkolenie w zakresie obsługi urządzenia w siedzibie Zamawiającego. | TAK |  |
| 28 | Okres gwarancji minimum 24 miesiące licząc od dnia wydania Zamawiającemu towaru zgodnego z umową. | TAK 24 miesiące gwarancji Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym | Dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym pkt.35 SWZ. |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi……………………………………...…….......

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

*uzupełnić