Znak sprawy: EZ/69/2026/ESŁ

Załącznik nr 2.1 do SWZ

(Załącznik nr ………. do umowy)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-FUNKCJONALNYCH

Pakiet nr 1 – Łóżka szpitalne (14 szt.)

| Producent |  |
| --- | --- |
| Nazwa / model / typ / nr katalogowy |  |
| Rok produkcji (min. 2025) |  |

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów techniczno-funkcjonalnych | Parametr wymagany | Parametr oferowany – opisać, podać zakresy (wskazać dokument przedmiotowy wraz z numerem strony na potwierdzenie spełnienia parametru) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łóżko z podstawą pozbawioną kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka, co wpływa na łatwość w utrzymaniu czystości łóżka. | TAK |  |
| 2 | Łóżko z leżem czterosegmentowym, z czego min. 3 ruchome. | TAK |  |
| 3 | Łóżko o długości zewnętrznej całkowitej max. 2200 mm. | TAK, podać |  |
| 4 | Łóżko o szerokości całkowitej wraz z zamontowanymi barierkami max. 1000 mm. | TAK, podać |  |
| 5 | Łóżko z leżem o wymiarach min. 860x1950 mm. | TAK, podać |  |
| 6 | Zasilanie elektryczne 220/230 V. | TAK |  |
| 7 | Przewód zasilający skrętny wyposażony w tworzywowy uchwyt na kabel zasilający na czas transportu łóżka. | TAK |  |
| 8 | Rama leża wyposażona w gniazdo wyrównania potencjału. Łóżko przebadane pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego wg normy PN EN 62353 lub równoważnej. | TAK |  |
| 9 | Łóżko z wolną przestrzenią między podłożem, a całym podwoziem wynoszącą nie mniej niż 170 mm. | TAK, podać |  |
| 10 | Łóżko z możliwością przedłużenia leża o min. 270 mm. | TAK, podać |  |
| 11 | Łóżko z elektryczną regulacją segmentu oparcia pleców 0-72° (± 2°). | TAK, podać |  |
| 12 | Łóżko z elektryczną regulacją segmentu uda 0-34° (± 2°). | TAK, podać |  |
| 13 | Łóżko z elektryczną regulacją kąta przechyłu Trendelenburga 0-17° (± 2°) oraz anty-Trendelenburga 0-17° (± 2°). | TAK, podać |  |
| 14 | Łóżko z regulacją segmentu podudzia za pomocą ręcznego mechanizmu zapadkowego. | TAK |  |
| 15 | Łóżko z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 360-840 mm (+/-20 mm) – przy kołach 150 mm. | TAK, podać |  |
| 16 | Łóżko z czasem zmiany wysokości leża z pozycji minimalnej do maksymalnej wynoszącym max. 24 sekundy. | TAK, podać |  |
| 17 | Łóżko wyposażone w system automatycznego zatrzymania w pozycji poziomej – tzn. łóżko automatycznie zatrzymuje się przy osiągnięciu pozycji poziomej podczas zmiany przechyłów wzdłużnych. | TAK |  |
| 18 | Łóżko ze sterowaniem za pomocą przewodowego pilota z możliwością blokady funkcji przez personel medyczny przy użyciu blokady magnetycznej. | TAK |  |
| 19 | Pilot sterujący pracujący w min. 2 trybach – pielęgniarski oraz pacjenta. | TAK |  |
| 20 | Pilot pracujący w trybie pacjenta posiadający dostęp do funkcji min.: - regulacja segmentu pleców, - regulacja wysokości leża, - regulacja segmentu uda, - dedykowany przycisk dla pozycji siedzącej (pozycja krzesła kardiologicznego), - dedykowany przycisk dla niskiej pozycji leża (tj. pozycja do spania). | TAK |  |
| 21 | Łóżko z funkcją krzesła kardiologicznego. Pozycja dostępna na barierkach od strony pacjenta oraz na panelu pielęgniarskim. | TAK |  |
| 22 | Szczyty łóżka wykonane z tworzywa (polipropylenu) z kolorowymi wklejkami o grubości ściany min. 4 mm w technologii Rotomuldingu odpornego na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. | TAK, podać |  |
| 23 | Szczyty łóżka z możliwością blokowania przed niezamierzonym wypadnięciem podczas transportu pacjenta za pomocą suwaków umieszczonych na ramie leża. | TAK |  |
| 24 | Leże wypełnione panelami z polipropylenu odpornego na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz działanie promieni UV. | TAK |  |
| 25 | Panele polipropylenowe odejmowane bez użycia narzędzi z otworami do montażu pasów unieruchamiających. | TAK |  |
| 26 | Akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka podtrzymujący sterowanie łóżka przy braku zasilania sieciowego - sygnał dźwiękowy sygnalizujący wyczerpanie akumulatora. | TAK |  |
| 27 | Leże w części środkowej wyprofilowane w celu pełnienia funkcji uchwytu materaca. Nie dopuszcza się uchwytów materaca zlokalizowanych w segmencie nożnym leża powodujące urazy kończyn i otarć podczas opuszczania łóżka. | TAK |  |
| 28 | Łóżko z barierkami zabezpieczającymi pacjenta na całej długości leża. | TAK |  |
| 29 | Łóżko wyposażone w cztery tworzywowe barierki zabezpieczające pacjenta zgodnie z normą EN 60601-2-52. | TAK |  |
| 30 | Każda z czterech barierek opuszczana i podnoszona niezależnie, ruchem półkolistym przy użyciu jednej ręki – regulacja wspomagana pneumatycznie. | TAK |  |
| 31 | Barierki od strony głowy poruszające się wraz z segmentem oparcia pleców. | TAK |  |
| 32 | Barierki boczne zabezpieczające pacjenta na wysokość min. 390 mm. | TAK, podać |  |
| 33 | Barierki boczne wykonane z tworzywa wypełnione wkleją kolorystyczną w kolorze jasnym szarym. | TAK, podać |  |
| 34 | Barierki wyposażone w wytłaczany kątomierz. | TAK |  |
| 35 | Panel w barierkach od wewnątrz dla pacjenta: umożliwiający zastosowanie funkcji, min.: Regulacja wezgłowia, pozycja fotelowa, regulacja wysokości leża, regulacja uda. | TAK, podać |  |
| 36 | Panel dla personelu medycznego po stronie zewnętrznej barierek umożliwiający zastosowanie funkcji, min.: regulacja wezgłowia, regulacja wysokości leża, regulacja uda, pozycja fotelowa, pozycja anty-trendelenburga. | TAK, podać |  |
| 37 | Łóżko wyposażone w panel sterujący chowany pod leżem w półce do odkładania pościeli. | TAK |  |
| 38 | Panel sterowania wyposażony w podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych z możliwością blokady poszczególnych funkcji pilota. | TAK |  |
| 39 | Panel sterujący wyposażony w funkcję regulacji segmentu oparcia pleców, uda, wysokości leża, pozycji wzdłużnych oraz uzyskiwanych za pomocą jednego przycisku funkcji anty-szokowej, egzaminacyjnej, CPR i krzesła kardiologicznego. | TAK |  |
| 40 | Panel sterowania z możliwością zawieszenia na szczycie łóżka od strony nóg pacjenta. | TAK |  |
| 41 | Segment oparcia pleców z możliwością mechanicznego szybkiego poziomowania (CPR), przy użyciu dźwigni umieszczonej pod segmentem wezgłowia oznaczonej kolorem pomarańczowym. | TAK |  |
| 42 | Dźwignia CPR umożliwiająca mechaniczne uniesienie segmentu pleców w przypadku braku zasilania (alternatywny napęd). | TAK |  |
| 43 | Autokontur segmentu oparcia pleców i ud. | TAK |  |
| 44 | Autoregresja segmentu oparcia pleców min. 40 mm, zapobiegająca przed zsuwaniem pacjenta. Nie dopuszcza się łóżek posiadających autoregresję segmentu uda powodującą przesuwanie się pacjenta w kierunku szczytu nóg powodującą ryzyko powstawania odleżyn - także stóp. | TAK, podać |  |
| 45 | Półka do odkładania pościeli wysuwana spod ramy, nie wystająca poza obrys łóżka. | TAK |  |
| 46 | Możliwość zamontowania po dwóch stronach łóżka uchwytów na worki urologiczne, worki umiejscowione na wysokości biodra. | TAK |  |
| 47 | W narożnikach leża 4 krążki stożkowe uniemożliwiające przypadkowe wyrwanie parapetów okiennych lub listew ściennych przy regulacji wysokości łóżka odbojowe, chroniące łóżko i ściany przed uderzeniami oraz otarciami. | TAK |  |
| 48 | Łóżko wyposażone w oświetlenie pod leżem | TAK |  |
| 49 | Łóżka z podstawą jezdną wyposażoną w koła o średnicy min. 150 mm (w tym min. 1 antystatyczne), z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową. | TAK, podać |  |
| 50 | Łóżko o bezpiecznym obciążeniu roboczym min. 250 kg. | TAK, podać |  |
| 51 | Łóżko z możliwością montażu m.in. ramy wyciągowej, wysięgnika ręki z uchwytem do ręki i wieszaka kroplówki (możliwość zamontowania wieszaka w czterech narożnikach leża). | TAK |  |
| 52 | Wyposażenie dodatkowe: - wieszak kroplówki - wysięgnik ręki z haczykami na kroplówki | TAK |  |
| 53 | Oferowane wyroby posiadają następujące dokumenty: - Deklaracja Zgodności; - Wpis lub zgłoszenie do RWM; - Certyfikat ISO 9001:2015 lub równoważny, potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami; - Certyfikat ISO 13485:2016 lub równoważny potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych. | TAK, podać |  |
| Pozostałe |  |  |  |
| 1 | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK | Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym. Dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w SWZ. |
| 2 | W okresie gwarancji – przeglądy okresowe w ilości wymaganej przez producenta (podać liczbę wymaganych dla bezpiecznej pracy urządzenia, przeglądów okresowych w okresie 1 roku) | TAK, podać |  |
| 3 | Szkolenie w zakresie obsługi | TAK |  |
| 4 | Karta gwarancyjna w języku polskim (załączyć przy dostawie) | TAK |  |
| 5 | Instrukcja obsługi w języku polskim (załączyć przy dostawie) | TAK |  |
| 6 | Przedmiot umowy jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2024 poz. 1620) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych. W przypadku, gdy komponenty, akcesoria lub elementy zestawu nie stanowią wyrobu medycznego w rozumieniu ww. ustawy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia stosownego oświadczenia wskazując, które elementy nie są wyrobami medycznymi. | TAK | Szczegółową kalkulację cenową dotyczącą wyrobów niemedycznych Wykonawca winien podać w formie odrębnej tabeli stanowiącej załącznik do formularza ofertowego. |

Parametry wymagane zaznaczone „TAK” stanowią parametry graniczne, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty dokumentach przedmiotowych wraz z tłumaczeniem na język polski.

Serwis gwarancyjny prowadzi…………………..………..…………………..…....... (uzupełnić)

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.