Znak sprawy: EZ/69/2026/ESŁ

Załącznik nr 2.2 do SWZ

(Załącznik nr ………. do umowy)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-FUNKCJONALNYCH

Pakiet nr 2 – Wiertarka operacyjna do mikrochirurgii ucha (1 szt.)

| Producent |  |
| --- | --- |
| Nazwa / model / typ / nr katalogowy |  |
| Rok produkcji (min. 2025) |  |

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów techniczno-funkcjonalnych | Parametr wymagany | Parametr oferowany – opisać, podać zakresy (wskazać dokument przedmiotowy wraz z numerem strony na potwierdzenie spełnienia parametru) |
| --- | --- | --- | --- |
| Konsola sterująca |  |  |  |
| 1 | Konsola wiertarki laryngologicznej wysokoobrotowej multifunkcjonalna umożliwiająca podłączenie: wiertarki otologicznej, wiertarki neurochorurgicznej, z modułu noża obrotowo-ssącego, umożliwiająca wybór funkcji i regulację nastawienia, wyposażona we wbudowaną pompę perystaltyczną o szerokości max. 370 mm, wysokości max. 115 mm. Wysokość ze stojakiem nawadniającym max 485 mm | TAK, podać |  |
| 2 | Urządzenie wyposażone w ekran LCD do podglądu sterowania parametrami ułożony pod kątem do operatora | TAK |  |
| 3 | Funkcja wyświetlania informacji w postaci wartości numerycznych i graficznych, m.in. funkcji dotyczących pompy, szybkości obrotowej, kierunku obrotów, trybu pracy | TAK |  |
| 4 | Wbudowana pompa irygacyjna pracująca w zakresie 8-135 ml/min | TAK, podać |  |
| 5 | Tryby pracy ciągłej prędkości oraz zmiennej prędkości | TAK |  |
| 6 | Wysięgnik do zawieszenia butli irygacyjnej | TAK |  |
| 7 | Dwa niezależne gniazda do podłączenia noża obrotowo-ssącego i wiertarki umieszczone z boku urządzenia | TAK |  |
| 8 | Włącznik nożny wielofunkcyjny z kablem dł. min. 3 m: - regulacja zakresu pracy, - regulacja kierunku obrotu, - regulacja pracy pompy irygacyjnej – możliwość wyboru płukania ciągłego lub przerywanego, - dwa tryby pracy włącznika – tryb ciągły oraz przerywany | TAK, podać |  |
| 9 | Sygnalizacja akustyczna i na ekranie monitora przy wstecznym obrocie | TAK |  |
| 10 | System kontrolujący i ostrzegający w momencie przegrzania mikromotora | TAL |  |
| 11 | Ekran LCD ustawiony pod kątem dla najbardziej optymalnej możliwości odczytu parametrów | TAK |  |
| 12 | Połączenie mikromotora z kątnicą, prostnicą w standardzie ISO 3964 | TAK |  |
| 13 | Pompa płucząca zintegrowana z urządzeniem głównym z dwoma trybami pracy pompy perystaltycznej: ciągły przy pracy mikromotora oraz na żądanie po mocnym wciśnięciu przycisku nożnego realizowaną ze sterownika oraz nożnego sterownika z regulacją przepływu od 8 do 135 ml/min i regulacją co 10% | TAK |  |
| 14 | Możliwość pracy pompy w trybie samoczynnym bez podłączonego mikromotoru | TAK |  |
| 15 | Możliwość stosowania samej pompy irygacyjnej w celu czyszczenia optyki endoskopu i Infiltracji przed liposukcją. Tryb ten jest dostępny jeżeli nie jest podłączony żadnej silnik do jednostki sterującej | TAK |  |
| 16 | Możliwość wyboru obrotów w lewo oraz prawo, potwierdzone informacją na ekranie LCD | TAK |  |
| 17 | Możliwość płynnego sterowania szybkością obrotów | TAK |  |
| 18 | Możliwość jednoczesnego podłączenia dwóch niezależnych elementów roboczych: shaver oraz wiertarka | TAK |  |
| 19 | Możliwość jednoczesnego podłączenia dwóch mikromotorów wiertarki jednocześnie | TAK |  |
| 20 | Zakres pracy obrotów dla wiertarki od 4000 do 80000 obr./min | TAK, podać |  |
| Mikromotor wiertarki – 1 szt. |  |  |  |
| 21 | Zakres pracy dla wiertarki laryngologicznej - 4000 do 80000 obr./min | TAK, podać |  |
| 22 | Moment obrotowy min. 40 mNm przy 30000 rpm | TAK, podać |  |
| 23 | Waga rączki bez kabla max. 115 g | TAK, podać |  |
| 24 | Rączka o długości max. 77mm +/- 2mm i średnicy max 21mm +/- 0,5mm | TAK, podać |  |
| 25 | Długość kabla min. 2,9 m | TAK, podać |  |
| 26 | Mikromotor bezwibracyjny, bezszczotkowy, chłodzony powietrzem wraz z kablem połączeniowym, wszystkie części klasy BF | TAK |  |
| 27 | Motor generujący hałas podczas pracy na poziomie max. 62dB mierzony zgodnie normą ISO11498 | TAK |  |
| 28 | Możliwość sterylizacji w autoklawie (do 134º) mikromotora wraz z kablem połączeniowym | TAK |  |
| Akcesoria |  |  |  |
| 29 | Prostnica 1:1 o długości 74 mm +/-1mm, max wadze 40 g oraz z wbudowanym wewnętrznym kanałem irygacyjnym pełniącym równocześnie funkcję chłodzenia wewnątrz prostnicy; 1 szt. | TAK, podać |  |
| 30 | Możliwość fiksacji 3 długości ustawień wiertła ze znacznikami położenia wygrawerowanymi na ostrzu | TAK |  |
| 31 | 1. Wielorazowe wiertła diamentowe o długości 70 mm i średnicach: 3,1 mm – 2 szt. 4,0 mm – 2 szt. 5,0 mm – 2 szt. 6,0 mm – 2 szt. Trzystopniowa regulacja długości 2. Wielorazowe wiertła woframowe o długości 70 mm i średnicach przynajmniej: 3,1 mm – 2 szt. 4,0 mm – 2 szt. 5,0 mm – 2 szt. 6,0 mm – 2 szt. Trzystopniowa regulacja długości | TAK |  |
| 32 | Zestaw dwukolorowych drenów sterylnych do pompy o dwóch poziomach przepływu 100% i 50% - 10 szt. | TAK |  |
| Pozostałe |  |  |  |
| 1 | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK | Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym. Dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w SWZ. |
| 2 | W okresie gwarancji – przeglądy okresowe w ilości wymaganej przez producenta (podać liczbę wymaganych dla bezpiecznej pracy urządzenia, przeglądów okresowych w okresie 1 roku) | TAK, podać |  |
| 3 | Szkolenie w zakresie obsługi | TAK |  |
| 4 | Karta gwarancyjna w języku polskim (załączyć przy dostawie) | TAK |  |
| 5 | Instrukcja obsługi w języku polskim (załączyć przy dostawie) | TAK |  |
| 6 | Przedmiot umowy jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2024 poz. 1620) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych. W przypadku, gdy komponenty, akcesoria lub elementy zestawu nie stanowią wyrobu medycznego w rozumieniu ww. ustawy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia stosownego oświadczenia wskazując, które elementy nie są wyrobami medycznymi | TAK | Szczegółową kalkulację cenową dotyczącą wyrobów niemedycznych Wykonawca winien podać w formie odrębnej tabeli stanowiącej załącznik do formularza ofertowego |

Parametry wymagane zaznaczone „TAK” stanowią parametry graniczne, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty dokumentach przedmiotowych wraz z tłumaczeniem na język polski.

Serwis gwarancyjny prowadzi…………………..………..…………………..…....... (uzupełnić)

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.