Znak sprawy: EZ/67/2026/MW

Załącznik nr 2.1 do SWZ

(Załącznik nr ………. do umowy)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-FUNKCJONALNYCH

Pakiet nr 1 – Urządzenie do autotransfuzji cell saver– 1 kpl.

| Producent |  |
| --- | --- |
| Nazwa / model / typ / nr katalogowy |  |
| Rok produkcji (min. 2025 r.) |  |

|  | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania | Parametr oferowany – opisać, podać zakresy (wskazać dokument przedmiotowy wraz z numerem strony na potwierdzenie spełnienia parametru) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zasilanie 230V/50Hz | Tak |  |
|  | Protokoły pracy.: preoperacyjny – sekwestracji osocza(bogat- i ubogopłytkowa), śródoperacyjny, pooperacyjny, tryb „Emergency”, oraz możliwość modyfikacji każdego z nich pod swoje potrzeby. | Tak |  |
|  | Wskaźnik hematokrytu: min 60-65% | Tak, podać |  |
|  | Wskaźnik poziomu usuwania heparyny, protein, albumin, potasu: >95% | Tak, podać |  |
|  | Czas pojedynczego procesu: <4min | Tak, podać |  |
|  | Automatyczna aplikacja linii drenów | Tak |  |
|  | Pomiary min: - Hct w układzie wejściowym i wyjściowym (0- 70%) - czerwonych krwinek: punktowy i wielopunktowy | Tak, podać |  |
|  | Czujnik obecności powietrza | Tak |  |
|  | Pompa próżniowa: - system modułowy - od -50 mmHg do -500 mmHg (co 10 mmHg) sródoperacyjnie i pooperacyjnie - od -10 mmHg do -100 mmHg (co 10 mmHg) sródoperacyjnie i pooperacyjnie - dokładność -10/+30 mmHg - sterowanie panelem dotykowym o przekątnej min. 8’’ - możliwość pracy jako oddzielane urządzenie | Tak, podać |  |
|  | Możliwość pracy z różnymi pojemnościami układów czynnych pompy perystaltycznej min: 55, 125, 175, 225ml – zestawy ogólne i do kardiochirurgii. | Tak, podać |  |
|  | System alarmów informujący co najmniej o: - pustym zbiorniki na krew - pustym zbiorniku przemywania - pełnym zbiorniku krwinek czerwonych - pełnym zbiorniku na odpady | Tak |  |
|  | Porty pozwalające na podłączenia się urządzeniami zewnętrznymi RS232, USB, Ethernet | Tak |  |
|  | Pompa centryfugalna: - obroty min.: 1500 rpm - obroty min.: 5600 rpm - zakres tolerancji obrotów max.: +-50rpm - wizualna kontrola działania - pokrywa pompy centryfugalnej automatycznie zablokowana w trakcie pracy - alarmy wizualne i akustyczne | Tak, podać |  |
|  | Praca czytnikiem kodów paskowych | Tak |  |
|  | Zintegrowana drukarka | Tak |  |
|  | Funkcja pozwalająca na powrót krwi z komory pompy do zbiornika | Tak |  |
|  | Funkcja usuwania powietrza z linii | Tak |  |
|  | Funkcja pozwalająca na wypełnienie układu roztworem do przemywania | Tak |  |
|  | Automatyka sterowania min.: start wybranego protokołu jak również jego kontynuacja, możliwość programowania poszczególnych wartości | Tak |  |
|  | Funkcja umożliwiająca zaprogramowanie ilości krwi w zbiorniku wymaganej do rozpoczęcia protokołu | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w ciekłokrystaliczny monitor dotykowy | Tak |  |
|  | Baza danych: - dostęp do informacji dotyczących zabiegów historycznych - dostęp do danych bieżącego protokołu/programu | Tak |  |
|  | Możliwość tworzenia indywidualnych protokołów i modyfikacji istniejących. | Tak |  |
|  | Pozostałe: |  |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK | Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym. Dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w SWZ |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (załączyć wraz z dostawą urządzenia) | TAK |  |
|  | Karta gwarancyjna (załączyć wraz z dostawą urządzenia) | TAK |  |
|  | Szkolenie z obsługi w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
|  | Przedmiot umowy jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2024 poz. 1620) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych. W przypadku, gdy komponenty, akcesoria lub elementy zestawu nie stanowią wyrobu medycznego w rozumieniu ww. ustawy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia stosownego oświadczenia wskazując, które elementy nie są wyrobami medycznymi | TAK | Szczegółową kalkulację cenową dotyczącą wyrobów niemedycznych Wykonawca winien podać w formie odrębnej tabeli stanowiącej załącznik do formularza ofertowego |

Parametry wymagane zaznaczone „TAK” stanowią parametry graniczne, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty dokumentach przedmiotowych wraz z tłumaczeniem na język polski.

Serwis gwarancyjny prowadzi…………………..………..…………………..…....... (uzupełnić)

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.