Znak sprawy: EZ/67/2026/MW

Załącznik nr 2.2 do SWZ

(Załącznik nr ………. do umowy)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-FUNKCJONALNYCH

Pakiet nr 2– Urządzenie do pozaustrojowej oksygenacji krwi (ECMO) – 1 kpl.

| Producent |  |
| --- | --- |
| Nazwa / model / typ / nr katalogowy |  |
| Rok produkcji (min. 2025 r.) |  |

|  | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania | Parametr oferowany – opisać, podać zakresy (wskazać dokument przedmiotowy wraz z numerem strony na potwierdzenie spełnienia parametru) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zasilanie 230V/50Hz | Tak |  |
|  | Zasilanie awaryjne min. na 90 min. przy pełnym obciążeniu, - baterie litowo-jonowe, (Typ 2 x Li-ion), - monitorowanie: czasu pracy baterii, procentowy i przybliżony pozostały czas pracy baterii - Alarmy kolorystyczne i akustyczne. | Tak, podać |  |
|  | Automatyczne załączanie baterii, w przypadku braku zasilania sieciowego | Tak |  |
|  | Napęd głowicy z podłączeniem do konsoli typu „hot-swap” pozwalającym na przepięcie pomiędzy aparatami bez konieczności wyłączania konsoli | Tak |  |
|  | Awaryjny napęd ręczny głowicy z sygnalizacją obrotów/min | Tak |  |
|  | Zintegrowany czujnik przepływu i mikrozatorów z oznaczeniem kierunku przepływu na linii tętniczej oraz dodatkowy czujnik pęcherzyków powietrza na linii żylnej | Tak |  |
|  | Konsola pompy centryfugalnej z możliwością transportu wewnątrzszpitalnego, masa własna 6,3 kg | Tak |  |
|  | Pojedynczy wyświetlacz LCD –touchscreen, kolorowy wyświetlający niezbędne komunikaty dla użytkownika (przekątna minimum 5’). Wyświetlacz (oraz gałka obrotowa) z blokadą automatyczną po 3 minutach nieużywania | Tak, podać |  |
|  | Rozdzielczość pomiaru przepływu 0,01 l/min | Tak |  |
|  | Wyświetlacz prędkości przepływów głowicy: tryb: RPM- obroty na minutę tryb: LPM –litry na minutę | Tak |  |
|  | Zakres przepływu głowicy od 0 do 10 l | Tak |  |
|  | Konsola z wyjściem alarmowym pozwalającym na podłączenie do zewnętrznego systemu alarmowania | Tak |  |
|  | Konsola wyposażona w zintegrowany uchwyt podwójny dla napędu głowicy oraz oksygenatora, z możliwością montażu na barierkach łóżka pacjenta, itp. System mocowania uchwytu bezpośrednio do aparatu (po obu stronach aparatu) | Tak |  |
|  | Konsola pompy centryfugalnej ze złączami typu RS232/Ethernet do podłączenia do zewnętrznego systemu monitorowania pacjentów | Tak |  |
|  | Oprogramowanie i aplikacje w języku polskim | Tak |  |
|  | Oprogramowanie wyposażone w interaktywny asystent procedury primingu, podłączenia zestawu, kontroli działania | Tak |  |
|  | Konsola współpracująca z oksygenatorami z osobną głowicą centryfugalną | Tak |  |
|  | Konsola wyposażona w system automatycznych, aktywnych interwencji urządzenia z możliwością ich aktywacji i dezaktywacji np.: - automatyczne zatrzymanie pompy przy wykryciu pęcherzyków gazu w drenach - prewencja przepływu wstecznego | Tak |  |
|  | Konsola wyposażona w tryb awaryjny pozwalający na odcięcie systemów elektronicznych na wypadek awarii (z zachowaniem funkcji podtrzymywania i kontroli przepływu) | Tak |  |
|  | Konsola wyposażona w system utrzymywania przepływu 0 l/min bez konieczności używania mechanicznych klemów | Tak |  |
|  | Podgrzewacz |  |  |
|  | Podgrzewacz zestawem drenów połączeniowych do oksygenatora ze złączkami Hansena (kątowe 90°) z wysoką sprawnością ogrzewania (czas nagrzewania od 19 °C do 37 °C nie dłużej niż 5-10 min) | Tak, podać |  |
|  | Zakres nastaw temperatury 35-39°C | Tak |  |
|  | Wózek szpitalny |  |  |
|  | Wózek jezdny przystosowany do przewozu aparatu oraz podgrzewacza. Wyposażony w maszt infuzyjny, uchwyt do napędu ręcznego, uchwyt na butlę tlenową, 4 koła z hamulcami. Całość wykonana ze stali nierdzewnej | Tak |  |
|  | Mieszacz gazów |  |  |
|  | Mieszacz gazów tlen-powietrze dwuzakresowy (dwie skale przepływu mieszaniny gazów od 100 ml/min do 1000 ml/min oraz od 1000 ml/min do 10 000 ml/min.) | Tak |  |
|  | Procentowe ustawienie mieszaniny gazów FiO2., zakres pomiarowy: 21 – 100 % | Tak |  |
|  | Węże przyłączeniowe. | Tak |  |
|  | Butla tlenowa z reduktorem | Tak |  |
|  | Pozostałe: |  |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK | Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym. Dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w SWZ |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (załączyć wraz z dostawą urządzenia) | TAK |  |
|  | Karta gwarancyjna (załączyć wraz z dostawą urządzenia) | TAK |  |
|  | Szkolenie z obsługi w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
|  | Przedmiot umowy jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2024 poz. 1620) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych. W przypadku, gdy komponenty, akcesoria lub elementy zestawu nie stanowią wyrobu medycznego w rozumieniu ww. ustawy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia stosownego oświadczenia wskazując, które elementy nie są wyrobami medycznymi. | TAK | Szczegółową kalkulację cenową dotyczącą wyrobów niemedycznych Wykonawca winien podać w formie odrębnej tabeli stanowiącej załącznik do formularza ofertowego |

Parametry wymagane zaznaczone „TAK” stanowią parametry graniczne, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty dokumentach przedmiotowych wraz z tłumaczeniem na język polski.

Serwis gwarancyjny prowadzi…………………..………..…………………..…....... (uzupełnić)

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.