Znak sprawy: EZ/83/2026/SL

Załącznik nr 2 do Zaproszenia

(Załącznik nr ………. do umowy)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-FUNKCJONALNYCH

STYMULATOR ZEWNĘTRZNY DO STYMULACJI CZASOWEJ– 6 kpl

Rok produkcji :	*/sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / 2025

*podać

| l.p. | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania | Parametr oferowany – opisać, podać zakresy (wskazać dokument przedmiotowy wraz z numerem strony na potwierdzenie spełnienia parametru) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa produktu | podać |  |
|  | Model/typ | podać |  |
|  | Producent | podać |  |
|  | Stymulacja VVI z nastawami standardowymi po naciśnięciu jednego przycisku | TAK |  |
|  | Funkcja „EMERGENCY” dostępna w każdej sytuacji | TAK |  |
|  | Automatyczny test stymulatora i obwodu elektrody w momencie załączenia | TAK |  |
|  | Akustyczna sygnalizacja zwarcia lub przerwy w obwodzie elektrody | TAK |  |
|  | Krokowa, dwustopniowa zmiana wartości wszystkich parametrów | TAK |  |
|  | Możliwość zablokowania nastaw parametrów przed przypadkowymi zmianami | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed zewnętrzną defibrylacją | TAK |  |
|  | Funkcje pomiarowe: napięcia impulsu, impedancji obwodu elektrody oraz amplitudy R lub P | Tak, podać |  |
|  | Podświetlany wyświetlacz | TAK |  |
|  | Oszczędne gospodarowanie energią baterii (np. automatyczne wygaszanie ekranu) | TAK |  |
|  | Funkcje stymulacyjne: min. VVI, V00, AAI, A00, stymulacja szybka oraz szybka z malejącą częstością | Tak, podać |  |
|  | Częstość podstawowa: min. 30 ÷ 180 1/min. | Tak, podać |  |
|  | Częstość stymulacji szybkiej: min. 100 ÷ 990 1/min | Tak, podać |  |
|  | Amplituda impulsu: min. 0,1 ÷ 20 mA | Tak, podać |  |
|  | Szerokość impulsu: min. 0,2 ÷ 1,5 ms | Tak, podać |  |
|  | Kształt impulsu prostokątny z kompensacją ładunku | TAK |  |
|  | Czas refrakcji: min. 200 ÷ 500 ms | Tak, podać |  |
|  | Czułość wejściowa: min. 0,5 ÷ 21 mV | Tak, podać |  |
|  | Pomiar amplitudy napięcia impulsu: min. 0,2 ÷ 12 V | Tak, podać |  |
|  | Dwustopniowa sygnalizacja stanu baterii: akustyczna i optyczna | TAK |  |
|  | Zasilanie z baterii 9 V | TAK |  |
|  | Czas pracy z baterii powyżej 14 dni | TAK |  |
|  | Masa urządzenia łącznie z baterią max 300 g | Tak, podać |  |
| Pozostałe: |  |  |  |
|  | Gwarancja- 24 miesiące | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (załączyć wraz z dostawą urządzenia) | TAK |  |
|  | Karta gwarancyjna (załączyć wraz z dostawą urządzenia) | TAK |  |
|  | Szkolenie w zakresie obsługi aparatu w siedzibie Zamawiającego.* | TAK |  |
|  | Przedmiot umowy jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2024 poz. 1620) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych. W przypadku, gdy komponenty, akcesoria lub elementy zestawu nie stanowią wyrobu medycznego w rozumieniu ww. ustawy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia stosownego oświadczenia wskazując, które elementy nie są wyrobami medycznymi | TAK | Szczegółową kalkulację cenową dotyczącą wyrobów niemedycznych Wykonawca winien podać w formie odrębnej tabeli stanowiącej załącznik do formularza ofertowego |

Parametry wymagane zaznaczone „TAK” stanowią parametry graniczne, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty dokumentach przedmiotowych wraz z tłumaczeniem na język polski.

Serwis gwarancyjny prowadzi…………………..………..…………………..…....... (uzupełnić)

*Zamawiający informuje, iż w ofercie należy wycenić wyłącznie szkolenie podstawowe z zasad bezpieczeństwa użytkowania aparatu. Szkolenie to należy traktować jako element usługi kompleksowej, w ramach której wszystkie czynności pomocnicze, takie jak montaż, uruchomienie, szkolenie oraz serwis gwarancyjny, służą realizacji świadczenia głównego. Powyższe prowadzi co do zasady do zastosowania jednolitej stawki VAT właściwej dla świadczenia głównego, tj. dla dostawy wyrobu medycznego spełniającego przesłanki do zastosowania stawki obniżonej w wysokości 8%.

Ponadto Zamawiający informuje, że wyodrębnił usługę szkolenia jako odrębną pozycję w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do Zaproszenia) wyłącznie z uwagi na fakt, iż usługa ta nie jest refundowana w ramach projektu KPO.

W przypadku gdy Wykonawca posiada Wiążącą Informację Skarbową (WIS), w której wskazano odmienne stanowisko niż przedstawione powyżej, zobowiązany jest zgłosić ten fakt Zamawiającemu na etapie postępowania.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.