Znak sprawy: EZ/92/2026/RŁ

Załącznik nr 2.1 do SWZ

(Załącznik nr ………. do umowy)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-FUNKCJONALNYCH

Pakiet nr 1 – Ultradźwiękowy dezynfektor głowicy przezprzełykowej

Rok produkcji : sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / min. 2025

| Lp. | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania | Parametr oferowany – opisać, podać zakresy (wskazać dokument przedmiotowy wraz z numerem strony na potwierdzenie spełnienia parametru) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa produktu | podać |  |
|  | Model/typ | podać |  |
|  | Producent | podać |  |
|  | Wyrób medyczny dopuszczony do obrotu i używania Certyfikat CE | Tak |  |
|  | Zgodność z normą PN-EN ISO 13485, EN ISO 14885, EN ISO 14971 | Tak |  |
|  | Autodezynfekcja podczas każdego cyklu | Tak |  |
|  | Dezynfekcja – Sucha dezynfekcja wysokiego poziomu bez użycia środków chemicznych. | Tak |  |
|  | Dezynfekcja przy pomocy promieniowania UV-C o odpowiedniej długości fali | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w minimum 6 lamp UV-C | Tak, podać |  |
|  | Czas cyklu dezynfekcji max 180 sekund | Tak, podać |  |
|  | Komora dezynfekcji wyposażona w czujniki do pomiarowania dawki promieniowania UV-C | Tak |  |
|  | Wnętrze komory dezynfekcyjnej posiada lustrzaną zabudowę zapewniającą równomierny rozkład promieniowania UV-C | Tak |  |
|  | Urządzenie kompatybilne z sondami TEE wszystkich wiodących producentów | Tak |  |
|  | Sonda umieszczona w pozycji pionowej w komorze dezynfekcyjnej | Tak |  |
|  | Zintegrowane oprogramowanie do połączenia urządzenia z siecią komputerową | Tak |  |
|  | Zintegrowane autonomiczne oprogramowanie do rejestracji pracy urządzenia. Możliwość podłączenia urządzeń peryferyjnych tj., monitor, mysz , klawiatura lub obsługi za pomocą sieci lokalnej. | Tak |  |
|  | Możliwość usytuowania urządzenia w pokoju badań w obrębie łóżka pacjenta | Tak |  |
|  | Czytnik RFID wewnątrz komory dezynfekującej | Tak |  |
|  | 3 tagi RFID do umieszczenia na pancerzu sondy w zestawie | Tak |  |
|  | Drukarka raportów samoprzylepnych – wydruk po każdym cyklu z możliwością ustawienia ilości kopii | Tak |  |
|  | Panel sterujący z informacją o stanie lamp, temperaturze oraz dawce promieniowania UV-C. | Tak |  |
|  | Zasilanie elektryczne z sieci 230 V | Tak |  |
|  | Urządzenie o kształcie walca , wyposażone w kółka do łatwego transportu | Tak |  |
|  | Wymiary max : 165 cm x 28 cm x 28 cm, waga 110kg | Tak, podać |  |
|  | W okresie gwarancji w ramach zaoferowanej ceny Wykonawca przeprowadzi przeglądy przedmiotu zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej oraz zgodnie z wytycznymi producenta, | Tak, podać |  |
| POZOSTAŁE |  |  |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | Tak | Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym. Dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w SWZ. |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (załączyć wraz z dostawą urządzenia) | Tak |  |
|  | Karta gwarancyjna (załączyć wraz z dostawą urządzenia) | Tak |  |
|  | Szkolenie w zakresie obsługi aparatu w siedzibie Zamawiającego * | Tak |  |
|  | Przedmiot umowy jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2024 poz. 1620) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych. W przypadku, gdy komponenty, akcesoria lub elementy zestawu nie stanowią wyrobu medycznego w rozumieniu ww. ustawy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia stosownego oświadczenia wskazując, które elementy nie są wyrobami medycznymi | Tak | Szczegółową kalkulację cenową dotyczącą wyrobów niemedycznych Wykonawca winien podać w formie odrębnej tabeli stanowiącej załącznik do formularza ofertowego |

Parametry wymagane zaznaczone „TAK” stanowią parametry graniczne, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty dokumentach przedmiotowych wraz z tłumaczeniem na język polski.

Serwis gwarancyjny prowadzi…………………..………..…………………..…....... (uzupełnić)

*Zamawiający informuje, iż w ofercie należy wycenić wyłącznie szkolenie podstawowe z zasad bezpieczeństwa użytkowania aparatu.
Szkolenie to należy traktować jako element usługi kompleksowej, w ramach której wszystkie czynności pomocnicze, takie jak montaż, uruchomienie, szkolenie oraz serwis gwarancyjny, służą realizacji świadczenia głównego. Powyższe prowadzi co do zasady do zastosowania jednolitej stawki VAT właściwej dla świadczenia głównego, tj. dla dostawy wyrobu medycznego spełniającego przesłanki do zastosowania stawki obniżonej w wysokości 8%.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.