Znak sprawy: EZ/92/2026/RŁ

Załącznik nr 2.4 do SWZ

(Załącznik nr ………. do umowy)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-FUNKCJONALNYCH

Pakiet nr 4

Piła akumulacyjna - 2 kpl.

| Producent |  |
| --- | --- |
| Nazwa / model / typ / nr katalogowy |  |
| Rok produkcji (min. 2025) |  |

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów techniczno-funkcjonalnych | Parametr wymagany | Parametr oferowany – opisać, podać zakresy (wskazać dokument przedmiotowy wraz z numerem strony na potwierdzenie spełnienia parametru) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Metalowa obudowa napędu w postaci rękojeści pistoletowej ze stopów metali nierdzewnych dostosowana do mycia mechanicznego w środkach alkalicznych do pH 11 | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie napędu przed przypadkowym uruchomieniem (przycisk blokady na obudowie) | Tak |  |
|  | Płynna regulacja ruchu oscylacyjnego | Tak |  |
|  | Zakres ruchu oscylacyjnego 0-25 000 cykli/min | Tak, podać |  |
|  | Skok ostrza (wychylenie kątowe) 5° | Tak, podać |  |
|  | Możliwość ustawienia głowicy z ostrzem w 8 pozycjach (4 płaszczyzny) co 45°(0-360°) | Tak, podać |  |
|  | Możliwość ustawienia ostrza w głowicy piły w 5 pozycjach (zakres 180°) | Tak, podać |  |
|  | Napęd wyposażony w silnik bezszczotkowy o mocy min 190 W | Tak, podać |  |
|  | Napęd niewymagający konserwacji i smarowania | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie silnika napędu przed przeciążeniem | Tak |  |
|  | Zatrzaskowy montaż akumulatorów i ostrzy - bez użycia dodatkowych narzędzi | Tak |  |
|  | Zestawy akumulatorowe dołączane od dołu rękojeści napędu - system zatrzaskowy | Tak |  |
|  | Metody sterylizacji – parowa, gazem plazmowym Sterrad, nadtlenkiem wodoru w postaci gazowej Steris | Tak |  |
|  | Klasa ochronna obudowy piły IPX9 - ochrona przed zalaniem strugą wody pod ciśnieniem 80-100 barów o temperaturze do +80 °C | Tak, podać |  |
|  | Maksymalna waga piły bez baterii nieprzekraczająca: 0,680 kg | Tak, podać |  |
|  | Akumulatory niesterylne | Tak |  |
|  | Ogniwa Li-Ion akumulatorów nie posiadające tzw. efektu pamięci — nie wymagają przeprowadzania okresowego procesu ich kondycjonowania. | Tak |  |
|  | Podczas pracy napędu wydatek energetyczny akumulatorów Li-Ion stały i maksymalny— brak efekt liniowego spadku wydajności napędu podczas zabiegu | Tak |  |
|  | Akumulatory wyposażone są w technologię aktywnej ochrony ogniw (ACP — Active Cell Protection) zabezpieczając przed przypadkowym rozładowaniem (np. zwarcie styków podczas zanurzania akumulatora), | Tak |  |
|  | Elektroniczny moduł pamięci do rejestracji danych identyfikacyjnych i parametrów roboczych akumulatora m.in. liczby cykli ładowania, rzeczywistej pojemności kumulowanej przez ogniwa | Tak |  |
|  | Elektroniczny moduł pamięci do odczytu danych identyfikacyjnych i parametrów pracy zasilanych napędów w celu komunikacji z opcjonalnym systemem do zdalnej diagnostyki napędów | Tak |  |
|  | Liczba ogniw: 3 | Tak, podać |  |
|  | Napięcie wyjściowe 9.9V | Tak, podać |  |
|  | Pojemność (Moc) min 1.1 Ah | Tak, podać |  |
|  | Waga: max. 0.22 kg | Tak, podać |  |
|  | Dedykowana obudowa sterylna do małego akumulatora niesterylnego | Tak |  |
|  | Dedykowany pojemnik sterylizacyjny | Tak |  |
|  | Kontener (wanna kontenera + pokrywa) | Tak |  |
|  | Kontener wyposażony w dedykowaną tacę do właściwego ułożenia napędów i akcesoriów do sterylizacji | Tak |  |
|  | Materiał kasety i tacy: aluminium | Tak |  |
| Pozostałe |  |  |  |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | Tak | Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym. Dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w SWZ. |
|  | Karta gwarancyjna w języku polskim (załączyć przy dostawie) | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (załączyć przy dostawie) | Tak |  |
|  | Szkolenie w zakresie obsługi aparatu w siedzibie Zamawiającego* | Tak |  |
|  | Przedmiot umowy jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2024 poz. 1620) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych. W przypadku, gdy komponenty, akcesoria lub elementy zestawu nie stanowią wyrobu medycznego w rozumieniu ww. ustawy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia stosownego oświadczenia wskazując, które elementy nie są wyrobami medycznymi | Tak | Szczegółową kalkulację cenową dotyczącą wyrobów niemedycznych Wykonawca winien podać w formie odrębnej tabeli stanowiącej załącznik do formularza ofertowego. |

Sternotom - 2 kpl.

| Producent |  |
| --- | --- |
| Nazwa / model / typ / nr katalogowy |  |
| Rok produkcji (min. 2025) |  |

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów techniczno-funkcjonalnych | Parametr wymagany | Parametr oferowany – opisać, podać zakresy (wskazać dokument przedmiotowy wraz z numerem strony na potwierdzenie spełnienia parametru) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Metalowa obudowa napędu w postaci rękojeści pistoletowej ze stopów metali nierdzewnych dostosowana do mycia mechanicznego w środkach alkalicznych do pH 11 | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie napędu przed przypadkowym uruchomieniem (przycisk blokady na obudowie) | Tak |  |
|  | Płynna regulacja ruchu oscylacyjnego | Tak |  |
|  | Zakres ruchu oscylacyjnego 0-14 000 cykli/min | Tak, podać |  |
|  | Możliwość ustawienia dwóch zakresów prędkości ruchu oscylacyjnego: 0-11 000 i 0-14 000 cykli/min - uruchamiane wbudowanym w napęd przełącznikiem | Tak, podać |  |
|  | Skok ostrza (wychylenie liniowe dla ruchu posuwisto-zwrotnego ) 3,9mm | Tak, podać |  |
|  | Możliwość ustawienia linii tnącej ostrza wraz z osłoną w 2 pozycjach (płaszczyzna pionowa) | Tak, podać |  |
|  | 2 osłony ostrza do wyboru: standardowa i długa | Tak, podać |  |
|  | Długość robocza ostrzy 30,5-32mm (osłona standardowa), 45,9mm (osłona długa) | Tak, podać |  |
|  | Napęd wyposażony w silnik bezszczotkowy o mocy min 190 W | Tak, podać |  |
|  | Napęd niewymagający konserwacji i smarowania | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie silnika napędu przed przeciążeniem | Tak |  |
|  | Zatrzaskowy montaż akumulatorów i ostrzy - bez użycia dodatkowych narzędzi | Tak |  |
|  | Zestawy akumulatorowe dołączane od dołu rękojeści napędu - system zatrzaskowy | Tak |  |
|  | Metody sterylizacji – parowa, gazem plazmowym Sterrad, nadtlenkiem wodoru w postaci gazowej Steris | Tak |  |
|  | Klasa ochronna obudowy piły IPX9 - ochrona przed zalaniem strugą wody pod ciśnieniem 80-100 barów o temperaturze do +80 °C | Tak, podać |  |
|  | Maksymalna waga piły bez baterii nieprzekraczająca: 0,95 kg | Tak, podać |  |
|  | Ładowarka do akumulatorów- 6 portowa | Tak, podać |  |
|  | Możliwość jednoczesnego niezależnego ładowania do sześciu akumulatorów | Tak |  |
|  | Elektroniczna kontrola procesu testowania i ładowania akumulatorów | Tak |  |
|  | Podświetlany panel wyświetlacza, który przedstawia stan ładowarki, portów i baterii, w tym liczby cykli dla bieżącego portu | Tak |  |
|  | Wskaźniki świetlne — paski i lampki kontrolne dostarczają informacji odpowiadającej danemu portowi ładowarki. Lampki te mogą świecić stale lub migać, w zależności od stanu ładowarki, portu lub zestawu baterii. | Tak |  |
|  | Czas trwania typowej sekwencji ładowania pojedynczego akumulatora: od 5 do 30min | Tak, podać |  |
|  | Maksymalny czas trwania sekwencji ładowania dużego akumulatora: 90min | Tak, podać |  |
|  | Napięcie wejściowe ładowarki: 230V , 1.43A, 50-60Hz | Tak, podać |  |
|  | Izolowany port diagnostyczny zapewniający komunikacje z opcjonalnym systemem do zdalnej diagnostyki napędów i akumulatorów za pośrednictwem Internetu | Tak |  |
|  | Akumulatory niesterylne | Tak |  |
|  | Ogniwa Li-Ion akumulatorów nie posiadające tzw. efektu pamięci — nie wymagają przeprowadzania okresowego procesu ich kondycjonowania. | Tak |  |
|  | Podczas pracy napędu wydatek energetyczny akumulatorów Li-Ion stały i maksymalny— brak efekt liniowego spadku wydajności napędu podczas zabiegu | Tak |  |
|  | Akumulatory wyposażone są w technologię aktywnej ochrony ogniw (ACP — Active Cell Protection) zabezpieczając przed przypadkowym rozładowaniem (np. zwarcie styków podczas zanurzania akumulatora), | Tak |  |
|  | Elektroniczny moduł pamięci do rejestracji danych identyfikacyjnych i parametrów roboczych akumulatora m.in. liczby cykli ładowania, rzeczywistej pojemności kumulowanej przez ogniwa | Tak, podać |  |
|  | Elektroniczny moduł pamięci do odczytu danych identyfikacyjnych i parametrów pracy zasilanych napędów w celu komunikacji z opcjonalnym systemem do zdalnej diagnostyki napędów | Tak |  |
|  | Typ ogniw: Li-Ion | Tak |  |
|  | Liczba ogniw: 6 | Tak, podać |  |
|  | Napięcie wyjściowe 9.9V | Tak, podać |  |
|  | Pojemność (Moc) min 2.2 Ah | Tak, podać |  |
|  | Waga: max. 0.40 kg | Tak, podać |  |
|  | Dedykowana obudowa sterylna do dużego akumulatora niesterylnego | Tak |  |
|  | Dedykowany pojemnik sterylizacyjny | Tak |  |
|  | Kontener (wanna kontenera + pokrywa, w rozmiarze ¾) | Tak, podać |  |
|  | Kontener wyposażony w dedykowaną tacę do właściwego ułożenia napędów i akcesoriów do sterylizacji | Tak |  |
|  | Materiał kasety i tacy: aluminium | Tak |  |
| Pozostałe |  |  |  |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | Tak | Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym. Dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w SWZ. |
|  | Karta gwarancyjna w języku polskim (załączyć przy dostawie) | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (załączyć przy dostawie) | Tak |  |
|  | Szkolenie w zakresie obsługi aparatu w siedzibie Zamawiającego* | Tak |  |
|  | Przedmiot umowy jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2024 poz. 1620) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych. W przypadku, gdy komponenty, akcesoria lub elementy zestawu nie stanowią wyrobu medycznego w rozumieniu ww. ustawy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia stosownego oświadczenia wskazując, które elementy nie są wyrobami medycznymi | Tak | Szczegółową kalkulację cenową dotyczącą wyrobów niemedycznych Wykonawca winien podać w formie odrębnej tabeli stanowiącej załącznik do formularza ofertowego. |

Parametry wymagane zaznaczone „TAK” stanowią parametry graniczne, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty dokumentach przedmiotowych wraz z tłumaczeniem na język polski.

Serwis gwarancyjny prowadzi…………………..………..…………………..…....... (uzupełnić)

*Zamawiający informuje, iż w ofercie należy wycenić wyłącznie szkolenie podstawowe z zasad bezpieczeństwa użytkowania aparatu.
Szkolenie to należy traktować jako element usługi kompleksowej, w ramach której wszystkie czynności pomocnicze, takie jak montaż, uruchomienie, szkolenie oraz serwis gwarancyjny, służą realizacji świadczenia głównego. Powyższe prowadzi co do zasady do zastosowania jednolitej stawki VAT właściwej dla świadczenia głównego, tj. dla dostawy wyrobu medycznego spełniającego przesłanki do zastosowania stawki obniżonej w wysokości 8%.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.