Znak sprawy: EZ/92/2026/RŁ

Załącznik nr 2.5 do SWZ

(Załącznik nr ………. do umowy)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-FUNKCJONALNYCH

Pakiet nr 5 – Generator do ablacji – 1 kpl.

| Producent |  |
| --- | --- |
| Nazwa / model / typ / nr katalogowy |  |
| Rok produkcji (min. 2025) |  |

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów techniczno-funkcjonalnych | Parametr wymagany | Parametr oferowany – opisać, podać zakresy (wskazać dokument przedmiotowy wraz z numerem strony na potwierdzenie spełnienia parametru) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie mono i bipolarne z systemem zamykania naczyń do 7 mm włącznie oraz resekcją bipolarną. | Tak |  |
| 2 | Zasilanie elektryczne 230 V 50 Hz | Tak |  |
| 3 | Zabezpieczenie przed przeciążeniem aparatu oraz w przypadku przejścia z zasilania prądem zmiennym na zasilanie z awaryjnego źródła napięcia urządzenie pracuje normalnie, bez żadnych błędów ani awarii systemu | Tak |  |
| 4 | Aparat z zabezpieczeniem przed impulsem defibrylacji zgodnie z normą | Tak |  |
| 5 | Automatyczny test urządzenia po uruchomieniu | Tak |  |
| 6 | 7-calowy ekran dotykowy LCD | Tak |  |
| 7 | Informacja o poprawnym podłączeniu elektrody biernej na wyświetlaczu urządzenia | Tak |  |
| 8 | System wykonujący 430 000 operacji logicznych na sekundę, stale badając oporność koagulowanej tkanki. | Tak |  |
| 9 | Koagulacja w systemie zamykania naczyń osiągana w czasie 1-4 sekund | Tak |  |
| 10 | Możliwość podłączenia urządzeń do ablacji serca. | Tak |  |
| Parametry szczegółowe |  |  |  |
| 11 | Urządzenie wyposażone w gniazda (minimum): a) panel przedni: - gniazdo uniwersalnego portu przełącznika nożnego, - gniazdo narzędzia - gniazdo bipolarne - gniazdo do systemu zamykania naczyń oraz resekcji bipolarnej - gniazdo do podłączenia elektrody biernej b) panel tylny: - gniazdo sterownika nożnego - gniazdo sterownika nożnego - gniazdo sterownika nożnego bipolarnego - gniazdo do sterownika nożnego do systemu zamykania naczyń/resekcji bipolarnej - gniazdo Ethernet (serwisowe) - antena WiFi (serwisowe) - gniazdo sterowania ewakuatorem dymu oraz zapisu EKG - zacisk uziemienia ekwipotencjalnego - gniazdo przewodu sieciowego | Tak, podać |  |
| 12 | Tryby monopolarne: a) cięcie czyste (cut), b) cięcie mieszane (blend), c) zaawansowany tryb monopolarny pozwalający uzyskać wyjątkową kombinacje hemostazy i rozcinania. Użytkownik może zwolnić cięcie, aby uzyskać większą hemostazę (koagulacje) i przyspieszyć, aby uzyskać lepsze rozcinanie (cięcie), d) koagulacja wyżarzanie, bezkontaktowa (fulgurate), e) koagulacja rozpylanie (spray), f) koagulacja łagodna (soft), ciągła sinusoida o częstotliwości 434 Hz | Tak |  |
| 13 | Tryby bipolarne: a) precyzyjny b) standardowy, c) makro | Tak |  |
| 14 | Funkcja autobipolar – możliwość automatycznego rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz samodzielnej regulacji przez personel medyczny czasu opóźnienia funkcji auto-start z dokładnością do co 0,5 sekundy w zakresie od 0 do 2,5 sekundy. | Tak |  |
| 15 | System zamykania naczyń pozwalający zespalać tętnice, żyły i naczynia limfatyczne o średnicy do 7mm włącznie oraz wiązki tkanek w oparciu o system ciągłego pomiaru parametrów tkanki (indywidualnie dla każdego pacjenta) umożliwiający precyzyjną regulacje wydatku energii dla uzyskania pożądanego efektu tkankowego (chirurgicznego) oraz ciśnienia elektrody przez ściśle określony okres. | Tak |  |
| 16 | Tryb bipolarny moc max. 70 W | Tak, podać |  |
| 17 | Cięcie monopolarne tryb czysty moc max. 300 W | Tak, podać |  |
| 18 | Cięcie monopolarne tryb mieszany moc max. 200 W | Tak, podać |  |
| 19 | Zaawansowany tryb monopolarny pozwalający uzyskać wyjątkową kombinacje hemostazy i rozcinania. Użytkownik może zwolnić cięcie, aby uzyskać większą hemostazę (koagulacje) i przyspieszyć, aby uzyskać lepsze rozcinanie (cięcie) moc max. 200 W | Tak, podać |  |
| 20 | Koagulacja monopolarna – wyżarzanie moc max. 120 W | Tak, podać |  |
| 21 | Koagulacja monopolarna - rozpylanie moc max. 120 W | Tak, podać |  |
| 22 | System zamykania naczyń moc max. 350 W | Tak, podać |  |
| 23 | Resekcja bipolarna moc max. Cięcie 300 W i Koagulacja 175 W | Tak, podać |  |
| 24 | Aktywacja trybu monopolarnego z włącznika nożnego i uchwytu elektrody czynnej. | Tak |  |
| 25 | Aktywacja koagulacji bipolarnej z włącznika nożnego i automatycznie | Tak |  |
| 26 | Możliwość zapamiętania ostatnich nastawień | Tak |  |
| 27 | Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia: komunikaty i opisy nieprawidłowości w języku polskim, kody serwisowe, pamięć kodów | Tak |  |
| 28 | Zróżnicowany sygnał dźwiękowy dla trybów alarmowych. | Tak |  |
| 29 | Urządzenie wyposażone w system zabezpieczenia pacjenta przed poparzeniem w polu przylegania płytki biernej - automatyczny, adaptywny system bezpieczeństwa dla elektrody powrotnej w zakresie min 5-135 Ohm | Tak, podać |  |
| 30 | W razie złej aplikacji elektrody powrotnej, aparat alarmuje o stanie zagrożenia – sygnałem dźwiękowym zgodnie z normą 60601-2-2 - 65 dBA (bez możliwości zewnętrznej regulacji) i wizualnie za pomocą wyświetlanych na ekranach komunikatach. W konsekwencji przerywana jest praca aparatu | Tak |  |
| 31 | Zróżnicowany sygnał dźwiękowy dla różnych trybów pracy z możliwością swobodnej regulacji głośności (nie dotyczy dźwięków alarmowych). | Tak |  |
| 32 | Wizualizacja nastawianej mocy. | Tak |  |
| 33 | Gniazda przyłączeniowe automatycznie rozpoznające podłączone narzędzie. | Tak |  |
| 34 | Możliwość ustawiania mocy zaawansowanego trybu monopolarnego ze sterylnego pola. | Tak |  |
| Pozostałe |  |  |  |
| 35 | Gwarancja minimum 24 miesiące | Tak | Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym. Dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w SWZ. |
| 36 | Karta gwarancyjna w języku polskim (załączyć wraz z dostawią urządzenia) | Tak |  |
| 37 | Instrukcja obsługi w języku polskim (załączyć wraz z dostawą urządzenia) | Tak |  |
| 38 | Szkolenie w zakresie obsługi aparatu w siedzibie Zamawiającego* | Tak |  |
| 39 | Przedmiot umowy jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2024 poz. 1620) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych. W przypadku, gdy komponenty, akcesoria lub elementy zestawu nie stanowią wyrobu medycznego w rozumieniu ww. ustawy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia stosownego oświadczenia wskazując, które elementy nie są wyrobami medycznymi | Tak | Szczegółową kalkulację cenową dotyczącą wyrobów niemedycznych Wykonawca winien podać w formie odrębnej tabeli stanowiącej załącznik do formularza ofertowego. |

Parametry wymagane zaznaczone „TAK” stanowią parametry graniczne, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty dokumentach przedmiotowych wraz z tłumaczeniem na język polski.

Serwis gwarancyjny prowadzi…………………..………..…………………..…....... (uzupełnić)

*Zamawiający informuje, iż w ofercie należy wycenić wyłącznie szkolenie podstawowe z zasad bezpieczeństwa użytkowania aparatu.
Szkolenie to należy traktować jako element usługi kompleksowej, w ramach której wszystkie czynności pomocnicze, takie jak montaż, uruchomienie, szkolenie oraz serwis gwarancyjny, służą realizacji świadczenia głównego. Powyższe prowadzi co do zasady do zastosowania jednolitej stawki VAT właściwej dla świadczenia głównego, tj. dla dostawy wyrobu medycznego spełniającego przesłanki do zastosowania stawki obniżonej w wysokości 8%.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.