Załącznik nr 2 do SWZ

(Załącznik nr 1 do umowy)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Aparat RTG -1 kpl.

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Tak, podać |  | X |
|  | Model | Tak, podać |  | X |
|  | Rok produkcji min. 2026 | Tak, podać |  | X |
|  | Aparat fabrycznie nowy, niepowystawowy, nierekondycjonowany, nieregenerowany, niepodemonstracyjny | Tak |  | X |
|  | Certyfikat CE oraz deklaracja zgodności na cały aparat | Tak, |  | X |
|  | Wszystkie istotne elementy aparatu RTG typu ramię C (generator, lampa RTG, ramię C, pozycjoner ramienia C, detektor, stacja monitorów, system cyfrowy, panel sterowania, oprogramowanie) pochodzące od jednego producenta i objęte jednym certyfikatem. | Tak |  | X |
| Parametry ogólne |  |  |  |  |  |
|  | Głębokość ramienia C (odległość między osią wiązki a wewnętrzną powierzchnią ramienia C) > 67 cm | Tak, podać |  | ≥ 73 cm – 5 pkt < 73 cm – 0 pkt |
|  | Odległość SID min. 105 cm | Tak, podać |  | X |
|  | Zakres ruchu wzdłużnego ramienia C >20 cm | Tak, podać |  | X |
|  | Zakres ruchu pionowego ramienia C > 41 cm | Tak, podać |  | ≥ 45 cm – 5 pkt < 45 cm – 0 pkt |
|  | Ruch pionowy zmotoryzowany | Tak |  | X |
|  | Zakres ruchu orbitalnego ramienia C > 140° | Tak, podać |  | Wartość największa – 5 pkt wartość graniczna – 0 pkt reszta - proporcjonalnie |
|  | Zakres obrotu ramienia C (obrót wokół osi wzdłużnej) > ±220° | Tak, podać |  | X |
|  | Zakres obrotu ramienia C wokół osi pionowej ≥ ±10° | Tak, podać |  | X |
|  | Prześwit ramienia C (odległość między detektorem obrazu a lampą RTG) > 83 cm | Tak, podać |  | X |
|  | Urządzenie zabezpieczające przed najeżdżaniem na leżące przewody | Tak |  | X |
|  | Uchwyt na obudowie detektora do ręcznego manipulowania ramieniem C | Tak |  | X |
|  | Blokada kół | Tak |  | X |
|  | Ręczny włącznik promieniowania | Tak |  | X |
|  | Przycisk bezpieczeństwa wyłączający natychmiast aparat | Tak |  | X |
|  | Sygnalizacja włączonego promieniowania | Tak |  | X |
|  | Poszczególne hamulce oznaczone różnymi kolorami w celu łatwiejszej identyfikacji i komunikacji podczas zabiegu z personelem pomocniczym | Tak |  | X |
|  | Aretaż kół w pozycji równoległej do stołu operacyjnego | Tak |  | X |
|  | Monitor dotykowy 640x480 - interface użytkownika, do sterowania funkcjami obrazu oraz generatora zamontowany na wózku stacji monitorowej oraz na Aparacie RTG. Podgląd obrazu z funkcją dotykowego sterowania obrotem oraz kontrastem i jasnością obrazu. Podgląd kolimatorów bez użycia promieniowania, repozycja kolimatorów. | Tak, opisać |  | X |
|  | Sygnalizacja promieniowania na wózku z monitorami oraz na monitorach kolorowych do sterowania aparatem | Tak |  | X |
|  | Szerokość wózka z ramieniem C max 85cm | Tak |  | X |
|  | System magazynowania energii | Tak , opisać |  | X |
| GENERATOR |  |  |  |  |
|  | Generator wysokiej częstotliwości min. 40kHz, impulsowy, wbudowany w urządzenie zapewniający łatwy transport aparatu pomiędzy salami typu monoblok | Tak |  | X |
|  | Zakres częstotliwości impulsów generatora min. 4 - 25pulsów/s w przynajmniej 6 krokach | Tak, podać |  | X |
|  | Moc generatora RTG min. 25kW (dla 100kV) zgodnie z obowiązującą normą (IEC 60601-2-54) | Tak, podać |  | X |
|  | Moc generatora RTG dla trybu fluoroskopii min. 13 kW | Tak, podać |  | Wartość największa – 5 pkt wartość graniczna – 0 pkt reszta - proporcjonalnie |
|  | Tryby fluoroskopii | Tak |  | X |
|  | Tryby radiografii w tym radiografia cyfrowa | Tak |  | X |
|  | Maksymalne napięcie w trybie fluoroskopii/radiografii min. 120kV | Tak, podać |  | X |
|  | Maksymalne natężenie prądu dla fluoroskopii pulsacyjnej min . 240mA | Tak, podać |  | Wartość największa – 5 pkt wartość graniczna – 0 pkt reszta - proporcjonalnie |
|  | Prąd dla trybu radiografii cyfrowej min. 240mA | Tak, podać |  | X |
|  | Redukcja poziomu dawki promieniowania w trybie fluoroskopii ≥ 50% | Tak. podać |  | X |
|  | Automatyczny dobór poziomu dawki | Tak |  | X |
|  | Zasilanie 230V +/-10%, 50Hz | Tak, podać |  | X |
| LAMPA I KOLIMATORY |  |  |  |  |
|  | Lampa z wirującą anodą, podać szybkość wirowania anody | Tak, podać |  | X |
|  | Lampa 2-ogniskowa | Tak |  | X |
|  | Wielkość ogniska małego ≤ 0.3 | Tak, podać |  | X |
|  | Wielkość ogniska dużego ≤ 0.6 | Tak, podać |  | ≤ 0,5 – 5 pkt > 0,5 – 0 pkt |
|  | Kolimator szczelinowy z rotacją, blendy działające niezależnie od siebie z możliwością domykania w różnym stopniu każdej z nich z osobna | Tak |  | X |
|  | Kolimator typu Irys | Tak |  | X |
|  | Szybkość rotacji anody min. 2800obr/min | Tak, podać |  | X |
|  | Ustawienie kolimatora z podglądem bez użycia dodatkowego promieniowania (na obrazie zamrożonym z wyświetlaniem aktualnego położenia krawędzi przesłon) | Tak |  | X |
|  | Pojemność cieplna anody > 360kHU | Tak, podać |  | X |
|  | Pojemność cieplna zespołu lampy/kołpaka lampy (w zależności od terminologii producenta) ≥ 5000 kHU | Tak, podać |  | Wartość największa – 5 pkt wartość graniczna – 0 pkt reszta - proporcjonalnie |
|  | Prędkość chłodzenia anody >80 kHU/min | Tak, podać |  | X |
|  | Prędkość chłodzenia kołpaka >100 kHU/min | Tak, podać |  | X |
|  | System zabezpieczający lampę przed przegrzaniem z cyfrowym układem kalkulacji warunków cieplnych lampy zabezpieczającym możliwość wykonywania długich zabiegów | Tak, opisać |  | X |
|  | Dodatkowy układ chłodzenia cieczą, oprócz chłodzenia olejem anody w układzie zamkniętym | Tak |  | X |
| PŁASKI CYFROWY DETEKTOR OBRAZU (FLAT DETECTOR – FD) |  |  |  |  |
|  | Wymiary detektora cyfrowego min.30cm x 30cm | Tak, podać |  | X |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa min. 70 lini/cm | Tak, podać |  | X |
|  | Rodzaj detektora typu CMOS | Tak |  | X |
|  | Kształt pola obrazowania na monitorach zgodny z kształtem detektora | Tak |  | X |
|  | Matryca detektora min. 1900 x 1900pikseli | Tak, podać |  | Wartość największa – 5 pkt wartość graniczna – 0 pkt reszta - proporcjonalnie |
|  | Trzy pola detektora obrazu | Tak, podać |  | X |
|  | Celownik laserowy zintegrowany na detektorze obrazu | Tak |  | X |
| SYSTEM CYFROWEJ OBRÓBKI OBRAZU I PAMIĘĆ |  |  |  |  |
|  | Ilość obrazów w pamięci min. 100 000 obrazów | Tak, podać |  | X |
|  | Funkcja „Last Image Hold” | Tak |  | X |
|  | Funkcja „cine ” (nagrywanie i odtwarzanie nagranych sekwencji z kopii) | Tak |  | X |
|  | Wyświetlanie sekwencji CINE z funkcjonalnością min. Start, stop, regulacja szybkości odtwarzania, możliwość przewijania po 1 klatce | Tak, opisać |  | X |
|  | Częstotliwość cyfrowego zapisu na dysku twardym obrazów fluoroskopii pulsacyjnej ≥ 25 obr./sek. | Tak, podać |  | X |
|  | Jednoczesne wyświetlanie mozaiki obrazów ≥ 16 obrazów | Tak, podać |  | X |
|  | Obraz lustrzany | Tak |  | X |
|  | Wzmocnienie krawędzi i szumów w czasie rzeczywistym | Tak |  | X |
|  | Regulacja kontrastu | Tak |  | X |
|  | System nanoszenia opisów | Tak |  | X |
|  | System wpisywania danych pacjenta | Tak |  | X |
|  | System zarządzania bazą danych z badaniami | Tak |  | X |
|  | Funkcja generowania raportu dawki z podziałem na tryby pracy, powiększenia | Tak |  | X |
|  | Minimum 4 wielkości powiększenia obrazu Zoom | Tak |  | X |
|  | Skala szarości w post-procesingu min. 24bit | Tak, podać |  | X |
|  | System automatycznego zabezpieczenia przed przegrzaniem poprzez automatyczną redukcję pulsów/sekundę w przypadku osiągnięcia zbyt dużej temperatury oraz powrót do docelowych ustawień pulsów/sekundę w przypadku osiągnięcia optymalnej temperatury. | Tak, podać |  | TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt |
|  | UPS zabezpieczający m.in. dane obrazowe podczas awarii zasilania | Tak/Nie |  | TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt |
| WÓZEK Z MONITORAMI |  |  |  |  |
|  | Ilość monitorów 2 | Tak |  | X |
|  | Monitory na ruchomym wysięgniku, umożliwiającym ustawienie monitorów bliżej operatora, z możliwością zmiany wysokości i obrotu wokół wózka | Tak, podać |  | X |
|  | Monitory LCD TFT przekątna min. 19” każdy rozdzielczość min 1280 x 1024 pikseli | Tak, podać |  | X |
|  | Luminacja monitorów min. 950cd/m2 | Tak, podać |  | X |
|  | Contrast Ratio 950:1 | Tak |  | X |
|  | Sygnalizacja włączonego promieniowania na pulpitach sterowania i na monitorach głównych | Tak |  | X |
|  | Wskaźnik włączonego promieniowania na wózku z monitorami | Tak |  | X |
|  | Kąt widzenia pionowy i poziomy min. 175˚ | Tak, podać |  | X |
| ŚRODKI DOKUMENTACYJNE I ARCHIWIZACYJNE |  |  |  |  |
|  | DICOM 3.0, Funkcje Send, Storage, Storage Commitment Worklist, Print | Tak, podać |  | X |
|  | Bezprzewodowe wysyłanie obrazów do sieci szpitalnej | Tak/Nie |  | TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt |
|  | Port USB z automatycznym dogrywaniem przeglądarki DICOM umożliwiającym odtwarzanie zdjęć na dowolnym komputerze PC | Tak |  | X |
|  | Integracja DICOM aparatu z systemami informatycznymi PACS Zamawiającego wraz z zakupem niezbędnej bezterminowej licencją do istniejącego u Zamawiającego oprogramowania PACS | TAK |  | X |
| WYPOSAŻENIE |  |  |  |  |
|  | Wielofunkcyjny programowalny, bezprzewodowy pedał z minimum 5 trybami pracy koniecznie z możliwością włączania promieniowania i zapisu oraz włącznik ręczny i dodatkowy klawisz wyzwalania promieniowania np. w obrębie ramienia C | Tak, podać |  | X |
|  | Zintegrowany system monitorowania i wyświetlania dawki RTG wraz z funkcjonalnością generowania raportu dawki oraz wysyłanie raportu w formacie DICOM | Tak |  | X |
|  | Dwa wyjścia SDI lub DVI. do podłączenia dodatkowej pary monitorów | Tak |  | X |
|  | Programy anatomiczne: Koronarografia i Elektrofizjologia | Tak |  | X |
|  | Ochrona indywidualna: 6 zestawów fartuchów bezołowiowych (certyfikacja dla napięć 60 – 110 kV) wraz z ochroną tarczycy i okularami Overfit | Tak |  | X |
| WARUNKI INSTALACJI I OBSŁUGI GWARANCYJNEJ |  |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi aparatu w języku polskim w formie papierowej (1 szt.) oraz elektronicznej zapisanej na nośniku pamięci masowej np. pendrive | Tak | X |  |
|  | Wykonanie i dostarczenie testów odbiorczych (akceptacyjnych i specjalistycznych). | Tak | X |  |
|  | Okres pełnej gwarancji na całość systemu ( w tym lampa RTG oraz generator) – min. 36 miesięcy | Tak | Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym. Dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w SWZ. |  |
|  | W okresie gwarancji – przeglądy okresowe w ilości wymaganej przez producenta (podać liczbę wymaganych dla bezpiecznej pracy urządzenia, przeglądów okresowych w okresie 1 roku). | Tak, podać |  |  |
|  | Szkolenie z obsługi w siedzibie Zamawiającego | Tak |  |  |
|  | Certyfikat CE oraz Deklaracja zgodności na cały aparat jako wyrobu medycznego w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2024 poz. 1620) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych. (jeśli nie ma w deklaracji wyszczególnionych monitorów, należy złożyć oświadczenie producenta/dostawcy, że stanowią one część integralną aparatu są objęte wspólną deklaracją oraz CE dla całego aparatu); w przypadku braku możliwości wgrania obrazów testowych zaświadczenie o spełnieniu wymogów załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej). | Tak |  |  |
|  | W przypadku, gdy komponenty, akcesoria lub elementy zestawu nie stanowią wyrobu medycznego w rozumieniu ww. ustawy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia stosownego oświadczenia wskazując, które elementy nie są wyrobami medycznymi. | Tak | Szczegółową kalkulację cenową dotyczącą wyrobów niemedycznych Wykonawca winien podać w formie odrębnej tabeli stanowiącej załącznik do formularza ofertowego |  |

* Wymagana pełna integracja z systemami Zamawiającego: RIS (VIZO+ firmy  SoftMed) i PACS (EI firmy Agfa), w zakresie DICOM Modality Worklist  (obsługa listy roboczej) i DICOM Store (archiwizacja badań). Wszelkie  niezbędne licencje, materiały, prace i koszty związane z  podłączeniem systemu i integracji z systemami RIS i PACS są po  stronie Wykonawcy. 
Przewidywany przepływ informacji pomiędzy systemami zakłada: 
- wysyłkę zlecenia z HIS AMMS do RIS, 
- zarejestrowanie zlecenia w RIS, 
- wysyłkę zlecenia z RIS do PACS, 
- wystawienie zlecenia przez PACS na listę roboczą dla urządzenia medycznego. 
- opisanie badań w RIS 
- odesłanie wyników badań do HIS i PACS. 
Zamawiający posiada niezbędne licencje systemu HIS AMMS do  uruchomienia integracji oferowanego systemu z systemami RIS i PACS.

Parametry wymagane zaznaczone „TAK” stanowią parametry graniczne, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty dokumentach przedmiotowych wraz z tłumaczeniem na język polski.

Serwis gwarancyjny prowadzi…………………..………..…………………..…....... (uzupełnić)

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.