EZ/128/2026/MK                                                                                          Załącznik nr 2.2 do Zaproszenia

Załącznik nr … do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(wymagane minimalne parametry techniczno-funkcjonalne)

| Pakiet 2-Łóżko sterowane w barierkach (2 kpl.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent* |  |  |  |
| Nazwa-model/typ* |  |  |  |
| Kraj pochodzenia* |  |  |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2025r.* |  |  |  |
| Lp. | Minimalne parametry techniczno-funkcjonalne | Wartość wymagana | Parametry oferowane- opisać, podać zakresy (wskazać dokument przedmiotowy wraz z numerem strony na potwierdzenie spełnienia parametru) * |
| 1 | Długość łóżka max. 216,5 cm | TAK, podać |  |
| 2 | Szerokość łóżka max. 100 cm | TAK, podać |  |
| 3 | Łóżko wyposażone w akumulator | TAK |  |
| 4 | Regulacja wysokości leża w zakresie min. 39,7 – 76,8 cm | TAK, podać |  |
| 5 | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo. Leże podzielone na min. 4 segmenty z czego 3 ruchome. Segmenty leża wypełnione płytami lub lamelami. Konstrukcja zapewniająca prześwit min. 20, cm pod łóżkiem w każdym punkcje | TAK, podać |  |
| 6 | Tworzywowe, regulowane klamry obejmujące materac, po każdej ze stron, zapobiegające przesuwaniu się materaca po płycie leża i ograniczają ryzyko zakleszczenia się pacjenta między materacem a barierkami bocznymi | TAK |  |
| 7 | Elektryczna regulacja segmentu oparcia pleców ze zintegrowaną, zaawansowaną funkcją autokontur. Podnoszenie (lub opuszczanie) sekcji kolan, z 5 sekundowym opóźnieniem, w celu regulacji kąta nachylenia segmentu oparcia w stosunku do segmentu ud. Brak wydzielonych przycisków do regulacji funkcji autokontur. | TAK |  |
| 8 | Zakres regulacji kąt nachylenia segmentu oparcia pleców w stosunku do poziomu ram leża min. 0-65° | TAK, podać |  |
| 9 | Elektryczna regulacja segmentu uda wraz autokontur | TAK |  |
| 10 | Zakres regulacji segmentu uda w stosunku do poziomu ramy leż min. 0-28° | TAK, podać |  |
| 11 | Manualna regulacja segmentu podudzia | TAK |  |
| 12 | Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga. Pozycja dostępna po naciśnięciu jednego przycisku. | TAK |  |
| 13 | Zakres regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga min. (-17°) – (+17°) | TAK, podać |  |
| 14 | Sterowanie funkcjami elektrycznymi ze sterowników wbudowanych w barierki boczne. Wszystkie przyciski membranowe, wodoodporne. | TAK |  |
| 15 | Możliwość blokady funkcji elektrycznych łóżka | TAK |  |
| 16 | 4 pojedyncze kółka antystatyczne 150 mm | TAK, podać |  |
| 17 | Centralna blokada wszystkich kół jednocześnie | TAK |  |
| 18 | Koło sterujące pod segmentem oparcia. | TAK |  |
| 19 | Manualna funkcja CPR umożliwiająca natychmiastowe opuszczenie segmentu oparcia, dostępna z obu stron łóżka | TAK |  |
| 20 | Łóżko wyposażone w cztery dzielone, tworzywowe barierki zintegrowanymi uchwytami ułatwiającymi wyjście pacjenta. Aktywacja ruchu barierki przy użyciu jednej ręki. Wbudowane w barierki wizualne wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia z zaznaczeniem kąta 30° i 45° oraz kąta nachylenia ramy łóżka dla terpii ułożeniowej. Wskaźniki widoczne od pozycji barierek. | TAK, podać |  |
| 21 | Konstrukcja barierek bocznych z jednostkowym mechanizmem opuszczania, umożliwiająca ich złożenie przy użyciu jednej ręki. Barierki służą jako podparcie podczas wychodzenia pacjenta z łózka. Barierki boczne łatwe w dezynfekcji spełniające nową normę EN 60601-2-52 z wbudowanymi panelami sterowania oraz uchwytem gwarantującym pewną i stabilną podporę podczas wstawania lub transferu na krzesło | TAK, podać |  |
| 22 | Przestrzeń niezbędna na opuszczenie/podniesienie barierek bocznych – 40 mm z każdej strony łóżka | TAK, podać |  |
| 23 | Wysokość barierek bocznych min. 39,3 cm. | TAK, podać |  |
| 24 | Szczyty łóżka zapewniającą ich stabilność podczas transportu wykonane z wysokiej jakości tworzywa. | TAK |  |
| 25 | Odbojnik w 4 narożnikach łóżka. | TAK, podać |  |
| 26 | 4 gniazda na statywy infuzyjne. | TAK, podać |  |
| 27 | Bezpieczne obciążenie robocz 220 kg | TAK, podać |  |
| 28 | Zasilanie elektryczne 220-240 V;60Hz/ 50Hz | TAK |  |
| 29 | Możliwość czyszczenia parowego | TAK |  |
| 30 | Odporność powierzchni łózka wraz z barierkami na środki myjące, dezynfekujące oraz odporność na dekontaminację za pomocą 35%H2o₂ | TAK |  |
| 31 | Materac z pianki wysokoplastycznej, przewidziany do profilaktyki i zapobiegania odleżyn u pacjentów dorosłych niskiego i średniego ryzyka | TAK, podać |  |
| 32 | Waga materaca z pianki wysokoplastycznej 10 kg | TAK |  |
| 33 | Materac z pianki wysokoplastycznej wyposażony w 3 sekcje | TAK, podać |  |
| 34 | Boki materaca wykonane z pianki o wysokiej gęstości zapewniające bezpieczeństwo pacjentów i ułatwiające im schodzeni z łóżka | TAK |  |
| 35 | Materac z pianki wysokoplastycznej, wyposażony w wodoszczelny, przepuszczający parę wodną poliuretanowy pokrowiec o właściwościach bakteriobójczych i grzybostatycznych. | TAK |  |
| 36 | Krawędzie pokrowca materaca zgrzewane. | TAK |  |
| 37 | Materac z pianki wysokplastycznej przepuszczający promienie RTG | TAK |  |
| 38 | Gęstość pianki materaca z pianki wysokoplastycznej w stefie tułowia i głowy 40 kg/m³ | TAK, podać |  |
| 38 | Kształt kostek, materaca z pianki wysokoplastycznej umożliwiający przepływ powietrza pod powierzchnią materaca z strefą pięt z pianki o niższej gęstości | TAK |  |
| 40 | Wysokość materaca z pianki wysokoplastycznej 14 cm | TAK, podać |  |
| 41 | Materac z pianki wysokoplastycznej nie zawierający lateksu, nośność masy pacjenta zapewniająca właściwości prewencyjne 150 kg | TAK, podać |  |
| 42 | Materac o konstrukcji ułatwiającej zakładanie i zdejmowanie pościeli z tzw. Ściętymi narożnikami – parametry ścięcia narożnika to 140 mm od krawędzi materaca po długość – długi bok materaca i 75 mm od krawędzi materaca po szerokość – krótki bok materaca. | TAK, podać |  |
| 43 | Dolna część materaca – podstawy piankowej z nacięciami zlokalizowana w strefie bioder materaca, ułatwiającymi dopasowanie się materaca do funkcji motorycznych łóżka w tym w szczególności tzw. funkcji autoregresji segmentu oparcia pleców – cofanie się segmentu oparcia w kierunku szczytu od strony głowy. | TAK, podać |  |
| 44 | Bezpieczne obciążenie robocze min. 205 kg | TAK, podać |  |
| 45 | Długość materaca 198 cm | TAK, podać |  |
| 46 | Szerokość materaca 90 cm | TAK, podać |  |
| Pozostałe warunki dla wszystkich urządzeń |  |  |  |
| 47 | Instrukcja obsługi w języku polskim (załączyć wraz z dostawą urządzenia) | TAK |  |
| 48 | Karta gwarancyjna (załączyć wraz z dostawą urządzenia) | TAK |  |
| 49 | Szkolenie w zakresie obsługi urządzenia w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
| 50 | Przedmiot umowy jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2024 poz. 1620) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych. W przypadku, gdy komponenty, akcesoria lub elementy zestawu nie stanowią wyrobu medycznego w rozumieniu ww. ustawy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia stosownego oświadczenia wskazując, które elementy nie są wyrobami medycznymi | TAK | Szczegółową kalkulację cenową dotyczącą wyrobów niemedycznych Wykonawca winien podać w formie odrębnej tabeli stanowiącej załącznik do formularza ofertowego |
| 51 | Okres gwarancji minimum 24 miesiące licząc od dnia wydania Zamawiającemu towaru zgodnego z umową. | TAK 24 miesiące gwarancji | TAK 24 miesiące gwarancji |

*Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi……………………………………...…….......

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego  z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

*uzupełnić