Pakiet nr 1. Układy stymulatorów serca z zaawansowanymi funkcjami diagnostyczno-terapeutycznymi

| Lp | Parametry graniczne (wymagane) | Ośw. spełnienia parametru (TAK/NIE) /potwierdzić zaznaczeniem w katalogu/ | PODAĆ/OPISAĆ PARAMETR OFEROWANY / |
| --- | --- | --- | --- |

| Pozycja 1.1. Stymulatory DDDR pro-MRI z zawansowanymi funkcjami terapii i diagnostyki, sensorami aktywności pacjenta do wyboru i detekcją pola MRI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 . | Tryby stymulacji: DDD-CLS; VVI-CLS; DDDR-ADIR; DDDR; DDIR; VVIR; AAIR; D00; DDDADI; DDD; DDI; VVI; AAI; V00; VDDR; VDIR; DDT; VDD; VDI; VVT; OFF | TAK, podać |  |
| 2. | Minimalny czas pracy przy nastawach nominalnych 14 lat | TAK, podać |  |
| 3. | Możliwość wykonania badania MRI 1.5T i 3.T z automatyczną detekcją środowiska MRI | TAK |  |
| 4. | Automatyczny pomiar progu stymulacji | TAK |  |
| 5. | Sensor wykrywający środowisko rezonansu magnetycznego i automatycznie zmieniający tryb pracy urządzenia w bezpieczną stymulacje asynchroniczną. Po badaniu niezwłocznie powracający do ustawień wyjściowych, działający 24h/7 dni przez cały okres żywotności urządzenia | TAK, opisać |  |
| 6. | Dwa niezależne sensory, w tym sensor reagujący na zapotrzebowanie metaboliczne pacjenta podczas aktywności fizycznej i podczas stresu mentalnego, oparty o kontrolę impedancji wewnątrzsercowej | TAK, opisać |  |
| 7. | Znacznik informujący o miejscu wszczepienia elektrody RV (LBBAP/HIS) widoczny w oknie follow up | TAK |  |

| Pozycja 1.2. Stymulatory SSIR pro-MRI z zawansowanymi funkcjami terapii i diagnostyki, sensorami aktywności pacjenta do wyboru i detekcją pola MRI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  | Tryby stymulacji: VVI-CLS; VVIR; VVI; V00; VVT; OFF; AAIR; AAI; OFF |  |  | TAK, podać |  |  |
| 2. |  |  | Minimalny czas pracy przy nastawach nominalnych 15 lat |  |  | TAK, podać |  |  |
| 3. |  |  | Możliwość wykonania badania MRI 1.5T i 3.T z automatyczną detekcją środowiska MRI |  |  | TAK |  |  |
| 4. |  |  | Automatyczny pomiar progu stymulacji |  |  | TAK |  |  |
| 5. |  |  | Sensor wykrywający środowisko rezonansu magnetycznego i automatycznie zmieniający tryb pracy urządzenia w bezpieczną stymulacje asynchroniczną. Po badaniu niezwłocznie powracający do ustawień wyjściowych, działający 24h/7 dni przez cały okres żywotności urządzenia |  |  | TAK, opisać |  |  |
| 6. |  |  | Dwa niezależne sensory, w tym sensor reagujący na zapotrzebowanie metaboliczne pacjenta podczas aktywności fizycznej i podczas stresu mentalnego, oparty o kontrolę impedancji wewnątrzsercowej |  |  | TAK, opisać |  |  |
| Pozycja 1.3. Stymulator resynchronizujący CRT-P pro-MRI z zaawansowanymi funkcjami terapii i diagnostyki, sensorami aktywności pacjenta do wyboru i detekcją pola MRI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Tryby stymulacji jednojamowej, dwujamowej i trójamowej do wyboru, z adaptowaną częstością, możliwością pracy w trybie LV-only oraz wyłączenia stymulacji (funkcja OFF) |  | TAK, podać |  |  |  |
| 2. |  |  | Minimalny czas pracy przy nastawach nominalnych 140 miesięcy |  | TAK, podać |  |  |  |
| 3. |  | Maksymalna dostępna liczba wektorów stymulacji LV dla urządzenia quadripolarnego |  | TAK, podać |  |  |  |  |
| 4. | Automatyczna kontrola progu stymulacji RA, RV, LV z dostosowaniem amplitudy impulsu do zmierzonej wartości |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 5. | Niezależne sensory w tym sensor reagujący na zapotrzebowanie metaboliczne pacjenta podczas aktywności i podczas stresu mentalnego, oparty o kontrolę impedancji wewnątrzsercowej. |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |
| 6. | Sensor wykrywający środowisko rezonansu magnetycznego i automatycznie zmieniający tryb pracy urządzenia w bezpieczną stymulacje asynchroniczną. Po badaniu niezwłocznie powracający do ustawień wyjściowych, działający 24h/7 dni przez cały okres żywotności urządzenia |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |
| 8. | Algorytm automatycznie określający opóźnienie AV oraz określający stymulację BiV lub LV-only |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |
| 9. | Dostępny w konfiguracji gniazd 3 x IS-1 lub 2 x IS-1 / 1 x IS-4 do wyboru Zamawiającego |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |
| Pozycja 1.4. Elektrody stymulujące przedsionkowe i komorowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Elektrody pro - MRI |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 2. | Minimum dwie długości elektrod |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |
| 3. | Polarność dwubiegunowa |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 4. | Materiał izolacji: silikon/poliuretan |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |
| 5. | Możliwość wyboru mechanizmu fiksacji: aktywna/pasywna |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 6. | Możliwość wyboru kształtu: prosta/J |  |  | TAK |  |  |  |  |
| Pozycja 1.5. Elektroda stymulująca dedykowana do stymulacji fizjologicznej |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Elektroda stymulująca aktywna, dedykowana do stymulacji fizjologicznej |  |  | TAK, opisać |  |  |  |  |
| 2. | Nieruchoma stała helisa fiksacyjna |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 3. | Elektroda OTW, wprowadzana na stylecie |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 4. | Elektroda pro-MRI |  |  | TAK, opisać |  |  |  |  |
| 5. | Polarność dwubiegunowa |  |  | TAK |  |  |  |  |
| Pozycja 1.6. Zestawy introducerów do wprowadzania elektrod |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Rozmiar 7 – 12 F |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |
| 2. | Długość koszulki 15 cm |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |
| 3. | Koszulka rozrywana |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 4. | Zestaw zawiera strzykawkę lider odpowiedniego do długości koszulki rozmiaru oraz igłę do nakłucia żyły podobojczykowej. |  |  | TAK |  |  |  |  |
| Pozycja 1.7. Zestawy rozrywalnych introducerów do wprowadzania elektrod z zastawką hemostatyczną |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Introducer rozrywalny (peel-away), z zastawką hemostatyczną |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 2. | Rożne rozmiary do wyboru |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |
| Pozycja 1.8. Koszulki do wprowadzania elektrod do pęczka Hisa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Koszulki dedykowane do selektywnej implantacji elektrod w różne miejsca w prawej komorze do stymulacji pęczka Hisa |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 2. | Koszulki w zestawie z nożykiem do rozcinania koszulek, prowadnikiem Seldingera i zaworkiem |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 3. | Dostępne min. 3 krzywizny i min. 3 długości |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |
| 4. | Koszulki rozcinane, z dystalnym odcinkiem pochłaniającym promieniowanie RTG |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 5. | Średnica wew. koszulki powyżej 7F, współpracująca z introducerem 9F |  |  | TAK |  |  |  |  |
| Pozycja 1.9. Akcesoria dodatkowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Noże, motylki, mandryny w różnych długościach i rodzajach, nakładki na elektrody |  |  | TAK |  |  |  |  |
| Pozycja 1.10. Śrubokręty |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Śrubokręty do mocowania elektrod w gniazdach generatorów |  |  | TAK |  |  |  |  |
| Pozycja 1.11. Kable pomiarowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Kable do pomiarów parametrów śródzabiegowych, do wyboru przez Zamawiającego w zależności od typu analizatora |  |  | TAK |  |  |  |  |

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim.

Treść oświadczenia wykonawcy:

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.