EZ/93/2026/MK                                                                                                        Załącznik nr 2.4 do SWZ

Załącznik nr … do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(wymagane minimalne parametry techniczno-funkcjonalne)

| Pakiet 4- Kardiomonitor (4 kpl.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent* |  |  |  |
| Nazwa-model/typ* |  |  |  |
| Kraj pochodzenia* |  |  |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2025r.* |  |  |  |
| Lp. | Minimalne parametry techniczno-funkcjonalne | Wartość wymagana | Parametry oferowane- opisać, podać zakresy (wskazać dokument przedmiotowy wraz z numerem strony na potwierdzenie spełnienia parametru) * |
| 1 | Monitor funkcji życiowych pacjenta, stacjonarno – transportowy, z uchwytem do przenoszenia | TAK |  |
| 2 | Waga monitora max. 5kg | TAK, podać |  |
| 3 | Funkcja przewodnika obsługi dostępna bezpośrednio na ekranie monitora, która przy pomocy obrazków i opisów pomaga prawidłowo umiejscowić czujniki pomiarowe na pacjenta. | TAK |  |
| 4 | Tryb nocny z przyciemnionym ekranem, wyłączonym dźwiękiem synchronizacji i wyłączonym wskaźnikiem alarmu | TAK |  |
| 5 | Kolorowy, pojedynczy ekran TFT o rozmiarze min. 15,6” | TAK, podać |  |
| 6 | Jednoczesna prezentacja min. 8 krzywych na ekranie | TAK |  |
| 7 | Rozdzielczość ekranu dla przekątnej ekranu min 15”: min. 1300x700 | TAK, podać |  |
| 8 | Funkcja automatycznej regulacji jasności ekranu | TAK |  |
| 9 | Możliwość wyświetlania dużych pól z wartościami numerycznymi mierzonych parametrów. Wartości numeryczne wyświetlane bez krzywych dynamicznych – nie dotyczy krzywej EKG, która musi być stale widoczna na ekranie | TAK |  |
| 10 | Możliwość wyboru przez użytkownika strony ekranu (lewa lub prawa) gdzie prezentowane są wartości numeryczne mierzonych parametrów. | TAK |  |
| 11 | Przyciski szybkiego dostępu do wybranych funkcji/okien przeglądu okien monitora. Dostępne min. 9 przycisków z możliwością zmiany przypisanych do nich funkcji. | TAK, podać |  |
| 12 | Tryb „Stand by” | TAK |  |
| 13 | Funkcja „stoper” | TAK |  |
| 14 | Wbudowany kalkulator powierzchni ciała (BSA) oraz kalkulator dawek leków. | TAK |  |
| 15 | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | TAK |  |
| 16 | Komunikacja z użytkownikiem poprzez ekran dotykowy | TAK |  |
| 17 | Komunikacja bez użycia pokrętła (pokrętło nie występuje) | TAK |  |
| 18 | Monitory zasilane elektrycznie 230 VAC/50 Hz ±10% | TAK, podać |  |
| 19 | Zasilanie z wbudowanego akumulatora dla przekątnej ekranu min 15” min. 240 minut pracy. | TAK, podać |  |
| 20 | Automatyczne ładowanie akumulatora w kardiomonitorze po podłączeniu do zasilania sieciowego | TAK |  |
| 21 | Czas ładowania max. 4 godziny | TAK, podać |  |
| 22 | Chłodzenie konwekcyjne (bez użycia wentylatorów). | TAK |  |
| 23 | Monitor z funkcją pracy w sieci LAN. Komunikacja pomiędzy monitorami: podgląd krzywych oraz danych cyfrowych z poszczególnych stanowisk | TAK |  |
| 24 | Komunikacja pomiędzy monitorami bez użycia specjalnych serwerów i centrali z możliwością podglądu min. 8 stanowisk. | TAK |  |
| 25 | Wszystkie mierzone parametry, alarmy i nastawy dla różnych kategorii wiekowych | TAK |  |
| 26 | Alarmy min. 3 stopniowe (wizualne i akustyczne), rozróżnialne kolorem oraz tonem, wszystkich mierzonych parametrów z możliwością ustawiania granicy alarmów przez użytkownika. | TAK, podać |  |
| 27 | Możliwość ustawienia eskalacji alarmów tj. po przekroczeniu ustawionych kryteriów alarm zmienia się z „ostrzeżenia” na krytyczny | TAK |  |
| 28 | Automatyczne ustawianie granic alarmowych na podstawie bieżących wartości parametrów. | TAK |  |
| 29 | Możliwość wyciszenia alarmów na krótki czas i zawieszenia na stałe. | TAK |  |
| 30 | Pamięć i prezentacja trendów graficznych mierzonych parametrów min. 240 godzin | TAK, podać |  |
| 31 | Jednoczasowa prezentacja min. 3 parametrów w trendzie graficznym. Dwa niezależne okna trendu graficznego | TAK, podać |  |
| 32 | Pamięć i prezentacja trendów tabelarycznych mierzonych parametrów min. 240 godzin | TAK, podać |  |
| 33 | Jednoczasowa prezentacja min. 15 parametrów w trendzie tabelarycznym. | TAK, podać |  |
| 34 | Monitor z funkcją wyświetlania okna OCRG. | TAK |  |
| 35 | Funkcja „holterowska” min. 4 krzywych z co najmniej 240 godzin | TAK, podać |  |
| 36 | Możliwość wyboru krzywych do zapisu w funkcji „holterowskiej” | TAK |  |
| 37 | Historia alarmów min. 80 000 zdarzeń | TAK, podać |  |
| 38 | Przegląd arytmii min. 80 000 zdarzeń. | TAK, podać |  |
| 39 | Dedykowana pamięć przebiegu odcinka ST z ostatnich min. 240 godzin. Odcinek ST reprezentowany w postaci krzywej i wartości cyfrowej ST. | TAK, podać |  |
| 40 | Zaimplementowana funkcja prezentacji odcinków ST w postaci wykresu kołowego. | TAK |  |
| 41 | Każde zdarzenie arytmii zawierające wartości parametrów zmierzone w chwili wystąpienia arytmii i fragment krzywej EKG z min. 5 sekund przed i po wystąpieniu arytmii. | TAK, podać |  |
| 42 | Monitor z oknem prezentacji danych w postaci histogramu min. 2 parametrów z ostatnich min. 240 godzin. Prezentacja w postaci cyfrowej wartości: minimalnej, maksymalnej, mediany. Możliwość regulacji przedziału czasowego, dla którego mają być wyliczane wartości: minimalna, maksymalna i mediana. | TAK, podać |  |
| 43 | Funkcja wyświetlania krótkich odcinków trendów obok odpowiadających im krzywych dynamicznych z min. ostatnich 30 min. z możliwością regulacji czasu przez użytkownika poprzez „przeciągnięcie” trendów w lewo bądź w prawo | TAK |  |
| 44 | Synchronizacja czasowa pomiędzy alarmami (włączając alarmy arytmii), trendami prezentowanymi: tabelarycznie, graficznie i funkcją holterowską tj. zaznaczone zdarzenie na jednym z rodzajów trendów bądź alarmów jest automatycznie zaznaczone przy przejściu na pozostałe prezentacje zdarzeń, bez konieczności wyszukiwania na skali czasu | TAK |  |
| 45 | EKG Monitorowanie 3, 8, 12 odprowadzeń w zależności od podłączonego przewodu pomiarowego. Zakres częstości akcji serca: min. 15-300 ud/min. Detekcja stymulatora serca | TAK, podać |  |
| 46 | Automatyczna zmiana monitorowanego odprowadzenia w razie uszkodzenia lub odłączenia. | TAK |  |
| 47 | Pomiar i wyświetlanie PPK/VPC | TAK |  |
| 48 | Monitor wyposażony w funkcję analizy 12 odprowadzeniowego EKG z opisem wraz z tworzeniem raportów. Zapis w pamięci monitora pacjenta min. 18 raportów z 12 odprowadzeniowego EKG. | TAK, podać |  |
| 49 | Analiza odcinka ST z min. 12 odprowadzeń przy monitorowaniu kablem min. 10 żyłowym. Zakres pomiarowy ST min. od -25 do (+)25 mm. | TAK, podać |  |
| 50 | Zaimplementowana funkcja prezentacji odcinków ST w postaci wykresu kołowego. | TAK |  |
| 51 | Wybór rodzaju wykrywanego QRS dla noworodków, dzieci i dorosłych | TAK |  |
| 52 | Analiza arytmii Rozpoznawanie min. 24 rodzajów zaburzeń w monitorze. | TAK, podać |  |
| 53 | Możliwość ustawienia rozpoznawania arytmii w zależności od preferencji użytkownika w zakresie podstawowym lub rozszerzonym | TAK |  |
| 54 | Pomiar QTc/QRSd z wyświetlaniem danych numerycznych na ekranie głównym. Możliwość ustawienia górnej wartości alarmów dla tych parametrów. | TAK |  |
| 55 | Możliwość rozbudowy o realizacje 18-sto odprowadzeniowego EKG przy użyciu kabla do realizacji analizy 12-stu odprowadzeń EKG | TAK |  |
| 56 | Oddech Pomiar oddechu metodą impedancyjną. Prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów na minutę. Zakres pomiarowy częstości oddechów min.: 0-150 odd./min. Pomiar bezdechu w zakresie min. 5 – 40 sekund. | TAK, podać |  |
| 57 | Możliwość wybór odprowadzenia użytego do pomiaru oddechu (bez przepinania elektrod) w celu dopasowania do różnych sposobów oddychania: szczytami płuc, przeponą | TAK |  |
| 58 | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi Nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną. Pomiar automatyczny, co określony czas, regulowany w zakresie min. 1 min – 8 godzin. Pomiar ręczny i pomiar ciągły. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej - alarmy dla każdej wartości. Zakres pomiarowy min: 20 – 270 mmHg | TAK, podać |  |
| 59 | Tryb Stazy Żylnej | TAK |  |
| 60 | Funkcja automatycznego wyzwolenia pomiaru NIBP w przypadku wykrycia przez monitor przekroczenia granic alarmowych ciśnienia skurczowego. | TAK |  |
| 61 | Możliwość pomiaru NIBP podczas pompowania mankietu (do wyboru przez użytkowania) | TAK |  |
| 62 | Każdy dodatkowy pomiar wyzwolony automatycznie oznaczony w trendach tabelarycznych (trend nibp) ze specjalnym indeksem/znacznikiem umożliwiającym odróżnienie dodatkowych pomiarów na tle pomiarów interwałowych lub wyzwolonych ręcznie | TAK |  |
| 63 | Wyświetlanie i zapis RPP (Rate Pressure Product) | TAK |  |
| 64 | Wyświetlanie i zapis SI (Shock Index) | TAK |  |
| 65 | Pomiar saturacji Pomiar SpO2, z prezentacją krzywej pletyzmograficznej, wartości SpO2 oraz tętna. Zakres pomiarowy SpO2 min: 1 – 100% Zakres pomiarowy pulsu min.: 30 – 300 ud./min. | TAK, podać |  |
| 66 | Możliwość wyboru czułości saturacji pomiędzy normalną a maksymalną | TAK |  |
| 67 | Wodoszczelny czujnik do saturacji | TAK |  |
| 68 | Funkcja wyświetlania pomiaru SpO2 ze wskaźnikiem SQI – wskaźnikiem jakości fali pulsu oraz PI – indeksu amplitudy pulsu. | TAK |  |
| 69 | Pomiar temperatury Pomiar temperatury obwodowej (powierzchniowej) lub centralnej (wewnętrznej). Zakres pomiarowy min.: 0 – 45ºC. | TAK, podać |  |
| 70 | Pomiar temperatury w 2 kanałach wraz z wyświetlaniem różnicy temperatur | TAK |  |
| 71 | Alarm różnicy temperatur, regulowany w zakresie min 0,5 - 40°C | TAK, podać |  |
| 72 | Możliwość pomiaru IBP inwazyjny pomiar ciśnienia krwi. Zakres pomiarowy min.: od -50 do +300mmHg. Realizacja pomiaru po podłączeniu czujnika pomiarowego | TAK, podać |  |
| 73 | Pomiar wartości PPV oraz SPV - wyświetlanie na ekranie głównym min. jednego z podanych parametrów w postaci liczbowej, możliwość zmiany przez użytkownika w dowolnym momencie wyświetlanego parametru z PPV na SPV lub odwrotnie | TAK |  |
| 74 | Możliwość pomiaru CO2 w strumieniu głównym u pacjentów zaintubowanych za pośrednictwem modułu zasilanego i sterowanego z poziomu monitora pacjenta. Prezentacja cyfrowa. Prezentacja krzywej kapnograficznej. Pomiar na wydechu. Realizacja pomiaru po podłączeniu czujnika pomiarowego | TAK |  |
| 75 | Pomiar CO2 w zakresie min. 0 – 120 mmHg. Oddech: min. 3 – 140 odd./min. Pomiar możliwy max. 10 sek. od podłączenia tzw. „Warm up time” | TAK, podać |  |
| 76 | Możliwość pomiaru kapnografii u pacjentów niezaintubowanych w strumieniu głównym lub bocznym | TAK |  |
| 77 | Możliwość pomiaru kapnografii u pacjentów niezaintubowanych w strumieniu głównym przy użyciu dedykowanych od producenta masek pomiarowych umożliwiającą jednoczesne realizację tlenoterapii | TAK |  |
| 78 | Możliwość rozbudowy o pomiar nieinwazyjnego rzutu minutowego serca pomiar w zakresie od min 0,5 do 20 L/min. | TAK, podać |  |
| 79 | Brak konieczności użycia dedykowanych akcesoriów do pomiaru ciągłego rzutu minutowego serca. | TAK |  |
| 80 | Wyświetlanie EWS (Early Warning Score) oraz GCS (Glasgow Coma Scale) celem oceny poziomu stopnia stanu klinicznego pacjenta | TAK |  |
| 81 | Możliwość ustawienia automatycznej punktacji dla EWS | TAK |  |
| 82 | Zapis EWS w trendzie | TAK |  |
| 83 | Funkcja automatycznego importu danych pacjenta poprzez protokół HL-7, która pozwala na wyszukiwanie danych pacjenta z poziomu monitora przy wykorzystaniu ID pacjenta. | TAK |  |
| 84 | Akcesoria kompatybilne z posiadanymi kardiomonitorami przez Zamawiającego serii BSM | TAK |  |
| 85 | Wyposażenie: - Kabel EKG x 4 szt. - EKG, przewody pacjenta min. 3 żyłowe x 4 szt. - wężyk łączący mankiet z monitorem, dla dorosłych/dzieci x 4 szt. - mankiet wielorazowy, rozmiar standardowy x 4 szt. - mankiety wielorazowe dla dorosłych duże 4 szt. - mankiety wielorazowe dla dorosłych małe 4 szt. - wielorazowy wodoszczelny czujnik do pomiaru saturacji na palec typu klips x 4 szt. - przewód do podłączenia czujnika saturacji x 4 szt. - wielorazowy czujnik temperatury głębokiej lub powierzchniowej x 4 szt. - mocowanie ścienne z koszem na akcesoria x 4 szt. | TAK, podać |  |
| Stacja centralnego monitorowania dla kardiomonitorów (1 kpl.) |  |  |  |
| Producent* |  |  |  |
| Nazwa-model/typ* |  |  |  |
| Kraj pochodzenia* |  |  |  |
| 86 | Centrala wyposażona w pojedynczy ekran typu LCD-TFT, kolorowy, min. 23,5”. Rozdzielczość wyświetlania min. 1920x1080. | TAK, podać |  |
| 87 | Centrala umożliwiajaca podpięcie posiadanych kardiomonitorów przez Zamawiającego serii BSM | TAK |  |
| 88 | Wyświetlanie min. 9 stanowisk/ekran Ilość jednocześnie wyświetlanych przebiegów dynamicznych (krzywych) z jednego stanowiska: min. 3 krzywe przy 8 stanowiskach | TAK |  |
| 89 | Centrala przygotowana do monitorowania min. 16 stanowisk pacjenta z możliwością dalszej rozbudowy | TAK, podać |  |
| 90 | Podgląd dowolnego pełnego ekranu monitora z sieci | TAK |  |
| 91 | Możliwość dokonania zmiany koloru wyświetlania poszczególnych parametrów. | TAK |  |
| 92 | Funkcja „zamrażania” wyświetlanych krzywych. | TAK |  |
| 93 | Nie dotyczy danych numerycznych, które są cały czas aktualizowane. | TAK |  |
| 94 | Możliwość kopiowania ustawień wybranego monitora i ich przeniesienie na inny monitor z sieci z poziomu centrali | TAK |  |
| 95 | Możliwość wybrania typu wyświetlanej krzywej, jej wzmocnienia oraz danych numerycznych niezależnie dla każdego monitorowanego łóżka wyświetlanego w oknie ogólnego przeglądu pacjentów oddziału. | TAK |  |
| 96 | Funkcja umożliwiająca ustawienie wspólnej lub oddzielnej skali dla krzywych ciśnienia inwazyjnego. | TAK |  |
| 97 | Funkcja umożliwiającą użytkownikowi definiowanie priorytetu wyświetlania parametrów życiowych. | TAK |  |
| 99 | Funkcja zawieszenia monitorowania pacjenta wraz z możliwością nadania etykiety z opisem przyczyny zawieszenia (użytkownik ma możliwość edycji treści etykiet). | TAK |  |
| 100 | Trendy graficzne i tabelaryczne z min. 120 h. | TAK, podać |  |
| 101 | Archiwizacja z min 100 godzin, min 6 krzywych dynamicznych (nie tylko EKG) z każdego stanowiska. | TAK, podać |  |
| 102 | Wyświetlanie wyników analizy 12 odprowadzeń EKG wraz z raportami | TAK, podać |  |
| 103 | Komunikacja z użytkownikiem poprzez "mysz" i klawiaturę – oprogramowanie w języku polskim. | TAK |  |
| 104 | Wielostopniowe alarmy monitorowanych parametrów min. 3 stopnie. | TAK |  |
| 105 | Historia alarmów: min. 500 dla każdego łóżka. | TAK, podać |  |
| 106 | Pamięć min. 600 plików z pomiarem odcinka ST. | TAK, podać |  |
| 107 | Funkcja pozwalająca użytkownikowi na zdefiniowanie, dla których typów arytmii mają być zapisywane zdarzenia arytmii. | TAK |  |
| 108 | Funkcja analizy odcinków krzywych EKG zapisanych podczas wyzwolenia alarmu arytmii (zdarzeń arytmii) pozwalająca na ręczny pomiar odległości między dwoma dowolnie wybranymi przez użytkownika punktami w pionie (mV) lub poziomie (msec) (opisać) | TAK |  |
| 109 | Możliwość definiowania parametrów zapisywanych w min. trzech różnych trendach tabelarycznych | TAK |  |
| 110 | Funkcja definiowania interwału automatycznych wydruków raportów. | TAK |  |
| 111 | Sieć monitorowania LAN do komunikacji z monitorami stacjonarnymi | TAK |  |
| 112 | Przesyłanie alarmów z monitorów przyłóżkowych do centrali oraz pomiędzy monitorami | TAK |  |
| 113 | Funkcja przesyłania danych pomiędzy monitorami a centralą oraz pomiędzy monitorami również w razie wyłączenia centrali. | TAK |  |
| 114 | Interaktywna komunikacja centrali z monitorami. | TAK |  |
| 115 | Możliwość regulacji granic alarmów z centrali w monitorach przyłóżkowych. | TAK |  |
| 116 | Możliwość ręcznego uruchomienia pomiaru NIBP w monitorze z monitora centralnego | TAK |  |
| 117 | Możliwość przystosowania centrali do współpracy z nadajnikami telemetrycznymi | TAK |  |
| 118 | Drukarka laserowa format A4 | TAK |  |
| 119 | Wydruki danych cyfrowych oraz krzywych dynamicznych z centrali oraz monitorów przyłóżkowych - stanów alarmowych oraz na życzenie użytkownika | TAK |  |
| 120 | Zasilacz UPS do podtrzymania pracy centrali. | TAK |  |
| Pozostałe warunki dla wszystkich urządzeń |  |  |  |
| 121 | Instrukcja obsługi w języku polskim (załączyć wraz z dostawą urządzenia) | TAK |  |
| 122 | Karta gwarancyjna (załączyć wraz z dostawą urządzenia) | TAK |  |
| 123 | Szkolenie w zakresie obsługi urządzenia w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
| 124 | Przedmiot umowy jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2024 poz. 1620) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych. W przypadku, gdy komponenty, akcesoria lub elementy zestawu nie stanowią wyrobu medycznego w rozumieniu ww. ustawy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia stosownego oświadczenia wskazując, które elementy nie są wyrobami medycznymi | TAK | Szczegółową kalkulację cenową dotyczącą wyrobów niemedycznych Wykonawca winien podać w formie odrębnej tabeli stanowiącej załącznik do formularza ofertowego |
| 125 | Okres gwarancji minimum 24 miesiące licząc od dnia wydania Zamawiającemu towaru zgodnego z umową. | TAK 24 miesiące gwarancji Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym | Dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym pkt.35 SWZ. |

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty dokumentach przedmiotowych wraz z tłumaczeniem na język polski.

*Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi ……………………………………...…….......

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego  z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

*uzupełnić