EZ/93/2026/MK                                                                                                        Załącznik nr 2.5 do SWZ

Załącznik nr … do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(wymagane minimalne parametry techniczno-funkcjonalne)

| Pakiet 5- Holter EKG wraz z kluczem pielęgniarskim (1 kpl) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent* |  |  |  |
| Nazwa-model/typ* |  |  |  |
| Kraj pochodzenia* |  |  |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2025r.* |  |  |  |
| Lp. | Minimalne parametry techniczno-funkcjonalne | Wartość wymagana | Parametry oferowane- opisać, podać zakresy (wskazać dokument przedmiotowy wraz z numerem strony na potwierdzenie spełnienia parametru) * |
| 1 | Rejestrator kompatybilny z posiadanym przesz Zamawiającego System Holtera BTL CardioPoint | TAK |  |
| 2 | Rejestrator 3, 7, 12-kanałowy (stosownie od ustawień i rozmieszczenia elektrod) | TAK, podać |  |
| 3 | Zapis danych w trybie 3 i 7 kanałowym z 5 elektrod i 12-kanałowym z 10 elektrod | TAK, podać |  |
| 4 | Rejestrowane odprowadzenia: - 3 odprowadzenia: mV1, mV3, mV5 - 7 odprowadzeń I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1 - 12 odprowadzeń: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6 | TAK, podać |  |
| 5 | Klawiatura: Mikroprzełączniki | TAK |  |
| 6 | Sprawdzanie niepodłączonych odprowadzeń | TAK |  |
| 7 | Minimum dwa sposoby weryfikacji poprawności podłączenia elektrod na ekranie rejestratora- wykres słupkowy zakłóceń, prezentacja wstęgi EKG z każdego odprowadzenia | TAK, podać |  |
| 8 | Czas zapisu: 12 godzin, 24 godziny, 48 godzin, 7 dni i nieograniczony | TAK, podać |  |
| 9 | Długość rejestracji: 200 – 900 MB przez 24h (zależny od sygnału I liczby odprowadzeń) | TAK, podać |  |
| 10 | Czujnik aktywności fizycznej pacjenta | TAK |  |
| 11 | Wyświetlacz LCD do 2,1” o rozdzielczości 128x64 | TAK, podać |  |
| 12 | Waga rejestratora max. 110g | TAK, podać |  |
| 13 | Wymiary rejestratora: max. 105 x 65 x 24 mm | TAK, podać |  |
| 14 | Długość kabla pacjenta w zależności od odprowadzenia: min. 40 max. 90 cm | TAK, podać |  |
| 15 | Transmisja danych za pomocą USB, z możliwością wyświetlania zapisu EKG oraz poziomu szumów z każdego odprowadzenia na ekranie komputera oraz przy użyciu Karty SD | TAK |  |
| 16 | Automatyczne włączenie rejestratora po 20 min. od włożenia baterii bez wprowadzania danych pacjenta | TAK |  |
| 17 | Możliwość edycji parametrów badania z poziomu rejestratora | TAK |  |
| 18 | Częstotliwość próbkowania 8 x 2000Hz | TAK, podać |  |
| 19 | Rozdzielczości przetwornika AD przy rejestracji 24 bity | TAK, podać |  |
| 20 | Funkcja wykrywania rozrusznika 100us przy próbkowaniu min. 40000Hz | TAK, podać |  |
| 21 | Zapis danych na karcie pamięci typu SD do 2 GB | TAK, podać |  |
| 22 | Detekcja pracy stymulatora | TAK |  |
| 23 | Przycisk zdarzeń pacjenta wraz z zapisem głosowym (wbudowany mikrofon), długość nagrania 10 s | TAK, podać |  |
| 24 | Zakres częstotliwości (wyłączone filtry cyfrowe): 0,049 Hz – 220 Hz | TAK, podać |  |
| 25 | Rozdzielczość przetwornika AD przy rejestracji głosu: 10 bitów | TAK, podać |  |
| 26 | Impedancja wejściowa: > 20 MΩ | TAK, podać |  |
| 27 | Wskaźnik niskiej baterii: sygnał dźwiękowy i komunikat na wyświetlaczu | TAK, podać |  |
| 28 | Współczynnik tłumienia CMR (z filtrem cyfrowym): > 100 dB (> 115 dB)-dla kabla 5 odprowadzeniowego | TAK, podać |  |
| 29 | Możliwość włączenia/wyłączenia dźwięku klawiszy | TAK |  |
| 30 | Zasilanie za pomocą 2 baterii lub akumulatorów AA | TAK |  |
| 31 | Dodatkowe, wewnętrzne zasilanie do podtrzymywania zapisu w trakcie wymiany baterii/akumulatorów. | TAK, podać |  |
| 32 | Obudowa z PC-ABS | TAK |  |
| Pozostałe warunki dla wszystkich urządzeń |  |  |  |
| 33 | Instrukcja obsługi w języku polskim (załączyć wraz z dostawą urządzenia) | TAK |  |
| 34 | Karta gwarancyjna (załączyć wraz z dostawą urządzenia) | TAK |  |
| 35 | Szkolenie w zakresie obsługi urządzenia w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
| 36 | Przedmiot umowy jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2024 poz. 1620) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych. W przypadku, gdy komponenty, akcesoria lub elementy zestawu nie stanowią wyrobu medycznego w rozumieniu ww. ustawy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia stosownego oświadczenia wskazując, które elementy nie są wyrobami medycznymi | TAK | Szczegółową kalkulację cenową dotyczącą wyrobów niemedycznych Wykonawca winien podać w formie odrębnej tabeli stanowiącej załącznik do formularza ofertowego |
| 37 | Okres gwarancji minimum 24 miesiące licząc od dnia wydania Zamawiającemu towaru zgodnego z umową. | TAK 24 miesiące gwarancji Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym | Dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym pkt.35 SWZ. |

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty dokumentach przedmiotowych wraz z tłumaczeniem na język polski.

*Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi ……………………………………...…….......

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego  z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

*uzupełnić