EZ/93/2026/MK                                                                                                        Załącznik nr 2.8 do SWZ

Załącznik nr … do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(wymagane minimalne parametry techniczno-funkcjonalne)

| Pakiet 8- Kardiotokograf (2 kpl) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent* |  |  |  |
| Nazwa-model/typ* |  |  |  |
| Kraj pochodzenia* |  |  |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2025r.* |  |  |  |
| Lp. | Minimalne parametry techniczno-funkcjonalne | Wartość wymagana | Parametry oferowane- opisać, podać zakresy (wskazać dokument przedmiotowy wraz z numerem strony na potwierdzenie spełnienia parametru) * |
| 1 | Kolorowy ekran dotykowy TFT pochylany o przekątnej min 6” max 8,5 cala | TAK, podać |  |
| 2 | Obsługa urządzenia wyłącznie przez ekran dotykowy. Brak przycisków funkcyjnych lub pokręteł na obudowie. | TAK |  |
| 3 | Metoda pomiarowa Cardio Ultradźwiękowy Doppler pulsacyjny | TAK |  |
| 4 | Zakres pomiarowy US 50 ÷240 bpm | TAK, podać |  |
| 5 | Nieinwazyjne monitorowanie i rejestracja czynności serca płodu | TAK |  |
| 6 | Częstotliwość pracy sygnału ultradźwiękowego ≤ 1,2 MHz | TAK, podać |  |
| 7 | Częstość powtarzania 3 kHz | TAK, podać |  |
| 8 | Wartość natężenie emitowanej fali US powinna być ≤ 3,5 mW/cm2 | TAK, podać |  |
| 9 | Wskaźnik jakości sygnału | TAK |  |
| 10 | Monitorowanie tętna matki (MHR) | TAK |  |
| 11 | Możliwość monitorowania bliźniaków po podłączeniu drugiej głowicy Cardio | TAK |  |
| 12 | Funkcja separacji nakładających się krzywych FHR dla bliźniaków (dotyczy monitorowania bliźniaków) | TAK |  |
| 13 | Ostrzeganie w przypadku monitorowania jednego płodu za pomocą obu głowic US (dotyczy monitorowania bliźniaków). | TAK |  |
| 14 | Ostrzeganie w przypadku monitorowania tętna matki za pomocą głowicy US Weryfikacja międzykanałowa. | TAK |  |
| 15 | Możliwość rozbudowy o monitorowanie ciąży trojaczej | TAK |  |
| 16 | Monitor wyposażony w przetwornik Toco 1 szt. i przetwornik Cardio – 2 szt. | TAK, podać |  |
| 17 | Jednakowe gniazda przetworników (głowic). Automatyczne rozpoznawanie podpiętego przetwornika | TAK |  |
| 18 | Możliwość przenoszenia głowic pomiędzy aparatami tego modelu. | TAK |  |
| 19 | Wodoszczelność przetworników (głowic) IP68 | TAK, podać |  |
| 20 | Ręczny znacznik ruchów płodu dla matki | TAK |  |
| 21 | Automatyczne wykrywanie ruchów płodu | TAK |  |
| 22 | Prezentacja cyfrowej wartości FHR i Toco | TAK |  |
| 23 | Nieinwazyjne monitorowanie i rejestracja czynności skurczowej macicy | TAK |  |
| 24 | Zakres sygnału Toco - Minimum 0÷100 | TAK, podać |  |
| 25 | Ustawienie linii podstawowej Toco 0 lub 20 jednostek | TAK, podać |  |
| 26 | Przetworniki Cardio i Toco posiadające identyfikację w postaci optycznego elementu sygnałowego (dioda led) | TAK, podać |  |
| 27 | Praca samodzielna lub w systemie nadzoru położniczego | TAK |  |
| 28 | Możliwość współpracy z telemetrią płodową, która umożliwia bezprzewodowe monitorowanie tych samych parametrów co aparat przewodowy (tętno płodu, ruchy płodu, skurcze mięśnia macicy, tętno matki) | TAK |  |
| 29 | Graficzny rejestrator termiczny wbudowany w urządzenie | TAK |  |
| 30 | Standardowe prędkości przesuwania papieru 1,2 i 3 [cm/min] | TAK, podać |  |
| 31 | Duże prędkości wydruku zapisów archiwalnych. Minimum 15mm/s | TAK, podać |  |
| 32 | Wprowadzanie danych demograficznych pacjentki. Ekranowa klawiatura w układzie QWERTY | TAK |  |
| 33 | Wprowadzanie notatek tekstowych | TAK |  |
| 34 | Wydruk badania dodatkowo zawiera: - Imię i nazwisko pacjentki - MRN-numer identyfikacyjny pacjentki - Godzina, minuta, sekunda, data - Prędkość wydruku - Wiek ciążowy | TAK, podać |  |
| 35 | Alarm końca papieru | TAK |  |
| 36 | Kompaktowa obudowa, waga < 6kg | TAK, podać |  |
| 37 | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
| 38 | Wykonawca zapewnia podłączenie kardiotokografów do systemu nadzoru położniczego posiadanego przez Zamawiającego Philips IntelliSpace Perinatal. | TAK |  |
| 39 | Wyposażenie dodatkowe dla wszystkich kardiotokografów: - pasy wielorazowe do głowic: 5 szt. - żel: 1 szt. | TAK |  |
| Pozostałe warunki dla wszystkich urządzeń |  |  |  |
| 40 | Instrukcja obsługi w języku polskim (załączyć wraz z dostawą urządzenia) | TAK |  |
| 41 | Karta gwarancyjna (załączyć wraz z dostawą urządzenia) | TAK |  |
| 42 | Szkolenie w zakresie obsługi urządzenia w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
| 43 | Przedmiot umowy jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2024 poz. 1620) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych. W przypadku, gdy komponenty, akcesoria lub elementy zestawu nie stanowią wyrobu medycznego w rozumieniu ww. ustawy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia stosownego oświadczenia wskazując, które elementy nie są wyrobami medycznymi | TAK | Szczegółową kalkulację cenową dotyczącą wyrobów niemedycznych Wykonawca winien podać w formie odrębnej tabeli stanowiącej załącznik do formularza ofertowego |
| 44 | Okres gwarancji minimum 24 miesiące licząc od dnia wydania Zamawiającemu towaru zgodnego z umową. | TAK 24 miesiące gwarancji Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym | Dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym pkt.35 SWZ. |

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty dokumentach przedmiotowych wraz z tłumaczeniem na język polski.

*Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi ……………………………………...…….......

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego  z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

*uzupełnić