Załącznik nr 2 do Zaproszenia

Załącznik nr …. do umowy

EZ/142/2026/WS

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(wymagane minimalne parametry techniczno-funkcjonalne)

PAKIET NR 1

Kontroler grzewczy wraz z materacami grzewczymi – 2 kpl.

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany (podać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa oferowanego urządzenia | PODAĆ |  |
|  | Producent | PODAĆ |  |
|  | Typ/model | PODAĆ |  |
|  | System działający w technologii suchego grzania kontaktowego bez udziału wody lub powietrza złożony ze sterownika oraz elementów grzewczych wykonanych z elastycznych, polimerów węglowych, nie wymagający materiałów jednorazowego użytku i przystosowany do pracy ciągłej 24h/dobę. | TAK |  |
|  | System przetestowany zgodnie z obowiązującą normą dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej. Certyfikat zgodności wystawiony przez niezależną jednostkę notyfikowaną lub deklarację zgodności UE lub dokumentacja techniczną producenta lub inny równoważny dokument potwierdzający zgodność z normą EN 60601-1-2 lub norm równoważnych. | TAK, dokument załączyć do ofert |  |
|  | Sterownik/kontroler |  |  |
|  | Zasilanie sterownika min. 230V/50HZ | TAK, PODAĆ |  |
|  | Zasilanie bateryjne z możliwością pracy przez min. 1,5 godz. niezależnie od zasilania z sieci | TAK, PODAĆ |  |
|  | Sterownik z możliwością podłączenia i niezależnego sterowania dwoma elementami grzewczymi jednocześnie | TAK |  |
|  | Dwa niezależne złącza (kanały) do przyłączenia dwóch elementów grzewczych | TAK |  |
|  | Każdy kanał z osobną regulacją i kontrolą temperatury | TAK |  |
|  | Wyświetlacz cyfrowy pokazujący temperaturę zadaną (zaprogramowaną) i rzeczywistą (zmierzoną) dla każdego z kanałów niezależnie | TAK |  |
|  | Wyświetlacz informujący o alarmach. Wyświetla odpowiedni kod alarmu w sytuacji alarmowej. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Sygnalizacja trybu pracy urządzenia (na wyświetlaczu lub w postaci wskaźnika) | TAK, PODAĆ |  |
|  | Regulacja temperatury w zakresie nie mniejszym niż 32-39ºC | TAK, PODAĆ |  |
|  | Krok regulacji temperatury nie większy niż 0,5ºC w całym zakresie regulacji dla każdego z kanałów | TAK, PODAĆ |  |
|  | „Autotest” - automatyczne sprawdzanie poprawności działania kontrolki i alarmów przy każdym włączeniu urządzenia | TAK |  |
|  | Zabezpieczenia w postaci akustycznych i wizualnych alarmów (każdy z alarmów ma określony symbol i wyświetlany jest dla danego kanału, w którym wystąpił błąd): - temperatura materaca za wysoka < 41˚C - temperatura materaca za niska - przekroczenie czasu osiągnięcia temperatury zadanej - uszkodzenie/awaria czujnika - uszkodzenia / awaria materaca | TAK, PODAĆ |  |
|  | Zabezpieczenie pacjenta i personelu poprzez wyłączenie funkcji grzania w przypadku wykrycia awarii i alarmu o średnim priorytecie. | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed przegrzaniem o progu bezpieczeństwa ponad 41˚C przy którym grzanie jest automatycznie wyłączane. | TAK |  |
|  | Mocowanie sterownika na stojaku do kroplówek lub na medycznej szynie profilowej za pomocą własnych, zintegrowanych ze sterownikiem uchwytów. | TAK |  |
|  | Złącze do wyrównywania potencjałów | TAK |  |
|  | Czyszczenie i dezynfekcja sterownika i elementów grzewczych ogólnodostępnymi środkami dezynfekcyjnymi (lista środków dezynfekcyjnych zawarta w instrukcji obsługi) | TAK |  |
|  | Rozmiar sterownika maks. wys. / szer. / głęb. 310 x 160 x 140 mm | TAK, PODAĆ |  |
|  | Masa jednostki sterującej (sterownika) ≤ 2,7kg | TAK, PODAĆ |  |
|  | Maksymalny pobór mocy: 160W | TAK, PODAĆ |  |
|  | Wyświetlacz typu TFT o przekątnej min. 3,5” ; wymiary min. (szer. 75 x wys. 65 mm) | TAK, PODAĆ |  |
|  | Elementy grzewcze |  |  |
|  | Wielorazowe elementy grzewcze w postaci: kocy przykrywających pacjenta, kocy podkładowych pod pacjenta, mat, materacy. | TAK |  |
|  | Dostępne elementy grzewcze w postaci mat i materacy grzewczych dedykowanych do profilaktyki przeciwodleżynowej na stole operacyjnym | TAK |  |
|  | Dostępne uniwersalne elementy grzewcze używane jako koce przykrywające pacjenta od góry lub jako koce podkładowe pod pacjenta | TAK |  |
|  | Dostępny koc grzewczy na lub pod pacjenta ogrzewający niezależnie od strony jego ułożenia. Brak wydzielonej tylko jednej strony grzewczej (aktywnej). | TAK |  |
|  | Elementy grzewcze, przezierne dla promieni RTG | TAK |  |
|  | Elementy grzewcze zasilane napięciem bezpiecznym ≤ 24V | TAK, PODAĆ |  |
|  | Ochrona przed wnikaniem płynów min. IPX2 | TAK, PODAĆ |  |
|  | Czas nagrzania od temp. 23,0°C do 37,0°C max. 10 min. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Temperatura elementu grzewczego monitorowana przez min. 8 czujników rozmieszczonych na jego powierzchni. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Długość dodatkowego przewodu przedłużającego łączącego sterownik z elementem grzewczym – 2 m | TAK, PODAĆ |  |
|  | Elementy grzewcze / osłony elementu grzewczego niezawierające lateksu. | TAK |  |
|  | Element grzewczy pokryty tkaniną odporną na krew i płyny | TAK |  |
|  | Element grzewczy posiadający pokrycie zabezpieczające przed przedostaniem się do wewnątrz płynów. | TAK |  |
|  | Elementy grzewcze dostarczane w komplecie z przedłużaczem przyłączeniowym o długości min. 2 m. | TAK, PODAĆ |  |
|  | W zestawie z kontrolerem: - dla pacjentów o wzroście powyżej 90 cm uniwersalny element grzewczy w rozmiarze: 1500 x 500 x 30 mm lub 1050 x 500 x 30mm w postaci elastycznego koca grzewczego / materaca na lub pod pacjenta, - zintegrowany z kocem przewód do podłączenia o dł. 50cm, - element grzewczy posiadający 8 czujników temperatury, - w komplecie przedłużacz przyłączeniowy o długości 2 m | TAK, PODAĆ |  |
|  | Gwarancja: min. 24 miesięcy | TAK 24 miesięcy gwarancji |  |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi………………………..………………....... (uzupełnić)

Transport i rozładunek na miejsce po stronie Wykonawcy.

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego  z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.