Załącznik nr 2 do Zaproszenia

Załącznik nr …. do umowy

EZ/141/2026/WS

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(wymagane minimalne parametry techniczno-funkcjonalne)

PAKIET NR 1

Zestaw neurochirurgiczny do kraniotomii – 1 kpl.

| Zestaw neurochirurgiczny do kraniotomii w tym: - napęd neurochirurgiczny, - prostnica, - kraniotom pediatryczny zintegrowany ze stopką osłaniającą oponę twardą, - napęd perforatora, nasadka narzędziowa perforatora czaszki, - kaseta sterylizacyjna, - kontener sterylizacyjny. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Szczegółowy opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany (podać) |
|  | Nazwa oferowanego urządzenia | PODAĆ |  |
|  | Producent | PODAĆ |  |
|  | Typ/model | PODAĆ |  |
|  | Napęd neurochirurgiczny – mikrosilnik obsługujący wszystkie akcesoria systemu, tj. prostnice, kątnice, kraniotom i perforator, nasadki do cięcia metalu | TAK |  |
|  | Mikrosilnik nie wymagający wymuszonego systemu chłodzenia, wraz z przewodami zasilająco sterującymi | TAK |  |
|  | Napęd zintegrowany z kablem, złącze 12 pinów | TAK, PODAĆ |  |
|  | Waga napędu maks. 87 g (bez przewodu zasilająco sterującego) | TAK, PODAĆ |  |
|  | Wymiary napędu: Długość: 9,73 cm x Średnica: 1,55 cm | TAK, PODAĆ |  |
|  | Długość przewodu napędu: min. 460 cm | TAK, PODAĆ |  |
|  | Możliwość sterylnej wymiany podczas zabiegu końcówek (kątnica, prostnica, kraniotom, trepan, nasadka do cięcia metalu) mocowanych i obsługiwanych przez jeden silnik | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia bezpośrednio do napędu wierteł do zabiegów przeznosowych z zintegrowaną irygacją, bez konieczności stosowania dodatkowych nasadek | TAK |  |
|  | Praca napędu możliwa bez sterownika nożnego – sterowanie napędem z poziomu konsoli | TAK |  |
|  | Napęd elektryczny przystosowany do ciągłego cięcia przy 75 000 obr/min. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Kaseta – kosz z kontenerem do sterylizacji | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o napęd neurochirurgiczny szybkoobrotowy nawigowany z fabrycznie zamontowaną ramką rejestracyjną z pinami do montażu markerów optycznych wgraną do systemu nawigacji, zestawem kątnic/ prostnic. Możliwość przyłączenia i nawigowania wierteł zintegrowanych z kątnicami. | TAK |  |
|  | Nasadka narzędziowa prostnica o zewnętrznej długości roboczej 10 cm | TAK, PODAĆ |  |
|  | Średnica wierteł 2,4 mm, bez przekładni obrotów, z regulacją ekspozycji wiertła skok co 1 mm - w zakresie od 1 do 12 mm | TAK, PODAĆ |  |
|  | Kraniotom pediatryczny zintegrowany ze stopką osłaniającą oponę twardą, wyposażony w uchwyt obrotowy | TAK |  |
|  | Napęd perforatora, nasadka narzędziowa perforatora czaszki typ Hudson | TAK |  |
|  | Kaseta sterylizacyjna przeznaczona do organizacji i sterylizacji narzędzi chirurgicznych | TAK |  |
|  | Kontener sterylizacyjny mieszczący kasety sterylizacyjne i używany do sterylizacji, transportu i przechowywania zestawu narzędzi | TAK |  |
|  | Gwarancja: min. 24 miesięcy | TAK 24 miesięcy gwarancji |  |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi………………………..………………....... (uzupełnić)

Transport i rozładunek na miejsce po stronie Wykonawcy.

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego  z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.