# ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

# PAKIET NR 1

# WYMAGANIA TECHNICZNE

# STÓŁ OPERACYJNY NEUROCHIRURGICZNY  – 1 sztuka

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
|  | Wykonawca/Producent |  |
|  | Nazwa-model/typ |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |
|  | Rok produkcji | 2010r. |

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stół mobilny z blatem segmentowym z napędem elektryczno - hydraulicznym | TAK |  |
|  | Konstrukcja blatu modułowa pozwalająca na dobór odpowiedniej konfiguracji i długości blatu w zależności od rodzaju zabiegu. Możliwośc zamiany miejscami segmentu plecowego z nożnym. Segmenty blatu montowane za pomocą automatycznych zatrzasków umożliwiających szybki montaż i demontaż elementów składowych blatu bez użycia narzędzi | TAK |  |
|  | Pełna dostępność ramienia C aparatu RTG | TAK |  |
|  | Blat w konfiguracji złożonej z następujących segmentów: - segment głowy - segment plecowy złożony z dwóch rozłączalnych elementów -segment lędźwiowy - segment nożny podwójnie dzielony | TAK |  |
|  | Wymiary stołu w zestawieniu standartowym: - minimalna długość 2050 (mm) - minimalna szerokość leża 530 (mm) - maksymalna szerokość leża 550 (mm) | TAK |  |
|  | Podstawa jezdna ułatwiająca personelowi medycznemu dostęp do pacjenta, łatwa do dezynfekcji | TAK |  |
|  | Cztery podwójne koła oraz piąte koło ułatwiające manewrowalność stołem umieszczone pod podstawą uruchamiane z pilota i panelu rezerwowego na kolumnie stołu | TAK |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie stołu min. 270 kg | TAK |  |
|  | Elektryczno-hydrauliczny system przemieszczania blatu stołu sterowany za pomocą pilota przewodowego: - góra / dół - przechyły boczne - pozycja anty- i Trendelemburga - przesuw wzdłużny - powrót do pozycji wyjściowej - regulacja segmentu plecowego - regulacja segmentu nożnego (niezależnie prawego i lewego oraz obu jednocześnie) - min dwie pozycje do zaprogramowania przez użytkownika | TAK |  |
|  | Panel sterujący umieszczony z boku kolumny stołu z możliwością elektryczno-hydraulicznego sterowania następującymi funkcjami: - góra / dół - przechyły boczne - pozycja anty- i Trendelemburga - regulacja segmentu plecowego i nożnego | TAK |  |
|  | Automatyczne zabezpieczenie przed niezamierzonym przechyłem blatu przy aktywacji panelu na kolumnie stołu poprzez konieczność przyciśnięcia jednocześnie dwóch przycisków celem aktywacji | TAK |  |
|  | Wizualny system kontroli orientacji blatu na kolumnie stołu na pilocie i panelu sterującym | TAK |  |
|  | Materace demontowane o grubości min. 50 mm | TAK |  |
|  | Pilot z podświetlanymi piktogramami (przyciskami) ułatwiającymi sterowanie funkcjami stołu przy ograniczonym oświetleniu | TAK |  |
|  | Powrót blatu do pozycji wyjściowej po naciśnięciu jednego przycisku na pilocie | TAK |  |
|  | Informacja na pilocie o orientacji ułożenia pacjenta(normalna lub odwrócona) z interpretacją komend ruchów blatu dokonywanych z pilota | TAK |  |
|  | Informacja o stanie naładowania akumulatora na pilocie | TAK |  |
|  | Stół zasilany z akumulatora bezpiecznym napięciem, możliwość pracy podczas ładowania akumulatora - ładowarka wewnętrzna wbudowana zasilana napięciem 230 V | TAK |  |
|  | Blokowanie/ odblokowywanie stołu do podłoża za pomocą elektrohydraulicznie wysuwanych stopek uruchamianych przyciskiem. Przyciski do sterowania blokadą dostępne na pilocie i na panelu sterującym | TAK |  |
|  | Zakres regulacji wysokości blatu : - minimalna wysokość ≤ 650mm - maksymalna wysokość ≥1100 mm | TAK |  |
|  | Zakres regulacji podnóżka min. 105° w dół i min. 65° w górę | TAK |  |
|  | Zakres regulacji części plecowej min od -40° do +70° | TAK |  |
|  | Przesuw wzdłużny min. 400 mm | TAK |  |
|  | Zakres regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga ≥ (-30° do 30°) | TAK |  |
|  | Zakres regulacji przechyłów bocznych blatu ≥ (-25° do 25°) | TAK |  |
|  | Segment głowy regulowany w zakresie ≥ (-45° do 40°). Regulacja kąta nachylenia przy pomocy sprężyny gazowej | TAK |  |
|  | Płynna regulacja odchylenia segmentu głowy za pomocą sprężyny gazowej oraz możliwość płynnej regulacji za pomocą sprężyny gazowej, wypiętrzenia segmentu głowy względem segmentu plecowego przy zachowaniu poziomego ustawienia płyty pod głowę. | TAK |  |
|  | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z 20 kwietnia 2004 roku | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności CE dla produktu | TAK |  |
|  | WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |  |
|  | Podpórka anestezjologiczna ręki z zaciskiem mocującym- 2 szt | TAK |  |
|  | Ekran anestezjologiczny z zaciskiem mocującym - 1 szt. | TAK |  |
|  | Podpora łonowa z poduszką okrągłą na wysięgniku z podwójnym przegubem kulowym ułatwiającym ustawianie pozycji z zaciskiem mocującym- 1 szt | TAK |  |
|  | Podparcie boczne z poduszką prostokątną na wysięgniku z podwójnym przegubem kulowym ułatwiającym ustawianie pozycji z zaciskiem mocującym – 2 szt. | TAK |  |
|  | Podpora pod rękę do ułożenia bocznego z regulacją kąta nachylenia, wysokości, poduszką pod rękę na przegubie kulowym oraz z zaciskiem mocującym – 1 szt | TAK |  |
|  | Pas do mocowania pacjenta 1 szt, | TAK |  |
|  | Wałek pod kolano z regulacja wysokości z zaciskiem do mocowania do szyny akcesoryjnej stołu – 1 kpl | TAK |  |
|  | Zestaw do operacji kręgosłupa wykonany z włókien węglowych prześwietlny dla RTG, umożliwiający bezpieczne i stabilne ułożenie pacjenta do każdego rodzaju zabiegu dołączany do stołu operacyjnego w sposób pozwalający na monitorowanie ramieniem C na całej długości kręgosłupa. Zestaw wyposażony w komplet regulowanych podpór piersiowych i lędźwiowych do układania pacjenta ( również w pozycji na boku) oraz podgłówek z płynną regulacją wzdłużną, pionową i poprzeczną . Płyta pod głowę mocowana w gnieździe pozwalającym na zamienne stosowanie klamry typu Mayfield z zachowaniem funkcji płynnej regulacji wzdłużnej poprzecznej i pionowej. Zestaw dołączony do stołu w sposób pozwalający na precyzyjne regulowanie za pomocą pilota stopnia wygięcia kręgosłupa w celu zmiany rozwarcia przestrzeni międzykręgowych. Zestaw wyposażony w podpory anestezjologiczne pod ręce pacjenta. Płyta pod głowę profilowana z otworem na rury anestezjologiczne. | TAK |  |
|  | Zestaw neurochirurgiczny typu Mayfield składający się z uchwytu mocującego z regulacją do stołu operacyjnego, uchwytu czaszkowego wykonanego z materiału przeziernego dla RTG z regulacją rozstawu, 2 kompletów szpilek mocujących głowę wielorazowego użytku dla dorosłych i 2 kompletów szpilek mocujących głowę wielorazowego użytku dla dzieci, systemu retraktora, podpory pod głowę w kształcie podkowy z wyściółką przeciwodleżynową,, ramy mocującej do stołu uchwytu czaszkowego dla pozycji siedzącej, | TAK |  |

Gwarancja 24 miesiące

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim