EZ/144/2026/MK                                                                                                      Załącznik nr 2.1 do SWZ

Załącznik nr … do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(wymagane minimalne parametry techniczno-funkcjonalne)

| Pakiet 1-Respirator noworodkowy (2 szt.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent* |  |  |  |
| Nazwa-model/typ* |  |  |  |
| Kraj pochodzenia* |  |  |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2025r.* |  |  |  |
| Lp. | Minimalne parametry techniczno-funkcjonalne | Wartość wymagana | Parametry oferowane- opisać, podać zakresy (wskazać dokument przedmiotowy wraz z numerem strony na potwierdzenie spełnienia parametru) * |
| 1 | Respirator przeznaczony do wentylacji noworodków o masie ciała od 0,4 kg do 10 kg oraz dzieci o masie ciała od 5 kg do 20 kg. | TAK, podać |  |
| 2 | Urządzenie jest przeznaczone do użytku stacjonarnego w szpitalach i punktach pierwszej pomocy lub do transportu pacjenta wewnątrz szpitala. | TAK |  |
| 3 | Respirator umieszczony na wózku jezdnym. | TAK |  |
| 4 | Możliwość posadowienia na specjalnie dedykowanym niskim wózku (wysokość max 110 cm) celem lepszego wykorzystania przestrzeni przyłóżkowej. | TAK |  |
| 5 | Możliwość zawieszenia ekranu (jednostki monitorująco/sterującej) w odległości do min. 9 m od jednostki wentylacyjnej. | TAK |  |
| 6 | Wyposażony w boczne szyny do mocowania dodatkowych akcesoriów. | TAK |  |
| 7 | Ekran wyposażony w gniazda HDMI, 4 porty USB oraz 3 porty szeregowe RS232 i jeden port LAN. | TAK, podać |  |
| 8 | Możliwość wyświetlania zawartości ekranu do celów demonstracyjnych na podłączonym urządzeniu zewnętrznym (np. rzutniku). | TAK |  |
| 9 | Możliwość swobodnego obrotu ekranu i zmiany kąta nachylenia w celu dopasowania do wymagań stanowiska do intensywnej terapii bez użycia narzędzi. | TAK |  |
| 10 | Możliwość umiejscowienia układu pacjenta po obu stronach jednostki zasilającej w gazy. | TAK, podać |  |
| 11 | Możliwość umiejscowienia układu pacjenta po obu stronach jednostki zasilającej w gazy. | TAK |  |
| 12 | Zasilanie w tlen i powietrze z sieci centralnej o ciśnieniu w zakresie minimum od 2,8 do 5,5 bar. | TAK, podać |  |
| 13 | Zabezpieczenie miejsca połączenia zastawek z rurami układu oddechowego przed przypadkowym uszkodzeniem lub rozłączeniem dzięki metalowemu wspornikowi ochronnemu. | TAK, |  |
| 14 | Awaryjne zasilanie z wewnętrznego akumulatora do podtrzymania pracy urządzenia – minimalny czas pracy na akumulatorze 30 minut. | TAK |  |
| 15 | Możliwość wyposażenia w dodatkowy akumulator o żywotności 48 miesięcy. | TAK |  |
| 16 | Eksportowanie ustawionej konfiguracji na inne respiratory tego samego typu przy pomocy nośnika pamięci USB. | TAK, podać |  |
| 17 | Zrzuty ekranu z możliwością ich eksportowania na USB. | TAK |  |
| 18 | Komunikat o zalecanym teście aparatu i obwodu oddechowego po włączeniu urządzenia. Możliwość pominięcia testu w sytuacjach wymagających szybkiego rozpoczęcia wentylacji. | TAK |  |
| Tryby wentylacji |  |  |  |
| 19 | PC-CMV, PC-AC (CMVAssist). | TAK |  |
| 20 | PC-SIMV. | TAK |  |
| 21 | PEEP/SPN-CPAP(PS i VS) | TAK |  |
| 22 | Wentylacja z wymuszoną objętością minutową typu PC-MMV. | TAK |  |
| 23 | Tlenoterapia wysokiego przepływu. | TAK |  |
| 24 | Wdech ręczny. | TAK |  |
| 25 | Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem PSV z zabezpieczającą wentylacją wymuszoną. | TAK |  |
| 26 | Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem objętością VS z zabezpieczającą wentylacją wymuszoną. | TAK |  |
| 27 | Funkcja włączania westchnień. | TAK |  |
| 28 | Oddech z gwarantowaną objętością z możliwością stosowania w trybach wentylacji synchronizowanej AC i SIMV, HFO oraz spontanicznej. | TAK |  |
| 29 | Wentylacja nieinwazyjna przez maskę lub kaniule donosowe (NIV) możliwa w trybach SPN-CPAP i PC-CMV. | TAK |  |
| Wentylacja HFO |  |  |  |
| 30 | Wentylacja z wysokimi częstościami HFO, również w trybie NIV | TAK |  |
| 31 | Regulacja częstotliwości HFO - zakres minimalny od 5 do 20 Hz. | TAK, podać |  |
| 32 | Regulacja amplitudy HFO - zakres minimalny od 5 do 90 cm H2O. | TAK, podać |  |
| 33 | Regulacja I:E przy HFO. | TAK |  |
| 34 | Wentylacja z wysokimi częstościami HFO z automatyczną regulacją amplitudy w celu utrzymania nastawionej objętości oddechów. | TAK |  |
| 35 | Możliwość automatycznego zadawania westchnień w trakcie wentylacji HFO. | TAK |  |
| 36 | Średnie ciśnienie w drogach oddechowych podczas HFO MAP hf od 5 do 50 mbar. | TAK, podać |  |
| Funkcje automatyczne |  |  |  |
| 37 | Automatyczne programowanie parametrów wentylacji i granic alarmowych na podstawie wprowadzonej masy ciała pacjenta noworodkowego. | TAK |  |
| 38 | Automatyczne programowanie parametrów wentylacji i granic alarmowych na podstawie należnej masy ciała wyliczanej na podstawie wprowadzonego wzrostu pacjenta dziecięcego. | TAK |  |
| 39 | Funkcja automatycznego natlenowania pacjenta do toalety oskrzeli z regulacją stężenia tlenu. | TAK |  |
| 40 | Funkcja automatycznej adaptacji do przecieków. | TAK |  |
| 41 | Funkcja automatycznej kompensacji przecieków. | TAK |  |
| 42 | Możliwość rozbudowy o Automatyczną kompensacja oporów rurki tracheotomijnej (ATC). Dostępne w trybach spontanicznych i wymuszonych; wewnętrzna średnica rurki intubacyjnej w rozmiarze min. 2 - 8 mm oraz rurki tracheostomijnej w rozm. min. 2,5 - 8 mm; stopień kompensacji regulowany w zakresie 0 -100%. | TAK, podać |  |
| Parametry regulowane |  |  |  |
| 43 | Częstość oddechów przy wentylacji CMV - zakres minimalny 5 - 150 min. | TAK, podać |  |
| 44 | Objętość pojedynczego oddechu - zakres minimalny od 2 - 200 ml. | TAK, podać |  |
| 45 | Regulowane ciśnienie wdechu dla wentylacji ciśnieniowo kontrolowanych - zakres minimalny od 5 do 60 cm H2O. | TAK, podać |  |
| 46 | Ciśnienie wspomagania PSV - zakres minimalny od 5 do 60 cm H2O. | TAK, podać |  |
| 47 | Możliwość ustawienia PEEP/CPAP - zakres minimalny od 0 do 30 cm H2O. | TAK, podać |  |
| 48 | Regulowany czas wdechu - zakres minimalny od 0,1 do 3,0 s. | TAK, podać |  |
| 49 | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie - zakres minimalny od 21-100%. | TAK, podać |  |
| 50 | Przepływowy trigger oddechowy z automatyczną adaptacją do występujących przecieków- zakres minimalny triggera 0,3 l/min-5,0 l/min. | TAK, podać |  |
| 51 | Zakres ustawień w terapii O2: PRZEPŁYW noworodki 2-15 l/min; dzieci 2-30 l/min; STĘŻENIE O2 od 21-100%; OGRANICZENIE CIŚNIENIA Pmax 2 - 55 mbar. | TAK, podać |  |
| 52 | Możliwość wykonania manewru rekrutacji pęcherzyków płucnych poprzez płynne, bezpośrednie i jednoczesne zwiększanie ciśnienia szczytowego i PEEP | TAK, podać |  |
| 53 | Możliwość łatwego prowadzenia wentylacji ze stałą proporcją I:E dzięki jednoczesnej zmianie RR i Tins. | TAK |  |
| 54 | Możliwość zmiany parametrów bezpośrednio w czasie rzeczywistym (QuickSet). | TAK |  |
| Obrazowanie parametrów mierzonych i obliczanych |  |  |  |
| 55 | Częstość oddechów wymuszonych, wyzwalanych, spontanicznych oraz wartość sumaryczna. | TAK |  |
| 56 | Objętość pojedynczego oddechu VTi. | TAK |  |
| 57 | Objętość wydechowa pojedynczego oddechu VTe. | TAK |  |
| 58 | Objętość pojedynczego oddechu spontanicznego. | TAK |  |
| 59 | Oddechowa objętość wentylacji minutowej MV z korektą przecieku. | TAK |  |
| 60 | Spontaniczna wydechowa objętość minutowa, całkowita bez kompensacji przecieku. | TAK |  |
| 61 | Objętość minutowa przecieku. | TAK |  |
| 62 | Ciśnienie PEEP. | TAK |  |
| 63 | Szczytowe ciśnienie wdechowe PIP. | TAK |  |
| 64 | Ciśnienie średnie. | TAK |  |
| 65 | Podatność i oporność dynamiczna płuc. | TAK |  |
| 66 | Prezentacja na ekranie respiratora trendu DCO2. | TAK |  |
| 67 | Integralny pomiar stężenia tlenu czujnikiem paramagnetycznym. | TAK |  |
| 68 | Pomiar przepływu czujnikiem proksymalnym. | TAK |  |
| 69 | Możliwość jednoczesnej prezentacji na ekranie wartości parametrów ustawionych i ich wartości mierzonych. | TAK |  |
| 70 | Prezentacja na ekranie RSBI. | TAK |  |
| Prezentacja graficzna |  |  |  |
| 71 | Kolorowy ekran respiratora o przekątnej roboczej ekranu minimum 15,6 cala. | TAK, podać |  |
| 72 | Szklany ekran dotykowy. | TAK |  |
| 73 | Prezentacja na ekranie respiratora krzywych oddechowych: ciśnienie/czas, przepływ/czas, objętość/czas – z możliwością jednoczesnej obserwacji minimum 3 krzywych na ekranie. | TAK |  |
| 74 | Skalowanie wykresów - automatyczne lub zadane przez użytkownika. | TAK |  |
| 75 | Prezentacja na ekranie respiratora pętli oddechowych minimum ciśnienie/objętość, przepływ/objętość. | TAK |  |
| 76 | Możliwość jednoczesnej prezentacji dwóch pętli oddechowych. | TAK |  |
| 77 | Możliwość jednoczesnej prezentacji krótkich trendów i krzywych dynamicznych. | TAK |  |
| 78 | Dziennik z możliwością zachowania 5000 wpisów. | TAK |  |
| 79 | Zapisywanie trendów mierzonych parametrów z min. 30 dni. | TAK, podać |  |
| 80 | Graficzne obrazowanie podatności i oporności płuc. | TAK |  |
| 81 | Polski interfejs i oprogramowanie aparatu. | TAK |  |
| 82 | Instrukcja Obsługi respiratora w języku polskim na ekranie respiratora. | TAK |  |
| 83 | Graficzna prezentacja proporcji samodzielnych wysiłków oddechowych pacjenta i wsparcia respiratorowego. | TAK |  |
| 84 | Podpowiedzi tekstowe i graficzne dotyczące minimum: trybów wentylacji, alarmów, manewrów terapeutycznych, procedur czyszczenia, stanu baterii wyświetlane na ekranie. | TAK, podać |  |
| 85 | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą nastawień. Zmiana trybu wentylacji i poszczególnych parametrów wentylacji wymaga potwierdzenia pokrętłem. | TAK |  |
| 86 | Łatwe dostosowywanie wyświetlanych parametrów na ekranie - możliwość szybkiego wyboru np. parametrów spontanicznego oddechu. | TAK |  |
| 87 | 6 konfigurowalnych widoków ekranu. | TAK, podać |  |
| Alarmy |  |  |  |
| 88 | Kategorie alarmów według ważności. | TAK |  |
| 89 | Braku zasilania w energię elektryczną. | TAK |  |
| 90 | Niskiego ciśnienia gazów zasilających. | TAK |  |
| 91 | Za wysokiego i za niskiego stężenia tlenu. | TAK |  |
| 92 | Całkowitej objętości minutowej za wysokiej i za niskiej. | TAK |  |
| 93 | Za niskiej objętości oddechowej TV. | TAK |  |
| 94 | Za wysokiej częstości oddechów – tachypnea. | TAK |  |
| 95 | Alarm bezdechu z automatycznym uruchomieniem wentylacji zastępczej i czasem bezdechu regulowanym w zakresie minimum 5 - 50 sekund. | TAK, podać |  |
| 96 | Zapamiętywanie historii alarmów. | TAK |  |
| 97 | Wyświetlanie na ekranie instrukcji pomocniczych do występującego alarmu - w postaci przyczyna alarmu i środek zaradczy. | TAK |  |
| Wyposażenie dodatkowe |  |  |  |
| 98 | Nawilżacz aktywny z podgrzewaniem ramienia wdechowego i serwokontrolą temperatury przepływu oraz przewodami do podłączenia do jednorazowych układów pacjenta. | TAK |  |
| 99 | Nawilżacz z funkcją wykrywania poziomu wody w komorze. | TAK |  |
| 100 | Dreny zasilające w tlen i powietrze wtyk do gniazda AGA | TAK |  |
| 101 | 2 czujniki proksymalnego pomiaru przepływu. | TAK |  |
| 102 | Płuco testowe. | TAK |  |
| 103 | 2 zastawki wydechowe. | TAK |  |
| 104 | Ramię podtrzymujące układy oddechowe wyposażone w dodatkowe uchwyty do mocowania układów oddechowych i kabli. | TAK |  |
| 105 | 10 sztuk kompletnych jednorazowych układów oddechowych dla noworodków do współpracy z nawilżaczem aktywnym z podgrzewanym ramieniem wdechowym i wydechowym. | TAK |  |
| 106 | Układy oddechowe umożliwiające zmianę trybów pracy respiratora z nieinwazyjnych na inwazyjne w tym HFO i odwrotnie bez konieczności ich zmiany. | TAK |  |
| 107 | Zestaw startowy do wspomagania oddechowego nCPAP obejmujący generatory ciśnienia min. 3, czapeczki lub opaski min.2, maski nosowe min.2, kaniule donosowe min. 2 oraz miękkie łączniki do podłączenia z układem jednorazowym. | TAK |  |
| Pozostałe warunki dla wszystkich urządzeń |  |  |  |
| 108 | Instrukcja obsługi w języku polskim (załączyć wraz z dostawą urządzenia) | TAK |  |
| 109 | Karta gwarancyjna (załączyć wraz z dostawą urządzenia) | TAK |  |
| 110 | Przedmiot umowy jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2024 poz. 1620) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych. W przypadku, gdy komponenty, akcesoria lub elementy zestawu nie stanowią wyrobu medycznego w rozumieniu ww. ustawy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia stosownego oświadczenia wskazując, które elementy nie są wyrobami medycznymi | TAK | Szczegółową kalkulację cenową dotyczącą wyrobów niemedycznych Wykonawca winien podać w formie odrębnej tabeli stanowiącej załącznik do formularza ofertowego |
| 111 | Szkolenie w zakresie obsługi urządzenia w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
| 112 | Okres gwarancji minimum 24 miesiące licząc od dnia wydania Zamawiającemu towaru zgodnego z umową. | TAK 24 miesiące gwarancji Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym | Dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym pkt.35 SWZ. |

*Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi……………………………………...…….......

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego  z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

*uzupełnić