# ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

# WYMAGANIA TECHNICZNE

APARAT DO KRĄŻENIA POZAUSTROJOWEGO Z TERMOWYMIENNIKIEM   – 1 sztuka

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
|  | Wykonawca/Producent |  |
|  | Nazwa-model/typ |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |
|  | Rok produkcji | 2010r. |

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Konsola ruchoma na cztery pompy zasilanie 220-240V zasilanie awaryjne pełne typu UPS, monitorujące stan naładowania akumulatorów oraz pozostały czas pracy UPS czas pracy przy pełnym obciążeniu min 90 min. żądanie wykonania testu pracy akumulatorów. konsola na cztery jednostki dwa maszty ze statywami o zmiennej konfiguracji, maszty ruchome lampa halogenowa tablica kontrolna z modułami sterowania z możliwością dowolnego ustawienia, ekrany dotykowe urządzenie wyposażone w system alarmów optycznych i dźwiękowych kontrolujących wszystkie parametry oraz system kontroli pomp dla układów monitorujących konsola przygotowana do współpracy z pompą centryfugalną | TAK |  |
|  | Pompa perystaltyczna – jednogłowicowa - 3 szt. zakres prędkości obrotowej 0 – 250 RPM i rzut 0- 11 LPM zakres wyświetlania 1/8 cala od 0 do 0,83 l/min 3/16 cala od 0 do 1,79 l/mi 1/4 cala od 0 do 3,12 l/min 5/16 cala od 0 do 4,70 l/min 3/8 cala od 0 do 6,50 l/min 1/2 cala od 0 do 11,2 l/min rozdzielczość 1 litr na min dokładność + 1% dla wszystkich rodzajów drenów przy maksymalnej prędkości (250 RPM), + 0,5% dla wartości ustawionych możliwość zmiany kierunku przepływu z zabezpieczeniem pompy. W przypadku zmiany kierunku przepływu w prawo lub w lewo włącza się alarm łatwa zmiana okluzji obrotowa głowica pompy 180 stopni, regulująca kierunek ustawienia drenów wyświetlanie stanu pracy każdej pompy na jej panelu, możliwość konwersji RPM/LPM zabezpieczenie przed otwarciem pokrywy pompy podczas pracy przez zatrzymanie pompy możliwość stosowania drenów o różnej średnicy kalibracja przepływu dla danego rozmiaru drenów możliwość czasowego zawieszenia zabezpieczeń możliwość stosowania systemu pracy MASTER – SLAVE między dowolnymi jednostkami możliwość pracy jednostki poza konsolą sensor optyczny regulacji prędkości obrotowej głowicy pompy zatrzaskowy system mocowania drenów w okładzinach kalibrujących | TAK |  |
|  | Pompa perystaltyczna dwugłowicowa 1 szt. oddzielne sterowanie każdej głowicy zakres prędkości obrotowej 0-250 RPM zakres wyświetlania 1/8 cala od 0 do 0,44 l/min 3/16 cala od 0 do 0,93 l/min 1/4 cala od 0 do 1,57 l/min 5/16 cala od 0 do 2,33 l/min rozdzielczość 1 litr na min. dokładność + 1% dla wszystkich rodzajów drenów przy maksymalnej prędkości 250 RPM, + 0,5% dla wartości ustawionych możliwość zmiany kierunku przepływu z zabezpieczeniem pompy. W przypadku zmiany kierunku przepływu włącza alarm. łatwość zmiany okluzji obrotowa głowica pomp 240 stopni, regulująca kierunek ustawienia drenów wyświetlanie stanu pracy każdej pompy na jej panelu możliwość konwersji RPM/LPM zabezpieczenie przed otwarciem pokrywy podczas pracy pompy (stop pompy) możliwość stosowania drenów o różnej średnicy kalibracja przepływu dla danego rozmiaru drenów możliwość czasowego zawieszenia zabezpieczeń sensor optyczny regulacji prędkości obrotowej głowicy pompy | TAK |  |
|  | Układ kontroli hemodynamicznej – moduły monitorujące. monitor poziomu objętości z sensorem sterujący pompami w sposób automatyczny (dokładność detekcji poziomu + 10 mm) warz z czujnikiem poziomu monitor detektora mikrozatorów ultradźwiękowy z alarmem dźwiękowym i optycznym dokładność detekcji: sensor 1/2 - 3/8 cala – objętość powietrza 0,144 cm3 (Ř6,5mm) objętość powietrza 0,065 cm3 (Ř 5,0mm) objętość powietrza 0,034 cm3 (Ř 4,0mm) sensor 1/4 cala – 0,022 cm3 (przy prędkości obrotowej > 15 RPM) czułość wykrywania mikropęcherzyków – pojedynczy 300mµ monitor pomiaru temperatury minimum trzy niezależne kanały pomiaru temperatury, zakres pomiaru 0 – 50 st. C., rozdzielczość 0,1 st. C. dokładność pomiaru: 0,0-25 stC +0,2stC 25,0-45 stC +0,1 stC 45-50stC +0,2 stC Dołączyć minimum dwa termometry do pomiaru temeratury na lini żylnej oraz tętniczej kompatybilne z oksygenatorami stosowanymi na Oddziale Kardiochirurgii jeden kanał pomiaru temperatury dla regulatora kardioplegii, zakres pomiaru 0 – 25 st. C., dokładność 0,2 st. C. monitor czasu – potrójny stoper. Zakres pomiaru czasu w górę i w dół od 0 do 999min 59s. dokładność bbb. 0s – 9 min 59s. monitor pomiaru ciśnień – dwuzakresowy. Zakres pomiaru: -200 mmHg do +800 mmHg Rozdzielczość pomiaru: 1mmHg. Dokładność pomiaru: + 5 mmHg. Wyposażony w dwa przetworniki ciśnień i trzymacz. | TAK |  |
|  | F. Monitor kardiopleginy z pomiarem ciśnienia, czasu podawania, detektorem mikrozatorów. Wyposażony w przetwornik i trzymacz. Zakres pomiaru ciśnienia: -200 do 800 mmHg Dokładność wskazań: 1 nmHg Regulacja objętości: od 0,00 do 2,0 litrów Sterowanie czasowe 0-60 minut, zakres wyświetlania 0-99 min 59 s. G. monitor sterujący wymiennikiem ciepła z urządzeniami. | TAK |  |
|  | Mieszalnik gazów typu Sechrist A. przepływ 10 l/min B. węże przyłączeniowe dzielone szybkozłączami | TAK |  |
|  | Wymiennik ciepła A. wypełnienie od 4,5 do 6,5 l wody (pojemność zbiornika obwodu kardioplegii: 2x 3 l (pojemność zbiornika obwodu oxygenatora 6l) B. trzy niezależne od siebie obwody cyrkulacyjne obwód – oxygenator: zakres temperatur od 2 do 41 st. C, przepływ wody 15 – 17 l/min obwód – materac od 2 do 41 st. C, przepływ 15 – 17 l/min obwód – kardioplegii zakres chłodzenia od 2 do 10 st. C zakres grzania od 15 do 41 st. C, przepływ wody 9 – 11 l/min C. sterowanie własne i z pompy D. zakres regulacji temperatury +( 2– 41,0) st. C E. efektywność chłodzenia 1 st. C / 2,5 min | TAK |  |

Gwarancja 24 miesiące

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim