Załącznik nr 1a do SWZ

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, instalacja oraz uruchomienie fabrycznie nowego, dwuźródłowego tomografu komputerowego wraz z dedykowanym wyposażeniem dodatkowym (w tym automatycznym dwugłowicowym wstrzykiwaczem środka kontrastowego zintegrowanym z aparatem, systemem zasilania awaryjnego UPS), zaawansowanym serwerem aplikacyjnym bazującym na architekturze klient-serwer do postprocesingu diagnostycznego wraz z pakietem oprogramowania klinicznego, a także przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia stanowiskowego dla personelu Zamawiającego (lekarzy radiologów, techników elektroradiologii oraz fizyków/inżynierów medycznych).
2. Stan wyjściowy infrastruktury i dokumentacja projektowa

· Prace budowlano-instalacyjne związane z przygotowaniem pracowni tomografii komputerowej są realizowane na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej dla Zamawiającego w ramach obecnie realizowanej inwestycji pn. „Rozbudowa WSZZ o Blok Operacyjny wraz z sami intensywnej terapii, pracowniami diagnostycznymi, centralną sterylizatornią i niezbędną infrastrukturą”, która stanowi załącznik do niniejszego OPZ. Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego zapoznania się z tą dokumentacją przed przystąpieniem do realizacji zamówienia.

· Obiekt, w którym zlokalizowana jest pracownia tomografii, znajduje się obecnie w fazie budowy. Pomieszczenia pracowni są wykończone budowlanie. Obecnie Generalny Wykonawca wykonał montaż osłon radiologicznych (ochrony przed promieniowaniem X), a główne instalacje techniczne (zasilanie elektryczne, HVAC) zostały doprowadzone i podłączone zgodnie z załączonym projektem. Wykonawca wykona instalacje IT i sieciowe dedykowane na potrzeby tomografu komputerowego i serwera postprocesingowego. Osłony radiologiczne są już wykonane – do obowiązków Wykonawcy należeć będzie weryfikacja grubości osłon stałych celem sprawdzenia, czy zastosowana ilość ołowiu będzie wystarczająca i bezpieczna dla oferowanego aparatu o architekturze dwuźródłowej. W przeciwnym razie Wykonawca winien dokonać nowego projektu osłon stałych, jak również dosłonić lub zmodyfikować osłony zgodnie z wytycznymi projektu ochrony radiologicznej dla danego (oferowanego) typu tomografu komputerowego. Wykonawca winien podłączyć urządzenie do instalacji wody lodowej oraz wpiąć w istniejący agregat wody lodowej – długość trasy ok. 50mb
3. Koordynacja prac na placu budowy i logistyka dostawy

· Realizacja dostawy całego asortymentu wraz z montażem musi nastąpić w terminie i na miejsce wskazane przez Zamawiającego
· Zamawiający planuje realizację dostawy i montażu urządzenia po przeprowadzeniu odbiorów budynku od Generalnego Wykonawcy, jednakże mogą wystąpić sytuacje, iż będą wykonywane prace w ramach usuwania usterek przez Generalnego Wykonawcę stwierdzonych przy odbiorze lub dostawy i prace montażowe innych urządzeń zakupionych przez Zamawiającego w ramach wyposażenia obiektu. Wobec powyższego Zamawiający wymaga uzgodnienia wszelkich kwestii logistycznych i organizacyjnych związanych z wejściem na teren budynku, transportem wielkogabarytowym, wniesieniem aparatu do pomieszczeń docelowych oraz szczegółowym harmonogramem prac montażowych. Wykonawca zobowiązany jest uzgadniać bezpośrednio i na bieżąco wszystkie w/w kwestie z Zamawiającym.

· Wykonawca na terenie budowy zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania wewnętrznych regulaminów, przepisów BHP oraz planu BIOZ (Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia).

· Zamawiający informuje, że na potrzeby wniesienia elementów wielkogabarytowych systemu tomografu Wykonawca może posłużyć się wejściem głównym do budynku nie mniej jednak winien zorganizować specjalistyczny transport ze względu na wysokość parteru oraz masę komponentów (gantry, stół pacjenta). Wykonawca zobowiązany jest do zweryfikowania wymiarów otworów drzwiowych z gabarytami transportowymi aparatu. Wykonawca odpowiada za bezpieczne przeprowadzenie operacji transportu przez wszystkie otwory transportowe. 

4. Zakres obowiązków i zastrzeżenia instalacyjne

· Wykonawca w ramach ryczałtowego wynagrodzenia zobowiązany jest do integracji tomografu komputerowego oraz sieci serwerowej z istniejącą infrastrukturą techniczną budynku. Mimo że pomieszczenia pracowni są wykończone, a instalacje podpięte zgodnie z projektem Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek zweryfikować stan istniejący z wymaganiami technicznymi i wytycznymi instalacyjnymi swojego urządzenia.

· W zakresie obowiązków Wykonawcy tomografu komputerowego leży kompleksowe zaprojektowanie, dostarczenie, wykonanie oraz montaż ramy podpodłogowej, elementów kotwienia fundamentowego lub wibroizolacyjnego dla gantry o średnicy otworu min. 78 cm (p. 2) oraz podnoszonego stołu pacjenta o nośności min. 300 kg. Konstrukcja ta musi być ściśle dostosowana do wagi, statyki, wysokiej dynamiki pracy i technicznych parametrów oferowanego aparatu. Montaż posadowienia musi zostać wykonany zgodnie ze sztuką budowlaną, wytycznymi producenta i nie może naruszać integralności strukturalnej stropu, izolacji ani innych instalacji budynku.
· Wykonawca zobowiązany jest do przekazania szczegółowego projektu wykonawczego posadowienia i instalacji aparatu do akceptacji Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Zamawiającego w terminie do 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Przystąpienie do prac montażowych dopuszczalne jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej akceptacji ww. projektu.
· Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej odpowiada za ewentualny demontaż, niezbędną modyfikację pod tomograf (w tym pod dedykowany system chłodzenia wodnego, tras kablowych, rur oraz ponowny montaż sufitu podwieszanego w pracowni. Wykonawca ma obowiązek zaprojektować i wykonać w suficie podwieszanym systemowe, estetyczne otwory rewizyjne (klapy rewizyjne) umożliwiające swobodny dostęp serwisowy do punktów kotwienia, tras klimatyzacyjnych/chłodniczych, tras kablowych oraz puszek połączeniowych, bez konieczności niszczenia struktury sufitu w przyszłości. Liczba, wymiary i lokalizacja otworów rewizyjnych muszą zostać uzgodnione z Zamawiającym przed zamknięciem sufitu.

· Jeżeli specyfikacja techniczna lub wymogi bezpieczeństwa oferowanego tomografu komputerowego będą wymagały jakichkolwiek modyfikacji, przebudowy, relokacji lub zmiany dotychczas wykonanych tras kablowych, rur, przyłączy czy innych elementów instalacyjnych, Wykonawca zobowiązany jest wykonać te prace w pełnym zakresie na własny koszt i własnym staraniem w ramach zaoferowanej ceny. Prace te muszą zostać wykonane bez naruszania integralności strukturalnej osłon radiologicznych (warstw ołowiu w ścianach/drzwiach) oraz bez utraty gwarancji na pozostałe roboty budowlano-instalacyjne w obiekcie.

5. Odpowiedzialność za urządzenie, ubezpieczenie i gwarancja

· Wykonawca (Dostawca) ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za aparat tomografu komputerowego, jego komponenty, urządzenia towarzyszące oraz wszelkie dostarczone materiały od momentu rozpoczęcia transportu, poprzez rozładunek, wniesienie, montaż, aż do czasu podpisania protokołu odbioru końcowego dostawy i uruchomienia tomografu.

· W okresie do odbioru końcowego na Wykonawcy spoczywa ryzyko przypadkowej utraty, zniszczenia, kradzieży lub uszkodzenia sprzętu. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć i ubezpieczyć urządzenia we własnym zakresie na ten okres.

· Przed wejściem na teren budowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu oraz Generalnemu Wykonawcy aktualnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, obejmującej szkody w mieniu i na osobie mogące powstać w trakcie realizacji dostawy i montażu.

· Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia istniejących ścian, podłóg, sufitów, stolarki drzwiowej oraz instalacji powstałe w trakcie realizacji jego zamówienia i jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt, przywracając stan zgodny z dokumentacją projektową Zamawiającego.

6. Wymogi w zakresie prowadzonych prac, organizacji placu budowy i BHP

· Materiały stosowane do wykonania prac montażowych powinny być zgodne z dokumentacją projektową i obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia oraz uzyskać akceptację Zamawiającego. Składowanie materiałów wg asortymentu powinno odbywać się z zachowaniem wymagań bezpieczeństwa. Szpital nie dysponuje pomieszczeniami magazynowymi oraz socjalnymi dla pracowników – Wykonawca organizuje własne zaplecze budowy nietrwale związane z gruntem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

· Dozwolone jest korzystanie z ręcznego oraz mechanicznego (wózki widłowe, dźwig) transportu materiałów i urządzeń medycznych. Wykonawca ma obowiązek ustawienia kontenera na odpady i pozostałości instalacyjne w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz jego systematycznego opróżniania. 
· Pracownicy Wykonawcy i Podwykonawców muszą posiadać odzież roboczą umożliwiającą identyfikację firmy. Przedstawiciele Zamawiającego oraz sekcji BHP i P.Poż. mają prawo przerwać prace montażowe w każdej chwili, jeżeli stwierdzą naruszenie przepisów bezpieczeństwa. Wykonawca oraz jego personel są bezwzględnie zobowiązani do przestrzegania procedur bezpieczeństwa pracy z urządzeniami emitującymi promieniowanie jonizujące (podczas testów technicznych i uruchomienia).

7. Wymagania dotyczące odbioru robót i uruchomienia

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót w zakresie zgodności z opisem przedmiotu zamówienia, dokumentacją projektową, umową oraz wytycznymi instalacyjnymi producenta aparatu. Zamawiający przeprowadzi następujące odbiory:

· w tym w szczególności weryfikacja zgodności wykonania konstrukcji wsporczej pod gantry z zaakceptowanym projektem wykonawczym, prawidłowości jej zakotwienia, kontrola poprawności montażu klap rewizyjnych w suficie podwieszanym, a także okablowania strukturalnego i instalacji podtynkowych.
· Wykonawca winien wykonać testy akceptacyjne oraz testy specjalistyczne po instalacji systemu, niezbędnych do uzyskania zgody na uruchomienie pracowni przez właściwy organ (zgodnie z przepisami Prawa Atomowego). Wykonawca przekaże pełną dokumentację techniczną i fabryczną niezbędną do odbiorów.

· Ocena ilości i jakości całości wykonanych robót, montażu sprzętu, przeprowadzenia fabrycznych testów instalacyjnych producenta potwierdzających parametry techniczno-diagnostyczne oraz końcowe uruchomienie systemu zakończone podpisaniem protokołu odbioru końcowego.
8. Uwarunkowania przepisów prawa i norm związanych z przedmiotem zamówienia

Rozwiązania proponowane przez Wykonawcę, wdrożone urządzenia oraz użyte materiały muszą być zgodne z obowiązującym w Polsce Prawem oraz Polskimi i Europejskimi Normami. Zaproponowane materiały i urządzenia muszą posiadać niezbędne atesty, certyfikaty, dopuszczenia i pozwolenia.

9. Zestawienie najważniejszych przepisów techniczno-medycznych właściwych dla realizacji zadnia:
· Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2024 r. t.j. ze zm.).

· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 418 t.j. ze zm.).

· Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. 2022 poz. 402 t.j. ze zm.).

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225 t.j. ze zm.).

· Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1587 t.j. ze zm.).

Załączniki:

1. Dokumentacja projektowa obecnie realizowanej inwestycji pn. „Rozbudowa WSZZ o Blok Operacyjny wraz z salami intensywnej terapii, pracowniami diagnostycznymi, centralną sterylizatornią i niezbędną infrastrukturą”
PAGE  

