## Pakiet nr 1
EZ/150/2026/WS
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ ZAŁACZNIK NR … DO UMOWY
Pakiet nr 1 - Testy immunochromatograficzne kasetkowe do diagnostyki mikrobiologicznej
Lp. | NAZWA | Nr katalogowy/ producent/ nazwa handlowa | Ilość opakowań do zakupu | j.m. | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość zamówienia brutto | „Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada niezbędne dokumenty poświadczające zgodność wyrobów z rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r., które zostały wydane na podstawie dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993r. i dla których aktualność została przedłużona w oparciu o przepisy przejściowe określone na mocy ww. rozporządzenia zastępującego dyrektywę TAK / NIE*/** | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR") - TAK / NIE */** | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022r. (Dz.U. z 2024 r., poz.1620) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych używanych do diagnostyki in vitro oraz posiada certyfikat CE IVD - TAK / NIE * | Karta chrakaterystyki TAK / NIE */***
1 | Test kasetkowy, immunoenzymatyczny do jednoczesnego wykrywania toksyny A/B i dehydrogenazy glutaminianowej (GDH) Clostridium difficile w kale, OP. 25 SZT. |  | 120 | op. |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE
2 | Test immunochromatograficzny kasetkowy do wykrywania Giardia lamblia w kale, OP. 10 SZT. |  | 24 | op. |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE
3 | Test immunochromatograficzny kasetkowy do wykrywania Helicobacter pylori w kale, OP. 20 SZT. |  | 3 | op. |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE
4 | Test immunochromatograficzny kasetkowy do jednoczesnego wykrywania antygenów rotavirus, adenovirus i norowirus w kale, OP. 10 SZT. |  | 900 | op. |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE
5 | Test immunochromatograficzny, kasetkowy do wykrywania antygenów norovirus w kale, OP. 10 SZT. |  | 6 | op. |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE
6 | Test kasetkowy, immunoenzymatyczny do jednoczesnego wykrywania toksyny Shiga 1 i Shiga 2 Escherichia coli w kale, OP. 25 SZT. |  | 2 | op. |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE
7 | Rotawirus - kontrola dodatnia (wymazówka - dodatnia), OP. 30 SZT. |  | 3 | op. |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE
8 | Norowirus genotyp I kontrola (wymazówka - dodatnia), OP. 30 SZT. |  | 3 | op. |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE
9 | Norowirus genotyp II kontrola (wymazówka - dodatnia), OP. 30 SZT. |  | 3 | op. |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE
RAZEM: | [6 empty] | 0
* SKREŚLIĆ NIEWŁAŚCIWE
** W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym. - deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG Dz.U.UE.L.2017.117.1, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub - deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyrobu medycznego.
*** Wykonawca zobowiązany jest wskazać w tabeli, w kolumnie pn. "Karta chrakaterystyki TAK / NIE" czy dla danego produktu jest wydawana karta charakterystyki. W przypadku, gdy dla produktu jest wydawana karta charakterystyki Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ją na żądanie Zamawiającego w ciągu 5 dni roboczych. Jeśli karta charakterystyki ulegnie zmianie Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia dokumentu na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych lub udostępnienić karty do bezpłatnego i całodobowego pobrania ze strony internetowej Wykonawcy pod adresem: .................. (PODAĆ!)
Opis parametrów i funkcji wymaganych
Poz 1. 1. Test immunoenzymatyczny kasetkowy 2. Wykrywalność: - toksyna A: minimum 0.7 ng/ml - toksyna B: minimum 0.2 ng/ml - GDH: nie gorsza niż 0.8 ng/ml 3. Czułość i swoistość wyznaczona względem metody referencyjnej (test cytotoksyczności) : Czułość dla toksyn A/B minimum 87%, swoistość minimum 99% – informacja zawarta w oryginalnej ulotce testu 4. Możliwość wykonania testu z hodowli bakteryjnej – informacja zawarta w oryginalnej ulotce testu 5. Możliwość wykonania testu z próbki w podłożu transportowym Cary-Blair – informacja zawarta w oryginalnej ulotce testu 6. Test zawiera kontrolę dodatnią w każdym opakowaniu 7. Każdy test posiada kontrolę wewnętrzną sprawdzającą poprawność wykonania testu. 8. Ulotka informacyjna testu powinna zawierać informację o reakcjach krzyżowych i ograniczeniach testu. Reakcje krzyżowe dotyczące wpływu wirusów, bakterii i innych substancji interferujących mogących mieć wpływ na wynik testu.
Poz. 2-5 1. Test immunochromatograficzny kasetkowy 2. Opakowanie musi zawierać pojedynczo pakowane testy oraz wszystkie potrzebne do wykonania oznaczenia akcesoria i odczynniki 3. Każda kasetka powinna zawierać kontrolę wewnętrzną sprawdzającą poprawność wykonania testu. 4. Ulotka informacyjna testu powinna zawierać informację o reakcjach krzyżowych i ograniczeniach testu. Reakcje krzyżowe dotyczące wpływu wirusów, bakterii i innych substancji interferujących mogących mieć wpływ na wynik testu.
Poz. 6 1. Test immunoenzymatyczny kasetkowy 2. Czułość analityczna nie gorsza niż 0,04 ng/ml dla Shiga 1 i Shiga 2. Czułość wyznaczona względem metody referencyjnej (test cytotoksyczności) – informacja zawarta w oryginalnej ulotce testu 3. Wykrywanie i różnicowanie toksyn bezpośrednio w próbkach kału, bez konieczności wykonywania hodowli 4. Test zawiera kontrolę dodatnią w każdym opakowaniu oraz kontrolę wewnętrzną sprawdzającą poprawność wykonania testu 5. Ulotka informacyjna testu powinna zawierać informację o reakcjach krzyżowych i ograniczeniach testu. Reakcje krzyżowe dotyczące wpływu wirusów, bakterii i innych substancji interferujących mogących mieć wpływ na wynik testu.
Poz. 1-9 1. Okres przydatności do użycia minimum 6 miesięcy w momencie dostawy. 2. Dostawca wraz z pierwszą dostawą dostarczy opis produktu i instrukcję wykonania testu w języku polskim. 3. Opakowanie musi zawierać wszystkie niezbędne odczynniki do wykonania testu

## Pakiet nr 2
EZ/150/2026/WS |  |  |  |  | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ
ZAŁĄCZNIK NR … DO UMOWY
Pakiet nr 2 - Testy PCR do diagnostyki mikrobiologicznej wraz z dzierżawą aparatu na okres 36 miesięcy
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Lp. | OPIS |  | Nr katalogowy/ producent/ nazwa handlowa | Ilość testów na 36 miesięcy | Wielkość opakowania/ilość testów w zestawie | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość zamówienia brutto | „Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada niezbędne dokumenty poświadczające zgodność wyrobów z rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r., które zostały wydane na podstawie dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993r. i dla których aktualność została przedłużona w oparciu o przepisy przejściowe określone na mocy ww. rozporządzenia zastępującego dyrektywę TAK / NIE*/** | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR") - TAK / NIE */** | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022r. (Dz.U. z 2024 r., poz.1620) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych używanych do diagnostyki in vitro oraz posiada certyfikat CE IVD - TAK / NIE * | Karta chrakaterystyki TAK / NIE */***
1 | Genetyczne testy diagnostyczne do wykrywania Mycobacterium tuberculosis wraz z wykrywaniem oporności na rifampicynę | Genetyczne testy diagnostyczne do wykrywania Mycobacterium tuberculosis wraz z wykrywaniem oporności na rifampicynę GXMTB/RIFULTRA-10 | 4: 30; 9: TAK / NIE; 10: TAK / NIE; 11: TAK / NIE; 12: TAK / NIE
2 | Genetyczne testy diagnostyczne do diagnostyki w kierunku C. difficile | Genetyczne testy diagnostyczne do diagnostyki w kierunku C. difficile GXCDIFFBT-CE-10 | 4: 90; 9: TAK / NIE; 10: TAK / NIE; 11: TAK / NIE; 12: TAK / NIE
3 | Genetyczne testy diagnostyczne do jednoczesnej detekcji i identyfikacji genów różnych klas karbapenemaz | Genetyczne testy diagnostyczne do jednoczesnej detekcji i identyfikacji genów różnych klas karbapenemaz GXCARBARP-CE-10 | 4: 360; 9: TAK / NIE; 10: TAK / NIE; 11: TAK / NIE; 12: TAK / NIE
4 | Genetyczne testy diagnostyczne do wykrywania i oznaczania miana wirusa HBV | Genetyczne testy diagnostyczne do wykrywania i oznaczania miana wirusa HBV GXHBV-VL-CE-10 | 4: 30; 9: TAK / NIE; 10: TAK / NIE; 11: TAK / NIE; 12: TAK / NIE
5 | Genetyczne testy diagnostyczne do jednoczasowego wykrywania Chlamydia trachomatis i Neisseria gonorrhoeae | Genetyczne testy diagnostyczne do jednoczasowego wykrywania Chlamydia trachomatis i Neisseria gonorrhoeae GXCT/NGX-CE-10 | 4: 150; 9: TAK / NIE; 10: TAK / NIE; 11: TAK / NIE; 12: TAK / NIE
6 | Genetyczne testy diagnostyczne do badań w kierunku SARS-CoV-2,grypy A i B oraz wirusa RSV w jednym oznaczeniu | Genetyczne testy diagnostyczne do badań w kierunku SARS-CoV-2,grypy A i B oraz wirusa RSV w jednym oznaczeniu XP3COV2/FLU/RSV-10 | 4: 1800; 9: TAK / NIE; 10: TAK / NIE; 11: TAK / NIE; 12: TAK / NIE
7 | Genetyczne testy diagnostyczne do wykrywania i oznaczania miana wirusa HCV | Genetyczne testy diagnostyczne do wykrywania i oznaczania miana wirusa HCV GXHCV-VL-CE-10 | 4: 30; 9: TAK / NIE; 10: TAK / NIE; 11: TAK / NIE; 12: TAK / NIE
8 | Genetyczne testy diagnostyczne do wykrywania co najmniej dwóch genów wirusa SARS-CoV-2 | Genetyczne testy diagnostyczne do wykrywania co najmniej dwóch genów wirusa SARS-CoV-2 XP3SARS-COV2-10 | 4: 30; 9: TAK / NIE; 10: TAK / NIE; 11: TAK / NIE; 12: TAK / NIE
9 | Genetyczne testy diagnostyczne do wykrywania wirusa HIV | Genetyczne testy diagnostyczne do wykrywania wirusa HIV GXHIV-VL-XC-CE-10 | 4: 30; 9: TAK / NIE; 10: TAK / NIE; 11: TAK / NIE; 12: TAK / NIE
10 | Genetyczne testy diagnostyczne do wykrywania Mycoplasma genitalium | Genetyczne testy diagnostyczne do wykrywania Mycoplasma genitalium S2A-2000410 | 4: 30; 9: TAK / NIE; 10: TAK / NIE; 11: TAK / NIE; 12: TAK / NIE
11 | Kontrola dodatnia | Kontrola dodatnia | 4: 3; 9: TAK / NIE; 10: TAK / NIE; 11: TAK / NIE; 12: TAK / NIE
12 | Genetyczne testy diagnostyczne do wykrywania Streptococcus grupy A w wymazie z gardła | Genetyczne testy diagnostyczne do wykrywania Streptococcus grupy A w wymazie z gardła XPRSTREPA-CE-10 | 4: 30; 9: TAK / NIE; 10: TAK / NIE; 11: TAK / NIE; 12: TAK / NIE
13 | Dzierżawa aparatu do wykonywania testów na 36 miesięcy |  |  | 36 | miesiąc |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE
RAZEM: |  |  | 8: 0
Systemy do pobierania próbek
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Lp. | OPIS |  | Nr katalogowy/ producent/ nazwa handlowa | Ilość probówek/ systemów na 36 miesięcy | Wielkość opakowania | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość zamówienia brutto | „Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada niezbędne dokumenty poświadczające zgodność wyrobów z rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r., które zostały wydane na podstawie dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993r. i dla których aktualność została przedłużona w oparciu o przepisy przejściowe określone na mocy ww. rozporządzenia zastępującego dyrektywę TAK / NIE*/** | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR") - TAK / NIE */** | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022r. (Dz.U. z 2024 r., poz.1620) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych używanych do diagnostyki in vitro oraz posiada certyfikat CE IVD - TAK / NIE * | Karta chrakaterystyki TAK / NIE */***
1 | Sterylny zestaw do pobierania i transportu materiału biologicznego do badań molekularnych, składający się z wymazówki oraz probówki z podłożem transportowym |  | 4: 150; 9: TAK / NIE; 10: TAK / NIE; 11: TAK / NIE; 12: TAK / NIE
2 | System do pobierania próbek moczu do badań molekularnych |  | 4: 150; 9: TAK / NIE; 10: TAK / NIE; 11: TAK / NIE; 12: TAK / NIE
3 | System do pobierania próbek z pochwy, szyjki macicy i odbytu do badań molekularnych |  | 4: 150; 9: TAK / NIE; 10: TAK / NIE; 11: TAK / NIE; 12: TAK / NIE
4 | System do pobierania próbek z nosogardła wraz z podłożem transportowym dla wirusów i bakterii do badań molekularnych |  | 4: 600; 9: TAK / NIE; 10: TAK / NIE; 11: TAK / NIE; 12: TAK / NIE
RAZEM: |  |  | 8: 0
RAZEM: WARTOŚĆ PAKIETU NR 2 (TESTY PCR + DZIERŻAWA 36 M-CE + SYSTEMY DO PRÓBEK) |  |  | 8: 0
* SKREŚLIĆ NIEWŁAŚCIWE
** W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym. - deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG Dz.U.UE.L.2017.117.1, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub - deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyrobu medycznego.
*** Wykonawca zobowiązany jest wskazać w tabeli, w kolumnie pn. "Karta chrakaterystyki TAK / NIE" czy dla danego produktu jest wydawana karta charakterystyki. W przypadku, gdy dla produktu jest wydawana karta charakterystyki Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ją na żądanie Zamawiającego w ciągu 5 dni roboczych. Jeśli karta charakterystyki ulegnie zmianie Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia dokumentu na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych lub udostępnienić karty do bezpłatnego i całodobowego pobrania ze strony internetowej Wykonawcy pod adresem: .................. (PODAĆ!)
Wykonawca, w ramach umowy wydzierżawi Zamawiającemu na czas trwania umowy analizator. - model/ producent ….................. (podać) - rok produkcji (nowy / używany) nie starszy niż 2018 r.…...................... (podać) - wartość odtworzeniowa (rynkowa) aparatu …............................. w tym podatek VAT .... % (podać)
WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-JAKOŚCIOWE APARATU
1 | Kompletny system zawierający aparat, laptop z oprogramowaniem, czytnik kodów paskowych.
2 | System umożliwiający komunikację dwukierunkową z siecią komputerową.
3 | System w pełni zautomatyzowany zapewniający zintegrowaną izolację DNA, amplifikację i detekcję w jednym procesie bez konieczności przenoszenia próbki na pokładzie jednego analizatora
4 | System dający możliwość bezpośredniego badania próbki klinicznej bez wstępnej ekstrakcji DNA
5 | System dający możliwość monitorowania przebiegu reakcji w czasie rzeczywistym
6 | Możliwość wykonania pojedynczej próbki bez straty odczynników raz możliwość dostawienia prób w trakcie pracy analizatora
7 | System z możliwością wykonywania równolegle kilku różnych parametrów na różnych modułach reakcyjnych
8 | Wynik gotowy do interpretacji
9 | Zapewnienie merytorycznej konsultacji telefonicznej w przypadku trudności techniczno-merytorycznej
10 | Dostępność serwisu przez cały czas trwania umowy
11 | Okres ważności odczynników minimum 6 miesięcy w momencie dostawy
12 | Analizator z dostępnymi aktywnymi 4 komorami badawczymi, z których każda działa niezależnie.
13 | Wykonawca zapewni bezpłatną instalację oraz podłączenie analizatora do laboratoryjnego systemu informatycznego MARCEL
14 | Instrukcja obsługi aparatu w języku polskim.