Załącznik nr 2 do Zaproszenia

Załącznik nr 1 do Umowy

Znak sprawy: EZ/163/2026/SL

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO- FUNKCJONALNYCH

Urządzenie do kompresji klatki piersiowej – 1 szt.

| Wykonawca/Producent, podać |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa-model/typ, podać |  |  |  |  |
| Kraj pochodzenia, podać |  |  |  |  |
| Rok produkcji min. 2026, fabrycznie nowy |  |  |  |  |
| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych |  | Wartość wymagana | Parametr oferowany – opisać, podać zakresy (wskazać dokument przedmiotowy wraz z numerem strony na potwierdzenie spełnienia parametru) |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |  | TAK |  |
|  | Prowadzenie uciśnięć klatki piersiowej za pomocą mechanicznego tłoka w trybie 30 ucisków / 2 oddechy ratownicze oraz możliwość pracy w trybie ciągłym. |  | TAK, podać |  |
|  | Cykl pracy urządzenia: 50% kompresja / 50 % dekompresja (+/- 5%) |  | TAK, podać |  |
|  | Częstość kompresji zawarta w zakresie od 102 – 120 (+/- 2) uciśnięć na minutę. |  | TAK, podać |  |
|  | Możliwość regulacji przynajmniej 3 prędkości uciśnięć w zakresie zgodnym z wytycznymi. |  | TAK |  |
|  | System uciśnięć oparty na ramionach dla lepszej stabilizacji podczas reanimacji, nie dopuszcza się urządzeń leżących bezpośrednio na klatce piersiowej |  | TAK |  |
|  | Ładowanie urządzenia wraz z widocznym wskaźnikiem stanu naładowania baterii bez otwierania całego plecaka/torby i/lub wyjmowania urządzenia z plecaka/torby. |  | TAK |  |
|  | Plecak/torba lekka ze sztywną obudową z poliwęglanu dla wyższej odporności, odporna na uszkodzenia. |  | TAK |  |
|  | Na wyposażeniu deska pod plecy grubości max 15 mm wykonana z jednolitego odlewu bez łączeń/ skręceń, łatwa do dezynfekcji |  | TAK, podać |  |
|  | Deska stabilizująca pod plecy posiadająca na brzegach wytrzymałe metalowe miejsca przyczepu dla głównego urządzenia, szer. każdego z miejsc przyczepu min.10 cm, umożliwiająca stabilny chwyt i możliwość szybkiego, łatwego przesuwania i wycentrowania deski do prawidłowej pozycji pod plecami pacjenta. |  | TAK |  |
|  | Deska pod plecy wygięta na końcach i umożliwiająca personelowi pełen chwyt po obu stronach i wykorzystanie jej podczas przenoszenia pacjenta jako wsparcie pleców |  | TAK |  |
|  | Głębokość kompresji: w zakresie między 4 - 6 cm praca zgodna z wytycznymi AHA i ERC |  | TAK, podać |  |
|  | Możliwość konfiguracji stałej wartości głębokości ucisku pomiędzy 45 do 53 (+/- 2 mm) |  | TAK, podać |  |
|  | Czasomierze dźwiękowe |  | TAK |  |
|  | Tryby kompresji (wybór przez operatora) • Tryb AKTYWNY 30:2: stosunek ucisków do wentylacji 30:2 (fabryczne ustawienie domyślne) lub 50:2 (opcja ustawienia) • Tryb AKTYWNY ciągły |  | TAK |  |
|  | Alerty dot. wentylacji • Tryb AKTYWNY 30:2: przed przerwą w wentylacji miga wskaźnik LED i emitowane są sygnały dźwiękowe • Tryb AKTYWNY ciągły: miga wskaźnik LED. Konfiguracja w zakresie 6 do 10 alertów na minutę |  | TAK |  |
|  | Automatyczny autotest każdorazowo podczas uruchamiania |  | TAK |  |
|  | Kontrola głębokości i częstości ucisków oraz cyklu pracy, alarm bezpieczeństwa. |  | TAK |  |
|  | Miękki start na początku ucisków |  | TAK |  |
|  | Automatyczna regulacja siły ucisku w celu zapewnienia ustawionej głębokości indywidualnie dla każdego pacjenta |  | TAK |  |
|  | Urządzenie umożliwiające bezproblemowe i bezpieczne prowadzenie terapii u pacjentów otyłych, bez dodatkowego wspomagania stabilności pracy urządzenia lub zmiany położenia pacjenta. |  | TAK |  |
|  | Urządzenie umożliwiające bezproblemowe i bezpieczne prowadzenie terapii u kobiet z implantami piersi. |  | TAK |  |
|  | Możliwość uniesienia przyssawki urządzenia powyżej pozycji wyjściowej nad klatką piersiową |  | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania defibrylacji bez konieczności zdejmowania urządzenia z pacjenta |  | TAK |  |
|  | Waga samego urządzenia gotowego do pracy poniżej 11kg |  | TAK, podać |  |
|  | Bezprzewodowa (przez sieć WIFI ) transmisja danych medycznych z przebiegu RKO do komputerów typu PC z możliwością jednoczesnego powiadomienia (.pdf) wysyłanego automatycznie na dedykowany adres email |  | TAK |  |
|  | Zdalna konfiguracja (przez sieć WIFI) częstości uciśnięć klatki piersiowej za pomocą tłoka w zakresie 102 - 111 - 120 (+/- 2) uciśnięć na minutę |  | TAK, podać |  |
|  | Zdalna konfiguracja (przez sieć WIFI) głębokości uciśnięć klatki piersiowej, umożliwiająca dostosowanie głębokości do obowiązujących wytycznych ERC/AHA |  | TAK |  |
|  | Zdalna konfiguracja (przez sieć WIFI) czasu przeznaczonego na wentylację w zakresie od 3 do 5 sekund |  | TAK, podać |  |
|  | Opcja czasomierza RKO z sygnałem dźwiękowym i możliwością konfiguracji przynajmniej dwóch jego trybów |  | TAK |  |
|  | Możliwość automatycznego doładowywania akumulatora wewnętrznego w urządzeniu podczas jego pracy (wykonywanie RKO) z zewnętrznego źródła zasilania (230 V AC i 12 V DC). |  | TAK |  |
|  | Możliwość ładowania akumulatora w urządzeniu (ładowarka wbudowana w urządzenie) lub w ładowarce zewnętrznej. Czas ładowania akumulatora od 0 do 100% max. 150 min. |  | TAK, podać |  |
|  | Wymiary urządzenia po złożeniu (wys. x szer. x gł.): 56 x 52 x 24 cm (+/- 3 cm) |  | TAK, podać |  |
|  | Wymiary urządzenia podczas przechowywania w przenośnym futerale (wys. x szer. x gł.): 58 x 33 x 26 cm (+/- 3 cm) |  | TAK, podać |  |
|  | Wymiary akumulatora (wys. x szer. x gł.): 13,0 × 8,8 × 5,7 cm (+/- 3 cm) |  | TAK, podać |  |
|  | Ciężar akumulatora: max 0,8 kg |  | TAK, podać |  |
| WYPOSAŻENIE APARATU |  |  |  |  |
| 37. | Wyposażenie aparatu: a. Sztywny, lekki plecak przenośny z poliwęglanu –1 szt b. deska pod plecy pacjenta - 1 szt. c. podkładka stabilizująca pod głowę pacjenta - 1 szt. d. pasy do mocowania rąk pacjenta do urządzenia - 1 szt. e. akumulator – 1 szt. f. min. 1 wymienny elementy do uciskania klatki piersiowej g. Zasilacz 230V - 1szt., h. Kabel zasilający 12-28 V DC – 1 szt. |  | TAK, podać |  |
| POZOSAŁE WARUNKI |  |  |  |  |
| 1. | Karta gwarancyjna oraz paszport techniczny w języku polskim (załączyć przy dostawie) |  | TAK |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem (załączyć przy dostawie) |  | TAK |  |
| 3. | Gwarancja min. 24 miesiące licząc od dnia wydania Zamawiającemu towaru zgodnego z umową. |  | TAK |  |
| 4. | Przedmiot umowy jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2024 poz. 1620) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych. |  | TAK |  |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju prowadzi …………………...…..………………

(uzupełnić)

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.