# ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

# (Załącznik nr 2 do umowy)

# WYMAGANIA TECHNICZNE

PAKIET NR 1

DIATERMIA ELEKTROCHIRURGICZNA – 4 SZT.

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
|  | Wykonawca/Producent |  |
|  | Nazwa-model/typ |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |
|  | Rok produkcji | 2010r. |

| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Częstotliwość podstawowa pracy diatermii 300-400 kHz | TAK |  |
| 2 | Maksymalna moc cięcia monopolarnego 300W (10% | TAK PODAĆ |  |
| 3 | Maksymalna moc koagulacji monopolarnej 200W (10% | TAK PODAĆ |  |
| 4 | Maksymalna moc cięcia bipolarnego 100W (10% | TAK PODAĆ |  |
| 5 | Maksymalna moc koagulacji bipolarnej 120W (10% | TAK PODAĆ |  |
| 6 | Automatyczny tryb regulacji mocy w trakcie cięcia i koagulacji | TAK OPISAĆ |  |
| 7 | Min. 8 rodzajów prądów cięcia monopolarnego – do zastosowań ogólnochirurgicznych - zróżnicowanych pod względem jakości cięcia i stopnia hemostazy ciętej tkanki | TAK PODAĆ |  |
| 8 | Min. 8 rodzajów prądów cięcia monopolarnego – do pracy w środowisku wodnym - zróżnicowanych pod względem jakości cięcia i stopnia hemostazy ciętej tkanki | TAK PODAĆ |  |
| 9 | Min. 8 rodzajów prądów cięcia monopolarnego, osuszającego, bezdymnego – zróżnicowanych pod względem jakości cięcia i stopnia hemostazy ciętej tkanki | TAK PODAĆ |  |
| 10 | Przynajmniej trzy rodzaje koagulacji monopolarnej kontaktowej – łagodna, forsowna, preparująca | TAK PODAĆ |  |
| 11 | Rodzaj lub funkcja koagulacji umożliwiająca równoczesne preparowanie tkanek przez dwóch operatorów równocześnie | TAK PODAĆ |  |
| 12 | Możliwość regulacji intensywności wszystkich, rodzajów koagulacji kontaktowych – min. cztery różne prądy (nie dotyczy regulacji mocy) | TAK PODAĆ |  |
| 13 | Koagulacja natryskowa (spray) z możliwością regulacji intensywności pracy (nie dotyczy regulacji mocy) | TAK PODAĆ |  |
| 14 | Przynajmniej dwa rodzaje koagulacji bipolarnej – łagodna, forsowna | TAK PODAĆ |  |
| 15 | Możliwość regulacji intensywności wszystkich, rodzajów koagulacji bipolarnej – min. dwie różne intensywności (nie dotyczy regulacji mocy) | TAK PODAĆ |  |
| 16 | Oferowane tryby cięcia do zastosowań ogólnochirurgicznych i cięcia osuszającego oraz oferowane tryby monopolarnych koagulacji kontaktowych z możliwością wykorzystania do pracy w osłonie argonu | TAK PODAĆ |  |
| 17 | Funkcja Auto-Start i Auto-Stop dla koagulacji bipolarnej | TAK |  |
| 18 | Dwa gniazda wyjściowe monopolarne, którym można przypisać odrębne parametry dla cięcia i koagulacji | TAK |  |
| 19 | Gniazdo bipolarne któremu można przypisać odrębne parametry dla cięcia i koagulacji | TAK |  |
| 20 | Możliwość programowania – min. 36 pozycji w pamięci aparatu | TAK |  |
| 21 | Wykrywanie nieprawidłowej pracy i sygnalizacja wizualna i dźwiękowa w połączeniu z wyłączeniem się aparatu | TAK |  |
| 22 | Aparat wyposażony w układy monitorujące jakość połączenia elektrody neutralnej z ciałem pacjenta; sygnalizacja stanów zagrażających zdrowiu pacjenta | TAK PODAĆ |  |
| 23 | Możliwość zaprogramowania przez użytkownika rodzaju elektrody neutralnej (dzielona, niedzielona, i in.) akceptowanej przez aparat przy danym zabiegu | TAK PODAĆ |  |
| 24 | Funkcja (-e) dodatkowej ochrony przed poparzeniem pacjenta w miejscu aplikacji elektrody neutralnej, uwzględniająca m.in. wielkość elektrody, dawkowaną moc, własności skóry, itd. - włączana przez użytkownika np. przy operacji pacjentów wyniszczonych | TAK PODAĆ |  |
| 25 | Test aparatu sprawdzający poprawność działania, wykonywany automatycznie lub na żądanie użytkownika | TAK PODAĆ |  |
| 26 | Możliwość kopiowania przez służby serwisowe szpitala – przez zewnętrzne złącze serwisowe aparatu – programów, danych, informacji o błędach, itp. | TAK PODAĆ |  |
| 27 | Jednorazowa elektroda neutralna z wklejanymi etykietami do protokołu zabiegu pacjenta, dzielona o powierzchni 90 ( 5 cm2, z zewnętrznym pierścieniem ekwipotencjalnym, samoprzylepna, na elastycznym podłożu z włókniny | TAK, 300 SZT. |  |
| 28 | Kabel przyłączeniowy do jednorazowych elektrod neutralnych o długości min 3 m | TAK, 2 SZT. |  |
| 29 | Wyposażenie czynne przeznaczone do wielokrotnej sterylizacji parowej | TAK |  |
| 30 | Uchwyt do elektrod monopolarnych z trzpieniem o średnicy 4 mm z przełącznikiem kołyskowym cięcie/koagulacja z wydłużoną częścią dystalną do mocowania elektrod na długość 70 + 5 mm (licząc od srodka przełacznika) z kablem o długości min 3 m | TAK, 3 KPL. |  |
| 31 | Uchwyt do elektrod monopolarnych z trzpieniem o średnicy 4 mm z przyciskami cięcie/koagulacja o długości min 3 m | TAK, 3 KPL. |  |
| 32 | Elektroda monopolarna szpatułkowa prosta, elastyczna, trzpień izolowany, długość 70 ( 5 mm, część aktywna dł. 16 ( 1 mm z trzpieniem o średnicy 4 mm | TAK, 2 SZT. |  |
| 33 | Elektroda monopolarna szpatułkowa prosta, elastyczna, trzpień izolowany, długość 30 ( 3 mm, część aktywna dł. 16 ( 1 mm z trzpieniem o średnicy 4 mm | TAK, 6 SZT. |  |
| 34 | Elektroda monopolarna kulkowa prosta, trzpień izolowany, długość 20 ( 2 mm, śr. 4 mm, z trzpieniem o średnicy 4 mm | TAK, 3 SZT. |  |
| 35 | Przedłużka do elektrod monopolarnych, trzpień izolowany, długość min. 10 cm z trzpieniem o średnicy 4 mm | TAK, 1 SZT. |  |
| 36 | Pęseta bipolarna bagnetowa, długość 19 ( 1 cm, końcówki robocze tępe 1 ( 0,2 mm z kablem o długości min. 3 m | TAK, 1 KPL. |  |
| 37 | Pęseta bipolarna zagięta , długość 19 ( 1 cm, końcówki robocze tępe 1 ( 0,2 mm z kablem o długości min. 3 m | TAK, 1 KPL. |  |

Gwarancja 24 miesiące

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim

Sporządzić i dołączyć do oferty przetargowej szczegółową specyfikację cenową elementów składowych każdego sprzętu medycznego, na który składana jest Oferta.

…………………………….

Podpis  upoważnionego Wykonawcy

# ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

# (Załącznik nr 2 do umowy)

# WYMAGANIA TECHNICZNE

PAKIET NR 2

STÓŁ DO BADAŃ – 2 SZT.

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
|  | Wykonawca/Producent |  |
|  | Nazwa-model/typ |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |
|  | Rok produkcji | 2010r. |

| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Elementy konstrukcyjne |  |  |
|  | Konstrukcja ramy leża ze stali lakierowanej lakierem proszkowym | TAK |  |
|  | Leże 2-sekcyjne, pokryte panelami wykonanymi z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej lub stali lakierowanej proszkowo ze zintegrowanym materacem | TAK |  |
|  | Rama leża wykonana z profili o przekroju okrągłym łagodnie zaoblona na rogach | TAK |  |
|  | Możliwość szybkiego wypoziomowania części plecowej | TAK |  |
|  | Koła o średnicy min. 125 mm z systemem centralnego hamulca, koła antystatyczne, jedno koło z funkcją do jazdy na wprost | TAK |  |
|  | Wymiary |  |  |
|  | Długość min. 2000 mm max. 2050 mm | TAK |  |
|  | Szerokość leża min. 700 mm | TAK |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie min. 180 kg | TAK |  |
|  | Regulacja |  |  |
|  | Hydrauliczna regulacja wysokości leża w zakresie: najniższe położenie nie wyższe niż 600 mm, a najwyższe położenie nie niższe niż 950 mm | TAK |  |
|  | Pneumatyczna regulacja części plecowej w zakresie min. -20- +50 stopni | TAK |  |
|  | Pneumatyczna regulacja pozycji Trendelenburga min. 14 stopni za pomocą dźwigni umieszczonej z boku blatu stołu | TAK |  |
|  | Pneumatyczna regulacja pozycji Anty-Trendelenburga min. 7 stopni za pomocą dźwigni umieszczonej z boku blatu stołu | TAK |  |
|  | Akcesoria |  |  |
|  | Uchwyt na rolkę papieru | TAK |  |
|  | Pręt infuzyjny | TAK |  |

Gwarancja 24 miesiące

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim

# WYMAGANIA TECHNICZNE

STÓŁ ZABIEGOWY ELEKTRYCZNY Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI – 1 SZT.

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
|  | Wykonawca/Producent |  |
|  | Nazwa-model/typ |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |
|  | Rok produkcji | 2010r. |

| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Leżanka z regulacją wysokości | TAK |  |
| 2 | Materac wygodny profilowany, dwuczęściowy o długości min 2000mm | TAK |  |
| 3 | Elektryczna regulacja wysokości w zakresie 450 – 900 mm (+/-)20mm uruchamiana pilotem nożnym | TAK |  |
| 4 | Możliwość płynnej regulacji pochylenia oparcia pleców uruchamiana pilotem nożnym w zakresie min. od 0 do 85 stopni. | TAK |  |
| 5 | Możliwość elektrycznej regulacji pozycji Trendelenburga min. 18 stopni i antyTrendelenburga min. 18 stopni za pomocą pilota nożnego | TAK |  |
| 6 | Podstawa stabilna w kształcie litery H na kółkach. Centralny hamulec uruchamiany dźwigniami dostępnymi z każdej strony podstawy | TAK |  |
| 7 | Uchwyt na rolkę z papierem | TAK |  |
| 8 | Podgłówek mocowany do oparcia | TAK |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie min. 200 kg | TAK |  |

Gwarancja 24 miesiące

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim

# WYMAGANIA TECHNICZNE

STÓŁ OPERACYJNY KARDIOCHIRURGICZNY – 2 SZT.

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
|  | Wykonawca/Producent |  |
|  | Nazwa-model/typ |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |
|  | Rok produkcji | 2010r. |

| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stół mobilny z blatem segmentowym z napędem elektryczno - hydraulicznym | TAK |  |
| 2 | Konstrukcja blatu modułowa pozwalająca na dobór odpowiedniej konfiguracji i długości blatu w zależności od rodzaju zabiegu. Możliwość zamiany miejscami segmentu plecowego z nożnym. Segmenty blatu montowane za pomocą automatycznych zatrzasków umożliwiających szybki montaż i demontaż elementów składowych blatu bez użycia narzędzi | TAK |  |
| 3 | Pełna dostępność ramienia C aparatu RTG | TAK |  |
| 4 | Blat w konfiguracji złożonej z następujących segmentów: - segment głowy -segment plecowy z wypiętrzeniem „piersiowo-lędźwiowym” - dodatkowy segment podplecowy o długości ok. 250 mm (+/-5mm) - segment nożny złożony z dwóch segmentów jeden o długości min 400 (+/-5mm) drugi ok. 250 mm (+/-5mm) | TAK/OPISAĆ |  |
| 5 | Wymiary stołu w zestawieniu standartowym: - minimalna długość 2050 (mm) - minimalna szerokość leża 530 (mm) - maksymalna szerokość leża 550 (mm) | TAK/PODAĆ |  |
| 6 | Podstawa jezdna ułatwiająca personelowi medycznemu dostęp do pacjenta, łatwa do dezynfekcji | TAK |  |
| 7 | Cztery podwójne koła oraz piąte koło ułatwiające manewrowalność stołem umieszczone pod podstawą uruchamiane z pilota i panelu rezerwowego na kolumnie stołu | TAK/OPISAĆ |  |
| 8 | Dopuszczalne obciążenie stołu min. 270 kg | TAK/PODAĆ |  |
| 9 | Elektryczno-hydrauliczny system przemieszczania blatu stołu sterowany za pomocą pilota przewodowego: - góra / dół - przechyły boczne - pozycja anty- i Trendelemburga - przesuw wzdłużny - powrót do pozycji wyjściowej - regulacja segmentu plecowego - regulacja segmentu nożnego (niezależnie prawego i lewego oraz obu jednocześnie) - min dwie pozycje do zaprogramowania przez użytkownika | TAK |  |
| 10 | Panel sterujący umieszczony z boku kolumny stołu z możliwością elektryczno-hydraulicznego sterowania następującymi funkcjami: - góra / dół - przechyły boczne - pozycja anty- i Trendelemburga - regulacja segmentu plecowego i nożnego | TAK/OPISAĆ |  |
| 11 | Automatyczne zabezpieczenie przed niezamierzonym przechyłem blatu przy aktywacji panelu na kolumnie stołu poprzez konieczność przyciśnięcia jednocześnie dwóch przycisków celem aktywacji | TAK/OPISAĆ |  |
| 12 | Wizualny system kontroli orientacji blatu na kolumnie stołu na pilocie i panelu sterującym | TAK |  |
| 13 | Materace demontowane o grubości min. 50 mm | TAK |  |
| 14 | Pilot z podświetlanymi piktogramami (przyciskami) ułatwiającymi sterowanie funkcjami stołu przy ograniczonym oświetleniu | TAK/OPISAĆ |  |
| 15 | Powrót blatu do pozycji wyjściowej po naciśnięciu jednego przycisku na pilocie | TAK |  |
| 16 | Informacja na pilocie o orientacji ułożenia pacjenta(normalna lub odwrócona) z interpretacją komend ruchów blatu dokonywanych z pilota | TAK |  |
| 17 | Informacja o stanie naładowania akumulatora na pilocie | TAK |  |
| 18 | Stół zasilany z akumulatora bezpiecznym napięciem, możliwość pracy podczas ładowania akumulatora - ładowarka wewnętrzna wbudowana zasilana napięciem 230 V | TAK |  |
| 19 | Blokowanie/ odblokowywanie stołu do podłoża za pomocą elektrohydraulicznie wysuwanych stopek uruchamianych przyciskiem. Przyciski do sterowania blokadą dostępne na pilocie i na panelu sterującym | TAK/OPISAĆ |  |
| 20 | Zakres regulacji wysokości blatu : - minimalna wysokość ≤ 650mm - maksymalna wysokość ≥1100 mm | TAK/PODAĆ |  |
| 21 | Zakres regulacji podnóżka min. 105° w dół i min. 65° w górę | TAK |  |
| 22 | Zakres regulacji części plecowej min od -40° do +70° | TAK |  |
| 23 | Przesuw wzdłużny min. 400 mm | TAK/PODAĆ |  |
| 24 | Zakres regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga ≥ (-30° do 30°) | TAK/PODAĆ |  |
| 25 | Zakres regulacji przechyłów bocznych blatu ≥ (-25° do 25°) | TAK/PODAĆ |  |
| 26 | Segment głowy regulowany w zakresie ≥ (-45° do 40°). Regulacja kąta nachylenia przy pomocy sprężyny gazowej | TAK |  |
| 27 | Płynna regulacja odchylenia segmentu głowy za pomocą sprężyny gazowej oraz możliwość płynnej regulacji za pomocą sprężyny gazowej, wypiętrzenia segmentu głowy względem segmentu plecowego przy zachowaniu poziomego ustawienia płyty pod głowę. | TAK |  |
| 28 | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z 20 kwietnia 2004 roku | TAK |  |
| 29 | Deklaracja zgodności CE dla produktu i certyfikat ISO producenta | TAK |  |
|  | WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |  |
| 30 | Podpórka anestezjologiczna ręki z zaciskiem mocującym- 2 szt | TAK |  |
| 31 | Ekran anestezjologiczny z zaciskiem mocującym- 1 szt. | TAK |  |
| 32 | Podpora łonowa z poduszką okrągłą na wysięgniku z podwójnym przegubem kulowym ułatwiającym ustawianie pozycji z zaciskiem mocującym- 1 szt. | TAK |  |
| 33 | Podparcie boczne z poduszką prostokątną na wysięgniku z podwójnym przegubem kulowym ułatwiającym ustawianie pozycji z zaciskiem mocującym – 2 szt. | TAK |  |

Gwarancja 24 miesiące

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

......................................................

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim

Sporządzić i dołączyć do oferty przetargowej szczegółową specyfikację cenową elementów składowych każdego sprzętu medycznego, na który składana jest Oferta.

…………………………….

Podpis  upoważnionego Wykonawcy