## Pakiet 1
EZ/161/2026/MW
Załącznik nr 2 do SWZ (Załącznik nr .......... do umowy)
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet 1 - Prowadniki i mikrocewniki dedykowane do zabiegów CTO
Lp. | Producent** | Nazwa handlowa i/lub numer katalogowy** (jeżeli dotyczy) | Opis | Ilość opakowań | Cena jednostkowa brutto w PLN | VAT | Wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")
1a |  |  | Prowadniki dedykowane do zabiegów CTO: • Profil przejścia 0,014” • Dostępne końcówki taperowane o średnicy: 0,011”; 0,012” • Prowadnik wykonany ze stali nierdzewnej • Prowadniki o zwiększonej odporności przeciw utknięciu i złamaniu w zmianie • Rdzeń zbudowany z jednego kawałka drutu • Dystalna cześć rdzenia wzmocniona oplotem z 6 drutów • Oplot zewnętrzny składający się z 8 splotów drutów, każdy ze splotów zbudowany jest z 7 drutów • Prowadniki z dystalną częścią uplecioną z 63 drutów • Dostępne sztywności końcówki: 2 g, 4 g, 6 g • Dostępna końcówka cieniująca: 15 cm • Kształt końcówki pre-shape • Dostępne pokrycie hydrofilne na dystalnych 40 cm • Dostępne długości: 190 cm; 300 cm • Prowadniki dedykowane do złożonych i przewlekłych okluzji (1 op.=5 szt.) | 30 |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE*
1b |  |  | Prowadniki sterowalne do zabiegów CTO • Dostępne średnice: 0,010” i 0,014” • Dostępna średnica końcówki: 0,009" • Prowadnik wykonany ze stali nierdzewnej •Dostępny prowadnik z dystalną częścią uplecioną z 8 drutów zapewniającą wysoką odporność i doskonałą manewrowalność oraz czucie prowadnika • Rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu • Dostępne prowadniki o sztywności końcówki: 3,0g; 9.0g; 12g • Dostępne końcówki cieniujące: 3cm, 10,5cm, 11cm, 20cm • Dostępny kształt końcówki: prosta, pre-shape • Dostępne pokrycie hydrofilne na dystalnych: 20 cm, 40cm; 41cm; 50cm; 170cm • Dostępne długości: 180cm, 190cm; 200cm; 235cm; 300cm; 330cm • Przeniesienie obrotu 1:1 • Prowadnik dedykowany do zabiegów CTO (1 po.=5 szt.) | 30 |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE*
1c |  |  | Prowadnik do kolaterali • Średnica 0,014” • Prowadnik wykonany ze stali nierdzewnej • Dystalna część prowadnika upleciona z 19 drutów zapewniająca wysoką odporność i doskonałą manewrowalność oraz czucie prowadnika • Rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu • Sztywność końcówki 0,3g • Długość oplotu 19 cm • Końcówka cieniująca 3cm • Kształt końcówki: pre-shape • Pokrycie hydrofilne na dystalnych 52cm • Pokrycie PTFE na części proksymalnej szaftu • Dostępne długości: 190cm i 300cm • Prowadnik do złożonych zabiegów PCI, szczególnie do przechodzenia przez bardzo ciasne i kręte zmiany oraz do dostępu retrograde (przechodzenie przez kolaterale) (1 op=5 szt.) | 3 |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE*
1d |  |  | Prowadnik podstawowego użytku • Średnica 0,014” • Prowadnik wykonany ze stali nierdzewnej • Dystalna część prowadnika upleciona z 15 drutów zapewniająca wysoką odporność i doskonałą manewrowalność oraz czucie prowadnika • Rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu • Dostępne sztywności końcówki 0,5g; 0,7g • Końcówka cieniująca 3cm • Kształt końcówki: prosty z możliwością kształtowania dystalnych 2cm, j oraz pre-shape (dla długości 190cm i 300cm) • Dostępne mieszane pokrycie na końcówce roboczej: dystalne 1,5cm silikon (hydrofobowe) oraz pokrycie hydrofilne na proksymalnych 18,5cm lub dostępne pokrycie hydrofilne na 28 cm • Szaft prowadnika pokryty PTFE • Dostępne długości: 190cm i 300cm • Prowadnik uniwersalny do zabiegów prostych i w naczyniach o krętej anatomii, zabiegów w ciasnych zmianach, oraz dostępu retrograde (1 op.=5 szt.) | 40 |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE*
1e |  |  | Prowadniki specjalistyczne • Średnica 0,014” • Prowadnik wykonany ze stali nierdzewnej • Dostępny prowadnik z dystalną częścią uplecioną z 8 drutów zapewniającą wysoką odporność i doskonałą manewrowalność oraz czucie prowadnika • Rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu • Dostępna sztywność końcówek: 0,5g; 0,6g; 0,7g, 0,8g; 1,0g; • Dostępne końcówki cieniujące : 3cm, 4cm, 16cm • Dostępne kształty końcówek: prosty z możliwością kształtowania dystalnych 2cm, j oraz pre-shape • Dostępny prowadnik z płaszczem polimerowym na dystalnej części prowadnika o długości 20cm • Dostępny prowadnik z pokryciem hydrofilnym na dystalnych 40cm • Dostępny prowadnik pokryty sylikonem na dystalnych 5 cm • Dostępna średnica końcówki : 0,009’’; 0,010” • Dostępne długości: 180cm, 190cm, 300cm, • Prowadnik przeznaczony do ciasnych oraz krętych naczyń (1 op.=5 szt.) | 40 |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE*
1f |  |  | Mikrocewnik dwukanałowy • Posiada taperowany szaft o średnicy proksymalnej 3,2 F i dystalnej 2.5/3.3 F oraz tip o średnicy 1,5F • Dwa kanały wewnętrzny (RX i OTW) o owalnym kształcie • Odległość pomiędzy portem OTW a końcówką – 6,5 mm • Widoczne w skopii wyjście portu OTW • Podwójny rdzeń wykonany ze stali nierdzewnej • Dostępny w długości użytkowej 145 cm • Średnica wewnętrzna końcówki 0,016” • Średnica wewnętrzna szaftu 0,017” • Kompatybilny z prowadnikiem 0,014” • Posiada polimerowe pokrycie hydrofilne na dystalnych 38 cm • Posiada miękką, atraumatyczną i taperowaną końcówkę • Radioceniująca końcówka mikrocewnika dobrze widoczna w skopi | 30 |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE*
1g |  |  | Mikrocewnik jednokanałowy do CTO • Posiada taperowany szaft o średnicy proksymalnej 2,8 F i dystalnej 2,6 F • Mikrocewnik zbrojony splotem wolframowym • Dostępny w długościach 135 cm i 150 cm • Średnica wewnętrzna końcówki 0,015” • Średnica wewnętrzna szaftu 0,018” • Kompatybilny z prowadnikiem 0,014” • Maksymalne ciśnienie 300 psi • Posiada polimerowe pokrycie hydrofilne na dystalnych 60 cm szaftu • Posiada miękką, atraumatyczną i taperowaną końcówkę | 30 |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE*
1h |  |  | Mikrocewnik jednokanałowy do CTO • Mikrocewnik zbrojony oplotem z 14 drutów • Tip jest widoczny w skopi dzięki wolframowi (żywica wolframowa) • Posiada w części proksymalnej pomiędzy szaftem a hubem spiralną ochronę przeciw zaginaniu się cewnika • Dostępny w długościach 135 cm i 150 cm • Maksymalne ciśnienie 300 psi • Kompatybilny z prowadnikiem 0,014” (0,36mm) • Średnica zewnętrzna szaftu w odcinku dystalnym 0,71mm (2,1F) • Średnica zewnętrzna szaftu w odcinku proksymalnym 0,95mm (2,9F) • Średnica wewnętrzna szaftu 0,48mm (0,019”) • Tip – taperowany, miękki, atraumatyczny • Średnica wewnętrzna tipu 0,38mm (0,015”) • Profil wejścia = średnica zewnętrzna tipu 0,44mm (1,3F) • Posiada pokrycie hydrofilne na dystalnych 70cm dla długości 135 cm i 85 cm dla długości 150 cm | 30 |  | 8% | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE*
1i |  |  | Mikrocewnik jednokanałowy do CTO • Posiada taperowany szaft o średnicy proksymalnej 2,6 F i dystalnej 1,9 F oraz tip o średnicy 1,4F • Kanał wewnętrzny pokryty PTFE, o średnicach: dystalnie 0.017”, proksymalnie 0.022” • Oplot wykonany z 18 drutów stalowych • Dostępny w długości 135 cm i 150 cm • Średnica wewnętrzna końcówki 0,016” • Kompatybilny z prowadnikiem 0,014” • Posiada polimerowe pokrycie hydrofilne na dystalnych 70 cm szaftu (dla mikrocewnika o długości 135 cm) i 85 cm (dla mikrocewnika o długości 150 cm) • Posiada miękką, atraumatyczną i taperowaną końcówkę • Końcówka mikrocewnika dobrze widoczna w skopi dzięki zawartości proszku wolframowego | 30 |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE*
1j |  |  | Cewnik prowadzący • Cewnik pokryty hydrofilnie na 68 cm, końcówka dystalna niepokrywana na długości 7 cm, segment proksymalny niepokrywany na 25 cm • Redukuje możliwość wystąpienia skurczu naczyń • Zmniejsza tarcie podczas wprowadzania cewnika przez naczynia • Końcówka miękka, atraumatyczna • Dostępne 80 rodzajów krzywizn, w tym do LCA, RCA, Bypass • Dostępne średnice: 5F, 6F, 7F, 8F • Duże średnice wewnętrzne: - 5F: 0,058” - 6F: 0,071” - 7F: 0,082” - 8F: 0,091” • Długość robocza – 100 cm • Ultra cienkie, płaskie zbrojenie zapewnia odporność na złamania w krętych naczyniach radialnych (1 op.=5 szt.) | 20 |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE*
1k |  |  | System do litotrypsji wewnątrznaczyniowej • Cewnik balonowy do litotrypsji wewnątrznaczyniowej, • Cewnik na powierzchni balonu wyposażony w półsfery ze stali nierdzewnej, których zadaniem jest atraumatyczne fragmentowanie złogów wapnia metodą litotrypsji z wykorzystaniem naprężeń kontaktowych Hertza, • Półsfery wystają ok. 0,25 mm ponad powierzchnię balonu, • Dostępne średnice balonu: 2.0 mm, 2.5 mm, 3.0 mm, 3.5 mm, • Długość balonu: 14 mm, • Długość robocza cewnika: 140 cm, • Ciśnienie nominalne: 5 atm • Ciśnienie RBP: 12 atm, • Kompatybilny cewnik prowadzący: 6 F (1op.=5 szt.) | 50 |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE*
1l |  |  | Cewnik przedłużający • Dostępny w średnicach 6F, 7F • Światło wewnętrzne: 6F – taperowany – dystalnie 0,051” (1,29mm) – proksymalnie 0,061” (1,54mm) dla cewników prowadzących ≥ 0.070 in (1.78 mm) 6F – 0,061’’ (1,54 mm) dla cewników prowadzących ≥ 0.070 in (1.78 mm) 7F – 0,071’’ (1,80 mm) dla cewników prowadzących ≥ 0.080 in (2.03 mm) • Długość robocza cewnika wraz z szaftem 150 cm • Grubość ściany cewnika 0,0030’’ • 2 markery w części proksymalnej na szafcie cewnika w odległości 95 cm i 105 cm od końcówki dystalnej • Długość cewnika przedłużającego RX - 15 cm • Cewnik przedłużający zbrojony oplotem stalowym z powłoką sylikonową • Tip cewnika o długości 0,75 mm bez oplotu • Szaft wykonany ze stali nierdzewnej • Zwiększona odporność na załamania • Atraumatyczna końcówka • Rozmiary kodowane kolorami | 20 |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE*
1m |  |  | Cewnik balonowy wysokociśnieniowy • Cewnik balonowy typu rapid exchange (RX na dł. 23 cm) • Non-compliant (niepodatny) • Bez efektu dog boning - psiej kości • Możliwość stosowania balonu do pre- i post- dylatacji • Podwójna ściana balonu • Ciśnienie RBP 35 bar (atm) • Ciśnienie nominalne NP 10 bar (atm) • Profil wejścia (lesion entry profile) 0,016” • Profil przejścia (crossing profile) równy 0,028” • Średnice balonu 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5 mm • Długości balonu 10, 15, 20 mm dla wszystkich średnic • Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6F dla średnic 1.5 – 3.5 mm, oraz z 7F dla średnic 4.0 – 4.5 mm • Kompatybilny z prowadnikiem 0,014” • Długość użytkowa szaftu 140 cm • Długi taperowany tip 4mm • 2 platynowe markery | 30 |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE*
Wartość brutto pakietu: | [6 empty] | 0
** UZUPEŁNIĆ * NIEWŁAŚCIWE SKREŚLIĆ
W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 Załącznika nr 3 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego, o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U.2024.1620) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.: • właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2024.1620) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia: - deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub -deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021 r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego.

## Pakiet 2
EZ/161/2026/MW
Załącznik nr 2 do SWZ (Załącznik nr .......... do umowy)
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet 2 - Prowadnik di trudnych zmian+Cewnik balonowy dedykowane do zabiegów CTO
Lp. | Producent** | Nazwa handlowa i/lub numer katalogowy** (jeżeli dotyczy) | Opis | Ilość szt. | Cena jednostkowa brutto w PLN | VAT % | Wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")
2a |  |  | Zestaw do rekanalizacji CTO składający się z trzech elementów: Cewnik typu OTW kompatybilny z prowadnikiem 0.014” oraz cewnikiem prowadzącym 6F: Długość robocza 135cm, średnica atraumatycznej końcówki nacierającej 1mm, długość końcówki nacierającej 1mm, średnica szaftu dystalnego 2,4F, średnica szaftu proksymalnego 3,4F, zapadkowy uchwyt obrotowy ratchet handle na końcu proksymalnym Prowadnik Długość prowadnika 185 lub 300 cm, średnica 0.014”, długość końcówki roboczej z oplotem 20cm, pokrycie hydrofilne, sonda perforująca re-entry probe umieszczona na końcu dystalnym o średnicy 0.0035” i długości 0.007” Cewnik balonowy Płaski cewnik balonowy typu OTW kompatybilny z prowadnikiem 0.014” oraz cewnikiem prowadzącym 6F, profil końcówki natarcia lesion entry profile 0.018”, długość robocza 135cm, długość balonu 10mm, szerokość balonu 2,5mm, wysokość balonu 0,3mm, dwa porty do kontrolowanej perforacji śródbłonka umieszczone po przeciwnych stronach balonu oznaczone markerami, średnica szaftu dystalnego 2,9 F średnica szaftu proksymalnego 3,7F | 10 |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE*
2b |  |  | Balony tnące średnice 2.00 -4.00mm (2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 3.75, 4.00)długości 6-15mm (6, 10, 15) ciśnienie nominalne 6atm, ciśnienie RBP 12atm profil końcówki natarcia lesion entry profile - 0.017” dla wszystkich rozmiarów liczba aterotomów (ostrzy) na obwodzie: 3 dla rozmiarów 2.00 – 3.25mm i 4 dla rozmiarów 3.50 – 4.00mm | 30 |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE*
2c |  |  | Specjalistyczny prowadnik do penetracji trudnych zmian o dużej sile podparcia z pokryciem hydrofilnym wykonany ze stali nierdzewnej (316L) Końcówka taperowana do 0.008" Tip load: 14g, końcówka robocza (spirala) 15cm, końcówka cieniująca 3,5cm prosta, siła penetracji 432 gf/mm | 10 |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE*
2d |  |  | Prowadnik do zmian trudnych i CTO 1,2g, wewnętrzny oplot, końcówka robocza (spirala) 24cm, końcówka cieniująca 4cm | 20 |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE*
2e |  |  | Prowadnik specjalistyczny CTO 1,5g taperowany do 0,009”, końcówka robocza (spirala i polimer) 18cm, końcówka cieniująca 3,5cm | 20 |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE*
2f |  |  | Prowadniki specjalistyczne CTO Prowadnik 1g taperowany na długości 6 cm do 0,008”, końcówka cieniująca 3,5cmProwadnik 3g taperowany na długości 6 cm do 0,008”, końcówka cieniująca 3,5cmProwadnik 6g taperowany na długości 6 cm do 0,008”, końcówka cieniująca 3,5cm | 20 |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE*
2g |  |  | Mikorcewnik konstrukcja końcówki roboczej o długości 45cm:o 3 lub5 strefy taperowania- Długość robocza cewnika: o 135cm (uchwyt czerwony)o 135 (uchwyt zielony) i 150 cm (uchwyt szary)- Profil końcówki natarcia 0,018” (0,46 mm)- Zintegrowana końcówka natarcia- Oplot (11 drutów) na całej długości roboczej- Profil przejścia shaft’u dystalnego:o 0,032” (0,81 mm)o Dla mikrocewnika flex– 0,028” (0,71 mm)- Profil przejścia cewnika (Crossing profile):o 2,4Fo dla mikrocewnika flex 2,1F - Pokrycie hydrofilne HydroPass™ na dystalnym odcinku 60 cm- Kompatybilne z cewnikiem prowadzącym 5F (średnica wewnętrzna: ≥0,056 in/1,42 mm)- Odległość markera od końca dystalnego – 1 mm | 15 |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE*
Wartość brutto pakietu: | [6 empty] | 0
** UZUPEŁNIĆ * NIEWŁAŚCIWE SKREŚLIĆ
W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 Załącznika nr 3 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego, o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U.2024.1620) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.: • właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2024.1620) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia: - deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub -deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021 r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego.

## Pakiet 3
EZ/161/2026/MW
Załącznik nr 2 do SWZ (Załącznik nr .......... do umowy)
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet 3 -Mikrocewnik jednoswiatłowy+Mikrocewnik OTW+Cewnik do zabiegów CTO
Lp. | Producent** | Nazwa handlowa i/lub numer katalogowy** (jeżeli dotyczy) | Opis | Ilość szt. | Cena jednostkowa brutto PLN | VAT % | Wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")
3a |  |  | Mikrocewnik OTW z przeniesieniem obrotu, wspierający dla prowadników wieńcowych 0,014” oraz do iniekcji precyzyjnych ilości kontrastu. Budowa 5-cio warstwowa ze spiralnym, przeciwstawnie nawiniętym podwójnym zbrojeniem, wewnętrzne uzupełnione warstwą PTFE na całej długości końcówki roboczej. Dostępne długości: 135cm i 150cm. Kompatybilny z cewnikami 5F lub większymi. Pokrycie hydrofilne 60 cm. Wersja: Standardowa (flex), oraz Niskoprofilowa – z przejściem do budowy 4 warstwowej w dystalnej części. Średnice: Końcówka taperowana, szaft 2,6F dystalnie dla wersji Std oraz 2,2F dla Niskoprofilowej. | 15 |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE*
3b |  |  | Mikrocewnik OTW z przeniesieniem obrotu, wspierający dla prowadników wieńcowych 0,014” oraz do iniekcji precyzyjnych ilości kontrastu. Budowa 5-cio warstwowa ze spiralnym, przeciwstawnie nawiniętym podwójnym zbrojeniem, wewnętrzne uzupełnione warstwą PTFE na całej długości końcówki roboczej. Dostępne długości: 135cm i 150cm. Kompatybilny z cewnikami 5F lub większymi. Pokrycie hydrofilne 60 cm. Wersja Spiralna – z zewnętrznie nawiniętą spiralą z tworzywa sztucznego na odcinku 2cm dystalnej części cewnika oraz wersja Do Twardych Zmian: z gwintowaną, metalową końcówka oraz spiralą. Końcówka taperowana, szaft 2,9F dystalnie dla Spiralnej i do Twardych Zmian. | 15 |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE*
3c |  |  | Cewnik do wsparcia i przedłużenia cewnika prowadzącego z balonem do trapingu: Długość robocza 150 cm, długość części wspierającej 13cm, długość rynny wprowadzającej 3 cm plus zintegrowany balon blokujący prowadnik przy zamianie mikrocewników znajdujący się 18 cm od końca dystalnego. Balon blokujący semicompliant o średnicy 3 mm i długości 11 mm ze złotym znacznikiem. NP: 12 atm, RBP: 14 atm. Średnice: 6F, 7F, 8F. Średnice wewnętrzne: 0,056" dla 6F; 0,062 dla 7F; 0,071 dla 8F. Znaczniki cieniujące 2 mm od dystalnej części cewnika i 4mm dystalnie od wlotu Rx, znaczniki pozycjonujące 95 pojedynczy i 105 cm podwójny od dystalnego końca cewnika. Cewnik zbrojony spiralnie nawiniętym drutem, pokrycie hydrofilne. Odcinek przejściowy do Rx - bez elementów metalowych typu half-pipe. | 20 |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE*
3d |  |  | Mikrocewnik OTW z zagiętą końcówką: Mikrocewnik OTW wspierający dla prowadników wieńcowych 0,014” oraz do iniekcji precyzyjnych ilości kontrastu. Plecione, wielopłaszczowe zbrojenie, długości dostępne: 130cm i 150cm dla prostych, lub spiralne dla zagiętych wersji. Dostępne końcówki: prosta (straight), zagięta (angled: kąty: 45°, 90°, 120°, 90° przedłużona), miękka (Ext). Pierścień radiocieniujący platynowo-irydowy na dystalnej końcówce- 0,89mm dla prostej końcówki, lub spiralnie nawinięty drut platynowo-wolframowy dla końcówek zagiętych. Dystalna część z pokryciem hydrofilnym (40cm proste lub 80cm zagięte). Średnica dystalna cewnika – 0,024”; średnica wewnętrzna – min. 0,018” | 5 |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE*
Wartość brutto pakietu: | [6 empty] | 0
** UZUPEŁNIĆ * NIEWŁAŚCIWE SKREŚLIĆ
W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 Załącznika nr 3 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego, o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U.2024.1620) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.: • właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2024.1620) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia: - deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub -deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021 r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego.

## Pakiet 4
EZ/161/2026/MW
Załącznik nr 2 do SWZ (Załącznik nr .......... do umowy)
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet 4 -Cewnik dwuświatłowy+mikrocewnik dwuświatłowy - dedykowant do zbiegów CTO
Lp. | Producent** | Nazwa handlowa i/lub numer katalogowy** (jeżeli dotyczy) | Opis | Ilość szt. | Cena jednostkowa brutto PLN | VAT % | Wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")
4a |  |  | Mikrocewnik 2 - światłowy w systemie OTW, owalny, zbrojony, kompatybilny z prowanikiem 0,014", wyposażony w stylet; kompatybilny z 5F; 2 światła OTW (ID 2 x 0,48 mm) przez całą długość cewnika, 3 porty wyjściowe na dystalnym końcu mikrocewnika umożliwiające przeprowadzanie skomplikowanych procedur PCI oraz dekompresji krwiaka; hydrofilna dystalna powłoka zewnętrzna 25 cm, boczne ujścia widoczne we fluoroskopii; 2 pozycjonujące markery wyjściowe umieszczone na szafcie w odległości 95 cm i 105 cm od dystalnej końcówki; profil wejścia tip 1,5F, distal shaft 2,3F x 3,3F; długość użytkowa 140 c | 15 |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE*
4b |  |  | Cewnik balonowy do stabilizowania i unieruchamiania prowadnika, trapping przy niskiej inflacji, ciśnienie nominalne 8 atm, ciśnienie RBP 12 atm, wielkość szaftu 2F, długość balonu 15 mm, średnica balonu 2,5 mm, kompatybily 6F, 7F, 8F, stabilizator (auto stop) w odległości od 100 do 110 cm od dystalnego końca cewnika | 30 |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE*
4c |  |  | Mikrocewnik 2 - światłowy w systemie OTW i Rx dla prowadników 0.014”, zbrojony szaft, długość użytkowa cewnika 135 cm., kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F, profil wejścia cewnika 0,016", dystans pomiędzy końcówką Rx a portem OTW 7 mm, powłoka hydrofilna cewnika, kompatybilny z prowadnikiem 0.014” dla kanału Rx i OTW, elastyczna, atraumatyczna, taperowana końcówka całościowo widoczna w skopi z markerem dla OTW, zintegrowany torquer na korpusie cewnika umożliwiający blokowanie, markery wyjściowe na długości 95 i 105 cm., profil | 20 |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE*
4d |  |  | Cewnik przedłużający 1 - światłowy, w systemie Rx dla cewnika prowadzącego; posiada 9 otworów perfuzyjnych redukujących spadek ciśnienia na szafcie dystalnym; szaft zbrojony; długość użytkowa 150 cm; długość odcinka szybkiej wymiany RX - 15 cm; kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6F ID ≥ 0,070" (1,78 mm); średnica światła wewnętrznego cewnika 0,056" (1,42 mm); owalny szaft proksymalny dla zwiększenia zdolności pokonywania zmian i zwiększenia miejsca w świetle wewnętrznym cewnika. Widoczna w skopii, atraumatyczna miękka końcówka/tip długości 1.3 mm; pokrycie zewnętrzne - hydrofilne długości 12 cm w części dystalnej; 2 pozycjonujące markery wyjściowe umieszczone na szafcie w odległości od dystalnej końcówki - 95 cm i 105 cm; hub w kolorze czerwonym dla lepszego rozróżnienia wykorzystywanych podczas procedury urządzeń. | 10 |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE*
4e |  |  | Mikrocewnik 1 - światłowy typu guide wire support, w systemie OTW dla prowadników 0,014”, w czasie procedur PCI CTO dystalnych, mniejszych i trudno dostępnych naczyń wieńcowych i/lub obwodowych, umożliwia wymianę prowadników i domiejscowe iniekcje kontrastu; szaft zbrojony na całej długości cewnika, dł. użytkowa 135 cm, kompatybilny z cewnikiem prowadzącym od 5F, powłoka hydrofilna cewnika dł. 25 cm, wzmacniana, elastyczna, atraumatyczna, taperowana końcówka dł. 7 mm całościowo widoczna w skopi, zintegrowany uchwyt do skutecznego przeniesienia momentu obrotu na korpusie cewnika; mikrocewnik wykonany w innowacyjnej technologii - Skeleton Backbone | 10 |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE*
Wartość brutto pakietu: | [6 empty] | 0
** UZUPEŁNIĆ * NIEWŁAŚCIWE SKREŚLIĆ
W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 Załącznika nr 3 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego, o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U.2024.1620) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.: • właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2024.1620) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia: - deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub -deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021 r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego.

## Pakiet 5
EZ/161/2026/MW
Załącznik nr 2 do SWZ (Załącznik nr .......... do umowy)
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet 5 -Balony do CTO+prowadniki+mikrocewnik jednoświatłowy - dedykowany do zbiegów CTO
Lp. | Producent** | Nazwa handlowa i/lub numer katalogowy** (jeżeli dotyczy) | Opis | Ilość szt. | Cena jednostkowa brutto PLN | VAT % | Wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")
5a |  |  | Cewnik balonowy do zmian kompleksowych w tym krętych i zwapniałych o wzmocnionym szafcie Cewnik w systemie Rapid exchange, semi compliant, kompatybilny z prowadnikiem 0,014” Balon wykonany z Nylonu 12 Ciśnienie nominalne 6 atm, RBP 14/12 atm Profil wejścia 0.41 mm dla 1.00-1.50 mm Profil przejścia 0.023” (0.58mm) dla średnicy 1.00mm Shaft proksymalny 0.64 mm, środkowy 0.84, dystalny dla 1.00-1.50 taperowany 0.79-0.89 dla 2.00-4.00 0.87mm Długość użytkowa 145 cm Długość odcinka RX 25 cm, Markery głębokości na 90 i 100 cm od dystalnego brzegu Markery Pt/Ir na balonie Kompatybilne z cewnikami 4 Fr Pokrycie hydrofilne na dystalnym shaft`cie Dostępne długości: 5, 10, 15, 20, 30, 40 mm Dostępne średnice: 1,00 – 4,00 mm – min. 12 średnic | 100 |  |  |  | TAK/NIE* | TAK/NIE*
5b |  |  | Prowadnik do angioplastyki wieńcowej 0,014” Długość 180cm Dostępny przedłużacz o dł. 150cm Dostępne sztywności 0,6g; 1g; 3,6g Min. 4 rodzaje + przedłużacz Budowa typu duo-core zwiększająca precyzję wykonywanych zabiegów Materiał wykonania nitinol + stal szlachetna z dystalnym pokryciem hydrofilnym na 25 cm Końcówka prosta zaokrąglona z platynowym markerem, pokryta warstwą silikonem na 2mm końcu. W wersji do krętych naczyń końcówka pokryta hydrofilnie.Część proksymalna pokryta teflonem (PTFE). Wszystkie prowadnik z końcówką kształtowalną, z dystalnym rdzeniem nitinolowym na 40cm. Kształtowalny nitinolowy tip na 10 mm z oplotem. Dostępny prowadnik o zwiększonej hydrofilności. | 100 |  |  |  | TAK/NIE* | TAK/NIE*
5c |  |  | Mikrocewnik wieńcowy do CTO z dostępu wstecznego. Kompatybilny z prowadnikiem 0,014” Miękka, atraumatyczna, hydrofilna końcówka ze złotym markerem dł. 0,7mm Zwężane światło wewnętrzne, średnica wewnętrzna 0,45mm dystalnie / 0,55mm proksymalnie Średnica zewnętrzna 1,8F (dystalnie)/2,5F (proksymalnie) Profil taperowanej końcówki dystalnej 1,7Fr, Końcówka taperowana o długości 1,3mm od złotego markera, Taperowane stalowe zbrojenie na całej długości Elastyczny segment dystalny na długości 15cm Pokrycie zewnętrzne: rozbudowana warstwa hydrofilna na długości 75cm i 95cm Dostępne długości 130/150cm | 15 |  |  |  | TAK/NIE* | TAK/NIE*
5d |  |  | Mikrocewnik wieńcowy Kompatybilny z prowadnikiem 0,014” Miękka, atraumatyczna, hydrofilna końcówka ze złotym markerem dł 0,7mm umiejscowionego 0,7mm od końca dystalnego Zwężane światło wewnętrzne Średnica dystalna 0,018” Średnica proksymalna nie większa 0,021” Średnica zewnętrzna nie większa niż 1,8F (dystalnie)/2,6F (proksymalnie) Zbrojenie na całej długości Pokrycie zewnętrzne: warstwa hydrofilna(bez pokrycia 60cm w części proksymalnej) Pokrycie wewnętrzne: PTFE + warstwa silikonu Elastyczny 13cm segment dystalny Dostępne długości 130/150cm | 15 |  |  |  | TAK/NIE* | TAK/NIE*
Wartość brutto pakietu: | [6 empty] | 0
** UZUPEŁNIĆ * NIEWŁAŚCIWE SKREŚLIĆ
W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 Załącznika nr 3 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego, o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U.2024.1620) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.: • właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2024.1620) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia: - deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub -deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021 r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego.

## Pakiet 6
EZ/161/2026/MW | [8 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ (Załącznik nr .........do umowy)
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet 6 - Cewnik do diagnostyki obrazowej naczyń wieńcowych wraz z dzierżawą mobilnego systemu do obrazowania ultrasonograficznego IVUS z opcją FFR
Lp. | Producent** | Nazwa handlowa i/lub numer katalogowy** (jeżeli dotyczy) | Opis | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | VAT % | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")
1 |  |  | System do obrazowania ultrasonograficznego IVUS z opcją FFR | mies. | 24 |  | 0 |  | TAK/NIE* | TAK/NIE*
2 |  |  | - Cewnik do diagnostyki obrazowej naczyń wieńcowych; Napęd mechaniczny, obroty rdzenia obrazującego – 30 obrotów na sekundę - Przetwornik ultradźwiękowy o częstotliwości – 60 MHz - Rozdzielczość osiowa – 22 µm - Długość od końcówki dystalnej do przetwornika – 20mm - Położenie markera radiocieniującego – 5mm od końcówki dystalnej - Maksymalna głębokość penetracji – 6mm - Długość robocza cewnika – 135cm - Cewnik kompatybilny z prowadnikiem 0,014” i cewnikiem prowadzącym 5F - Budowa teleskopowa umożliwiająca badanie naczynia na długości 150mm bez zmiany pierwotnego położenia cewnika. -Teleskop cewnika ze znacznikami zewnętrznymi umożliwiającymi ocenę położenia głowicy | szt. | 50 |  | 0 |  | TAK/NIE* | TAK/NIE*
3 |  |  | Urządzenie zapewniające skuteczną , sterylną osłonę pasującą do zespołu napędu i wielorazowych sań odciągowych. Długość 172 cm . | szt. | 50 |  | 0 |  | TAK/NIE* | TAK/NIE*
Wartość brutto pakietu: | [6 empty] | 0
Wykowca na czas trwania umowy oddaje w dzierżawę Zamawiającemu mobilny System do obrazowania ultrasonograficznego IVUS z opcją FFR - na podstawie umowy dzierżawy stanowiącej załącznik nr 3b do SWZ. Przedmiotem dzierżawy będzie aparat (nazwa) …………………..model/rok produkcji (nowy/używany lecz nie starszy niż…..lata) nr katalogowy……………………o wartości netto…………brutto……………..
** UZUPEŁNIĆ * NIEWŁAŚCIWE SKREŚLIĆ
W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 Załącznika nr 3 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego, o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U.2024.1620) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.: • właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2024.1620) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia: - deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub -deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021 r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego.

## Pakiet 7
EZ/161/2026/MW
Załącznik nr 2 do SWZ (Załącznik nr .......... do umowy)
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet 7 - Y-konektor+Inflator
Lp. | Producent** | Nazwa handlowa i/lub numer katalogowy** (jeżeli dotyczy) | Opis | Ilość szt. | Cena jednostkowa brutto PLN | VAT % | Wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")
4a |  |  | Y-konektor • światło wewnętrzne 10F • możliwość obsługi jedną ręką • odporność zastawki hemostatycznej do 500 PSI • zastawka hemostatyczna z mechanizmem blokującym • przezroczysty korpus umożliwiający obserwację cieczy • możliwość zamknięcia zaworu hemostatycznego poprzez obrót elementu otwierającego zgodnie z ruchem wskazówek zegara (1 op.=5 szt.) | 20 |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE*
4b |  |  | Inflator 40 atm, 55 atm • Inflator analogowy do uzyskiwania standardowych do 40 atm i super wysokich ciśnień do 55 atm • Dostępne pojemności: 14 ml/cc, 25 ml/cc • Przezroczysty poliwęglanowy korpus umożliwiający obserwację słupa cieczy • Czarny poliwęglanowy gwintowany tłok z wyraźnie oznaczoną blokadą • Pozostałe elementy inflatora wykonane z plastiku wzmacnianego włóknem szklanym oraz metalu • Dostępne rozdzielczości manometru: 1, 2 (do 20 atm), 5 (do 40 atm) • Dokładność manometru ( +- )1 atm • Dren zakończony męskim luerem • Mechanizm spustowy umożliwiający szybką deflację • Blokada zabezpieczająca przed przypadkową deflacją • W zestawie dołączony kranik trójdrożny • Pakowany pojedynczo | 30 |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE*
Wartość brutto pakietu: | [6 empty] | 0
** UZUPEŁNIĆ * NIEWŁAŚCIWE SKREŚLIĆ
W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 Załącznika nr 3 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego, o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U.2024.1620) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.: • właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2024.1620) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia: - deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub -deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021 r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego.