Znak sprawy: EZ/178/2026/ESŁ

Załącznik nr 2 do SWZ

(Załącznik nr 1 do umowy)


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-FUNKCJONALNYCH



Aparat USG - 1 kpl.

	Lp.
	Opis minimalnych wymaganych parametrów

techniczno-funkcjonalnych
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany - podać oferowane zakresy parametrów

lub opisać funkcje (wskazać dokument przedmiotowy wraz z numerem strony na potwierdzenie spełnienia parametru)

	PARAMETRY OGÓLNE APARATU

	1
	Wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny do badań ginekologiczno-położniczych. Fabrycznie nowy rok produkcji 2026  
	TAK
	

	2
	Aparat stacjonarny o wadze nieprzekraczającej 100 kg. Aparat umożliwiający łatwe przemieszczanie pomiędzy gabinetami, oddziałami. 
	TAK (podać)
	

	3
	Zasilanie sieciowe 220-230V
	TAK
	

	4
	Aparat posiadający funkcję umożliwiającą zabezpieczenia hasłem dostępu do danych pacjenta przez nieuprawnione osoby. 

Funkcja umożliwiająca logowanie się użytkowników za pomocą haseł, posiadająca możliwość nadawania im uprawnień. 
	TAK
	

	5
	Monitor wysokiej rozdzielczości min. 1920x1080 pixeli, kolorowy, cyfrowy, typu  LCD lub OLED  o przekątnej ekranu min. 22’
	TAK (podać)
	

	6
	Wbudowany konfigurowalny ekran dotykowy do sterowania funkcjami aparatu o przekątnej min. 10’
	TAK (podać)
	

	7
	Możliwość zmiany wysokości i obrotu pulpitu operatora wraz z monitorem lewo-prawo min. 30º, góra dół w zakresie min. 15 cm
	TAK 
	

	8
	Aparat wyposażony w moduł umożliwiający zdalne serwisowanie aparatu przez sieć internetową przez wykwalifikowanych  inżynierów serwisowych, umożliwiający zdalną diagnostykę. Moduł umożliwiający przeładowanie oprogramowania aparatu, możliwość zdalnej korekty parametrów obrazowania.
	TAK 
	

	9
	Min. 3 aktywne porty głowic obrazowych
	Tak
	

	ARCHIWIZACJA

	10
	Aparat wyposażony we wbudowane archiwum na dysku twardym HDD lub SSD o pojemności min. 400 GB. 
	TAK (podać)
	

	11
	Możliwość zapisu min. 10.000 pacjentów w aparacie.
	TAK 
	

	12
	Archiwum aparatu posiadające możliwość szyfrowania dysku twardego, możliwość szyfrowanej komunikacji DICOM, możliwość eksportowania, szyfrowania i anonimizacji danych pacjentów 
	TAK
	

	13
	Możliwość zapisu obrazów i pętli w formacie danych umożliwiającym m.in. późniejsze ponowne przetworzenie danych bez obecności pacjenta, wykonywanie pomiarów biometrycznych |w takim samym zakresie jak podczas badania, regulacje obrazu 2D (wzmocnienie, powiększenie, mapy szarości, koloryzacja, wygładzanie obrazu, kontrast) i Dopplera kolorowego, postprocessing danych wolumetrycznych (przełączanie płaszczyzn X/Y/Z, zmiana bramki referencyjnej 3D, zmiana rodzaju renderingu, zmiana kierunku oświetlenia bryły renderowanej)
	TAK
	

	14
	Wbudowana nagrywarka płyt DVD, pamięci USB, zewnętrznych dysków twardych, nagrywająca na żywo podczas badania, sterowana przyciskiem z konsoli aparatu
	TAK
	

	15
	Videoprinter czarno-biały wbudowany w aparat
	TAK
	

	16
	Oprogramowanie DICOM 
	TAK
	

	17
	Możliwość wysłania bezpośrednio z aparatu wiadomość email z obrazami z badania i raportem
	TAK
	

	TRYBY OBRAZOWANIA

	18
	Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej.

min. 1.500.000 kanałów przetwarzania
	TAK (podać)
	

	19
	Dynamika systemu min. 264 dB
	TAK (podać)
	

	20
	Zakres częstotliwości pracy głowic min. 2,0-18,0 MHz
	TAK (podać)
	

	21
	Tryb optymalizacji obrazu B z automatyczną korekcją ogólnego wzmocnienia i wzmocnienia strefowego tzw. TGC
	TAK
	

	22
	Maksymalna długość filmu w pamięci CINE min. 12.000 obrazów 
	TAK (podać)
	

	23
	Maksymalna głębokość penetracji aparatu  min. 2,0 – 40,0 cm
	TAK (podać)
	

	24
	Zoom dla obrazów „na żywo" i zatrzymanych, na obrazach z archiwum minimum 8 x bez straty jakości obrazu
	TAK (podać)
	

	25
	Zoom tzw. wysokiej rozdzielczości umożliwiający zwiększenie częstotliwości odświeżania wybranego obszaru badania  min. x 20
	TAK (podać)
	

	26
	Praca aparatu w trybie wielokierunkowego emitowania  i składania wiązki ultradźwiękowej z min. 10 kątami tworzącymi obraz 2D na wszystkich głowicach
	TAK (podać)
	

	27
	Możliwość zmiany kąta insonacji w trybie 2D poprzez mechaniczne odchylenie matrycy piezoelektrycznej) bez konieczności zmiany położenia sondy wolumetrycznej . Kąt insonacji sterowany za pomocą pokrętł. Funkcja dostępna dla głowicy objętościowej.
	TAK
	

	28
	Praca w trybie obrazowania trapezowego na głowicach liniowych, połączona z trybami color, Doppler, power Doppler, Doppler pulsacyjny
	TAK
	

	29
	Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i szumy pracujące w połączeniu z trybem color Doppler, power Doppler, obrazowaniem w trybie obrazowania wielokierunkowego, Doppler pulsacyjny, na obrazach na żywo i z archiwum aparatu.
	TAK
	

	TRYBY PRACY

	30
	B-mode z maksymalną prędkością odświeżania min. 2.500 obr./sek.
	Tak
(podać)
	

	31
	Kolor Doppler  o maksymalnej mierzonej prędkości min. 4 m/s
	TAK (podać)
	

	32
	Tryb Kolor Doppler z  mapą emulującą efekt 3D wewnątrz naczyń. Opcja zwiększająca czułość poprawiająca detekcję. Opcja zwiększająca efekt rozkładu prędkości wewnątrz naczyń.
	TAK
	

	33
	Maksymalna prędkość odświeżania min. 440 obr/s

	TAK (podać)
	

	34
	Power Doppler, rozszerzony tryb Power Doppler o bardzo dużej czułości 
	TAK
	

	35
	Doppler pulsacyjny o maksymalnej mierzonej prędkości przy zerowym kącie korekcji ≥ 7.5 m/s
	TAK (podać)
	

	36
	Regulacja wielkości bramki w zakresie min. 1-15 mm
	TAK (podać)
	

	37
	Kolorowy Doppler tkankowy na głowicach conwexowych
	TAK
	

	38
	Triplex-mode (B+CD/PD+PWD) w czasie rzeczywistym
	TAK
	

	39
	Obrazowanie 3D na głowicach  volumetrycznych . Oprogramowanie 3D w czasie rzeczywistym o prędkości  obrazowania min. 45 obrazów 3D/s. Funkcja 3D w czasie rzeczywistym z automatyczną detekcją płynu i korektą  kształtu bramki skanującej  na żywo  jak i na obrazach objętościowych zatrzymanych ,zarchiwizowanych w aparacie
	TAK
	

	40
	Obrazowanie 3D połączone z color doppler, color doppler rozszerzony, power doppler, power doppler rozszerzony, z obrazowaniem w trybie obrazowania wielokierunkowego
	Tak
	

	41
	Obrazowanie tzw. panoramiczne na wszystkich zaoferowanych głowicach
	TAK
	

	42
	Obrazowanie harmoniczne na wszystkich głowicach
	TAK
	

	OPROGRAMOWANIE

	43
	Oprogramowanie wraz z pakietami kalkulacyjnymi umożliwiającymi szybkie wykonanie pomiarów do badań:
- płuc,

- jamy brzusznej,
- małych narządów,
- naczyniowych,
- układu mięśniowo-szkieletowego,
- pediatrycznych,
- urologicznych,
- kardiologicznych

Automatyczny obrys i kalkulacje widma dopplerowskiego z wyznaczeniem parametrów przepływu min. PI, RI, PS, ED, HR
	TAK
	

	44
	Specjalistyczne oprogramowanie do badań położniczych umożliwiające szybkie dokonanie pomiarów poprzez automatyczne wyznaczanie, detekcję i pomiar:

- automatyczna detekcja, obrys i pomiar: NT, pomiar przezierności wewnątrzmózgowej IT, pomiar BPD, HC, AC, HL, FL,CM, Cerebellum, Vp, z funkcją umożliwiającą ustawienie sekwencji automatycznie występujących po sobie.

Automatyczny obrys i kalkulacje widma dopplerowskiego z wyznaczaniem parametrów przepływu min. PI, RI, PS, ED, HR 

Automatyczna detekcja pomiar FHR
	TAK
	

	45
	 Oprogramowanie ginekologiczno - onkologiczne:

- macica (długość, szerokość, wysokość)

- objętość jajników (z trzech wymiarów liniowych)

- endometrium

- długość szyjki macicy

- pomiary pęcherzyków

- tętnice jajników: PS, ED, RI

Możliwość ustawienia sekwencji pomiarowych automatycznie występujących po sobie.

Możliwość tworzenia, definiowania przez użytkownika nowych pomiarów. 
	TAK
	

	46
	Wbudowany algorytm do pomiaru i wyliczania ryzyka zmian nowotworowych  guzów jajnika zgodnie z wytycznymi towarzystwa IOTA (algorytm IOTA LR2, simple rules , ADNEX).

Protokół klasyfikacji macicy zgodny z ESHRE/ESGE i ASRM 
	TAK
	

	47
	Graficzna prezentacja pomiarów biometrii na siatce centylowej oraz pomiarami Dopplera z przewodu żylnego DV, tętnicy środkowo-mózgowej, pępowinowej, tętnic macicznych; funkcja dostępna w raporcie z badania jak również na żywo podczas badania na ekranie USG
	TAK
	

	GŁOWICE

	48
	Głowica liniowa  2D do badań małych narządów, naczyniowych, ortoperycznych

Zakres częstotliwości  min. 5-12,0 MHz 

Minimum 190 fizycznych elementów

piezoelektrycznych
Szerokość pola obrazowego max 44 mm
	TAK (podać)
	

	49
	Głowica typu conwex 2D do badań, jamy brzusznej, położniczych, ginekologicznych:

Zakres częstotliwości  min. 2,0 – 5,0 MHz

Minimum 190 fizycznych elementów

piezoelektrycznych

Max. kąt obrazowania w trybie B min. 112º
	TAK (podać)
	

	50
	Głowica endocavitarna typu 2D do badań ginekologicznych, położniczych, urologicznych:

Zakres częstotliwości  min. 3,0 - 9,0 MHz.

Kąt obrazowania w trybie B powyżej 180º

Minimum 190 fizycznych elementów

piezoelektrycznych

Max. głębokość penetracji powyżej 15 cm
	TAK (podać)
	

	MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY APARATU NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT

	51
	Możliwość rozbudowy o obrazowanie przepływu bez wykorzystania techniki Dopplera.
	TAK
	

	52
	Możliwość rozbudowy o programowanie w obrazowaniu 3 / 4 D umożliwiające poprowadzenie dowolnej linii skanującej umożliwiające wyświetlenie organów w trybie renderingu
	TAK
	

	53
	Możliwość rozbudowy o oprogramowanie na zewnętrzny komputer pozwalający na obróbkę obrazów wolumetrycznych 3D umożliwiający uzyskanie obrazowania tzw. tomograficznego, możliwość pomiarów wolumetrycznych rzeczywistych wymiarów i objętości z obrazów wolumetrycznych, możliwość automatycznej detekcji pęcherzyków jajnika i automatyczne dokonywanie pomiarów tj. objętości i wymiary. Oprogramowanie do kalkulacji pomiarów z 2D tj. HC, AC, FL, NT, BPD oraz oceny ryzyka trysomii 13/18/21.
	TAK
	

	54
	Możliwość rozbudowy o głowicę convex 3D/4D do badań jamy brzusznej, ginekologiczno -położniczych. Zakres częstotliwości pracy min. 2-7 Mhz, max. kąt obrazowania min. 80 stopni
	TAK
	

	55
	Możliwość rozbudowy o głowicę endokawitarną 3D/4D do badań jamy brzusznej, ginekologiczno -położniczych, urologicznych. Zakres częstotliwości pracy min. 4-9 Mhz, max. kąt obrazowania min. 180 stopni. Możliwością zmiany insonacji kąta bez poruszana głowicą
	TAK
	

	56
	Możliwość rozbudowy o obrazowanie biopsyjne wykorzystujące technikę  3D w czasie rzeczywistym do przedstawienia toru biopsyjnego igły.
	TAK
	

	57
	Możliwość rozbudowy aparatu o obrazowanie tomograficzne z opcją wyboru ilości przekroi cięcia oraz regulacją odległości pomiędzy poszczególnymi liniami (płaszczyznami)
	TAK
	

	58
	Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim (załączyć przy dostawie)
	TAK
	

	59
	Gwarancja 

(Gwarancja musi obejmować również wszystkie elementy oferowanego sprzętu i jego wyposażenia.)
	min. 12 miesięcy
	Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać 
w formularzu ofertowym. Dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie 
z kryterium oceny ofert opisanym w SWZ.

	60
	Karta gwarancyjna w języku polskim (załączyć przy dostawie)
	TAK
	

	61
	W okresie gwarancji – przeglądy okresowe w ilości wymaganej przez producenta (podać liczbę wymaganych dla bezpiecznej pracy urządzenia, przeglądów okresowych w okresie 1 roku)
	TAK, podać
	

	62
	Przedmiot umowy jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2024 poz. 1620) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych.
W przypadku, gdy komponenty, akcesoria lub elementy zestawu nie stanowią wyrobu medycznego w rozumieniu ww. ustawy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia stosownego oświadczenia wskazując, które elementy nie są wyrobami medycznymi. 
	TAK
	Szczegółową kalkulację cenową dotyczącą wyrobów niemedycznych Wykonawca winien podać w formie odrębnej tabeli stanowiącej załącznik do formularza ofertowego


Parametry wymagane zaznaczone „TAK” stanowią parametry graniczne, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru 
w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty dokumentach przedmiotowych wraz z tłumaczeniem na język polski.

Serwis gwarancyjny prowadzi………………………..………..………..…………………..…....... (uzupełnić)

Treść oświadczenia wykonawcy: 

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.
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