Załącznik nr 2 do Zaproszenia

Załącznik nr …. do umowy

EZ/183/2026/MW

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(wymagane minimalne parametry techniczno-funkcjonalne)

PAKIET NR 1 - WIRÓWKA LABORATORYJNA – 1 kpl.

| Lp. | Szczegółowy opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany (podać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa oferowanego urządzenia | PODAĆ |  |
|  | Producent | PODAĆ |  |
|  | Typ/model | PODAĆ |  |
|  | Moc: 530 W | TAK |  |
|  | Pojemność: 500 ml +/-20 ml | TAK, PODAĆ |  |
|  | Zakres obrotów: 90 ÷ 18 000 RPM | TAK |  |
|  | Przyspieszenie Max. 24270 x g, Krok 1 x g | TAK, PODAĆ |  |
|  | Regulacja czasu: 1s ÷ 99h 59min 59s, Krok 1s | TAK |  |
|  | Wymiary: 315 x 365 x 660 mm [wys. x szer. x Głębokość] +/- 10 mm | TAK, PODAĆ |  |
|  | Wysokość z otwartą pokrywą: 620 mm +/-30 mm | TAK, PODAĆ |  |
|  | Waga: ok. 42,2kg +/- 2 kg | TAK, PODAĆ |  |
|  | Efektywny system chłodzenia | TAK |  |
|  | Utrzymanie temperatury +4°C dla każdego wirnika | TAK |  |
|  | Funkcja opóźnionego startu po osiągnięciu temperatury | TAK |  |
|  | Bezobsługowy silnik indukcyjny | TAK |  |
|  | Nowoczesny układ programowania | TAK |  |
|  | Duży wyświetlacz graficzny LCD – wygaszanie ekranu po okresie bezczynności | TAK |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
|  | Jednoczesne wskazanie na ekranie zadanej i bieżącej wartości prędkości, RCF, Czasu i temperatury | TAK |  |
|  | 100 Programów użytkownika | TAK |  |
|  | Charakterystyk rozpędzania/ hamowania | TAK |  |
|  | Programowanie wieloodcinkowych charakterystyk rozpędzania i hamowania | TAK |  |
|  | Manualne ustawienie promienia wirowania (z automatyczną korektą RCF) | TAK |  |
|  | Dwa tryby zliczania czasu: Od naciśnięcia klawisza start lub od osiągnięcia zadanej prędkości | TAK |  |
|  | Tryb pracy ciągłej - HOLD | TAK |  |
|  | Praca w Trybie SHORT | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany parametrów podczas wirowania | TAK |  |
|  | Automatyczna identyfikacja wirnika | TAK |  |
|  | Automatyczne otwieranie pokrywy | TAK |  |
|  | Blokowanie wybranych funkcji, ochrona dostępu przy użyciu hasła | TAK |  |
|  | Komora wirowania ze stali nierdzewnej | TAK |  |
|  | Czujnik niewyważenia | TAK |  |
|  | Blokada pokrywy podczas wirowania | TAK |  |
|  | Blokada startu przy otwartej pokrywie | TAK |  |
|  | Awaryjne otwieranie pokrywy | TAK |  |
|  | Produkt zgodny z normami: EN-61010-1 I EN-61010-2-020, EN-61010-2-101 | TAK |  |
|  | Wirnik horyzontalny, komplet z pojemnikami 4 x 100 ml | TAK |  |
|  | Wkładka redukcyjna (fi13,1 mm) na probówki 8 x 1,6÷7 ml do systemów zamkniętych – 4 szt. | TAK |  |
|  | Wkładka redukcyjna (fi16,5 mm) ba probówki 7 x 7÷11ml do systemów zamkniętych – 4 szt. | TAK |  |
|  | Gwarancja: min. 24 miesięcy | TAK 24 miesięcy gwarancji |  |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi………………………..………………....... (uzupełnić)

Transport i rozładunek na miejsce po stronie Wykonawcy.

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego  z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.