



		Załącznik nr 2 do Zaproszenia
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
(wymagane minimalne parametry techniczno-funkcjonalne)

PAKIET NR 1 - WIRÓWKA LABORATORYJNA – 1 kpl. 

	Lp.
	Szczegółowy opis parametrów wymaganych
	Parametr wymagany 
	Parametr oferowany (podać)

	1. 
	Nazwa oferowanego urządzenia
	PODAĆ
	

	2. 
	Producent
	PODAĆ
	

	3. 
	Typ/model
	PODAĆ
	

	4. 
	Moc: 530 W
	TAK
	

	5. 
	Pojemność: 500 ml +/-20 ml
	TAK, PODAĆ
	

	6. 
	Zakres obrotów: 90 ÷ 18 000 RPM
	TAK
	

	7. 
	Przyspieszenie Max. 24270 x g, Krok 1 x g
	TAK, PODAĆ
	

	8. 
	Regulacja czasu: 1s ÷ 99h 59min 59s, Krok 1s
	TAK
	

	9. 
	Wymiary: 315 x 365 x 660 mm [wys. x szer. x  Głębokość] +/- 10 mm
	TAK, PODAĆ
	

	10. 
	Wysokość z otwartą pokrywą: 620 mm +/-30 mm
	TAK, PODAĆ
	

	11. 
	Waga: ok. 42,2kg +/- 2 kg
	TAK, PODAĆ
	

	12. 
	Efektywny system chłodzenia
	TAK
	

	13. 
	Utrzymanie temperatury +4°C dla każdego wirnika
	TAK
	

	14. 
	Funkcja opóźnionego startu po osiągnięciu temperatury
	TAK
	

	15. 
	Bezobsługowy silnik indukcyjny
	TAK
	

	16. 
	Nowoczesny układ programowania
	TAK
	

	17. 
	Duży wyświetlacz graficzny LCD – wygaszanie ekranu po okresie bezczynności
	TAK
	

	18. 
	Oprogramowanie w języku polskim
	TAK
	

	19. 
	Jednoczesne wskazanie na ekranie zadanej i bieżącej wartości prędkości, RCF, Czasu i temperatury
	TAK
	

	20. 
	100 Programów użytkownika
	TAK
	

	21. 
	Charakterystyk rozpędzania/ hamowania
	TAK
	

	22. 
	Programowanie wieloodcinkowych charakterystyk rozpędzania i hamowania
	TAK
	

	23. 
	Manualne ustawienie promienia wirowania (z automatyczną korektą RCF)
	TAK
	

	24. 
	Dwa tryby zliczania czasu: Od naciśnięcia klawisza start lub od osiągnięcia zadanej prędkości
	TAK
	

	25. 
	Tryb pracy ciągłej - HOLD
	TAK
	

	26. 
	Praca w Trybie SHORT
	TAK
	

	27. 
	Możliwość zmiany parametrów podczas wirowania
	TAK
	

	28. 
	Automatyczna identyfikacja wirnika
	TAK
	

	29. 
	Automatyczne otwieranie pokrywy
	TAK
	

	30. 
	Blokowanie wybranych funkcji, ochrona dostępu przy użyciu hasła
	TAK
	

	31. 
	Komora wirowania ze stali nierdzewnej
	TAK
	

	32. 
	Czujnik niewyważenia
	TAK
	

	33. 
	Blokada pokrywy podczas wirowania
	TAK
	

	34. 
	Blokada startu przy otwartej pokrywie
	TAK
	

	35. 
	Awaryjne otwieranie pokrywy
	TAK
	

	36. 
	Produkt zgodny z normami: EN-61010-1 I EN-61010-2-020, EN-61010-2-101
	TAK
	

	37. 
	Wirnik horyzontalny, komplet z pojemnikami 4 x 100 ml 
	TAK
	

	38. 
	Wkładka redukcyjna (fi13,1 mm) na probówki 8 x 1,6÷7 ml do systemów zamkniętych – 4 szt.
	TAK
	

	39. 
	Wkładka redukcyjna (fi16,5 mm) ba probówki 7 x 7÷11ml do systemów zamkniętych – 4 szt.
	TAK
	

	40. 
	Gwarancja: min. 24 miesięcy 
	TAK 24 miesięcy gwarancji

	



Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi………………………..………………....... (uzupełnić)

Transport i rozładunek na miejsce po stronie Wykonawcy.
Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego  z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.
Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

