ZMODYFIKOWANY Załącznik nr 2 do SWZ

Załącznik nr ……… do umowy

EZ/145/2026/ESŁ

ZETAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-FUNKCJONALNYCH

Pakiet – Rezonans magnetyczny – 1 kpl.

Producent/Firma:…………………………………………………..

Urządzenie typ: ……………………………………………….…..

System fabrycznie nowy, nie-rekondycjonowany, nie-powystawowy, rok produkcji 2026: ……………………

| L. p. | Opis minimalnych wymaganych parametrów techniczno-funkcjonalnych | Wartość graniczna / Parametr wymagany | Punktacja | Parametr oferowany – opisać, podać zakresy (wskazać dokument przedmiotowy wraz z numerem strony na potwierdzenie spełnienia parametru) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. MAGNES |  |  |  |  |
| I. | Pochodzenie oferowanego wyrobu medycznego Oświadczam że udział towarów lub usług pochodzących z ChRL w realizacji zamówienia będzie stanowił mniej niż 50% całkowitej wartości zamówienia zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2022/1031 i rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2025/1197** | TAK /NIE | Bez punktacji |  |
| 1.1 | Indukcja pola magnetycznego B0 | ≥ 1,5 T podać wartość [T] | Bez punktacji |  |
| 1.2 | Zamknięty system chłodzenia magnesu ciekłym helem | ##### Tak | Bez punktacji |  |
| 1.3 | Aktywne ekranowanie | Tak | Bez punktacji |  |
| 1.4 | Wymiar pola rozproszonego 5 Gauss (0,5 mT) w płaszczyźnie x/y | ≤ 2,5 m podać wartość [m] | Bez punktacji |  |
| 1.5 | Wymiar pola rozproszonego 5 Gauss (0,5 mT) w osi z | ≤ 4,0 m podać wartość [m] | Bez punktacji |  |
| 1.6 | Magnes systemu zbudowany w technologii „zero-boil-off” (zerowego zużycia helu) | Tak | Bez punktacji |  |
| 1.7 | Homogeniczność pola magnetycznego, wartość gwarantowana mierzona metodą Volume-root-mean-square, dla min. 24 płaszczyzn pomiarowych dla kuli (DSV - Diameter spherical volume) o średnicy 10 cm | ≤ 0,02 ppm podać wartość [ppm] | Bez punktacji |  |
| 1.8 | Homogeniczność pola magnetycznego, wartość gwarantowana mierzona metodą Volume-root-mean-square, dla min. 24 płaszczyzn pomiarowych dla kuli (DSV - Diameter spherical volume) o średnicy 20 cm | ≤ 0,06 ppm podać wartość [ppm] | Bez punktacji |  |
| 1.9 | Homogeniczność pola magnetycznego, wartość gwarantowana mierzona metodą Volume-root-mean-square, dla min. 24 płaszczyzn pomiarowych dla kuli (DSV - Diameter spherical volume) o średnicy 30 cm | ≤ 0,2 ppm podać wartość | Bez punktacji |  |
| 1.10 | Homogeniczność pola magnetycznego, wartość gwarantowana mierzona metodą Volume-root-mean-square, dla min. 24 płaszczyzn pomiarowych dla kuli (DSV -Diameter spherical volume) o średnicy 40 cm | ≤ 0,50 ppm podać wartość | Bez punktacji |  |
| 1.11 | Homogeniczność pola magnetycznego, wartość gwarantowana mierzona metodą Volume-root-mean-square, dla min. 24 płaszczyzn pomiarowych dla kuli (DSV -Diameter spherical volume) o średnicy 50 cm nie więcej niż 3,3 ppm; | Tak/ Nie podać wartość | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt Brak podania wartości – 0 pkt |  |
| 1.12 | Korekta homogeniczności pola po wprowadzeniu do magnesu pacjenta i cewek odbiorczych sprzętowo- programowa, konieczna i wystarczająca dla każdego typu badania i do uzyskania wysokiej jakości w spektroskopii 2D CSI, 3D CSI | Tak | Bez punktacji |  |
| 1.13 | System redukcji hałasu poprzez rozwiązania software’owe (QuietX, ART, Pianissimo, Softone, lub zgodnie z nomenklaturą producenta) oraz sprzętowe | Tak | Bez punktacji |  |
| 2. SYSTEM GRADIENTOWY |  |  |  |  |
| 2.1 | Maksymalna amplituda gradientów w każdej osi dla max FoV | ≥ 65 mT/m podać wartość [mT/m] | Bez punktacji |  |
| 2.2 | Maksymalna szybkość narastania gradientów (slew rate) w każdej osi | ≥ 200 T/m/s podać wartość [T/m/s] | Bez punktacji |  |
| 3. SYSTEM RF |  |  |  |  |
| 3.1 | Maksymalna liczba rzeczywistych niezależnych równoległych cyfrowych kanałów odbiorczych (odbiornika) z pełną ścieżką cyfrową (przedwzmacniacz, przetwornik analogowo-cyfrowy, wejście w rekonstruktorze) systemu MR, które mogą być używane jednocześnie w pojedynczym skanie i pojedynczym FoV, z których każdy generuje niezależny obraz cząstkowy ≥ 96 lub system z cyfrową optyczną transmisją od cewek | Tak podać wartość [n] | = 96 – 0 pkt > 96 – 10 pkt system z cyfrową optyczną transmisją od wszystkich cewek – 1 pkt |  |
| 3.2 | Rozdzielczość odbiornika | ≥ 32 bit podać wartość [bit] | Bez punktacji |  |
| 3.3 | System minimalizacji SAR | Tak; | Bez punktacji |  |
| 3.4 | Cyfrowa filtracja RF. | Tak | Bez punktacji |  |
| 3.5 | Kontrola częstotliwości. | Tak | Bez punktacji |  |
| 3.6 | Kontrola fazy. | Tak | Bez punktacji |  |
| 3.7 | Kontrola amplitudy. | Tak | Bez punktacji |  |
| 3.8 | Tor transmisji odebranego sygnału MR pomiędzy pomieszczeniem badań a maszynownią (rekonstruktorem) zbudowany w technologii optycznej-światłowodowej (niegalwanicznej), cyfrowej, zapewniający zmniejszenie zaszumienia sygnału i wzrost stosunku SNR wynikowego obrazu. OpTix, TDI, dStream, Direct RF (lub równoważne, zgodnie z nomenklaturą producenta). | Tak podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 4. CEWKI |  |  |  |  |
| 4.1 | Maksymalna łączna liczba elementów odbiorczych zaoferowanej cewki lub zestawu cewek diagnostycznych, które mogą być używane jednocześnie w pojedynczym skanie i pojedynczym FoV, z których każdy generuje niezależny obraz cząstkowy | Tak podać wartość i dla tej wartości podać nazwę zaoferowanej cewki lub zestawu cewek oraz opisać sposób jej/ich wykorzystania | < 60 – 0 pkt ≥ 60 – 10 pkt |  |
| 4.2 | Cewka nadawczo-odbiorcza ogólnego przeznaczenia zabudowana w tunelu pacjenta | Tak podać nazwę cewki | Bez punktacji |  |
| 4.3 | Cewka wielokanałowa typu matrycowego przeznaczona do badań głowy i szyi posiadająca w badanym obszarze min. 20 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, ARC, iPAT, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta. Kompatybilna ze spektroskopią, z lusterkiem mocowanym na cewce umożliwiający kontakt wzrokowy pacjenta. Cewka posiadająca regulację kąta pochylenia umożliwiająca komfortowe badanie osób chorych. | Tak podać nazwę cewki | Bez punktacji |  |
| 4.3.1 | Regulacja kąta pochylenia cewki do badania głowy i szyi (umożliwiająca komfortowe badanie osób chorych) | Tak | Bez punktacji |  |
| 4.3.2 | Możliwość podłączenia cewki do badania głowy i szyi z obu końców stołu i wykonywania badań głowy i szyi niezależnie od kierunku ułożenia pacjenta na stole („head first” lub „feet first”) | Tak/ Nie | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 4.4 | Cewka wielokanałowa typu matrycowego umieszczona w stole pacjenta, przeznaczona do badań całego kręgosłupa, z automatycznym przesuwem stołu pacjenta sterowanym z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta i przekładania lub przełączania cewek, posiadająca min. 60 elementów obrazujących i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, ARC, iPAT, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta | Tak podać nazwę cewki | Bez punktacji |  |
| 4.5 | Cewka wielokanałowa typu matrycowego (lub zestaw cewek) przeznaczona do badań całego centralnego układu nerwowego (głowa i cały kręgosłup) z przesuwem stołu pacjenta sterowanym automatycznie z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta i przekładania lub przełączania cewek, posiadająca min. 70 elementów obrazujących i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, ARC, iPAT, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta | Tak podać nazwę cewki lub zestawu cewek | Bez punktacji |  |
| 4.6 | Cewka wielokanałowa typu matrycowego (lub zestaw cewek) nakładana na pacjenta, wykonana w technologii wysokiej elastyczności, (AIR, SuperFlex, Contour lub odpowiednio do nazewnictwa producenta), przeznaczona do badań w obszarze tułowia lub/i kończyn dolnych w zakresie co najmniej min. 50 cm w osi x i min. 60 cm w osi z, posiadająca w badanym obszarze min. 30 elementów obrazujących i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, ARC, iPAT, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta Cewka (lub zestaw cewek) inna (tj. nie ta sama i nie taka sama) niż zaoferowane w pozostałych punktach | Tak podać nazwę cewki lub zestawu cewek i zakres pokrycia w osi x i z [cm] | Jedna cewka – 10 pkt Zestaw cewek – 0 pkt |  |
| 4.7 | Cewka wielokanałowa typu matrycowego wykonana w technologii wysokiej elastyczności, o zakresie pokrycia min. 30 cm x min. 45 cm, posiadająca minimum 20 elementów obrazujących (AIR lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) Cewka inna (tj. nie ta sama i nie taka sama) niż zaoferowana w pozostałych punktach | Tak/ Nie Jeśli Tak, podać nazwę cewki, zakres pokrycia w osi x i z [cm] i liczbę elementów obrazujących dla cewki | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 4.8 | Cewka wielokanałowa sztywna, nadawczo-odbiorcza, przeznaczona do badań stawu kolanowego, posiadająca w badanym obszarze min. 15 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, ARC, iPAT, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta | Tak podać nazwę i rodzaj cewki i liczbę elementów [n] | Bez punktacji |  |
| 4.9 | Co najmniej jedna cewka prostokątna typu matrycowego, płachtowa, elastyczna, posiadająca minimum 20 elementów obrazujących, do badań stawów (np. staw barkowy, skokowy, kolanowy, nadgarstek, stopa). Cewka inna (tj. nie ta sama i nie taka sama) niż zaoferowana w pozostałych punktach | Tak podać nazwę cewki i liczbę elementów [n] | 1 cewka – 0 pkt > 1 cewka – 5 pkt; dodatkowo, w przypadku zaoferowania więcej niż 1 cewki : cewki w różnych rozmiarach – 5 pkt cewki w tych samych rozmiarach – 0 pkt; |  |
| 4.10 | Stabilizator dla cewek elastycznych min. 20 elementowych, pozwalający unieruchomić badany staw (np. staw skokowy, staw kolanowy) | Tak | Bez punktacji |  |
| 5. SYSTEM POZYCJONOWANIA PACJENTA |  |  |  |  |
| 5.1 | Stół pacjenta: Odłączany cały stół spełniający następujące funkcje: - ułożenie / przygotowanie pacjenta do badania poza pomieszczeniem rezonansu magnetycznego i wjazd z pacjentem do pomieszczenia badań - regulację wysokości położenia blatu w zakresie minimum 20 cm, podczas transportu pacjenta do, z i poza pomieszczeniem badań - awaryjną ewakuację pacjenta (procedura nie dłuższa niż 30 sek., możliwa do wykonania przy braku zasilania). | Tak | Bez punktacji |  |
| 5.1.1 | Obciążenie płyty stołu, łącznie z ruchem pionowym | ≥ 220 kg podać wartość [kg] | Bez punktacji |  |
| 5.2 | Zakres badania bez konieczności repozycjonowania pacjenta | ≥ 180 cm podać wartość [cm] | Bez punktacji |  |
| 5.3 | Badanie dużych obszarów ciała w zakresie większym niż maksymalne statyczne FoV, z krokowym przesuwem stołu pacjenta, inicjowanym automatycznie z protokołu badania | Tak | Bez punktacji |  |
| 5.4 | System monitorowania pacjenta (EKG, oddech, puls) – dla wypracowania sygnałów synchronizujących | Tak | Bez punktacji |  |
| 5.5 | Sygnalizacja dodatkowa (np. gruszka, przycisk) | Tak | Bez punktacji |  |
| 5.6 | Średnica otworu gantry aparatu (magnes z systemem „shim”, cewkami gradientowymi, zintegrowaną cewką nadawczo-odbiorczą ogólnego zastosowania i obudowami) w najwęższym miejscu. | ≥ 70 cm podać wartość [cm] | Bez punktacji |  |
| 5.7 | Marker (centrator) laserowy lub świetlny. | Tak | Bez punktacji |  |
| 5.8 | Możliwość dokonania szybkiego zaprogramowania środka obszaru skanowania (landmarking) za pomocą rozwiązania innego niż pozycjonowanie przy użyciu markera laserowego lub świetlnego. | Tak (podać jakie) | Bez punktacji |  |
| 5.9 | Możliwość dokonania szybkiego zaprogramowania środka obszaru skanowania (landmarking) za pomocą aktywnej listwy dotykowej umieszczonej wzdłuż blatu stołu. | Tak / Nie | Tak – 3 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 5.9.1 | Regulowana wentylacja wnętrza tunelu gantry | Tak | Bez punktacji |  |
| 5.10 | Oświetlenie wnętrza tunelu gantry | Tak | Bez punktacji |  |
| 5.11 | Dwa identyczne funkcjonalnie panele sterujące umieszczone po obu stronach obudowy gantry | Tak | Bez punktacji |  |
| 5.12 | Kolorowy co najmniej jeden wyświetlacz zintegrowany z obudową gantry aparatu umożliwiający kontrolę funkcji aparatu MR i zawierający informacje takie jak: dane pacjenta, ustawienia aparatu, podłączone cewki itp. | Tak | Bez punktacji |  |
| 5.13 | Dwukierunkowy interkom do komunikacji z pacjentem | Tak | Bez punktacji |  |
| 5.14 | Oprogramowanie do łączenia poszczególnych obrazów z badań krokowych obszarów rozległych przekraczających statyczne FoV w jeden obraz całego badanego obszaru | Tak | Bez punktacji |  |
| 5.15 | Zestaw podkładek do pozycjonowania przy różnych typach badań | Tak | Bez punktacji |  |
| 5.16 | Możliwość dokonywania pauzy podczas sekwencji akwizycyjnych bez utraty danych zebranych w danej sekwencji | Tak podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 5.17 | Słuchawki (2 szt ) tłumiące hałas dla pacjenta (jedne nauszne, drugie douszne) z podłączeniem do systemu muzycznego np. muzyki i komunikacji z pacjentem, wraz z mikrowieżą/odtwarzaczem muzyki | Tak | Bez punktacji |  |
| 5.18 | System monitorowania oddechu wbudowany w cewkę zintegrowaną ze stołem pacjenta - możliwość uzyskania krzywej oddechowej przed rozpoczęciem badania lub inne rozwiązanie do detekcji oddechu bez konieczności stosowania czujników oddechu | Tak podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 6. APLIKACJE KLINICZNE |  |  |  |  |
| 6.1 | Badania neurologiczne | - | - |  |
| 6.1.1 | Rutynowe badania morfologiczne obszaru głowy, kręgosłupa i rdzenia kręgowego | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.1.2 | Dedykowane oprogramowanie umożliwiające zautomatyzowane przeprowadzanie pozycjonowania badań głowy w sposób nadzorowany przez skaner (AutoAlign Head LS, ReadyBrain, AIRx lub odpowiednio do nomenklatury producenta) funkcjonujące niezależnie od wieku pacjenta, ułożenia głowy, czy ewentualnych zmian patologicznych | Tak podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 6.1.2.1 | Oprogramowanie umożliwiające wybranie 10 lub więcej scenariuszy pozycjonowania, działające w oparciu algorytmy Sztucznej Inteligencji (AI) z wykorzystaniem algorytmów Deep Learning (DL) | Tak / Nie Jeżeli tak – podać nazwę | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 6.1.3 | Obrazowanie ważone podatnością magnetyczną tkanki (SWI) – Susceptibility Weighted Imaging, SWAN lub odpowiednio do nomenklatury producenta | Tak podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 6.1.4 | Izotropowe sekwencje 3D pozwalające w postprocessingu 3D na uzyskanie rekonstrukcji dowolnej płaszczyzny bez straty jakości (SPACE, BRAVO, CUBE lub odpowiednik zgodny z nomenklaturą producenta). | Tak podać nazwę sekwencji oraz typ techniki (np. FSE/TSE, GRE) | Bez punktacji |  |
| 6.1.5 | Wysokorozdzielcze badania neurologiczne głowy umożliwiające badania z cienką warstwą, pozbawione przerw między kolejnymi warstwami (tzw. badania wolumetryczne, izotropowe 3D) oraz pozbawione artefaktów ruchowych, co najmniej w dwóch kontrastach | Tak / Nie Jeśli Tak, podać nazwę sekwencji oraz typ techniki (np. FSE/TSE, GRE) oraz uzyskiwane kontrasty | Tak – 2 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 6.1.6 | Morfologiczne badania neurologiczne głowy – ciche badania neurologiczne możliwe do wykonania z głośnością nie większą niż 5 dB od poziomu hałasu obecnego w pomieszczeniu badań, gdy skanowanie nie jest wykonywane (Silenz, Petra lub odpowiednik, zgodnie z nomenklaturą producenta). Sekwencja możliwa do wykonania co najmniej na zaoferowanej wielokanałowej cewce do badania głowy lub głowy i szyi. | Tak podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 6.1.7 | Nowoczesna metoda obrazowania zwiększająca szybkość sekwencji do badań głowy i kręgosłupa, możliwa do zastosowania co najmniej w badaniach typu 3D GRE i 3D FSE lub 3D GRE i 3D SE, zintegrowana z konsolą operatorską – akwizycja badań z mniejszą ilością próbkowanych danych, oparta o algorytmy sztucznej inteligencji (AI), wykorzystujące odpowiednio nauczoną sieć inteligentną/neuronową i mechanizm tzw. głębokiego uczenia (Deep Learning) (Sonic DL 3D lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak / Nie Jeśli Tak, podać nazwę sekwencji | Tak - 3D GRE i 3D FSE – 10 pkt. Tak - 3D GRE i 3D SE – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 6.2 | Obrazowanie dyfuzji (DWI) | - | - |  |
| 6.2.1 | DWI w oparciu o single-shot EPI | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.2.2 | DWI z wysoką rozdzielczością (non-single-shot, np. sekwencjami typu PSIF-Diffusion, FASE Diffusion lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 6.2.3 | Maksymalna wartość współczynnika b w DWI | ≥ 10 000 s/mm2; podać wartość [s/mm2] | Bez punktacji |  |
| 6.2.4 | Minimalna wartość współczynnika b w DWI = 20 s/mm2 | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.2.5 | Automatyczne generowanie map ADC (Apparent Diffusion Coefficient) na konsoli podstawowej przy badaniach DWI (Inline Diffusion lub odpowiednik zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.2.6 | Wysokorozdzielcze badania dyfuzyjne w oparciu o sekwencje EPI w ograniczonym FoV (polu widzenia) np. 20cm x 10cm, bez artefaktów typu folding, uzyskane za pomocą selektywnego pobudzania 2D fragmentu obrazowanej warstwy lub objętości (FOCUS, ZOOMit lub odpowiednio do nomenklatury producenta). | Tak / Nie Jeżeli tak – podać nazwę | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 6.2.7 | Specjalna aplikacja pozwalająca na kalkulacje obrazów DWI zależnych o wartości współczynnika b z zakresu co najmniej 100 – 2000 s/mm2 na podstawie akwizycji DWI, Aplikacja działająca po zakończeniu akwizycji (MAGIC DWI lub odpowiednik), zintegrowana z konsolą operatorską (interfejsem użytkownika), bez czasowych ograniczeń licencyjnych. | Tak podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 6.2.8 | Dyfuzyjne badania w obszarze głowy (mózgu) – ciche badania neurologiczne możliwe do wykonania z głośnością nie większą niż 12 dB od poziomu hałasu obecnego w pomieszczeniu badań, gdy skanowanie nie jest wykonywane. Sekwencja możliwa do wykonania co najmniej na zaoferowanej wielokanałowej cewce do badania głowy lub głowy i szyi. | Tak / Nie Jeżeli tak – podać nazwę | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 6.3 | Obrazowanie perfuzji (PWI) | - | - |  |
| 6.3.1 | PWI w oparciu o single-shot EPI | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.3.2 | Automatyczne generowanie map MTT, CBV i CBF na konsoli podstawowej przy badaniach PWI (Inline Perfusion lub odpowiednik zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 6.3.3 | Bezkontrastowa perfuzja mózgu 3D (Arterial Spin Labeling) w oparciu o techniki bazujące na sekwencji typu FSE, TSE lub równoważne, umożliwiająca obliczenie wartości CBF (Celebral Blood Flow) i podania jej w postaci liczbowej | Tak podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 6.4 | Tensor dyfuzji (DTI) |  |  |  |
| 6.4.1 | DTI w oparciu o Single Shot EPI | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.4.2 | Pomiary DTI z różnymi kierunkami | ≥ 150 kierunków podać wartość [n] | < 256 – 0 pkt ≥ 256 – 3 pkt |  |
| 6.4.3 | Traktografia Tensora Dyfuzji | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.5 | Badania funkcjonalne mózgu (fMRI) | - | - |  |
| 6.5.1 | Badania funkcjonalne mózgu (fMRI) w oparciu o techniki BOLD | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.6 | Angiografia (MRA) | - | - |  |
| 6.6.1 | Bezkontrastowa MRA techniką Time-of-Flight MRA (ToF) 2D i 3D | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.6.2 | Bezkontrastowa MRA techniką Phase Contrast MRA (PC) 2D i 3D | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.6.3 | Kontrastowe MRA (ceMRA) | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.6.4 | Dynamiczne ceMRA 3D | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.6.5 | Automatyczne śledzenie napływu środka kontrastowego – SmartPrep, Care Bolus, Bolus Trak lub odpowiednio do nomenklatury producenta | Tak podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 6.6.6 | Dynamiczne ceMRA 4D (3D dynamiczne w czasie) przeznaczona do obrazowania obszarów takich jak tętnice szyjne, naczynia płucne i naczynia obwodowe, z wysoką rozdzielczością przestrzenną i czasową pozwalając na wizualizację dynamiki napływu i odpływu środka kontrastowego z obszaru zainteresowania – TRICKS-XV, TWIST, 4D-TRAK lub odpowiednio do nomenklatury producenta | Tak podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 6.6.7 | Bezkontrastowa MRA techniką innego typu niż ToF i PC, przeznaczona do obrazowania tętniczych i żylnych naczyń abdominalnych – INHANCE, NATIVE, TRANCE lub odpowiednio do nomenklatury producenta | Tak podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 6.6.8 | Bezkontrastowa MRA techniką innego typu niż ToF i PC, przeznaczona do obrazowania tętniczych i żylnych naczyń peryferyjnych z wysoką rozdzielczością przestrzenną – INHANCE, NATIVE, TRANCE lub odpowiednio do nomenklatury producenta | Tak podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 6.7 | Badania w obszarze abdominalnym i badania całego ciała | - | - |  |
| 6.7.1 | Pakiet do dynamicznych badań wątroby – LAVA, VIBE, THRIVE lub odpowiednio do nomenklatury producenta | Tak podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 6.7.2 | Cholangiografia MR | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.7.3 | Obrazowanie dyfuzyjne w obszarze abdominalnym – REVEAL, DWIBS lub odpowiednio do nomenklatury producenta | Tak podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 6.7.4 | Nawigator 2D prospektywny dla badań w obszarze abdominalnym (detekcja i korekcja artefaktów ruchowych w dwóch kierunkach jednocześnie – tj. w płaszczyźnie obrazu) – 2D PACE lub odpowiednio do nomenklatury producenta | Tak podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 6.7.5 | Obrazowanie całego ciała za pomocą oprogramowania pozwalającego na uzyskanie podczas jednej akwizycji obrazów typu ,,in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only’’ (IDEAL, DIXON lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 6.7.6 | Dedykowana sekwencja obrazująca umożliwiająca wykonywanie bardzo szybkich badań dynamicznych 4D wątroby o wysokiej rozdzielczości przestrzennej i czasowej, pozwalająca na uchwycenie wielu momentów czasowych fazy tętniczej (TWIST-VIBE lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 6.7.7 | Urografia i enterografia MR | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.7.8 | Zaawansowane sekwencje pozwalające na ocenę stopnia otłuszczenia wątroby (IDEAL IQ, lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | Tak podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 6.7.9 | Zaawansowane bardzo szybkie badania dynamiczne umożliwiające wysokorozdzielcze akwizycje w czasie krótszym niż 4 sek/fazę, możliwe do zastosowania w badaniach wątroby, prostaty, trzustki, (DISCO, FREEZEit lub odpowiednio do nomenklatury producenta | Tak podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 6.7.10 | Techniki typu Radial VIBE, StarVIBE lub odpowiednio do nomenklatury producenta: Optymalne obrazowanie u pacjentów swobodnie oddychających. | Tak podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 6.7.11 | Wysokorozdzielcze badania dyfuzyjne w oparciu o sekwencje EPI w ograniczonym FoV (polu widzenia) np. 20cm x 10cm, bez artefaktów typu folding, uzyskane za pomocą selektywnego pobudzania 2D fragmentu obrazowanej warstwy lub objętości (FOCUS, ZOOMit lub odpowiednio do nomenklatury producenta). | Tak / Nie Jeśli Tak, podać nazwę sekwencji | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 6.7.12 | Sekwencje do wykrywania koncentracji żelaza w wątrobie wraz z oprogramowaniem postprocessingowym (StarMap lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 6.8 | Badania ortopedyczne | - | - |  |
| 6.8.1 | Podstawowe protokoły i sekwencje pomiarowe | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.8.2 | Badania barku | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.8.3 | Badania nadgarstka | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.8.4 | Badania stawu kolanowego | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.8.5 | Badania stawu skokowego | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.8.6 | Kalkulacja map parametrycznych dla właściwości T2 obrazowanej tkanki (Chrząstkogram, ParametricMap, Cartigram, MapIt lub odpowiednio do nomenklatury producenta) wraz z protokołami dla w pełni zautomatyzowanego mapowania. | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.8.7 | Sekwencja pozwalająca na uzyskanie podczas jednej akwizycji czterech obrazów: in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only (IDEAL, DIXON lub odpowiednik producenta) wykorzystywana m.in. do badań szyi, mięśnio-szkieletowych (np. kolano). | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.8.8 | Izotropowe sekwencje 3D pozwalające w postprocessingu 3D na uzyskanie rekonstrukcji dowolnej płaszczyzny bez straty jakości (typu SPACE, BRAVO, CUBE lub równoważne) | Tak podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 6.8.9 | Pakiet specjalistycznych sekwencji obrazujących o zredukowanym poziomie hałasu akustycznego do wartości poniżej 80 dB(A) w obrazowaniu 2D i/lub 3D stawów co najmniej typu T1, T2 i PD (Silent Scan, QuietSuite, QuietX lub odpowiednio do nomenklatury producenta). Sekwencje nie wymagające dedykowanego oprzyrządowania, np. specjalistycznych cewek | Tak podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 6.8.10 | Dedykowane oprogramowanie umożliwiające zautomatyzowane przeprowadzanie pozycjonowania badań stawu kolanowego w sposób nadzorowany przez skaner (AutoAlign, AIRx lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 6.8.11 | Pakiet do obrazowania kości na bazie akwizycji z parametrem TE ≤ 70 µs, możliwa do wykonania co najmniej na jednej z zaoferowanych cewek wielokanałowych (oZTEo, PETRA, BlackBone lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 6.8.11.1 | Obrazowanie kości na bazie akwizycji ZTE (Zero TE) z parametrem TE ≤ 20 µs, możliwa do wykonania co najmniej na jednej z zaoferowanych cewek wielokanałowych (oZTEo lub odpowiednio do nomenklatury producenta). | Tak / Nie Jeśli Tak, podać nazwę sekwencji | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 6.8.12 | Nowoczesna metoda obrazowania zwiększająca szybkość sekwencji do badań stawów, możliwa do zastosowania co najmniej w badaniach typu 3D GRE i 3D FSE lub 3D GRE i 3D SE, zintegrowana z konsolą operatorską – akwizycja badań z mniejszą ilością próbkowanych danych, oparta o algorytmy sztucznej inteligencji (AI), wykorzystujące odpowiednio nauczoną sieć inteligentną/neuronową i mechanizm tzw. głębokiego uczenia (Deep Learning) (Sonic DL 3D lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak / Nie Jeśli Tak, podać nazwę sekwencji | Tak - 3D GRE i 3D FSE – 10 pkt. Tak - 3D GRE i 3D SE – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 6.9 | Badania serca (CMR) |  |  |  |
| 6.9.1 | Cardiac Morphology (morfologia serca) | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.9.2 | Functional Imaging/CINE (obrazowanie czynności serca z opcją dynamiczną) | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.9.3 | Dark Blood (obrazowanie z tłumieniem sygnału krwi) | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.9.4 | First-Pass Perfusion (perfuzja pierwszego przejścia) | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.9.5 | Delayed Enhancement 2D oraz 3D (ocena opóźnionego wzmocnienia kontrastowego 2D oraz 3D) | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.9.6 | Aplikacja do szybkich akwizycji 3D CINE umożliwiająca badanie wielu faz całego mięśnia sercowego podczas jednokrotnego wstrzymania oddechu (ViosWorks, CS-Cine cardiac, lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.9.7 | Sekwencje umożliwiające optymalizację czasu TI w badaniach opóźnionego wzmocnienia | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.9.8 | Obrazowanie tętnic wieńcowych (SSFP Whole Heart Coronary, 3D Whole Heart, 3D Heart lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.9.9 | Nawigator kardiologiczny (bramkowanie w oparciu o monitorowanie ruchu przepony) | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.9.10 | Badania typu „tagging” (kodowanie sylwetki mięśnia sercowego w przekroju 2D wzorem geometrycznym) | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.9.11 | Sekwencje do wykrywania koncentracji żelaza w mięśniu sercowym wraz z oprogramowaniem postprocessingowym | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.9.12 | Oprogramowanie umożliwiające tworzenie map parametrycznych T1 i T2 w mięśniu sercowym - MyoMaps, CardioMaps lub odpowiednio do nomenklatury producenta | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.9.13 | Akwizycja objętościowa do kwantyfikacji przepływów (4D flow) możliwa do zastosowania na swobodnym oddechu z możliwością kwantyfikacji przepływu w mięśniu sercowym i naczyniach (ViosWorks lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak / Nie Jeśli Tak, podać nazwę sekwencji | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 6.9.14 | Sekwencja wysoce przyspieszonych badań 2D Cardiac Cine (np. w oparciu o technikę Compressed Sensing lub równoważną), umożliwiająca obrazowanie serca w wyższej rozdzielczości czasowej w czasie rzeczywistym lub w trybie segmentowym, bez uszczerbku dla rozdzielczości przestrzennej. | Tak podać nazwę sekwencji | Bez punktacji |  |
| 6.9.15 | Nowoczesna metoda obrazowania zwiększająca szybkość sekwencji do badania serca, możliwa do zastosowania co najmniej w badaniach typu 2D CINE, zintegrowana z konsolą operatorską – akwizycja badań kardiologicznych z mniejszą ilością próbkowanych danych, oparta o algorytmy sztucznej inteligencji (AI), wykorzystujące odpowiednio nauczoną sieć inteligentną/neuronową i mechanizm tzw. głębokiego uczenia (Deep Learning) (Sonic DL lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak podać nazwę sekwencji | Bez punktacji |  |
| 6.10 | Obrazowanie równoległe | - | - |  |
| 6.10.1 | Obrazowanie równoległe w oparciu o algorytmy na bazie rekonstrukcji obrazów (SENSE, ASSET, IPAT, SPEEDER lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.10.2 | Obrazowanie równoległe w oparciu o algorytmy na bazie rekonstrukcji przestrzeni k (GRAPPA, GEM, ARC lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 6.10.3 | Maksymalny współczynnik przyspieszenia dla obrazowania równoległego w jednym kierunku lub w dwóch kierunkach jednocześnie | ≥ 8; Podać wartość [n] | Bez punktacji |  |
| 6.11 | Metody przyspieszenia obrazowania |  |  |  |
| 6.11.1 | Technika umożliwiająca wysokorozdzielcze obrazowanie wolumetryczne (3D) na bazie akwizycji ograniczonej liczby danych (próbek) oraz odpowiedniej kalkulacji danych koniecznych do utworzenia obrazu (HyperSense, Compressed Sensing, lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 6.11.2 | Technika umożliwiająca wykonywanie szybkich badań wolumetrycznych (3D) w ograniczonym FoV (polu widzenia) bez artefaktów typu folding, uzyskane za pomocą akwizycji fragmentu obrazowanej objętości (HyperCube lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 6.11.2.1 | Technika umożliwiająca wykonywanie szybkich badań wolumetrycznych (3D) co najmniej typu T1, T2, T1 FLAIR, T2 FLAIR w ograniczonym FoV (polu widzenia) bez artefaktów typu folding, uzyskane za pomocą akwizycji fragmentu obrazowanej objętości (np.: HyperCube lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak / Nie Jeśli Tak, podać nazwę techniki | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 6.11.3 | Technika umożliwiająca wykonywanie szybkich badań DWI oraz DTI głowy na bazie pobudzania oraz akwizycji danych kilku oddzielnych warstw jednocześnie (HyperBand, Simultaneous Multi-Slice, lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 6.12 | Techniki redukcji artefaktów | - | - |  |
| 6.12.1 | Technika redukcji artefaktów ruchowych wspierająca obrazowanie ważone T1 (BLADE, Propeller 3.0 lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 6.12.2 | Technika redukcji artefaktów ruchowych wspierająca obrazowanie ważone T2 (BLADE, Propeller 3.0 lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 6.12.3 | Technika redukcji artefaktów ruchowych wspierająca obrazowanie typu FLAIR (BLADE, Propeller 3.0 lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 6.12.4 | Technika redukcji artefaktów ruchowych w głowie, szyi i kończynach występujących w różnych kierunkach bazująca na sekwencjach T1 FLAIR, T2, T2 FLAIR, PD, umożliwiająca akwizycje z matrycą 512 x 512 | Tak podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 6.12.5 | Technika redukcji artefaktów podatności, na styku tkanki miękkiej i powietrza w badaniach DWI (DWI Propeller, RESOLVE lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 6.12.6 | Techniki redukcji artefaktów pochodzących od sąsiedztwa implantów metalowych (WARP, MAVRIC SL lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 6.12.7 | Automatyczna modyfikacja sekwencji skanowania dla pacjentów z implantami warunkowo dopuszczonymi do badania MR na podstawie cech (specyfikacji) implantu (HyperMAVRIC lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 6.12.8 | Próbkowanie nadmiarowe w kierunku fazowym i częstotliwości. | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.12.9 | Kompensacja przepływu krwi. | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.12.10 | Kompensacja ruchów oddechowych i czynnościowych (np. perystaltycznych; ruchów serca). | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.12.11 | Bramkowanie oddechowe. | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.13 | Techniki spektralnej saturacji | - | - |  |
| 6.13.1 | Częstotliwościowo selektywna saturacja tłuszczu | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.13.2 | Częstotliwościowo selektywna saturacja wody | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.14 | Spektroskopia (MRS) | - | - |  |
| 6.14.1 | Spektroskopia protonowa typu Single Voxel Spectroscopy (1H SVS MRS) z zastosowaniem techniki STEAM i PRESS | Tak podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 6.14.2 | Chemical Shift Imaging (CSI), 2D, 3D | Tak podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 6.14.3 | Aplikacje do postprocessingu badań spektroskopii Single Voxel oraz CSI 2D, 3D na konsoli operatora | Tak podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 6.15 | Nowoczesne metody rekonstrukcji obrazów | - | - |  |
| 6.15.1 | Nowoczesna metoda rekonstrukcji obrazów zwiększająca jakość otrzymanego obrazu, umożliwiająca jednoczesne zwiększenie SNR i rozdzielczości przestrzennej, możliwa do zastosowania co najmniej w badaniach warstwowych (2D), zintegrowana z konsolą operatorską (DeepResolve Gain i DeepResolve Sharp, AIR Recon lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 6.15.2 | Nowoczesna metoda rekonstrukcji obrazów zwiększająca jakość otrzymanego obrazu, umożliwiająca jednoczesne zwiększenie SNR i rozdzielczości przestrzennej, możliwa do zastosowania co najmniej w badaniach warstwowych (2D), zintegrowana z konsolą operatorską. Rozwiązanie oparte o sztuczną inteligencję (AI), wykorzystujące odpowiednio nauczoną sieć inteligentną/neuronową i mechanizm tzw. głębokiego uczenia (Deep Learning) (DeepResolve Boost, AIR Recon DL lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak podać nazwę metody | Bez punktacji |  |
| 6.15.3 | Nowoczesna metoda rekonstrukcji obrazów zwiększająca jakość otrzymanego obrazu, umożliwiająca jednoczesne zwiększenie (co najmniej trzy ustawienia dostępne z poziomu klinicznego) SNR i rozdzielczości przestrzennej, możliwa do zastosowania co najmniej w badaniach warstwowych (2D), zintegrowana z konsolą operatorską, umożliwiająca zastosowanie dla sekwencji różnych typów (co najmniej SE, FSE/TSE, single shot FSE/TSE, GRE, FGRE, DWI, z środkiem kontrastującym i bez), kompatbilna z obrazowaniem równoległym. Rozwiązanie oparte o sztuczną inteligencję (AI), wykorzystujące odpowiednio nauczoną sieć inteligentną/neuronową i mechanizm tzw. głębokiego uczenia (Deep Learning) (AIR Recon DL lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak podać nazwę metody oraz podać typy sekwencji, które mogą współpracować z tą metodą rekonstrukcji | Bez punktacji |  |
| 6.15.4 | Nowoczesna metoda rekonstrukcji obrazów zwiększająca jakość otrzymanego obrazu, umożliwiająca jednoczesne zwiększenie SNR i rozdzielczości przestrzennej, możliwa do zastosowania co najmniej w badaniach warstwowych (2D), razem z techniką redukcji artefaktów ruchowych zintegrowana z konsolą operatorską. Rozwiązanie oparte o sztuczną inteligencję (AI), wykorzystujące odpowiednio nauczoną sieć inteligentną/neuronową i mechanizm tzw. głębokiego uczenia (Deep Learning) (AIR Recon DL lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak / Nie Jeśli Tak, podać nazwę kompatybilnej metody redukcji artefaktów ruchowych | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt. |  |
| 6.15.5 | Nowoczesna metoda rekonstrukcji obrazów zwiększająca jakość otrzymanego obrazu SNR i rozdzielczości przestrzennej, możliwa do zastosowania w badaniach warstwowych (3D), zintegrowana z konsolą operatorską. Rozwiązanie oparte o sztuczną inteligencję (AI), wykorzystujące odpowiednio nauczoną sieć inteligentną/neuronową i mechanizm tzw. głębokiego uczenia (Deep Learning) (AIR Recon DL lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak podać nazwę metody | Bez punktacji |  |
| 7. PARAMETRY OBRAZOWANIA |  |  |  |  |
| 7.1 | Spin Echo (SE). | Tak | Bez punktacji |  |
| 7.2 | Inversion Recovery (IR) | Tak | Bez punktacji |  |
| 7.3 | Gradient Echo (GRE) | Tak | Bez punktacji |  |
| 7.4 | Szybkie 3D GRE z quick Fat saturation (tj. tylko jeden impuls saturacji tłuszczu na cykl kodowania 3D) dla wysokorozdzielczego obrazowania 3D w obszarze brzucha przy zatrzymanym oddechu (VIBE, LAVA, THRIVE lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 7.5 | 2D i 3D GRE z full transverse rephasing (TrueFISP, Balanced FFE, FIESTA lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak | Bez punktacji |  |
| 7.6 | 2D i 3D GRE z full transverse rephasing w kombinacji ze spektralną saturacją tłuszczu (TrueFISP with Fat Saturation, 3D FatSat FIESTA lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak | Bez punktacji |  |
| 7.7 | Turbo Spin Echo, Fast Spin Echo (TSE, FSE) lub odpowiednio do nomenklatury producenta | Tak | Bez punktacji |  |
| 7.8 | Multi-Shot | Tak | Bez punktacji |  |
| 7.9 | Single-Shot | Tak | Bez punktacji |  |
| 7.10 | Turbo IR, Fast IR lub odpowiednio do nomenklatury producenta | Tak | Bez punktacji |  |
| 7.11 | Izotropowe sekwencje 3D pozwalające w postprocessingu 3D na uzyskanie rekonstrukcji dowolnej płaszczyzny bez straty jakości (SPACE, BRAVO lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 7.12 | Pakiet oprogramowania pozwalający na uzyskanie podczas jednej akwizycji obrazów typu ,,in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only’’ (IDEAL, DIXON lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 7.13 | Sekwencja Steady State 3D do badań drobnych struktur OUN (typu FIESTA-C, 3D CISS lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 8. PARAMETRY OBRAZOWANIA |  |  |  |  |
| 8.1 | Maks. FoV w płaszczyźnie poprzecznej x/y | ≥ 50 cm podać wartość [cm] | Bez punktacji |  |
| 8.2 | Maks. FoV w osi podłużnej z (statycznie) | ≥ 50 cm podać wartość [cm] | Bez punktacji |  |
| 8.3 | Maks. FoV w osi podłużnej z (zakres skanowania z przesuwem stołu pacjenta) | ≥ 180 cm podać wartość [cm] | Bez punktacji |  |
| 8.4 | Min. FoV | ≤ 1,0 cm podać wartość [cm] | Bez punktacji |  |
| 8.5 | Parametry akwizycyjne | - | - |  |
| 8.5.1 | Matryca akwizycyjna 1024 x 1024, bez interpolacji | Tak Podać rozmiar [n x n] | Bez punktacji |  |
| 8.5.2 | Min. grubość warstwy dla skanów 2D | ≤ 0,5 mm podać wartość [mm] | Bez punktacji |  |
| 8.5.3 | Min. grubość warstwy dla skanów 3D | ≤ 0,1 mm podać wartość [mm] | Bez punktacji |  |
| 8.6 | Parametry sekwencji | - | - |  |
| 8.6.1 | EPI: min TR dla matrycy 256 x 256 | ≤ 10 ms podać wartość [ms] | ≤ 6,0 ms – 5 pkt > 6,0 ms – 0 pkt |  |
| 8.6.2 | EPI: min TE dla matrycy 256 x 256 | ≤ 2,7 ms podać wartość [ms] | ≤ 2,0 ms – 5 pkt > 2,0 ms – 0 pkt |  |
| 8.6.3 | EPI: min Echo Spacing dla matrycy 256 x 256 | ≤ 0,72 ms podać wartość [ms] | ≤ 0,6 ms – 5 pkt > 0,6 ms – 0 pkt |  |
| 8.6.4 | Specjalna sekwencja 3D pracująca z parametrem TE ≤ 20 µs, możliwa do wykonania co najmniej na jednej z zaoferowanych cewek wielokanałowych. | Tak / Nie Jeśli Tak – podać nazwę sekwencji | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 9. KONSOLA AKWIZYCYJNA |  |  |  |  |
| 9.1 | Komputer sterujący (procesor, system operacyjny) | Podać | Bez punktacji |  |
| 9.1.2 | Liczba obrazów archiwizowanych na dysku twardym w matrycy 256x256 bez kompresji | ≥ 1 000 000 podać wartość | ≥ 3 000 000 – 5 pkt < 3 000 000 – 0 pkt |  |
| 9.1.3 | Archiwizacja obrazów na dyskach CD-R i DVD z dogrywaniem przeglądarki DICOM | Tak | Bez punktacji |  |
| 9.2 | Komputer obrazowy (procesor, system operacyjny) | Bez punktacji | Bez punktacji |  |
| 9.2.1 | Matryca rekonstrukcyjna | ≥ 1024x1024 podać wartość [n x n] | Bez punktacji |  |
| 9.2.2 | Szybkość rekonstrukcji dla obrazów w matrycy 256 x 256 przy 100% FOV | ≥ 75 000 obrazów/s podać wartość [obr./s] | ≥ 80 000 obrazów/s – 5 pkt < 80 000 obrazów/s – 0 pkt |  |
| 9.2.3 | Równoczesne skany i rekonstrukcja | Tak | Bez punktacji |  |
| 9.3 | Monitor (co najmniej jeden) | - | - |  |
| 9.3.1 | Technologia LCD lub TFT | Tak | Bez punktacji |  |
| 9.3.2 | Przekątna | ≥ 24” podać wartość [”] | Bez punktacji |  |
| 9.3.3 | Matryca monitora | ≥ 1280x1024 podać rozmiar [n x m] | Bez punktacji |  |
| 9.4 | Oprogramowanie kliniczne | - | - |  |
| 9.4.1 | Wykresy time-intensity dla badań z kontrastem | Tak | Bez punktacji |  |
| 9.4.2 | Rekonstrukcje MPR | Tak | Bez punktacji |  |
| 9.4.3 | Rekonstrukcje MIP | Tak | Bez punktacji |  |
| 9.4.4 | Mapy ADC, mapy perfuzji (CBF (Cerebral Blood Flow), CBV (Cerebral Blood Volume), MTT (Mean Transit Time) oraz TTP (Time to Peak)). | Tak | Bez punktacji |  |
| 9.4.5 | Oprogramowanie do łączenia poszczególnych obrazów z badań obszarów rozległych (np. całego kręgosłupa) w jeden obraz całego badanego obszaru funkcjonujące w sposób całkowicie automatyczny (Inline Composing lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 9.4.6 | Oprogramowanie do postprocessingu badań spektroskopowych SVS oraz 2D i 3D CSI | Tak podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 9.4.7 | Oprogramowanie do postprocessingu badań tensora dyfuzji oraz traktografii tensora dyfuzji | Tak podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 9.4.8 | Oprogramowanie do postprocessingu badań perfuzji bezkontrastowej ASL | Tak podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 9.5 | Praca w sieci | - | - |  |
| 9.5.1 | DICOM 3.0 – SEND/RECEIVE | Tak | Bez punktacji |  |
| 9.5.2 | DICOM 3.0 – QUERY/RETRIEVE | Tak | Bez punktacji |  |
| 9.5.3 | DICOM 3.0 – DICOM PRINT | Tak | Bez punktacji |  |
| 9.5.4 | DICOM 3.0 – Storage Commitment | Tak | Bez punktacji |  |
| 9.5.5 | DICOM 3.0 – Modality Worklist | Tak | Bez punktacji |  |
| 9.5.6 | DICOM 3.0 – MPPS | Tak | Bez punktacji |  |
| 10. System postprocessingowy oparty o architekturę „klient-serwer” |  |  |  |  |
| 10.1 | Serwer aplikacyjny lub system serwerów Dostawa nowego serwera lub systemu serwerów spełniającego funkcjonalności opisane w kolejnych punktach. Serwer lub system serwerów ma umożliwiać obsługę min. 12 stacji klienckich podłączonych jednocześnie. | Tak |  |  |
| 10.1.1 | Minimalne parametry serwera aplikacyjnego lub systemu serwerów: • obudowa serwera do zabudowy w szafie RACK 19 • liczba procesorów: min 2 • pamięć RAM: min. 384 GB • wbudowana macierz w architekturze RAID • pojemność macierzy dla danych obrazowych: min. 10,5 TB • UPS oraz redundantne zasilanie typu Hot-plug • możliwość jednoczesnego przetwarzania min. 160 000 warstw. | Tak | Bez punktacji |  |
| 10.2 | Konsola kliencka – 10 sztuk o parametrach: • pojemność HDD komputera stacji klienckiej ≥ 1 TB; • pojemność RAM komputera stacji klienckiej ≥ 32 GB; • napęd optyczny: DVD RW • klawiatura, mysz • jeden monitor o przekątnej ≥ 30” oraz rozdzielczości ≥ 4MP • jeden monitor opisowy o przekątnej ≥ 23” oraz rozdzielczości ≥ 2MP; | Tak | Bez punktacji |  |
| 10.3 | Oprogramowanie kliniczne |  |  |  |
| 10.3.1 | Narzędzia dla badań MR: subtrakcja obrazów MR, filtr obrazów MR | Tak, jednoczesny dostęp na min. 12 stanowiskach; podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 10.3.2 | Wykresy time-intensity dla badań z kontrastem | Tak, jednoczesny dostęp na min. 12 stanowiskach; podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 10.3.3 | Narzędzia do wyświetlania i opracowywania badań MR: kolana, kręgosłupa, bioder, wątroby, prostaty, głowy, angio | Tak, jednoczesny dostęp na min. 12 stanowiskach; podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 10.3.4 | Rekonstrukcje 3D typu Cinematic Rendering, bazujące na dokładnej fizycznej symulacji oddziaływania światła z materią, realizujące fotorealistyczny rendering kształtów z uwzględnieniem rozpraszania fotonów światła, propagacji światła, interakcji światła z materią, głębokości (cieni), możliwe do otrzymania dla badania MR w formacie DICOM dostępnego na serwerze aplikacyjnym (Volume Illumination, Cinematic VRT, lub odpowiednio do nomenklatury producenta). | Tak, jednoczesny dostęp na min. 12 stanowiskach; podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 10.3.5 | Oprogramowanie do analizy wyników spektroskopii protonowej (1H MRS) typu SVS | Tak, jednoczesny dostęp na min. 2 stanowiskach; podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 10.3.6 | Oprogramowanie do ilościowej analizy badań perfuzji neuro, w szczególności kalkulacja i prezentacja w kolorze wskaźników TTP, MTT, CBV i CBF, z możliwością obliczania obszaru niedopasowania perfuzji i dyfuzji | Tak, jednoczesny dostęp na min. 2 stanowiskach; podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 10.3.7 | Analiza perfuzji bezkontrastowej ASL | Tak, jednoczesny dostęp na min. 2 stanowiskach; podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 10.3.8 | Analiza dyfuzji, mapy ADC | Tak, jednoczesny dostęp na min. 2 stanowiskach; podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 10.3.9 | Oprogramowanie do analizy 2D i 3D tensora dyfuzji oraz wizualizacji 2D i 3D traktografii tensora dyfuzji | Tak, jednoczesny dostęp na min. 2 stanowiskach; podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 10.3.10 | Oprogramowanie do fuzji obrazów z tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, medycyny nuklearnej, PET i obrazów morfologicznych MR z obrazami dyfuzyjnymi MR | Tak, jednoczesny dostęp na min. 1 stanowisku; podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 10.3.11 | Oprogramowanie do analiz onkologicznych zawierające m.in. analizę badań kontrolnych, oprogramowanie do automatycznej klasyfikacji zmian nowotworowych zgodnie z kryteriami RECIST oraz WHO | Tak, jednoczesny dostęp na min. 2 stanowiskach; podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 10.3.12 | Oprogramowanie do oceny wieloparametrycznych badań MR prostaty, realizujące: 1) dedykowany workflow, umożliwiający jednoczesne przeglądanie serii anatomicznych, dyfuzji, serii dynamicznych T1 2) Ustandaryzowane raportowanie PIRADS V2 | Tak, jednoczesny dostęp na min. 2 stanowiskach; podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 10.3.13 | Generowanie map ADC dla akwizycji o danych współczynnikach b. Generowanie obrazów dyfuzyjnych o wyższym współczynniku b w oparciu o pomiary dyfuzji dla niższych wartości współczynników b, pozwalające na skrócenie czasu wykonania badania bez konieczności wykonywania dodatkowych sekwencji, w szczególności generowanie obrazów o współczynniku b=2000 w oparciu o akwizycje dla b=50, b=400, b=1000 | Tak, jednoczesny dostęp na min. 2 stanowiskach; podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 10.3.14 | Oprogramowanie do analiz badań naczyniowych | Tak, jednoczesny dostęp na min. 2 stanowiskach; podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 10.3.15 | Oprogramowanie do analizy unaczynienia guzów | Tak, jednoczesny dostęp na min. 2 stanowiskach; podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 10.3.16 | Pakiet do zaawansowanej analizy badań serca (morfologia, funkcja, perfuzja, późne wzmocnienie) w pełnej opcji. Względna perfuzja mięśnia sercowego z segmentacją. Tryb wyświetlania ClNE dla dynamicznej prezentacji ruchów serca. Pomiary objętości komór serca, masy mięśnia sercowego i objętości wyrzutowej oraz przepływów | Tak, jednoczesny dostęp na min. 1 stanowisku; podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 10.4 | Praca w sieci |  |  |  |
| 10.4.1 | DICOM 3.0 – SEND/RECEIVE | Tak, dla wszystkich stanowisk | Bez punktacji |  |
| 10.4.2 | DICOM 3.0 – QUERY/RETRIEVE | Tak, dla wszystkich stanowisk | Bez punktacji |  |
| 10.4.3 | DICOM 3.0 – DICOM PRINT | Tak, dla wszystkich stanowisk | Bez punktacji |  |
| 10.4.4 | DICOM 3.0 – Storage Commitment | Tak, dla wszystkich stanowisk | Bez punktacji |  |
| 11. Dodatkowe oprogramowanie do zaawansowanej analizy badań serca |  |  |  |  |
| 11.1 | Pakiet do zaawansowanej analizy badań serca (morfologia, funkcja, perfuzja, późne wzmocnienie) w pełnej opcji. Względna perfuzja mięśnia sercowego z segmentacją. Tryb wyświetlania ClNE dla dynamicznej prezentacji ruchów serca. Pomiary objętości komór serca, masy mięśnia sercowego i objętości wyrzutowej oraz przepływów. Zaawansowana analiza przepływu krwi w sercu i naczyniach krwionośnych z trójwymiarowego mapowanie dynamiki przepływu w czasie (4DFlow) | Tak, oddzielne oprogramowanie na jedną wybraną konsolę kliencką. podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 12 .Wymagania dodatkowe |  |  |  |  |
| 12.1 | Czujnik (monitor) poziomu tlenu w pomieszczeniu MR | Tak | Bez punktacji |  |
| 12.2 | Ręczny, przenośny detektor metalu | Tak | Bez punktacji |  |
| 12.3 | Biurko i krzesło operatora | Tak | Bez punktacji |  |
| 12.4 | Zestaw fantomów do kalibracji i testowania | Tak | Bez punktacji |  |
| 12.5 | Uzupełnienie helu w magnesie do poziomu zalecanego przez producenta przed przekazaniem uruchomionego systemu do eksploatacji | Tak | Bez punktacji |  |
| 12.6 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej) do wszystkich oferowanych składowych systemu – dostarczona wraz z aparatem | Tak | Bez punktacji |  |
| 12.7 | Wykonanie testów natężenia pola magnetycznego. Wykonawca dokona wymaganych pomiarów i dostarczy Zamawiającemu plan pomieszczenia wraz z zaznaczonymi strefami oraz dokona oznakowania stref w całej Pracowni | Tak | Bez punktacji |  |
| 12.8 | Przedmiot oferty kompletny i po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych kosztów (w tym podłączenie i konfiguracja wszystkich dostarczonych zgodnie z zamówieniem systemów komputerowych) | Tak | Bez punktacji |  |
| 12.9 | Szkolenia techniczno-aplikacyjne dla lekarzy i techników w miejscu instalacji (dla min.5 osób personelu) w siedzibie zamawiającego potwierdzone certyfikatami przez min. 15 dni (8 godz. na dzień) rozłożone w czasie okresu gwarancji : - pierwszy etap w wymiarze min 5 dni po zainstalowaniu aparatu - drugi etap 5 dni w terminie do 4 m-cy - trzeci etap pozostałe 5 dni do końca trwania gwarancji | Tak | Bez punktacji |  |
| 12.10 | Gaśnica niemagnetyczna | Tak | Bez punktacji |  |
| 12.11 | Automatyczny wstrzykiwacz do podawania środka kontrastowego i soli fizjologicznej. Możliwość pracy w polu magnetycznym do 1,5T. | Tak, podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 12.12 | Podłączenie z systemami RIS/PACS szpitala dla oferowanego systemu MR, systemu postprocessingowego, oraz – jeśli to konieczne - dla konsoli klienckiej z zainstalowanym dodatkowym oprogramowaniem do zaawansowanej analizy badań serca pkt 11 OPZ | Tak | Bez punktacji |  |
| 13. Gwarancja i serwis |  |  |  |  |
| 13.1 | Okres gwarancji min. 24 miesiące od daty podpisania przez strony protokołu odbioru zainstalowania aparatu. | Tak | Bez punktacji | Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym. Dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w SWZ. |
| 13.2 | Możliwość przeprowadzania zdalnej diagnostyki serwisowej aparatu MR za pomocą sieci teleinformatycznej, poprzez zestawiane pod kontrolą Zamawiającego, chronione regułami VPN łącze. | Tak | Bez punktacji |  |
| 13.3 | Czas reakcji na zgłoszenie do 24 h w dni robocze rozumiane jako dni pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Czas reakcji w dni ustawowo wolne od pracy do 72 h. | Tak | Bez punktacji |  |
| 13.4 | Zapewnienie dostępności części zamiennych przez okres min. 10 lat od daty zainstalowania systemu. Powyższe nie dotyczy oprogramowania i sprzętu komputerowego, dla którego Wykonawca zapewnia 8 letnią dostępność części zamiennych | Tak | Bez punktacji |  |
| 13.5 | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max. w terminie 5 dni kalendarzowych lub 9 dni kalendarzowych od powiadomienia w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy | Tak | Bez punktacji |  |
| 13.6 | W okresie gwarancji przeglądy aparatu w ilości i zakresie zgodnym z wymogami producenta łącznie z wymianą wszystkich części i materiałów w cenie oferty. Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. Każdorazowo Zamawiający otrzyma pisemne potwierdzenie sprawności aparatu | Tak | Bez punktacji |  |
| 13.7 | Przedmiot umowy jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2024 poz. 1620) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych. W przypadku, gdy komponenty, akcesoria, elementy zestawu lub usługi określone w treści mniejszego załącznika nie stanowią wyrobu medycznego w rozumieniu ww. ustawy, (tzw świadczenia kompleksowe) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia stosownego oświadczenia wskazując, które elementy nie są wyrobami medycznymi. | Tak | Bez punktacji | Szczegółową kalkulację cenową dotyczącą wyrobów niemedycznych lub usług objętych stawką 23% VAT Wykonawca winien podać w formie odrębnej tabeli stanowiącej załącznik do formularza ofertowego. |

Wymagana pełna integracja z systemami Zamawiającego: RIS (VIZO+ firmy  SoftMed) i PACS (EI firmy Agfa), w zakresie DICOM Modality Worklist  (obsługa listy roboczej) i DICOM Store (archiwizacja badań). Wszelkie  niezbędne licencje, materiały, prace i koszty związane z  podłączeniem systemu i integracji z systemami RIS i PACS są po  stronie Wykonawcy. 
Przewidywany przepływ informacji pomiędzy systemami zakłada: 
- wysyłkę zlecenia z HIS AMMS do RIS, 
- zarejestrowanie zlecenia w RIS, 
- wysyłkę zlecenia z RIS do PACS, 
- wystawienie zlecenia przez PACS na listę roboczą dla urządzenia medycznego. 
- opisanie badań w RIS 
- odesłanie wyników badań do HIS i PACS. 
Zamawiający posiada niezbędne licencje systemu HIS AMMS do  uruchomienia integracji oferowanego systemu z systemami RIS i PACS.

Parametry wymagane zaznaczone „TAK” stanowią parametry graniczne, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty dokumentach przedmiotowych wraz z tłumaczeniem na język polski.

Serwis gwarancyjny prowadzi ………………………………...…..………..…………………..…....... (uzupełnić)

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

** Przez pochodzenie wyrobu medycznego rozumie się pochodzenie określone zgodnie z niepreferencyjnymi zasadami pochodzenia towarów, o których mowa w art. 60 Unijny Kodeks Celny. Wyrób pochodzi z Chińskiej Republiki Ludowej, jeżeli został tam w całości uzyskany albo przeszedł w Chińskiej Republice Ludowej ostatnią istotną, ekonomicznie uzasadnioną obróbkę lub przetworzenie skutkujące nadaniem mu pochodzenia zgodnie z tymi przepisami.