ZMODYFIKOWANY Załącznik nr 2 do SWZ

Załącznik nr ……… do umowy

EZ/146/2026/ESŁ

ZETAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-FUNKCJONALNYCH

Pakiet – Tomograf komputerowy – 1 kpl.

1. Pełna nazwa urządzenia: ……………………………………………………

2. Producent: …………………………………………………………………..

3. Rok produkcji 2026: ………………………….

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów techniczno-funkcjonalnych | Parametry wymagane | Parametry oceniane | Parametr oferowany – opisać, podać zakresy (wskazać dokument przedmiotowy wraz z numerem strony na potwierdzenie spełnienia parametru) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Pochodzenie oferowanego wyrobu medycznego Oświadczam że udział towarów lub usług pochodzących z ChRL w realizacji zamówienia będzie stanowił mniej niż 50% całkowitej wartości zamówienia zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2022/1031 i rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2025/1197** | TAK | bez oceny |  |
|  | Tomograf komputerowy umożliwiający akwizycję min. 384 warstw submilimetrowych dla jednej energii promieniowania w czasie jednego pełnego obrotu układu/układów lampa-detektor (w przypadku wielu układów lampa-detektor, podać sumarycznie) | TAK/ podać | bez oceny |  |
|  | Tomograf komputerowy posiadający detektor min. 192 rzędowy (w przypadku wielu układów lampa-detektor, podać sumarycznie) | TAK/ podać | bez oceny |  |
|  | GANTRY I STÓŁ |  |  |  |
|  | Średnica otworu gantry ≥ 78 cm | TAK/ podać | bez oceny |  |
|  | Maksymalna, dopuszczalna masa pacjenta z zachowaniem precyzji pozycjonowania +/- 0,25 mm, ≥ 300 kg | TAK/ podać | bez oceny |  |
|  | Moduł synchronizacji akwizycji z przebiegiem EKG zintegrowany z gantry | TAK | bez oceny |  |
|  | Pozycjonowanie pacjenta zoptymalizowane w oparciu o system kamer 3D na podczerwień, rejestrujące kształt, położenie i wysokość pacjenta za pomocą danych trójwymiarowych celem oblicza prawidłowego położenia pacjenta względem izocentrum | TAK/NIE podać | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |  |
|  | Wyposażenie stołu: - materac z osłoną chroniącą stół przed zalaniem płynami - podgłówki do badania głowy - podgłówek do pozycji na wznak - pasy stabilizujące - podpórka pod ramię, kolana i nogi - uchwyt na kroplówki | TAK | bez oceny |  |
|  | GENERATOR I LAMPA |  |  |  |
|  | Akwizycja z wykorzystaniem min. dwóch układów obrazowych lampa rtg - detektor | TAK/ NIE | TAK - 40 pkt NIE - 0 pkt |  |
|  | Maksymalna, rzeczywista moc generatora ≥ 100 kW (w przypadku wielu generatorów podać sumarycznie) | TAK/ podać | < 200 – 0 pkt ≥ 200 – 10 pkt |  |
|  | Minimalne napięcie anodowe używane w protokołach klinicznych ≤ 70 kV | TAK/ podać | > 70 - 0 pkt ≤ 70 – 5 pkt |  |
|  | Maksymalne napięcie anodowe używane w protokołach klinicznych ≥ 140 kV | TAK/ podać | ≤ 140 – 0 pkt > 140 – 5 pkt |  |
|  | Maksymalny prąd lampy przy skanie jednoenergetycznym ≥ 1000 mA | TAK/ podać | bez oceny |  |
|  | Skok wartości nastaw napięcia anody co 10 kV | TAK/NIE podać | TAK - 20 pkt NIE - 0 pkt |  |
|  | Niskodawkowe protokoły umożliwiające wykonywanie badań przy niskich nastawach napięcia ≤ 70 kV i jednocześnie wysokich prądach ≥ 1000 mA | TAK/ podać | bez oceny |  |
|  | Szybkość chłodzenia anody lampy ≥ 1,7 MHU/min | TAK/ podać | < 2,5 – 0 pkt ≥ 2,5 – 10 pkt |  |
|  | Rozmiar małego ogniska lampy RTG, ≤ 0,72 mm2 | TAK/ podać | ≥ 0,3 mm2 – 0 pkt < 0,3 mm2 – 20 pkt |  |
|  | Sposób chłodzenia generatora: a) płynem, z oddawaniem ciepła na zewnątrz pomieszczenia gantry, b) powietrzem, z oddawaniem ciepła do pomieszczenia gantry | TAK/ podać | a) 50 pkt b) 0 pkt |  |
|  | SYSTEM SKANOWANIA |  |  |  |
|  | Minimalny czas pełnego obrotu (360 stopni) układu lampa-detektor dostępny do wszystkich rodzajów badań wymaganych zapisami SWZ zarówno dla skanu spiralnego jak i aksjalnego ≤ 0,27 sek | TAK/ podać | > 0,25 – 0 pkt ≤ 0,25 – 10 pkt |  |
|  | Szybkość badania z zachowaniem rozdzielczości izotropowej nie większej niż 0,30 mm, ≥ 400 mm/sek | TAK/ podać | < 700 – 0 pkt ≥ 700 – 30 pkt |  |
|  | Zakres przesuwu stołu umożliwiający skanowanie ≥ 200 cm | TAK/ podać | bez oceny |  |
|  | Maksymalny zakres ciągłego badania w trybie spiralnym ≥ 190 cm | TAK/ podać | bez oceny |  |
|  | Maksymalne, diagnostyczne pole skanowania ≥ 50 cm | TAK/ podać | bez oceny |  |
|  | Maksymalne, rekonstruowane pole obrazowania FOV ≥ 70 cm | TAK/NIE podać | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |  |
|  | Maksymalna wartość współczynnika pitch min. 2,5 | TAK/ podać | ≤ 2,5 – 0 pkt > 2,5 – 20 pkt |  |
|  | Akwizycja dwuenergetyczna umożliwiająca uzyskanie dwóch zestawów danych obrazowych badanej objętości dla dwóch różnych energii promieniowania w trybie pojedynczego skanowania spiralnego | TAK | bez oceny |  |
|  | Akwizycja danych dla badań nisko- i wysoko-energetycznych uzyskana jedno-czasowo (symultanicznie). | TAK/NIE | TAK – 20 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Akwizycja spektralna z wykorzystaniem min. dwóch oddzielnych układów lampa rtg - detektor umożliwiająca uzyskanie dwóch różnych energii promieniowania w trybie pojedynczego skanowania spiralnego | TAK/NIE podać | TAK - 20 pkt NIE - 0 pkt |  |
|  | Akwizycja typu Triple Rule-Out lub równoważne u pacjentów z bólem w klatce piersiowej | TAK | bez oceny |  |
|  | Prospektywne i retrospektywne badania kardiologiczne bramkowane sygnałem EKG do oceny naczyń wieńcowych, oceny zwapnień i analizy funkcjonalnej serca | TAK | bez oceny |  |
|  | Korekta miejsc bramkowania przebiegiem EKG bezpośrednio po zebraniu danych (eliminacja fałszywych załamków R, dodatkowych pobudzeń), przed dokonaniem właściwych rekonstrukcji | TAK | bez oceny |  |
|  | Automatyczna wybór optymalnej fazy rekonstrukcji dla minimalnego ruchu naczyń wieńcowych | TAK | bez oceny |  |
|  | Automatyczny dobór współczynnika pitch w zależności od rytmu serca pacjenta | TAK | bez oceny |  |
|  | Zakres skanu dla badań perfuzyjnych głowy z pojedynczego podania kontrastu ≥ 16 cm | TAK/ podać | < 20 – 0 pkt ≥ 20 – 5 pkt |  |
|  | Maksymalny zakres wykonywania dynamicznych badań perfuzji narządów miąższowych jamy brzusznej przy pojedynczym podaniu kontrastu ≥ 16 cm | TAK/ podać | < 20 – 0 pkt ≥ 20 – 5 pkt |  |
|  | Maksymalny zakres wykonywania dynamicznych badań naczyniowych 4D-CTA przy pojedynczym podaniu kontrastu ≥ 30 cm | TAK/ podać | < 50 – 0 pkt ≥ 50 – 5 pkt |  |
|  | Specjalny tryb akwizycji zmniejszający promieniowanie nad szczególnie wrażliwymi organami (oczodoły, tarczyca, piersi) poprzez modulację prądu w zależności od kąta położenia lampy podczas obrotu | TAK | bez oceny |  |
|  | Dynamiczny kolimator, ograniczający promieniowanie w osi Z na początku i końcu skanu spiralnego minimalizując naświetlenie obszaru ciała pacjenta, który nie jest poddany badaniu. | TAK/ podać | bez oceny |  |
|  | Niskodawkowy, iteracyjny algorytm rekonstrukcji z wielokrotnym przetwarzaniem w obszarze danych surowych (RAW) i w obszarze obrazu, umożliwiający redukcję dawki o co najmniej 80% w relacji do standardowej metody FBP, potwierdzona klinicznie | TAK | bez oceny |  |
|  | Iteracyjny algorytm do redukcji zniekształceń od elementów metalowych we wszystkich obszarach ciała działający selektywnie w zależności o wyboru dokonanego przez obsługę | TAK | bez oceny |  |
|  | Szybkość rekonstrukcji obrazów w czasie rzeczywistym, w rozdzielczości 512 x 512 pikseli, ≥ 80 obrazów/s | TAK/ podać | bez oceny |  |
|  | PARAMETRY JAKOŚCIOWE |  |  |  |
|  | Rzeczywista rozdzielczość czasowa w akwizycji kardiologicznej rozumiana jako czas obrotu układu lampa-detektor w trakcie którego następuje akwizycja wszystkich danych niezbędnych do jednosegmentowej rekonstrukcji obrazu ≤ 140 ms (w przypadku wielu układów lampa-detektor, podać sumarycznie) | TAK/ podać | > 80 – 0 pkt ≤ 80 – 20 pkt |  |
|  | Grubość najcieńszej dostępnej warstwy rekonstruowanej w akwizycji wielowarstwowej ≤ 0,65 mm | TAK/ podać | ≤ 0,40 mm – 10 pkt > 0,40 mm – 0 pkt |  |
|  | Najlepsza rozdzielczość przestrzenna izotropowa we wszystkich osiach ≤ 0,30 mm | TAK/ podać | bez oceny |  |
|  | Tryb wysokiej rozdzielczości przestrzennej ≤ 0,24 mm | TAK/NIE podać | TAK - 20 pkt NIE - 0 pkt |  |
|  | Matryca rekonstrukcyjna min. 1024x1024 | TAK/ podać | bez oceny |  |
|  | Rozdzielczość wysokokontrastowa w akwizycji submilimetrowej w czasie pełnego skanu w trybie helikalnym w matrycy 512 x 512 w płaszczyźnie XY mierzona w punkcie 50% charakterystyki MTF ≥ 12,0 pl/cm | TAK/ podać | ≥ 25,0 pl/cm – 10 pkt < 25,0 pl/cm – 0 pkt |  |
|  | Tryb wysokiej rozdzielczości wysokokontrastowej w czasie pełnego skanu, w matrycy 512 x 512, ≥ 30 pl/cm | TAK/NIE podać | TAK - 20 pkt NIE - 0 pkt |  |
|  | Technologia dedykowana do fizycznej redukcji promieniowania, nie związana ze wstępną filtracją kolimatorem wiązki, o niższych od wykorzystywanych energiach do ograniczenia dawki promieniowania i optymalnej jakości obrazów (np. dedykowany filtr ze złota, cyny lub innego metalu) | TAK/NIE opisać | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |  |
|  | Modulowanie promieniowania RTG w zależności od rzeczywistej pochłanialności badanej anatomii, modulacja we wszystkich trzech osiach XYZ | TAK | bez oceny |  |
|  | Modulowanie promieniowania RTG sygnałem EKG przy obrazowaniu tętnic wieńcowych w czasie skanu spiralnego (pełna dawka w wyznaczonych fazach pracy serca, obniżona w pozostałych) | TAK | bez oceny |  |
|  | Automatyczne powiadomienie obsługi tomografu, przez wyświetlenie odpowiedniego komunikatu o możliwości przekroczenia referencyjnej dawki promieniowania w danym badaniu | TAK | bez oceny |  |
|  | Dawka (CTDI vol) konieczna do uzyskania rozdzielczości niskokontrastowej wizualnej (niestatystycznej) – 5 mm, dla fantomu CATHPAN 20 cm, przy warstwie ≤ 10 mm i różnicy gęstości kontrastu 3 HU, napięcia maks. 120 kV w płaszczyźnie xy, uzyskana z wykorzystaniem algorytmu iteracyjnego lub bez. Wartość potwierdzona w oficjalnych materiałach producenta dołączonych do oferty. | ≤ 10,0 mGy (podać) | > 6,0 – 0 pkt ≤ 6,0 – 10 pkt |  |
|  | Dawka (CTDI vol) konieczna do uzyskania wizualnej rozdzielczości niskokontrastowej wizualnej (niestatystycznej) – 3 mm, dla fantomu CATPHAN 20 cm, przy warstwie ≤ 10 mm i różnicy gęstości kontrastu 3HU, napięcia maks. 120 kV w płaszczyźnie xy, uzyskana z wykorzystaniem algorytmu iteracyjnego lub bez. Wartość potwierdzona w oficjalnych materiałach producenta. | TAK/NIE podać | NIE - 0 pkt TAK: > 10,0 – 0 pkt ≤ 10,0 – 10 pkt |  |
|  | Dawka (CTDI vol) konieczna do uzyskania wizualnej rozdzielczości niskokontrastowej wizualnej (niestatystycznej) – 2 mm, dla fantomu CATPHAN 20 cm, przy warstwie ≤ 10 mm i różnicy gęstości kontrastu 3HU, napięcia maks. 120 kV w płaszczyźnie xy, uzyskana z wykorzystaniem algorytmu iteracyjnego lub bez. Wartość potwierdzona w oficjalnych materiałach producenta. | TAK/NIE podać | NIE - 0 pkt TAK: > 14,0 – 0 pkt ≤ 14,0 – 10 pkt |  |
|  | KONSOLA OPERATORSKA |  |  |  |
|  | Dwumonitorowe stanowisko operatorskie z kolorowymi monitorami o przekątnej nie mniejszej niż 19” z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat | TAK | bez oceny |  |
|  | Pojemność dysku twardego dla obrazów 512x512 bez kompresji ≥ 1 000 000 obrazów | TAK/ podać | bez oceny |  |
|  | Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3,0 z następującymi klasami serwisowymi: - Send/Receive - Basic Print - Retrieve - Storage - Worklist - Structured Dose Raport | TAK | bez oceny |  |
|  | MIP (Maximum Intensity Projection) | TAK | bez oceny |  |
|  | VR (VRT) (Volume Rendering Technique) | TAK | bez oceny |  |
|  | Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej lub krzywej | TAK | bez oceny |  |
|  | Oprogramowanie do synchronizacji startu badania spiralnego na podstawie automatycznej analizy napływu środka cieniującego w zadanej warstwie | TAK | bez oceny |  |
|  | Automatyczny dobór współczynnika pitch w celu osiągnięcia wybranego przez użytkownika pokrycia i czasu skanowania, utrzymując wybraną grubość warstwy oraz jakość obrazu. | TAK/ NIE | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |  |
|  | Automatyczne bez udziału operatora ustawianie zakresu badania i rekonstrukcji obrazów dla danego badania na podstawie znaczników anatomii | TAK/ podać | bez oceny |  |
|  | Automatyczny, na bieżąco dobór napięcia anodowego w protokołach badań w zależności od rodzaju badania | TAK/ podać | bez oceny |  |
|  | Oprogramowanie do łączenia danych nisko i wysoko energetycznych w dane spektralne | TAK/ podać | bez oceny |  |
|  | Automatyczne powiadomienie obsługi tomografu, przez wyświetlenie odpowiedniego komunikatu o możliwości przekroczenia referencyjnej dawki promieniowania w danym badaniu oraz wymuszenie podania przyczyny w przypadku kontynuacji takiego badania. | TAK | bez oceny |  |
|  | Oprogramowanie do zdalnego dostępu i przejęcie kontroli nad konsolą operatorską przez lekarza radiologa z lekarskiej radiologicznej stacji roboczej (z pokoju opisowego zlokalizowanego w dowolnym miejscu szpitala), celem wykonania rekonstrukcji surowych danych np. w wybranej fazie cyklu w badaniach serca | TAK | bez oceny |  |
|  | UPS umożliwiający podtrzymanie pracy konsoli operatorskiej na czas prawidłowego jej zamknięcia w przypadku utraty zasilania | TAK | bez oceny |  |
|  | Sterowanie wstrzykiwaczem kontrastu bezpośrednio z konsoli tomografu komputerowego. Możliwość programowania i zapamiętywania parametrów wstrzykiwacza bezpośrednio w protokole badania na konsoli operatorskiej. Sprzężenie min. klasy IV wg. CIA 425 z dostarczonym wstrzykiwaczem. | TAK | bez oceny |  |
|  | SERWER APLIKACYJNY |  |  |  |
|  | Dostawa serwera aplikacyjnego o parametrach jak poniżej, pracujących w architekturze klient-serwer. Dostawa aplikacji w oparciu o model pływających licencji. Serwer aplikacyjny z możliwością: - pracy stacji klienckiej diagnostycznej na serwerze, bez konieczności ściągania badania na stację kliencką, - ściągnięcia i instalacji klienta na komputer klasy PC mający dostęp do serwera aplikacyjnego, - dostępu do serwera dla użytkowników z sali zabiegowych czy oddziałów, - zdalnej pracy dla użytkowników z zewnątrz szpitala, z natychmiastowym i pełnym dostępem do badania i aplikacji, bez konieczności wysyłania badań na zewnątrz. | Tak | bez oceny |  |
|  | Minimalne wymagania sprzętowe dla serwera aplikacyjnego: - min. 2 procesory, min. 2,8 GHz, min. 32-rdzeniowe, - pamięć RAM: min. 1024 GB, - wbudowana macierz w konfiguracji RAID Level 5 lub wyższej, - pojemność macierzy dla danych obrazowych w oparciu o dyski SSD: min. 17 TB, - redundantne zasilanie, - obsługa minimum 15 jednoczesnych użytkowników. | Tak, podać parametry | bez oceny |  |
|  | Serwisowanie, monitorowanie systemu oraz dokonywanie aktualizacji oprogramowania zdalnie przez Internet przy wykorzystaniu szyfrowanego łącza np. łącza tunelowego VPN. | Tak | bez oceny |  |
|  | Automatyczne przetwarzanie otrzymanych danych w oparciu o kontekst kliniczny badania z możliwością automatycznego przypisywania procedur obrazowych do obrazów na podstawie informacji zawartych w nagłówkach DICOM. | Tak | bez oceny |  |
|  | Automatyczny import badań poprzednich z archiwum PACS, dostępny dla dowolnego użytkownika, dla dowolnego badania jakie zostanie odebrane przez serwer aplikacyjny. Automatyczny algorytm powinien pobierać poprzednie badania z możliwością definiowania min.: - ilość poprzednich badań, - typ/modalność poprzednich badań, - zakres daty poprzednich badań. | Tak/Nie | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Wsparcie techniczne w zakresie serwera aplikacyjnego obejmujące aktualizacje oprogramowania diagnostycznego (update/hotfix) i modernizacje oprogramowania diagnostycznego (upgrady do najnowszej i aktualnej wersji oprogramowania). | Tak | bez oceny |  |
|  | Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi: - Send/Receive, - Basic Print, - Query/Retrieve, - Storage Commitment. | Tak | bez oceny |  |
|  | APLIKACJE PODSTAWOWE – jednoczesny dostęp dla min. 12 użytkowników |  |  |  |
|  | Możliwość jednoczesnej edycji badań min. 4 różnych pacjentów. Przełączanie pomiędzy badaniami różnych pacjentów nie wymagające zamykania załadowanych badań. | Tak | bez oceny |  |
|  | Funkcjonalności do oceny badań: - pomiary geometryczne (min. długość, kąt, pole powierzchni), - pomiary analityczne (min. pomiar gęstości HU), - elementy manipulacji obrazem (min. przedstawienie w negatywie, obrót obrazu i odbicia lustrzane, powiększenie obrazu). | Tak | bez oceny |  |
|  | Prezentacje Cine. | Tak | bez oceny |  |
|  | Rekonstrukcje MIP, MinIP, VRT. Predefiniowana paleta ustawień dla rekonstrukcji VRT uwzględniająca typy badań, obszary anatomiczne. | Tak | bez oceny |  |
|  | Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub krzywej. | Tak | bez oceny |  |
|  | Zaawansowana rejestracja i rozpoznawanie anatomii w badaniach CT/ MR w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji (AI) pozwalająca na: - automatyczną rejestrację załadowanych serii badań, - automatyczne załadowanie obrazów w predefiniowane segmenty, - automatyczną synchronizację wyświetlanych serii badania niezależnie od grubości warstw, - synchroniczne wyświetlanie do 4 serii badania. | Tak/Nie | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Automatyczne tworzenie zorientowanych anatomicznie ortopedycznych rekonstrukcji MPR (równoległych i radialnych), w tym: - automatyczne generowanie rekonstrukcji MPR kręgosłupa z obrazami prostopadłymi do linii kręgosłupa, - automatyczne generowanie rekonstrukcji MPR w obszarze min. żeber, obojczyka, biodra, kolana, kości udowych, piszczelowych, - możliwość automatycznego ustawienia wstępnego zakresu (rozmiaru i ilości warstw) oraz orientacji rekonstrukcji w zależności od anatomii, - możliwość natychmiastowego wysłania wygenerowanych rekonstrukcji do aparatu zabiegowego (np. ramienia C). | Tak/Nie | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Rekonstrukcje 3D typu Cinematic Rendering lub równoważne, bazujące na dokładnej fizycznej symulacji oddziaływania światła z materią, realizujące fotorealistyczny rendering kształtów z uwzględnieniem rozpraszania fotonów światła, propagacji światła, interakcji światła z materią, głębokości (cieni), możliwe do otrzymania dla każdego badania CT, MR w formacie DICOM dostępnego na serwerze aplikacyjnym. Technika stosująca: - oświetlanie każdego piksela bardzo dużą ilością źródeł światła z dowolnego kierunku, - rozpraszanie/pochłanianie fotonów, - algorytmy numeryczne Monte Carlo. | Tak/Nie | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Jednoczesna prezentacja i odczyt danych obrazowych CT, MR, RTG, XA, PET, SPECT, USG. | Tak | bez oceny |  |
|  | Fuzja badań z różnych modalności jak: CT/MR, CT/SPECT, CT/PET. | Tak | bez oceny |  |
|  | Zestawy predefiniowanych układów wyświetlania (layoutów) skojarzone z zastosowaną aplikacją, np. neurologiczną/naczyniową/onkologiczną z możliwością: - szybkiego przełączania pomiędzy predefiniowanymi układami wyświetlania: badanie bieżące (1 punkt czasowy), porównawcze (2, 3, 4 punkty czasowe), wielofazowe itp. - możliwością indywidualnego dopasowania układów wyświetlania przez każdego użytkownika, z możliwością zapamiętania. - automatycznym dopasowaniem układów wyświetlania do liczby oraz typu dołączonych do stacji lekarskiej monitorów diagnostycznych, - automatycznego załadowania obrazów w predefiniowane segmenty. | Tak | bez oceny |  |
|  | Automatyczne usuwanie obrazu stołu z obrazów CT. | Tak | bez oceny |  |
|  | Automatyczne usuwanie struktur kostnych z obrazów CT. | Tak | bez oceny |  |
|  | Ocena badań wielofazowych z możliwością wyświetlenia rozkładu w czasie zaznaczonego obszaru zainteresowania ROI, rozkładu w czasie środka kontrastowego w badaniach dynamicznych. | Tak/Nie | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Automatyczne, bazujące na algorytmach AI, numerowanie kręgów kręgosłupa w badaniach CT, MR odcinkowych jak i całego kręgosłupa. | Tak/Nie | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Automatyczne, bazujące na algorytmach AI, numerowanie żeber w badaniach CT. | Tak/Nie | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Oprogramowanie zawierające zaawansowane funkcje do oceny w 3D, takie jak: - wyświetlanie obrazu po zaznaczeniu określonego punktu w 3D (3D Reference Point lub zgodnie z nazewnictwem producenta), - wyznaczanie objętości z użyciem interaktywnej segmentacji (Region Growing lub zgodnie z nazewnictwem producenta), - wizualizacja w kolorze wyodrębnionych obszarów (Anatomy Visualizer lub zgodnie z nazewnictwem producenta), - automatyczną segmentację płuc, serca, aorty. | Tak | bez oceny |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające wyświetlanie obrazów monoenergetycznych o ściśle określonej energii pochodzących z akwizycji dwuenergetycznej/spektralnej CT, w tym z: - wizualizacją obrazu optymalnego kontrastu, - możliwością redukcji artefaktów od metalowych przedmiotów. | Tak/Nie | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Oprogramowanie do oceny dwuenergetycznych/spektralnych CT, umożliwiające: - wyznaczenie koncentracji środka kontrastowego w postaci kolorowych map w tkankach oraz zmianach, - jednoczesną prezentację w ramach dedykowanego widoku: rekonstrukcji MPR, obrazów dla niskiej/wysokiej energii, obrazu monoenergetycznego bazującego na obrazach obu energii, - wyznaczenie dwuenergetycznego obszaru zainteresowania DE ROI. | Tak/Nie | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Funkcjonalność automatycznego generowania rekonstrukcji z badań dwuenergetycznych, np. map barwnych, serii o wybranej energii, na potrzeby łatwej oceny badań dwuenergetycznych /spektralnych z dowolnego stanowiska (np. przeglądarki PACS), nie wymagające uruchamiania dedykowanej aplikacji dwuenergetycznej. | Tak/Nie | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Oprogramowanie dedykowane do zaawansowanej statystyki trzewnej tkanki tłuszczowej. Wyznaczanie objętości trzewnej tkanki tłuszczowej z użyciem interaktywnej segmentacji (Region Growing lub zgodnie z nazewnictwem producenta). | Tak/Nie | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Ocena badań MR: serii morfologicznych, dynamicznych, map perfuzyjnych. Automatyczna rejestracja/synchronizacja serii MR z badaniami CT. | Tak | bez oceny |  |
|  | Narzędzia opracowywania badań MR, w tym min.: - wykresy time-intensity dla badań z kontrastem - operacje na obrazach MR: subtrakcja obrazów, średnia arytmetyczna, dodawanie, - filtr obrazów MR, - elastyczna korekcja artefaktów ruchowych. | Tak/Nie | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Generowanie obrazów DWI o dowolnym współczynniku b na podstawie akwizycji DWI z minimum dwoma wartościami współczynnika b, pozwalające na skrócenie czasu wykonania badania. Możliwość obliczania map ADC w oparciu o obliczone obrazy DWI o wybranym współczynniku b. Funkcjonalność dostępna na dowolnym etapie oceny badań, na dowolnej stacji lekarskiej. | Tak | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Automatyczne tworzenie listy zaznaczeń i pomiarów (znalezisk) wykonywanych w trakcie analizy, z możliwością automatycznego (bez przewijania obrazów) wywołania sekwencji obrazów odpowiadającej wybranemu zaznaczeniu lub pomiarowi z utworzonej listy, możliwością archiwizacji w systemie PACS oraz późniejszego wywołania. | Tak | bez oceny |  |
|  | APLIKACJE ZAAWANSOWANE |  |  |  |
|  | Oprogramowanie do oceny zwapnień naczyń wieńcowych typu Calcium Score lub równoważne - jednoczesny dostęp dla min. 5 użytkowników. | Tak | bez oceny |  |
|  | Automatyczne wyliczanie w naczyniach wieńcowych: - łącznego indeksu zwapnień (Calcium Score), - odrębnie dla każdej głównej tętnicy wieńcowej: liczby zmian, łącznej masy i objętości zwapnień, indeksu zwapnień. Automatyczne zapisywanie w systemie PACS w odrębnej serii. Obliczanie wykonywane automatycznie w tle, bez konieczności ręcznego otwierania badania przez użytkownika (technologia Rapid Results lub zgodnie z nazewnictwem producenta). | Tak/Nie | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Oprogramowanie do oceny tętnic wieńcowych z funkcją: - automatycznego wyodrębniania (segmentacji) mięśnia serca, - automatycznej segmentacji i etykietowania naczyń wieńcowych, - rozwinięcia wzdłuż linii centralnej naczynia, - pomiaru przekroju, pola i średnicy światła naczynia, - automatycznego pomiaru stopnia stenozy - jednoczesny dostęp dla min. 5 użytkowników. | Tak | bez oceny |  |
|  | Możliwość automatycznego generowania rekonstrukcji radialnych/równoległych głównych tętnic LAD, RCA, CX (technologia Rapid Results lub zgodnie z nomenklaturą producenta) z możliwością bezpośredniego/natychmiastowego eksportu do aparatów zabiegowych, zapisu w archiwum PACS. Obliczanie wykonywane automatycznie w tle, bez konieczności ręcznego otwierania badania przez użytkownika (technologia Rapid Results lub zgodnie z nazewnictwem producenta). Eksport wyodrębnionej struktury naczyń wieńcowych do aplikacji firm trzecich. | Tak/Nie | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Oprogramowanie do specjalistycznej oceny tętnic wieńcowych i blaszki miażdżycowej umożliwiające: - Automatyczną segmentację i wyznaczanie linii centralnej, ściany wewnętrznej i zewnętrznej naczyń wieńcowych oraz wyznaczeniem stenozy (pola powierzchni i średnicy) i jej klasyfikacją zgodnie z wytycznymi SCCT (minimalna, łagodna, umiarkowana, ciężka, niedrożna), - automatyczną segmentację blaszek na zwapniałe, niezwapniałe, o niskiej i wysokiej gęstości, wraz z określeniem w zadanym odcinku naczynia jej objętości oraz udziału procentowego, - zautomatyzowane planowanie zabiegów z możliwością symulacji umiejscowienia stentu, z wyznaczaniem minimalnej i maksymalnej średnicy naczynia w położeniach proksymalnym, środkowym i dystalnym oraz obliczaniem długości pomiędzy ustawionymi znacznikami - eksport wyników bezpośrednio do systemu angiograficznego - jednoczesny dostęp dla min. 2 użytkowników w okresie udzielonej gwarancji | Tak | bez oceny |  |
|  | Dedykowane narzędzia raportowania zgodnie ze standardem CAD-RADS - jednoczesny dostęp dla min. 5 użytkowników. | Tak/Nie | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Oprogramowanie do oceny parametrów czynnościowych lewej komory serca z pomiarem m.in.: objętości skurczowej, wyrzutowej, rozkurczowej, frakcji wyrzutowej, grubości ściany lub kurczliwości odcinkowej oraz wizualizacją w 2D parametrów funkcjonalnych w postaci 17-segmentowego diagramu AHA - jednoczesny dostęp dla min. 5 użytkowników. | Tak | bez oceny |  |
|  | Ocena parametrów czynnościowych prawej komory serca z pomiarem m.in.: objętości skurczowej, rozkurczowej, wyrzutowej frakcji wyrzutowej - jednoczesny dostęp dla min. 3 użytkowników. | Tak | bez oceny |  |
|  | Wizualizacja z zaznaczeniem kolorem, pierwszego przejścia środka kontrastowego (First Pass Enhancement) przez mięsień serca oraz późnego wzmocnienia (Late Enhancement) - jednoczesny dostęp dla min. 3 użytkowników. | Tak/Nie | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Oprogramowanie do oceny perfuzji serca umożliwiające ocenę ilościową i jakościową (mapy barwne) co najmniej następujących parametrów: - MBF (Myocardial Blood Flow), - MBV (Myocardial Blood Volume). Oprogramowanie umożliwiające wizualizację obszarów niedokrwienia i zachodzących w nich zmian hemodynamicznych oraz zawierające dedykowany algorytm redukujący artefakty związane z ruchem ścian serca - jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika. | Tak/Nie | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Oprogramowanie 3mensio Structural Heart lub równoważne do opracowywania badań serca CT wraz z pakietami do procedur: - Aortic Valve: planowanie zabiegów wymiany zastawki aortalnej (TAVR/TAVI). Ocena i określenie rozmiaru aorty oraz ocena drogi dostępu: przezudowy, przezpodobojczykowy, przezkoniuszkowy lub bezpośredni przez aortę. - jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika w okresie udzielonej gwarancji | Tak | bez oceny |  |
|  | Oprogramowanie do analizy badań angiografii CT umożliwiające: - automatyczną identyfikację i izolację naczynia z objętości badanej, - automatyczne wyznaczanie linii centralnej i etykietowanie głównych naczyń, - rozwinięcie wzdłuż linii centralnej naczynia, - włączanie/wyłączanie zwapnień, - pomiar średnicy, pola przekroju w płaszczyźnie prostopadłej do osi naczynia, - pomiar długości naczynia wzdłuż krzywej, - rekonstrukcje MPR krzywoliniowe oraz poprzeczne analizowanego naczynia, - automatyczne wyznaczanie stenozy - jednoczesny dostęp dla min. 3 użytkowników. | Tak | bez oceny |  |
|  | Możliwość tworzenia własnego workflow (makro) do ustandaryzowanego i powtarzalnego opracowywania badań naczyniowych, pozwalającego na dokumentowanie pomiarów, zdjęć, wskazań, rekonstrukcji radialnych/równoległych głównych naczyń (technologia Rapid Results lub zgodnie z nazewnictwem producenta). Możliwość natychmiastowego wysłania wygenerowanych rekonstrukcji do aparatu zabiegowego oraz eksportu wyodrębnionej struktury naczyń obwodowych do aplikacji firm trzecich. | Tak/Nie | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Wsparcie w badaniach CT w procesie planowania stentu, polegające na generowaniu raportów zawierających pomiary oraz zdjęcia, pozwalających na zamawianie dedykowanych stentów naczyniowych - jednoczesny dostęp dla min. 3 użytkowników. | Tak | bez oceny |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznego usuwania kości w obrębie czaszki i szyi metodą DSA w badaniach naczyniowych CT - jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika. | Tak | bez oceny |  |
|  | Oprogramowanie do segmentacji 3D i oceny krwiaków w mózgu z serii bez kontrastu wraz z automatycznym obliczaniem objętości krwiaka oraz jego krótkiej i długiej osi - jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika | Tak | bez oceny |  |
|  | Oprogramowanie do segmentacji 3D i oceny tętniaków w mózgu z serii z kontrastem wraz z pomiarami min.: objętości tętniaka, minimalnej i maksymalnej długości tętniaka oraz minimalnej i maksymalnej średnicy szyjki tętniaka - jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika. | Tak | bez oceny |  |
|  | Oprogramowanie do oceny perfuzji mózgu umożliwiające ocenę ilościową i jakościową (mapy barwne) co najmniej następujących parametrów: - rBF (miejscowy przepływ krwi), - rBV (miejscowa objętość krwi) - TTP (czas do szczytu krzywej wzmocnienia) - MTT (średni czas przejścia) - PS (ocena bariery przepuszczalności błon komórkowych) - jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika | Tak | bez oceny |  |
|  | Funkcjonalność szybkiego i powtarzalnego automatycznego generowania map perfuzyjnych bez konieczności ręcznego otwierania badania na stacji lekarskiej oraz ich archiwizowania (technologia Rapid Results lub zgodnie z nomenklaturą producenta), na potrzeby szybkiej oceny badań SOR (m.in. udarów). Możliwość natychmiastowego wysłania wygenerowanych map do aparatu zabiegowego. Możliwość tworzenia własnego szablonu opracowywania badań perfuzyjnych (makro). | Tak/Nie | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Automatyczna ocena badań CT bez kontrastu (natywnych) wraz z określeniem parametru ASPECTS - Alberta Stroke Program Early CT Score - umożliwiające: - automatyczne zaznaczenie obszarów objętych udarem, rozległości i zaawansowania strefy niedokrwienia, - automatyczne generowanie pomiarów/map bez konieczności ręcznego otwierania badania na stacji lekarskiej. - automatyczne wysyłanie pomiarów/map do systemu PACS oraz ich archiwizowania (technologia Rapid Results lub zgodnie z nomenklaturą producenta) - jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika | Tak/Nie | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Ocena dynamicznego wzmocnienia naczyń głowy w badaniu 4D-CTA. Wizualizacja napływu środka kontrastowego w czasie w badaniach naczyniowych w 4D z możliwością oceny wybranej fazy, wyświetlaniem krzywych czasowych tłumienia (TAC) i automatycznym tworzeniem rekonstrukcji tMIP (temporal Maximum Intensity Projection) - jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika | Tak | bez oceny |  |
|  | Automatyczne wyznaczanie linii środkowej mózgu z automatycznym obliczaniem jej przemieszczenia - jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika | Tak/Nie | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Zaawansowane oprogramowanie do oceny badań CT głowy umożliwiające automatyczną identyfikację obszarów hiperdensyjnych (w tym krwiaków), automatyczną segmentacją i wyznaczaniem ich objętości - jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika | Tak/Nie | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Oprogramowanie wspierające zautomatyzowany triaż pacjentów z podejrzeniem udaru krwotocznego i niedokrwiennego umożliwiające: - automatyczną detekcję krwotoku śródczaszkowego (ICH) i podpajęczynówkowego (SAH), - automatyczną detekcję okluzji dużych naczyń w obszarze głowy (LVO), - automatyczne oznaczanie (flagowanie) przypadków z podejrzeniem ICH, SAH lub LVO - jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika | Tak/Nie | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Oprogramowanie do efektywnej oceny badań onkologicznych z możliwością: - automatycznej segmentacji zmian ogniskowych w 3D w płucach, wątrobie i węzłach chłonnych, wraz możliwością ręcznej korekty, - automatycznego pomiaru zmiany (min. średnicy i objętości) oraz obliczania kryteriów onkologicznych (min. RECIST 1.0, RECIST 1.1, WHO, CHOI) - porównywania wielu badań tego samego pacjenta jednocześnie wraz z synchronizacją przestrzenną - jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika | Tak | bez oceny |  |
|  | Dedykowane (odrębne) algorytmy do segmentacji zmian w płucach, wątrobie oraz węzłach chłonnych - jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika | Tak/Nie | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Oprogramowanie do przeglądania wielofazowych obrazów TK wątroby zgodnie z kryteriami LI-RADS wraz z określaniem współczynników skali LI-RADS. - jednoczesny dostęp dla min. 2 użytkowników | Tak/Nie | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Oprogramowanie do oceny badań onkologicznych/pulmonologicznych umożliwiające: - segmentację zmian ogniskowych w 3D w płucach wraz z możliwością ręcznej korekty, - automatyczne wyznaczanie parametrów: max średnicy, objętości, średniej gęstości wraz z odchyleniem standardowym - jednoczesny dostęp dla min. 2 użytkowników. | Tak | bez oceny |  |
|  | Śledzenie zmian nowotworowych z możliwością pomiarów progresji zmiany, z możliwością klasyfikacji zmian zgodnie z kryteriami Lung-RADS i TNM. - jednoczesny dostęp dla min. 2 użytkowników. | Tak/Nie | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznej detekcji i oceny guzków płuc wraz z oceną trendów wzrostu (typu CAD) - jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika | Tak |  |  |
|  | Automatyczne przetwarzanie w tle (bez ingerencji użytkownika) przez serwer aplikacyjny niskodawkowych badań CT klatki piersiowej, na potrzeby obsługi programów przesiewowych. Oprogramowanie serwera aplikacyjnego typu Second Reader lub równoważne w sposób automatyczny, bez konieczności ręcznego otwierania badań, przetwarza w tle badania CT, dokonuje wyszukania zmian w płucach, zapisuje je w seriach wynikowych DICOM w archiwum PACS (technologia Rapid Results lub zgodnie z nazewnictwem producenta). Serie wynikowe zapisane w PACS zawierają znaczniki Lung CAD wraz z towarzyszącymi obrazami. | Tak/Nie | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Automatyczne porównywanie badań CT w 3D, z kolorowym zaznaczeniem zmian pomiędzy badaniami (technologia Lung Change lub zgodnie z nazewnictwem producenta) realizujące: - automatyczne załadowanie, wyświetlenie i zarejestrowanie badania bieżącego i poprzedniego bez konieczności ręcznej interakcji przez użytkownika, - automatyczne zaznaczenie w kolorze (np. pomarańczowy kolor – zwiększenie gęstości HU, niebieski – zmniejszenie HU) wszelkich zmian w gęstości płuc pomiędzy dwoma badaniami CT, - możliwość włączania/wyłączania kolorowej nakładki obrazującej zmianę gęstości HU - jednoczesny dostęp dla min. 2 użytkowników. | Tak/Nie | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Oprogramowanie do oceny badań wykonanych w technice dwuenergetycznej/spektralnej realizujące: - wyświetlenie obrazów o ściśle określonej energii z zakresu 40-190 keV, - redukcję szumu poprzez dedykowany algorytm, - wyświetlenie równolegle wielu obszarów zainteresowania z pokazaniem ich krzywych tłumienia, - analizę statystyczną obszarów zainteresowania - jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika. | Tak | bez oceny |  |
|  | Oprogramowanie pozwalające na wizualizację wychwytu środka kontrastowego w mięśniu sercowym wraz z oceną jakościową w badaniach uzyskanych w akwizycji dwuenergetycznej - jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika. | Tak/Nie | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Aplikacja dla szybkiej i dokładnej oceny badań SOR, w tym politraumy, obejmująca w obrębie jednej dedykowanej aplikacji klinicznej następujące etapy oceny: - ocena ogólna wraz z dedykowanymi protokołami wyświetlania dla różnych części ciała (min. głowa, klatka, kończyny), - ocena naczyniowa wraz z rozwijaniem naczyń po prostej, - ocena kostna z możliwością obracania żeber, rozwinięciem struktury kostnej klatki piersiowej tj. żeber i kręgosłupa na płaszczyźnie oraz ich automatycznym etykietowaniem we wszystkich widokach MPR, - ocena kręgosłupa z automatycznym wyznaczaniem linii centralnej rdzenia kręgowego, przeglądaniem w płaszczyznach prostopadłych do osi kręgosłupa, - jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika. | Tak/Nie | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Pakiet oprogramowania do rozszerzonego raportowania obejmujący: - raporty strukturalne. Tworzenie w trakcie oceny raportów w formacie doc, pdf, z zapisem w systemie RIS/PACS, - raporty zawierające pomiary/wskazania, zdjęcia, tabele z ilościami, automatyczne wypełnianie danymi zebranymi w trakcie oceny badań CT i MR, - predefiniowane szablony. | Tak/Nie | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |  |  |
|  | Automatyczny wstrzykiwacz kontrastu do tomografii komputerowej dwugłowicowy (sól fizjologiczna i kontrast) zintegrowany w klasie IV wg standardu CIA 425, lub wstrzykiwacz bezwkładowy, 3 kanałowy. | TAK | bez oceny |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające ostrzeżenie o przekroczeniu progu zdefiniowanej dawki, które: - ostrzega operatora w przypadku przekroczenia ustawionych limitów dawek - pomaga zabezpieczyć pacjenta przed nadmiernym napromieniowaniem - automatycznie tworzy raport pacjenta po każdym badaniu - uniemożliwia dokonywania nieautoryzowanych zmian w protokołach skanowania | TAK | bez oceny |  |
|  | Zestaw fantomów wraz z oprogramowaniem i podstawkami do umieszczenia fantomów w stole do wykonywania podstawowych testów kontroli jakości w tomografii komputerowej zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia | TAK | bez oceny |  |
|  | SZKOLENIA |  |  |  |
|  | Szkolenia techniczno-aplikacyjne dla lekarzy i techników w miejscu instalacji (dla min. 5 osób personelu) w siedzibie zamawiającego potwierdzone certyfikatami przez min. 15 dni (8 godz. na dzień) rozłożone w czasie okresu gwarancji : - pierwszy etap w wymiarze min 5 dni po zainstalowaniu aparatu - drugi etap 5 dni w terminie do 4 m-cy - trzeci etap pozostałe 5 dni do końca trwania gwarancji | TAK |  |  |
| GWARANCJA I SERWIS |  |  |  |  |
|  | Pełna gwarancja na wszystkie elementy systemu min. 24 miesiące | TAK podać | Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym. Dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w SWZ. |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie do 24 h w dni robocze rozumiane jako dni pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Czas reakcji w dni ustawowo wolne od pracy do 72 h. | TAK podać |  |  |
|  | Zapewnienie dostępności części zamiennych przez okres min. 10 lat od daty zainstalowania systemu. Powyższe nie dotyczy oprogramowania i sprzętu komputerowego, dla którego Wykonawca zapewnia 8 letnią dostępność części zamiennych | TAK podać |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max. w terminie 5 dni kalendarzowych lub 9 dni kalendarzowych od powiadomienia w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy | TAK podać |  |  |
|  | Zdalna diagnostyka systemu za pośrednictwem łącza szerokopasmowego lub ISDN | TAK |  |  |
|  | Wykonanie testów odbiorczych oraz testów specjalistycznych (w tym testów monitorów) po instalacji urządzenia dla oferowanego zestawu rentgenowskiego zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia (oddzielne protokoły dla testów odbiorczych i specjalistycznych). Wykonanie testów akceptacyjnych po istotnych naprawach gwarancyjnych. | TAK |  |  |
|  | Integracja sprzętu i oprogramowania dostarczonego w postępowaniu ze szpitalnym systemem informatycznym RIS oraz szpitalnym systemem PACS | TAK |  |  |
|  | Dostarczenie instrukcji obsługi i instrukcji technicznej urządzenia w dwóch egzemplarzach: w języku polskim w wersji elektronicznej i papierowej. | TAK |  |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy aparatu w ilości i zakresie zgodnym z wymogami producenta łącznie z wymianą wszystkich części i materiałów w cenie oferty. Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. Każdorazowo Zamawiający otrzyma pisemne potwierdzenie sprawności aparatu. | TAK |  |  |
|  | Przedmiot umowy jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2024 poz. 1620) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych. W przypadku, gdy komponenty, akcesoria, elementy zestawu lub usługi określone w treści mniejszego załącznika nie stanowią wyrobu medycznego w rozumieniu ww. ustawy, (tzw świadczenia kompleksowe) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia stosownego oświadczenia wskazując, które elementy nie są wyrobami medycznymi. | TAK | Szczegółową kalkulację cenową dotyczącą wyrobów niemedycznych lub usług objętych stawką 23% VAT Wykonawca winien podać w formie odrębnej tabeli stanowiącej załącznik do formularza ofertowego. |  |

Wymagana pełna integracja z systemami Zamawiającego: RIS (VIZO+ firmy  SoftMed) i PACS (EI firmy Agfa), w zakresie DICOM Modality Worklist  (obsługa listy roboczej) i DICOM Store (archiwizacja badań). Wszelkie  niezbędne licencje, materiały, prace i koszty związane z  podłączeniem systemu i integracji z systemami RIS i PACS są po  stronie Wykonawcy. 
Przewidywany przepływ informacji pomiędzy systemami zakłada: 
- wysyłkę zlecenia z HIS AMMS do RIS, 
- zarejestrowanie zlecenia w RIS, 
- wysyłkę zlecenia z RIS do PACS, 
- wystawienie zlecenia przez PACS na listę roboczą dla urządzenia medycznego. 
- opisanie badań w RIS 
- odesłanie wyników badań do HIS i PACS. 
Zamawiający posiada niezbędne licencje systemu HIS AMMS do  uruchomienia integracji oferowanego systemu z systemami RIS i PACS.

Parametry wymagane zaznaczone „TAK” stanowią parametry graniczne, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty dokumentach przedmiotowych wraz z tłumaczeniem na język polski.

Serwis gwarancyjny prowadzi ………………………………...…..………..…………………...... (uzupełnić)

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

** Przez pochodzenie wyrobu medycznego rozumie się pochodzenie określone zgodnie z niepreferencyjnymi zasadami pochodzenia towarów, o których mowa w art. 60 Unijny Kodeks Celny. Wyrób pochodzi z Chińskiej Republiki Ludowej, jeżeli został tam w całości uzyskany albo przeszedł w Chińskiej Republice Ludowej ostatnią istotną, ekonomicznie uzasadnioną obróbkę lub przetworzenie skutkujące nadaniem mu pochodzenia zgodnie z tymi przepisami.