Załącznik nr 2a do SWZ
Załącznik nr ….. do umowy dzierżawy
  
[bookmark: _Hlk162339639]WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNO – FUNKCJONALNE PRZEDMIOTU DZIERŻAWY- DLA PAKIETU NR 1
1. [bookmark: _Hlk162337902]Dzierżawa generatora prądu obsługującego elektrody o wysokiej mocy oraz elektrody koszykowe wraz z urządzeniem umożliwiającym podłączenie ośmioramiennej elektrody mapującej
	
	PODAĆ

	[bookmark: _Hlk69894855]Wykonawca/Producent:
	

	Nazwa-model/typ:
	

	Rok produkcji: 
	Nowy/używany lecz nie starszy niż 3 lata



	L. p.
	Opis minimalnych wymaganych parametrów techniczno - funkcjonalnych 
	Wartość wymagana
	Wartość oferowana (PODAĆ)

	1.
	Mierzony zakres impedancji dla cewników punktowych 50-250 Ω rozdzielczość 1 Ω
	TAK
	

	2.
	Zakres pomiaru wyjściowej mocy RF 0-100W, rozdzielczość 1W
	TAK
	

	3.
	Wbudowany protokół do obsługi ablacji wysokich mocy (>50W) 
	TAK
	

	4.
	Częstotliwość RF 486 kHz ± 3% 
	TAK
	

	5.
	Wielokolorowe wskażniki LED na konsoli sterującej, monitorze oraz zasilaczu. 
	TAK
	

	6.
	Komunikacja błędów i ostrzeżeń na monitorze sterującym. 
	TAK
	

	7.
	Ekran dotykowy
	TAK
	

	8.
	Programowanie parametrów odcinających żądanej aplikacji (energii, temperatury, oporności, czasu aplikacji).
	TAK
	

	9.
	Czytelne wyświetlanie parametrów aplikacji w trakcie jej trwania: temperatury, mocy i impedancji w czasie rzeczywistym, zarówno dla cewników punktowych jak i wieloelektrodowych. 
	TAK
	

	10.
	Wizualizacja parametrów aplikacji RF w postaci wykresu
	TAK
	

	11.
	Podgląd stanu połączeń okablowania z generatorem. 
	TAK
	

	12.
	Automatyczna zmiana przepływu soli fizjologicznej w zależności od mocy w trakcie aplikacji RF. 
	TAK
	

	13.
	Możliwość uruchamiania i przerywania aplikacji za pomocą pedału nożnego – sterowanie przez operatora.
	TAK
	

	14.
	Urządzenie umożliwiające podłączenie ośmioramiennej elektrody mapującej kompatybilny z posiadanym przez zamawiającego systemem elektroanatomicznym 3D
	TAK
	



Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – niespełnienie nawet jednego z ww. parametrów spowoduje odrzucenie oferty. 
Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.
Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.


……………………………………………		    ……………………………………………………….
(miejscowość, data)			                                      (podpis osoby upoważnionej)

1
