WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNO – FUNKCJONALNE PRZEDMIOTU DZIERŻAWY- DLA PAKIETU NR 1

- Dzierżawa generatora prądu obsługującego elektrody o wysokiej mocy oraz elektrody koszykowe wraz z urządzeniem umożliwiającym podłączenie ośmioramiennej elektrody mapującej

|  | PODAĆ |
| --- | --- |
| Wykonawca/Producent: |  |
| Nazwa-model/typ: |  |
| Rok produkcji: | Nowy/używany lecz nie starszy niż 3 lata |

| L. p. | Opis minimalnych wymaganych parametrów techniczno - funkcjonalnych | Wartość wymagana | Wartość oferowana (PODAĆ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mierzony zakres impedancji dla cewników punktowych 50-250 Ω rozdzielczość 1 Ω | TAK |  |
| 2. | Zakres pomiaru wyjściowej mocy RF 0-100W, rozdzielczość 1W | TAK |  |
| 3. | Wbudowany protokół do obsługi ablacji wysokich mocy (>50W) | TAK |  |
| 4. | Częstotliwość RF 486 kHz ± 3% | TAK |  |
| 5. | Wielokolorowe wskażniki LED na konsoli sterującej, monitorze oraz zasilaczu. | TAK |  |
| 6. | Komunikacja błędów i ostrzeżeń na monitorze sterującym. | TAK |  |
| 7. | Ekran dotykowy | TAK |  |
| 8. | Programowanie parametrów odcinających żądanej aplikacji (energii, temperatury, oporności, czasu aplikacji). | TAK |  |
| 9. | Czytelne wyświetlanie parametrów aplikacji w trakcie jej trwania: temperatury, mocy i impedancji w czasie rzeczywistym, zarówno dla cewników punktowych jak i wieloelektrodowych. | TAK |  |
| 10. | Wizualizacja parametrów aplikacji RF w postaci wykresu | TAK |  |
| 11. | Podgląd stanu połączeń okablowania z generatorem. | TAK |  |
| 12. | Automatyczna zmiana przepływu soli fizjologicznej w zależności od mocy w trakcie aplikacji RF. | TAK |  |
| 13. | Możliwość uruchamiania i przerywania aplikacji za pomocą pedału nożnego – sterowanie przez operatora. | TAK |  |
| 14. | Urządzenie umożliwiające podłączenie ośmioramiennej elektrody mapującej kompatybilny z posiadanym przez zamawiającego systemem elektroanatomicznym 3D | TAK |  |

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – niespełnienie nawet jednego z ww. parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

……………………………………………		    ……………………………………………………….

(miejscowość, data)			                                      (podpis osoby upoważnionej)