Zakup i dostawa sprzętu medycznego dla Kliniki Położnictwa i Ginekologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w ramach zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń, sal pacjentek oraz dostawa niezbędnego wyposażenia Kliniki Położnictwa i Ginekologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach została dofinansowana ze środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego w 2025 roku”.
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
(wymagane minimalne parametry techniczno-funkcjonalne)
[bookmark: _Hlk78802371]
	
Pakiet 3- Resektoskop bipolarny (4 kpl)


	Producent*
	

	Nazwa-model/typ*

	

	Kraj pochodzenia*

	

	Rok produkcji nie starszy niż 2025r.*

	

	Lp.
	Minimalne parametry techniczno-funkcjonalne
	Wartość wymagana
	[bookmark: _Hlk78802432]Parametry oferowane- opisać, podać zakresy
(wskazać dokument przedmiotowy wraz z numerem strony na potwierdzenie spełnienia parametru) *

	1
	
Resektoskop bipolarny 15 FR (2 kpl.)


	1.1
	Optyka histeroskopowa:
- śr. 2,9 mm,
- długość 300 mm,
- kąt patrzenia 0°,
- układ optyczny z system soczewek typu HOPKINS,
- wyposażona w oznaczenie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci graficznej lub cyfrowej umieszczone obok przyłącza światłowodu,
- autoklawowalna 134°C,
- nadrukowany kod DATA MATRIX GIN z zakodowanym min. numerem katalogowym i numerem seryjnym optyki.
	TAK, podać
	

	1.2
	Światłowód w nieprzeźroczystej osłonie, dł. 230 cm, śr. 2,5 mm - 2 szt.
	TAK, podać
	

	1.3
	Płaszcz resektoskopowy obrotowy, przepływowy, składający się z płaszcza zewnętrznego i wewnętrznego, zapewniający ciągły przepływ medium płuczącego, rozmiar 15 Fr., końcówka ceramiczna ukośna, mocowanie płaszcza zewnętrznego i wewnętrznego na „klik” – 2  szt.
	TAK, podać
	

	1.4
	Obturator kompatybilny z płaszczem 15 Fr. - 2 szt.
	TAK, podać 
	

	1.5
	Mostek optyki, z kanałem dla instrumentów 5Fr, do zastosowania z oferowanym płaszczem resektoskopowym – 2 szt.
	TAK, podać
	

	1.6
	Element pracujący resektoskopu, bipolarny, kompatybilny z optyką o śr. 2,9 mm i długości 300 mm oraz płaszczem resektoskopowym 15 Fr.; z pełnymi uchwytami na palce, umożliwiający wykorzystanie techniki bipolarnej niewymagającej zaangażowania płaszcza resektoskopowego jako części obwodu przepływu prądu HF - 2 szt.
	TAK, podać
	

	1.7
	Metalowy kosz do sterylizacji i przechowywania instrumentów. Ścianki wykonane z perforowanej blachy. Wymiary zewn. min. 480x250x66mm. W zestawie pokrywa, mata silikonowa, kołki mocujące, silikonowe paski. – 2 szt.
	TAK, podać
	

	1.8
	Zaoferowany sprzęt kompatybilny ze sprzętem posiadanym przez Zamawiającego tj. resektoskop bipolarny Karl Storz.
	TAK, podać
	

	2
	
Resektoskop bipolarny 26 FR (2 kpl.)


	2.1
	Optyka histeroskopowa oparta na systemie soczewek wałeczkowych, kąt patrzenia 12°, śr. 4 mm, dł. 30 cm, autoklawowalna. Optyka opatrzona słowną informacją potwierdzającą autoklawowalność oraz nadrukowanym kodem DATA MATRIX GIN z zakodowanym min. numerem katalogowym i numerem seryjnym optyki. Nadrukowane na obudowie optyki oznaczenie w postaci graficznej średnicy kompatybilnego światłowodu– 2 szt.
	TAK, podać
	

	2.2
	Światłowód, śr. 3,5 mm, dł. min. 230 cm – 2 szt.
	TAK, podać
	

	2.3
	Płaszcz resektoskopu obrotowy, przepływowy, rozmiar 26 Fr., składający się z płaszcza zewnętrznego i wewnętrznego z ukośną końcówką ceramiczną, mocowanie pomiędzy płaszczem zewnętrznym i wewnętrznym na "klik", mocowanie do elementu pracującego obrotowe – 2 szt.
	TAK, podać
	

	2.4
	Obturator kompatybilny z płaszczem resektoskopu 24 / 26Fr. - 2 szt.
	TAK, podać 
	

	2.5
	Element pracujący resektoskopu bipolarnego, bierny, wykorzystujący dwubiegunowe elektrody i technikę w pełni bipolarną niewymagającą zaangażowania płaszcza resektoskopu jako części obwodu przepływu prądu HF, wyposażony w zamknięte uchwyty na palce oraz obrotowe mocowanie do płaszcza i optyki - 2 szt.
	TAK, podać
	

	2.6
	Metalowy kosz do sterylizacji i przechowywania instrumentów. Ścianki wykonane z perforowanej blachy. Wymiary zewn. min. 480x250x66mm. W zestawie pokrywa, mata silikonowa, kołki mocujące, silikonowe paski. – 2 szt.
	TAK, podać 
	

	2.7
	Zaoferowany sprzęt kompatybilny ze sprzętem posiadanym przez Zamawiającego tj. resektoskop bipolarny Karl Storz.
	TAK
	

	Pozostałe warunki dla wszystkich urządzeń

	3
	Instrukcja obsługi w języku polskim (załączyć wraz z dostawą urządzenia)
	TAK
	

	4
	Karta gwarancyjna (załączyć wraz z dostawą urządzenia)
	TAK
	

	5
	Szkolenie w zakresie obsługi urządzenia w siedzibie Zamawiającego
	TAK
	

	6
	[bookmark: _GoBack]Przedmiot umowy jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2024 poz.1620) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych.

W przypadku, gdy komponenty, akcesoria, elementy zestawu lub usługi określone w treści mniejszego załącznika nie stanowią wyrobu medycznego w rozumieniu ww. ustawy, (tzw świadczenia kompleksowe) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia stosownego oświadczenia wskazując, które elementy nie są wyrobami medycznymi.
	TAK
	Szczegółową kalkulację cenową dotyczącą wyrobów niemedycznych lub usług objętych stawką 23% VAT Wykonawca winien podać w formie odrębnej tabeli stanowiącej załącznik do formularza ofertowego.

	7


	Okres gwarancji minimum 24 miesiące licząc od dnia wydania Zamawiającemu towaru zgodnego z umową.
	TAK 24 miesiące gwarancji

Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym
	[bookmark: _Hlk78802960]Dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym pkt.35 SWZ.



Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty dokumentach przedmiotowych wraz z tłumaczeniem na język polski.

*Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi ……………………………………...……....... 

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego  z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

*uzupełnić
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