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Załącznik nr … do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
(wymagane minimalne parametry techniczno-funkcjonalne)
[bookmark: _Hlk78802371]ZADANIE 1:

	
Pakiet 1- Łóżko szpitalne elektryczne wraz z szafką przyłóżkową ze stolikiem (10 sztuk)


	Producent*
	

	Nazwa-model/typ*

	

	Kraj pochodzenia*

	

	Rok produkcji nie starszy niż 2026r.*

	

	Lp.
	Minimalne parametry techniczno-funkcjonalne
	Wartość wymagana
	[bookmark: _Hlk78802432]Parametry oferowane- opisać, podać zakresy
(wskazać dokument przedmiotowy wraz z numerem strony na potwierdzenie spełnienia parametru) *

	1
	Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo. Podstawa łóżka pozbawiona kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka, łatwa w utrzymaniu czystości.
	TAK

	

	2
	Podstawa łóżka ramiona wznoszące podpierająca leże w min. 8 punktach, gwarantująca stabilność leża. 
	
TAK PODAĆ

	

	3
	Wolna przestrzeń pomiędzy podłożem, a całym podwoziem wynosząca nie mniej niż 160 mm umożliwiająca łatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dźwigów osobowych.
	TAK PODAĆ
	

	4
	Wymiary zewnętrzne łóżka:
· Długość całkowita nie więcej niż 220 0mm
· Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami nie więcej niż 1000mm (wymiar leża min. 870x2000mm)
	TAK PODAĆ
	

	5
	Leże łóżka czterosegmentowe z czego min. 3 segmenty ruchome 
	TAK PODAĆ
	

	6
	Zasilanie elektryczne 220/230 V
Szczelność układu elektrycznego IPX6
	TAK PODAĆ
	

	7
	Rama leża wyposażona w gniazdo wyrównania potencjału. Łóżko przebadane pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego wg normy PN EN 62353 
	TAK

	

	8
	Elektryczne regulacje:
- segment oparcia pleców 0-75° (± 5°) 
- segment uda 0-45° (± 5°),
- kąt przechyłu Trendlelenburga 0-18° (± 2°),
- kąt przechyłu anty-Trendlenburga 0-18° (± 2°),
- regulacja segmentu podudzia – ręczna mechanizmem zapadkowym.
	TAK PODAĆ

	

	9
	Elektryczna regulacja wysokości w zakresie:
360 do 900 mm (± 20 mm)
	TAK PODAĆ
	

	10
	Łóżko sterowane przewodowym pilotem.
Łóżko wyposażone w tworzywową kieszeń do odkładania pilota montowaną na szczycie łóżka.
Łóżko posiadające funkcję krzesła kardiologicznego uzyskiwaną na minimum pilocie pacjenta, za pomocą jednego zaprogramowanego przycisku z czytelnym piktogramem. Łózko rozpoczyna serię skoordynowanych ruchów rozpoczynając od podniesienia segmentu podudzia, co pozwala uniknąć zsuwania się pacjenta, następnie podnoszony jest segment pleców i przechył anty-trendelenburga. 
	

TAK 



	

	11
	Łóżko wyposażone w panel sterujący chowany pod leżem w półce do odkładania pościeli. Panel wyposażony w podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych (Dostępność funkcji przy jednoczesnym zastosowaniu przycisku świadomego użycia) z możliwością blokady poszczególnych funkcji pilota. Panel sterujący wyposażony w funkcję anty-szokową, egzaminacyjną.
Posiada optyczny wskaźnik naładowania akumulatora oraz podłączenia do sieci.
	TAK

	

	12
	Segment oparcia pleców z możliwością mechanicznego szybkiego poziomowania (CPR) – dźwignia umieszczona pod leżem, oznaczona kolorem czerwonym lub pomarańczowy.
Autokontur segmentu oparcia pleców i uda.
Autoregresja segmentu oparcia pleców zapobiegająca przed zsuwaniem pacjenta.
	TAK

	

	13
	Leże wypełnione płytami z polipropylenu, tworzywa odpornego na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz działanie UV. Płyty odejmowane bez użycia narzędzi.
Wypełnienia leża wyposażone w otwory do montażu pasów unieruchamiających. 
	TAK
	

	14
	Akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka podtrzymujący sterowanie łóżka przy braku zasilania sieciowego. 
	TAK
	

	15
	Łóżko z możliwością przedłużenia leża o min. 20 cm.
	TAK PODAĆ

	

	16
	Szczyty łóżka wypełnione płytą tworzywową (HPL) o grubości min. 10 mm (± 2 mm), odejmowana płyta bez użycia narzędzi, umożliwiające łatwy dostęp do pacjenta zarówno od strony nóg jak i głowy. 
	TAK PODAĆ

	

	17
	Łóżko wyposażone w opuszczane, aluminiowe barierki boczne, zabezpieczające pacjenta na całej długości leża, bez wolnej przestrzeni pomiędzy szczytem a barierką nawet w przypadku wydłużenia leża (zintegrowane ze szczytem łóżka). Tworzywowe listwy odbojowe umieszczone na barierkach na całej ich długości chroniące łóżko przed uderzeniami. Barierki spełniające normę bezpieczeństwa: EN 60601-2-52
Wysokość barierek liczona od górnej części leża do szczytu barierki min 41 cm.
Barierki w dolnej części wyposażone w uchwyty do montażu dodatkowego wyposażenia.
Uchwyty przesuwne pod barierką min 3 szt. na jedną stronę łóżka.
	TAK

	

	18
	Wysuwana półka do odkładania pościeli, niewystająca poza obrys ramy łóżka z dopuszczalnym obciążeniem min. 15 kg
	TAK
PODAĆ
	

	19
	W narożnikach leża 4 krążki odbojowe chroniące przed otarciami. W części wezgłowia krążki dwuosiowe.
	TAK
	

	20
	Łóżko wyposażone w elastyczne tworzywowe uchwyty materaca min. dwóch segmentach leża, dostosowujące się do szerokości materaca, zapobiegające powstawaniu urazów kończyn. 
	
TAK


	

	21
	Podstawa łóżka jezdna wyposażona w antystatyczne koła o średnicy min. 150 mm, z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową.
Dźwignia blokady kół metalowa w powłoce z chromu.
	TAK PODAĆ
	

	22
	Bezpieczne obciążenie min. 260 kg 
Sygnalizacja dźwiękowa informująca o przeciążeniu łóżka.
	TAK PODAĆ
	

	23
	Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów min. 10 kolorów.
	TAK PODAĆ
	

	Szafka przyłóżkowa 

	Producent*

	Nazwa-model/typ*


	Kraj pochodzenia*


	Rok produkcji nie starszy niż 2026r.*


	24
	Wymiary zewnętrzne:
- wysokość - 900 mm (± 20mm),
- szerokość - 600 mm (± 20mm), 
- szerokość przy rozłożonym blacie - 1160 mm (± 20mm),
- głębokość - 450 mm (± 20mm),
- regulacja wysokości półki bocznej w zakresie:
 od 760 do 1150 mm (± 20mm)
	TAK PODAĆ
	

	25
	Blaty szafki oraz półki bocznej wykonane z tworzywa HPL (gr. min. 6 mm), odpornego na wilgoć, wysoką temperaturę oraz promieniowanie UV.
	TAK PODAĆ
	

	26
	Tył i boki blatu głównego, wyposażone w ogranicznik chroniący większe przedmioty przed upadkiem, ogranicznik wyposażony w 4 haczyki na ręczniki wykonane z tworzywa oraz tworzywowy uchwyt na szklankę
	TAK
	

	27
	Czoła dwóch szuflad wykonane z wodoodpornego tworzywa HPL o gr min. 6mm, zaopatrzone w uchwyty ze stali nierdzewnej.
	TAK PODAĆ
	

	28
	Szuflady górna i dolna wysuwane na prowadnicach rolkowych z mechanizmem samo domykającym.
Wnętrze szuflad wypełnione wyjmowanymi wkładami z tworzywa
	TAK
	

	29
	Pomiędzy szufladami znajduje się półka na prasę o wysokości min. 150 mm, dostęp do półki z trzech stron szafki.
	TAK PODAĆ
	

	30
	Półka boczna z możliwością regulacji wysokości i kąta pochylenia.
Płynna, bezstopniowa regulacja wysokości półki bocznej wspomagana sprężyną gazową, osłoniętą aluminiową osłoną
	TAK
	

	31
	Blat boczny składany do boku szafki również w przypadku dosuniętej szafki do łóżka bez potrzeby zbędnego przekręcania szafką.
	TAK
	

	32
	4 podwójne koła jezdne o średnicy 65 mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem, min. 2 z blokadą.
	TAK PODAĆ
	

	33
	Przystosowana do dezynfekcji środkami dopuszczonymi do użycia w szpitalach
	TAK
	

	34
	Pod korpusem dodatkowa szuflada na obuwie lub odzież pacjenta wykonana z wytrzymałego tworzywa ABS
	TAK
	

	35
	Możliwość wyboru kolorów frontów szuflad oraz blatów z min. 10 kolorów oraz możliwość wyboru koloru ramy szafki w tym kolor szary.
	TAK PODAĆ
	

	Pozostałe warunki dla wszystkich urządzeń

	36
	Instrukcja obsługi w języku polskim (załączyć wraz z dostawą urządzenia)
	TAK
	

	37
	Karta gwarancyjna (załączyć wraz z dostawą urządzenia)
	TAK
	

	38
	Szkolenie w zakresie obsługi urządzenia w siedzibie Zamawiającego
	TAK
	

	39
	Przedmiot umowy jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2026 poz. 793) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych.
W przypadku, gdy komponenty, akcesoria lub elementy zestawu nie stanowią wyrobu medycznego w rozumieniu ww. ustawy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia stosownego oświadczenia wskazując, które elementy nie są wyrobami medycznymi
	TAK
	Szczegółową kalkulację cenową dotyczącą wyrobów niemedycznych Wykonawca winien podać w formie odrębnej tabeli stanowiącej załącznik do formularza ofertowego

	40

	Okres gwarancji minimum 24 miesiące licząc od dnia wydania Zamawiającemu towaru zgodnego z umową.
	TAK 24 miesiące gwarancji

Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym
	[bookmark: _Hlk78802960]Dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym pkt.35 SWZ.




ZADANIE 2:

	
Pakiet 1 - Łóżka wielofunkcyjne z napędem elektrycznym (20 kpl)


	Producent*
	

	Nazwa-model/typ*

	

	Kraj pochodzenia*

	

	Rok produkcji nie starszy niż 2026r.*

	

	Lp.
	Minimalne parametry techniczno-funkcjonalne
	Wartość wymagana
	Parametry oferowane- opisać, podać zakresy
(wskazać dokument przedmiotowy wraz z numerem strony na potwierdzenie spełnienia parametru) *

	1
	Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo. Podstawa łóżka pozbawiona kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka, łatwa w utrzymaniu czystości.
	TAK

	

	2
	Podstawa łóżka ramiona wznoszące podpierająca leże w min. 8 punktach, gwarantująca stabilność leża. 
	
TAK PODAĆ

	

	3
	Wolna przestrzeń pomiędzy podłożem, a całym podwoziem wynosząca nie mniej niż 160 mm umożliwiająca łatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dźwigów osobowych.
	TAK PODAĆ
	

	4
	Wymiary zewnętrzne łóżka:
· Długość całkowita nie więcej niż 2200 mm
· Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami nie więcej niż 1000 mm (wymiar leża min. 870x2000mm)
	TAK PODAĆ
	

	5
	Leże łóżka czterosegmentowe z czego min. 3 segmenty ruchome 
	TAK PODAĆ
	

	6
	Zasilanie elektryczne 220/230 V
Szczelność układu elektrycznego IPX6
	TAK PODAĆ
	

	7
	Rama leża wyposażona w gniazdo wyrównania potencjału. Łóżko przebadane pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego wg normy PN EN 62353
	TAK

	

	8
	Elektryczne regulacje:
- segment oparcia pleców 0-75° (± 5°) 
- segment uda 0-45° (± 5°),
- kąt przechyłu Trendlelenburga 0-18° (± 2°),
- kąt przechyłu anty-Trendlenburga 0-18° (± 2°),
- regulacja segmentu podudzia – ręczna mechanizmem zapadkowym.
	TAK PODAĆ

	

	9
	Elektryczna regulacja wysokości w zakresie:
360 do 900 mm (± 20 mm)
	TAK PODAĆ
	

	10
	Łóżko sterowane przewodowym pilotem.
Łóżko wyposażone w tworzywową kieszeń do odkładania pilota montowaną na szczycie łóżka.
Łóżko posiadające funkcję krzesła kardiologicznego uzyskiwaną na minimum pilocie pacjenta, za pomocą jednego zaprogramowanego przycisku z czytelnym piktogramem. Łózko rozpoczyna serię skoordynowanych ruchów rozpoczynając od podniesienia segmentu podudzia, co pozwala uniknąć zsuwania się pacjenta, następnie podnoszony jest segment pleców i przechył anty-trendelenburga.
	

TAK 



	

	11
	Łóżko wyposażone w panel sterujący chowany pod leżem w półce do odkładania pościeli. Panel wyposażony w podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych (Dostępność funkcji przy jednoczesnym zastosowaniu przycisku świadomego użycia) z możliwością blokady poszczególnych funkcji pilota. Panel sterujący wyposażony w funkcję anty-szokową egzaminacyjną.
 Posiada optyczny wskaźnik naładowania akumulatora oraz podłączenia do sieci.
	TAK

	

	12
	Segment oparcia pleców z możliwością mechanicznego szybkiego poziomowania (CPR) – dźwignia umieszczona pod leżem, oznaczona kolorem czerwonym lub pomarańczowy.
Autokontur segmentu oparcia pleców i uda.
Autoregresja segmentu oparcia pleców zapobiegająca przed zsuwaniem pacjenta.
	TAK

	

	13
	Leże wypełnione płytami z polipropylenu ,tworzywa odpornego na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz działanie UV. Płyty odejmowane bez użycia narzędzi.
Wypełnienia leża wyposażone w otwory do montażu pasów unieruchamiających. 
	TAK
	

	14
	Akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka podtrzymujący sterowanie łóżka przy braku zasilania sieciowego. 
	TAK
	

	15
	Łóżko z możliwością przedłużenia leża o min. 20cm.
	TAK PODAĆ

	

	16
	Szczyty łóżka wypełnione płytą tworzywową (HPL) o grubości min. 10 mm (± 2 mm), odejmowana płyta bez użycia narzędzi, umożliwiające łatwy dostęp do pacjenta zarówno od strony nóg jak i głowy. 
	TAK PODAĆ

	

	17
	Łóżko wyposażone w opuszczane, aluminiowe barierki boczne, zabezpieczające pacjenta na całej długości leża, bez wolnej przestrzeni pomiędzy szczytem a barierką nawet w przypadku wydłużenia leża (zintegrowane ze szczytem łóżka). Tworzywowe listwy odbojowe umieszczone na barierkach na całej ich długości chroniące łóżko przed uderzeniami. Barierki spełniające normę bezpieczeństwa: EN 60601-2-52
Wysokość barierek liczona od górnej części leża do szczytu barierki min 41 cm.
Barierki w dolnej części wyposażone w uchwyty do montażu dodatkowego wyposażenia.
Uchwyty przesuwne pod barierką min 3 szt. na jedną stronę łóżka.
	TAK

	

	18
	Wysuwana półka do odkładania pościeli, niewystająca poza obrys ramy łóżka z dopuszczalnym obciążeniem min. 15 kg
	TAK
PODAĆ
	

	19
	W narożnikach leża 4 krążki odbojowe chroniące przed otarciami. W części wezgłowia krążki dwuosiowe.
	TAK
	

	20
	Łóżko wyposażone w elastyczne tworzywowe uchwyty materaca min. dwóch segmentach leża, dostosowujące się do szerokości materaca, zapobiegające powstawaniu urazów kończyn. 
	
TAK


	

	21
	Podstawa łóżka jezdna wyposażona w antystatyczne koła o średnicy min. 150 mm, z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową.
Dźwignia blokady kół metalowa w powłoce z chromu.
	TAK PODAĆ
	

	22
	Bezpieczne obciążenie min. 260 kg 
Sygnalizacja dźwiękowa informująca o przeciążeniu łóżka.
	TAK PODAĆ
	

	23
	Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów min. 10 kolorów.
	TAK PODAĆ
	

	Pozostałe warunki dla wszystkich urządzeń

	24
	Instrukcja obsługi w języku polskim (załączyć wraz z dostawą urządzenia)
	TAK
	

	25
	Karta gwarancyjna (załączyć wraz z dostawą urządzenia)
	TAK
	

	26
	Szkolenie w zakresie obsługi urządzenia w siedzibie Zamawiającego
	TAK
	

	27
	Przedmiot umowy jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2026 poz.793) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych.
[bookmark: _GoBack]
W przypadku, gdy komponenty, akcesoria, elementy zestawu lub usługi określone w treści mniejszego załącznika nie stanowią wyrobu medycznego w rozumieniu ww. ustawy, (tzw świadczenia kompleksowe) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia stosownego oświadczenia wskazując, które elementy nie są wyrobami medycznymi.
	TAK
	Szczegółową kalkulację cenową dotyczącą wyrobów niemedycznych lub usług objętych stawką 23% VAT Wykonawca winien podać w formie odrębnej tabeli stanowiącej załącznik do formularza ofertowego.

	28

	Okres gwarancji minimum 24 miesiące licząc od dnia wydania Zamawiającemu towaru zgodnego z umową.
	TAK 24 miesiące gwarancji

Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym
	Dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym pkt.35 SWZ.




Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty dokumentach przedmiotowych wraz z tłumaczeniem na język polski.

*Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi……………………………………...……....... 

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego  z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

*uzupełnić

6

