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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
(wymagane minimalne parametry techniczno-funkcjonalne)
[bookmark: _Hlk78802371]
	
Pakiet 2- Ssak elektryczny (4 szt.)


	Producent*
	

	Nazwa-model/typ*

	

	Kraj pochodzenia*

	

	Rok produkcji nie starszy niż 2026r.*

	

	Ssak elektryczny model jezdny- 3 szt.

	Lp.
	Minimalne parametry techniczno-funkcjonalne
	Wartość wymagana
	[bookmark: _Hlk78802432]Parametry oferowane- opisać, podać zakresy
(wskazać dokument przedmiotowy wraz z numerem strony na potwierdzenie spełnienia parametru) *

	1
	Ssak dostępny w wersji jezdnej, przenośnej i napółkowej
	TAK 
	

	2
	Wydajność: 30 l/min (mierzona w zakresie pracy za zbiornikiem na wydzieliny)
	TAK
	

	3
	Max. Podciśnienie ≥ 90 kPa (675 mm Hg)
	TAK, podać
	

	4
	Bezobsługowa pompa tłokowa, nisoobrotowa (poniżej 50 obr./min)
	TAK, podać 
	

	5
	Bardzo precyzyjny membranowy regulator podciśnienia
	TAK
	

	6
	Manometr na pulpicie ze skalą w kPa i mmHg
	TAK 
	

	7
	Przystosowany do pracy ciągłej (24 godz./dobę)
	TAK 
	

	8
	Bardzo niski poziom hałasu (36 dB)
	TAK, podać
	

	9
	Trwała, gładka, jednoczęściowa obudowa w technologii CleanTouch z dotykowym włącznikiem i wskaźnikiem LED, odporna na silne środki dezynfekcyjne
	TAK 
	

	10
	Wózek na czterech kołach z blokadami (model jezdny)
	TAK
	

	11
	Włącznik/wyłącznik nożny zintegrowany z wózkiem (model jezdny)
	TAK
	

	12
	Nietłukące, autoklawowalne (nawet w 134°C) zbiorniki wielorazowe na wydzielinę z PSU lub zbiorniki z PC do wkładów jednorazowych
	TAK, podać
	

	13
	Wielostopniowe zabezpieczenie przed zalaniem ssaka – zbiornik zabezpieczający oraz zawory w pokrywach zbiorników na wydzieliny
	TAK
	

	14
	Możliwość zastosowania zbiorników o różnych pojemnościach
	TAK 
	

	15
	Możliwość zastosowania wkładów jednorazowych
	TAK
	

	16
	Waga i wymiary:
- model jezdny – 16 kg, 985 x 510 x 470 mm
- model przenośny – 9,5 kg, 275 x 310 x 375 mm
- model napółkowy – 9,3 kg 210 x 305 x 375 mm- +/- 10%
	TAK, podać
	

	17
	Pobór mocy max. 50 W
	TAK, podać
	

	18
	Klasa zabezpieczenia przed porażeniem I, typ CF
	TAK, podać
	

	19
	Zasilanie sieciowe 230VAC/50 Hz
	TAK, podać
	

	Wyposażenie standardowe modelu jezdnego

	20
	Zbiornik zabezpieczający 0,25l, nietłukący, autoklawowalny z drenem łączącym
	TAK, podać
	

	21
	Wózek o wysokości 78 cm, na czterech kołach z blokadami oraz szyną na akcesoria o długości 75 cm
	TAK, podać
	

	22
	Włącznik/wyłącznik nożny zintegrowany z wózkiem
	TAK
	

	23
	Metalowy uchwyt na dren
	TAK
	

	24
	Filtry antybakteryjne – 5 szt.
	TAK
	

	25
	Dren silikonowy do pacjenta na mb – 2 m
	TAK
	

	26
	Zawory przełączające ssanie z jednego zbiornika na drugi bez odpinania drenów
	TAK 
	

	27
	Dwa zbiorniki wielorazowe autoklawowalne (2.5 litrowe)
	TAK 
	

	28
	Wkłady kompatybilne do w/w zbiorników – 40 szt.
	TAK
	

	Ssak elektryczny model sieciowy- 1 szt.

	Producent*
	

	Nazwa-model/typ*
	

	Kraj pochodzenia*
	

	Rok produkcji nie starszy niż 2026r*
	

	1
	Ssak elektryczny, sieciowy, zabiegowy
	TAK
	

	2
	Maksymalna wydajność (mierzona w zakresie pracy ze zbiornikiem na wydzieliny): nie mniejsza niż 18 l/min. (Podać maksymalną wydajność)
	TAK, podać
	

	3
	Maksymalne podciśnienie: minimum -75 kPa, -563 mmHg
	TAK, podać
	

	4
	Bezobsługowa (nie wymagająca konserwacji), bezolejowa, pompa tłokowa, niskoobrotowa 
	TAK
	

	5
	Obudowa ze zintegrowaną rączką do przenoszenia i podestem na pojemnik do zbiórki wydzieliny, odporna na silne środki dezynfekcyjne. 
	TAK
	

	6
	Obudowa ze zintegrowanym uchwytem bocznym do zawieszania zbiornika lub pojemnika na cewniki
	TAK
	

	7
	Możliwość zawieszenia ssaka na szynie 
	TAK
	

	8
	Wbudowany manometr do pomiaru podciśnienia ze skalą w kPa i mmHg. 
	TAK
	

	9
	Precyzyjne ustawianie podciśnienia za pomocą regulatora membranowego z zabezpieczeniem przed przypadkowym przestawieniem podciśnienia 
	TAK
	

	10
	Wielostopniowe zabezpieczenie przed zassaniem odsysanych płynów do wnętrza pompy – filtr przeciw wirusowy montowany na górze ssaka
	TAK
	

	11
	Ssak przystosowany do pracy ciągłej 24 godz. / dobę bez ryzyka przegrzania.
	TAK
	

	12
	Poziom wytwarzanego hałasu poniżej 52dB 
	TAK, podać
	

	13
	Ssak wyposażony w zbiornik wielorazowego użytku z podziałką o pojemności 1,5 l, wykonane z nietłukącego się tworzywa, do wkładów jednorazowego użytku z blokadą zabezpieczającą wysuwanie się zbiornika z uchwytu w czasie wymiany wkładu
	

TAK
	

	14
	Ssak wyposażony w dren silikonowy, autoklawowalny do pacjenta z łącznikiem do cewników – dł. min. 2m
	TAK, podać
	

	15
	[bookmark: _GoBack]Ssak wyposażony w wkład 1,5 l z żelem – 1 op.
	TAK, podać
	

	16
	Zasilanie urządzenia z sieci elektroenergetycznej 230 V AC 50 Hz.
	TAK
	

	17
	Pobór mocy max.: 90W
	TAK
	

	18
	Masa ssaka nie większa niż 3,5 kg.
	TAK, podać
	

	19
	Wysokość ssaka max. 40cm 
	TAK, podać
	

	Pozostałe warunki dla wszystkich urządzeń

	20
	Instrukcja obsługi w języku polskim (załączyć wraz z dostawą urządzenia)
	TAK
	

	21
	Karta gwarancyjna (załączyć wraz z dostawą urządzenia)
	TAK
	

	22
	Szkolenie w zakresie obsługi urządzenia w siedzibie Zamawiającego
	TAK
	

	23
	Przedmiot umowy jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2026 poz.793) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych.

W przypadku, gdy komponenty, akcesoria, elementy zestawu lub usługi określone w treści mniejszego załącznika nie stanowią wyrobu medycznego w rozumieniu ww. ustawy, (tzw świadczenia kompleksowe) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia stosownego oświadczenia wskazując, które elementy nie są wyrobami medycznymi.
	TAK
	Szczegółową kalkulację cenową dotyczącą wyrobów niemedycznych lub usług objętych stawką 23% VAT Wykonawca winien podać w formie odrębnej tabeli stanowiącej załącznik do formularza ofertowego.

	24
	Okres gwarancji minimum 24 miesiące licząc od dnia wydania Zamawiającemu towaru zgodnego z umową.
	TAK 24 miesiące gwarancji

Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym
	[bookmark: _Hlk78802960]Dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym pkt.35 SWZ.



Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty dokumentach przedmiotowych wraz z tłumaczeniem na język polski.
*Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi ……………………………………...……....... 

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego  z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

*uzupełnić
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