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Załącznik nr … do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
(wymagane minimalne parametry techniczno-funkcjonalne)
[bookmark: _Hlk78802371]
	Pakiet 3- Aparat do EKG 12 kanałowy (1szt)

	Producent*
	

	Nazwa-model/typ*

	

	Kraj pochodzenia*

	

	Rok produkcji nie starszy niż 2026r.*

	

	Lp.
	Minimalne parametry techniczno-funkcjonalne
	Wartość wymagana
	[bookmark: _Hlk78802432]Parametry oferowane- opisać, podać zakresy
(wskazać dokument przedmiotowy wraz z numerem strony na potwierdzenie spełnienia parametru) *

	1
	Dotykowy ekran min. 7 cali o rozdzielczości 1024 x 600 px.
	TAK, podać
	

	2
	Trzy systemy oszczędzania energii (możliwość ich dezaktywowania):
· Możliwość przejścia w tryb czuwania po czasie: 5, 10, 30, 60 minut.
· Możliwość automatycznego wyłączenia urządzenia po upływie: 1, 2, 4 godz. bezczynności.
· Płynna możliwość regulacji jasności wyświetlacza przy pomocy suwaka (nieskokowa).
	



TAK, podać
	

	3
	Zarządzanie ustawieniami aparatu oparte na menu bocznym. Poszczególne kategorie umieszczone w formie listy po lewej stronie ekranu. Po prawej stronie ekranu okno z zarządzaniem poszczególnymi ustawieniami.
	

TAK
	

	4
	Możliwość ustawienia motywu jasny lub ciemny
	TAK
	

	5
	Kompatybilność z systemem elektrod podciśnieniowych (system nie wchodzi w skład zestawu)
	
TAK
	

	6
	Wyzwalacz QRS - QRS trigger / TTL Output
	TAK, podać
	

	7
	Ekranowy asystent rozmieszczenia elektrod z graficznym wskazaniem jakości sygnału wraz z funkcją wykrywania i wskazywania: odłączonych odprowadzeń oraz luźnych elektrod.
	
TAK

	

	8
	Klawiatura ekranowa na panelu dotykowym - QWERTY
	TAK
	

	9
	Trzy systemy sygnalizowania niskiego poziomu naładowania akumulatora za pomocą: 
· sygnału dźwiękowego,
· ikony na wyświetlaczu,
· diody LED.
	

TAK, podać
	

	10
	Pojemnik na papier mieszczący co najmniej 22,6 metrów bieżących papieru w jednej rolce
	TAK, podać
	

	11
	Funkcja wykrywania braku papieru w drukarce termicznej: Alarm dźwiękowy i komunikat na ekranie
	
TAK
	

	12
	Kompatybilność wbudowanej drukarki z papierem termicznym w formie rolki o szerokość 111.5 +/- 0.5 mm o średnicach 47mm i mniejszych.
	
TAK, podać
	

	13
	Możliwość wyboru składników raportu, co najmniej: 
· Informacje o pacjencie 
· Data i godzina wykonania badania
· Rodzaj i długość badania
· Login wykonującego badania
· Odprowadzenia EKG
· Sugerowana interpretacja
· Pomiary EKG: podstawowe pomiary krzywych EKG
· Mapy ST: zapewniają graficzną reprezentację uniesienia/obniżenia odcinka ST
· Wstęga rytmu w badaniu EKG
· Tabela pomiarów: szczegółowe pomiary dla odprowadzenia EKG
· Uśrednienia sygnału: uśrednione zespoły QRS dla każdego odprowadzenia EKG
· Pole podsumowania
Oś serca: graficzna reprezentacja osi serca (QRS, T, P)
	









TAK, podać
	

	14
	Dane wyświetlane na ekranie aparatu co najmniej: 
· Tętno,
· Imię i nazwisko pacjenta, 
· Identyfikator pacjenta, 
· Godzina, 
· Wskaźnik naładowania baterii, 
· Powiadomienia, komunikaty ostrzegawcze, 
· Zapis krzywych EKG, 
· Ciśnienie krwi, 
· Waga i wzrost pacjenta, 
· Oznaczenia elektrod, 
· Ustawienia prędkości, czułości, filtrów, profilu i systemu elektrod, 
· Asystent podłączenia elektrod, 
· Wskazanie odłączenia elektrod, 
Login wykonującego badanie, 
	









TAK, podać
	

	15
	Automatyczna interpretacja zapisu EKG oparta na algorytmach sztucznej inteligencji do wyboru: w formie słownej, w postaci kodów, możliwość wyłączenia automatycznej interpretacji
	
TAK
	

	16
	Możliwość dodania własnej interpretacji oraz opinii lekarskiej do badania
	TAK
	

	17
	Możliwość przenoszenia wykonanych badań pomiędzy pacjentami.
	TAK
	

	18
	Możliwość ponownego wydruku badania zapisanego w pamięci urządzenia używając innych ustawień drukowania.
	
TAK
	

	19
	Parametry mierzone i drukowane na raporcie: RR, P, PQ(PR), QRS, QT, oś P, oś QRS, oś T, QTc
	TAK, podać
	

	20
	Wizualizacja uśrednionych zespołów sygnału EKG dla każdego kanału
	TAK
	

	21
	Analiza w trybie Rytm: śr. HR, max. HR, min. HR, śr. R-R, max. R-R, min. R-R, zliczanie R-R, SDRR, pRR50
	TAK, podać
	

	22
	Prędkość wydruku / przesuwu papieru (mm/s): 5, 10, 12.5, 25, 50
	TAK, podać
	

	23
	Czułość (mm/mV): 2.5, 5, 10, 20
	TAK, podać
	

	24
	Możliwość ustawienia dwukrotnie mniejszej czułości elektrod piersiowych
	TAK

	

	25
	10 fizycznych odprowadzeń
	TAK, podać
	

	26
	12 kanałów EKG
	TAK, podać
	

	27
	W trybie automatycznym niezależny od siebie wybór układów odprowadzeń wyświetlanych na ekranie oraz drukowanych co najmniej: 2x6+0R, 2x6+1R, 1x12+0R, 4x3+0R, 4x3+1R+, 1x6+0R.
	
TAK, podać
	

	28
	Wydruk odprowadzeń w trybie synchronicznym oraz w czasie rzeczywistym (w zależności od wybranego układu)
	
TAK
	

	29
	Możliwość wyboru formatu odprowadzeń i ich wydruku co najmniej: Einthoven, Cabrera.
	TAK, podać
	

	30
	Możliwość ustawienia zapisu wstecznego co najmniej w przedziale 1-10 sekund z amplitudą 1s.
	TAK, podać
	

	31
	W trybie ręcznym drukowanie układu: co najmniej 1-4, 6 oraz 12 odprowadzeń.
	TAK, podać
	

	32
	W trybie automatycznym do wyboru długość zapisu 12-kanałowego EKG spoczynkowego co najmniej (s): 10, 12, 15, 20
	TAK, podać
	

	33
	W trybie Rytm: możliwość zapisu co najmniej 20 minutowego 12-kanałowego badania EKG 
	TAK, podać
	

	34
	Wspólna pamięć wewnętrzna pozwalająca na zapis co najmniej 3200 badań / 2000 pacjentów / 100 użytkowników / 50 profili użytkowników.
	
TAK, podać
	

	35
	Wyszukiwanie i sortowanie pacjentów w bazie po: imieniu i nazwisku, PESELu, dacie ostatniego badania.
	
TAK
	

	36
	Współpraca z kompleksową platformą medyczną, w której można wykonać i archiwizować zarówno badania EKG z oceną ryzyka nagłej śmierci sercowej, jak i spirometrię, próbę wysiłkową, holter EKG, holter RR i ergospirometrię oraz telekonsultację badań. Wspólna baza pacjentów dla wszystkich modułów diagnostycznych. Generowanie raportów badań wykonanych urządzeń bezpośrednio na komputer
	



TAK
	

	37
	Zestawy filtrów w trybie Auto: 
· Predefiniowany zestaw
· Automatyczny dobór filtrów.
· Możliwość stworzenia własnego zestawu filtrów
Możliwość wyłączenie filtrów
	

TAK, podać
	

	38
	Filtr miopotencjałów (myo): 170 Hz, 90 Hz adaptacyjny, 20 Hz, 25 Hz, 35 Hz.
	TAK, podać
	

	39
	Filtr przesunięcia (drift): 0.049 Hz, 0.05 Hz, 0.07 Hz Cubic Spline, 0.15 Hz adaptacyjny, 0.25 Hz adaptacyjny, wariancyjny.
	TAK, podać
	

	40
	Możliwość ponownego filtrowania sygnału
	TAK
	

	41
	Kabel pacjenta zabezpieczony przed defibrylacją
	TAK
	

	42
	Zakres częstotliwości pomiaru: 0.049–250 Hz
	TAK, podać
	

	43
	Cyfrowa rozdzielczość przetwornika: 24 bity
	TAK, podać
	

	44
	Sprzętowa detekcja impulsu kardiostymulatora o parametrach: 0.1 – 2 ms, 2 – 250 mV, równoważna z 100 000 SPS
	
TAK, podać
	

	45
	Możliwość regulacji punktu +J od +40 do +100 ms
	TAK, podać
	

	46
	Zakres pomiaru tętna: 30-300 BPM
	TAK, podać
	

	47
	Dokładność pomiaru tętna: ±10% albo ±5 bpm, w zależności od tego, która wartość jest wyższa
	TAK, podać
	

	48
	Minimalna ilość wydrukowanych stron raportów na zasilaniu akumulatorowym min. 420 raportów
	TAK, podać
	

	49
	Minimalny czas wydruku w trybie ręcznym na zasilaniu akumulatorowym: 150 minut
	TAK, podać
	

	50
	Minimalny czas nieprzerwanego monitorowania sygnału na zasilaniu akumulatorowym: 350 minut
	TAK, podać
	

	51
	Czas ładowania max. 4 godziny
	TAK, podać
	

	52
	Wbudowane fabrycznie minimum 3 gniazda USB (5 V, 1 A) służące do podłączenia co najmniej: klawiatura, mysz, drukarka, moduł pamięci do eksportu raportów (PDF), czytnik kodów kreskowych
	
TAK, podać
	

	53
	Możliwość połączenia z komputerem przez: przewód RJ45, WI-FI, praca w trybie Hotspot
	TAK, podać
	

	54
	Współpraca z siecią wifi 2.4 GHz, 5 GHz
	TAK, podać
	

	55
	Wbudowane protokoły WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
	TAK, podać
	

	56
	Szyfrowanie sieci przy użyciu TLS 1.2
Urządzenie łączy się wyłącznie z serwerem skonfigurowanym przez użytkownika i tylko upoważniony użytkownik może to skonfigurować w urządzeniu
	

TAK
	

	57
	Możliwość współpracy z worklistą systemu szpitalnego (kompatybilne oprogramowanie i jego integracja nie stanowi części zestawu)
	
TAK
	

	58
	Możliwość zmiany formatu daty urodzenia pacjenta. Do wyboru 3 formaty. 
	TAK
	

	59
	Przypisanie ról i uprawnień do każdego użytkownika w celu zabezpieczenia danych i zapobieganiu nieautoryzowanej konfiguracji
	
TAK
	

	60
	Automatyczne wylogowanie użytkownika przy przejściu w tryb czuwania (po określonym czasie braku aktywności)
	TAK
	

	61
	W zestawie dedykowany stolik z wysięgnikiem na kabel pacjenta.
	TAK
	

	62
	Maksymalna waga urządzenia 1,89 kg.
	TAK, podać
	

	Pozostałe warunki dla wszystkich urządzeń

	63
	Instrukcja obsługi w języku polskim (załączyć wraz z dostawą urządzenia)
	TAK
	

	64
	Karta gwarancyjna (załączyć wraz z dostawą urządzenia)
	TAK
	

	65
	Szkolenie w zakresie obsługi urządzenia w siedzibie Zamawiającego
	TAK
	

	66
	Przedmiot umowy jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2026 poz.793) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych.

W przypadku, gdy komponenty, akcesoria, elementy zestawu lub usługi określone w treści mniejszego załącznika nie stanowią wyrobu medycznego w rozumieniu ww. ustawy, (tzw świadczenia kompleksowe) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia stosownego oświadczenia wskazując, które elementy nie są wyrobami medycznymi.
	TAK
	[bookmark: _GoBack]Szczegółową kalkulację cenową dotyczącą wyrobów niemedycznych lub usług objętych stawką 23% VAT Wykonawca winien podać w formie odrębnej tabeli stanowiącej załącznik do formularza ofertowego.

	67


	Okres gwarancji minimum 24 miesiące licząc od dnia wydania Zamawiającemu towaru zgodnego z umową.
	TAK 24 miesiące gwarancji

Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym
	[bookmark: _Hlk78802960]Dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym pkt.35 SWZ.



Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty dokumentach przedmiotowych wraz z tłumaczeniem na język polski.

*Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi ……………………………………...……....... 

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego  z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

*uzupełnić

6

