EZ/201/2026/MK                                                                                                      Załącznik nr 2 do SWZ

Załącznik nr … do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(wymagane minimalne parametry techniczno-funkcjonalne)

| Respirator z wyposażeniem (1 kpl) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent* |  |  |  |
| Nazwa-model/typ* |  |  |  |
| Kraj pochodzenia* |  |  |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2026r.* |  |  |  |
| Lp. | Minimalne parametry techniczno-funkcjonalne | Wartość wymagana | Parametry oferowane- opisać, podać zakresy (wskazać dokument przedmiotowy wraz z numerem strony na potwierdzenie spełnienia parametru) * |
| 1 | Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego typu do stosowania na różnych oddziałach szpitalnych | TAK |  |
| 2 | Respirator dla noworodków i dzieci od minimum 0,3 kg do 50 kg | TAK, podać |  |
| 3 | Respirator umieszczony na podstawie jezdnej o wymiarach nie większych niż 65 x 55 x 60 cm, wyposażonej w min. 4 koła z hamulcami na każdym kole. W podstawę wbudowana wysuwana szuflada na drobne akcesoria. | TAK, podać |  |
| 4 | Możliwość późniejszego zamocowania respiratora na półce kolumny z możliwością odłączenia ekranu respiratora od jednostki głównej urządzenia i zamocowania oddzielnie, na szynie kolumny powyżej jednostki respiratora | TAK |  |
| ZASILANIE RESPITATORA |  |  |  |
| 5 | Zasilanie w tlen i powietrze ze źródła sprężonych gazów o zakresie ciśnienia min. 2,0 – 6,0 bar | TAK, podać |  |
| 6 | Przewody zasilania gazowego o dł. min. 3 m. do tlenu i powietrza ze złączami przystosowanymi do istniejącej instalacji gazowej | TAK, podać |  |
| 7 | Układ mieszania gazów oddechowych elektroniczno - pneumatyczny z płynną regulacją | TAK |  |
| 8 | Automatyczna kompensacja braku jednego z gazów (tlenu lub powietrza) i praca tylko z jednym gazem | TAK |  |
| 9 | Zasilanie z wewnętrznego akumulatora na min. 50 minut pracy przy wszystkich trybach i parametrach | TAK, podać |  |
| 10 | Możliwość rozbudowy wewnętrznego zasilania akumulatorowego przez użytkownika w trakcie pracy urządzenia, bez użycia narzędzi, bez udziału serwisu – baterie w postaci wkładanych do respiratora modułów | TAK |  |
| 11 | Napięcie zasilania AC 230 V, tolerancja  10%, 50 Hz | TAK, podać |  |
| 12 | Wbudowany port dla zewnętrznego zasilania 12 V w razie awarii zasilania głównego i wyczerpania akumulatorów | TAK, podać |  |
| RODZAJE WENTYLACJI |  |  |  |
| 13 | Wentylacja z zadaną objętością | TAK |  |
| 14 | Wentylacja z zadanym ciśnieniem | TAK |  |
| 15 | Wentylacja ze wspomaganiem oddechu spontanicznego ciśnieniem | TAK |  |
| 16 | Wentylacja typu SIMV-VC oraz SIMV-PC oraz SIMV-PRVC i wspomaganiem ciśnieniowym | TAK, podać |  |
| 17 | Wentylacja ciśnieniowa z gwarantowaną objętością typu AutoFlow lub APV lub VC+ lub PRVC | TAK, podać |  |
| 18 | Tryb wentylacji automatycznej przełączającej się pomiedzy trybem wentylacji kontrolowanej do trybu wentylacji wspomaganej i odwrotnie w zależności od inicjacji przez pacjenta oddechu spontanicznego i bez aktywacji alarmów | TAK |  |
| 19 | Wentylacja wspomagana objętościowo typu VS | TAK |  |
| 20 | Wentylacja awaryjna przy niewydolnej wentylacji wspomaganej | TAK |  |
| 21 | Wentylacja nieinwazyjna przez maskę NIV ze wspomaganiem ciśnieniowym | TAK |  |
| 22 | Wentylacja nieinwazyjna przez maskę NIV ciśnieniowo kontrolowana | TAK |  |
| 23 | Wentylacja nieinwazyjna typu nosowy CPAP | TAK |  |
| 24 | Oprogramowanie do wentylacji NAVA | TAK |  |
| 25 | Oprogramowanie do wentylacji neuronalnie sterowanej NIV NAVA | TAK |  |
| 26 | Tryb wentylacji wysokim przepływem „High Flow” z płynnym ustawieniem przepływu min. od 1 do 30 l/min oraz regulacją stężenia tlenu, zapewniający podaż nawilżonego i ogrzanego gazu do pacjenta | TAK, podać |  |
| 27 | Wentylacja z wysoką częstotliwością HFO w zakresie min. 5 - 20 Hz i amplitudą HFO w zakresie min 1 - 80 cmH2O | TAK, podać |  |
| 28 | Średnie ciśnienie w drogach oddechowych min. 5 – 40 cmH2O | TAK, podać |  |
| 29 | Regulowane ręcznie wyzwalanie oddechu przepływem | TAK |  |
| 30 | Regulowane ręcznie wyzwalanie oddechu ciśnieniem | TAK |  |
| 31 | Regulowane ręcznie wyzwalanie oddechu ciśnieniem w szerokim zakresie min. -1 do -20 cmH2O | TAK, podać |  |
| 32 | Oprogramowanie do regulacji ręcznej wyzwalania oddechu bazującego na odczycie elektrycznej aktywności przepony konieczne dla zapewnienia lepszej synchronizacji u pacjentów mających trudności w odzwyczajaniu od respiratora oraz konieczne dla uniknięcia zafałszowań i artefaktów zdarzających się przy wyzwalaniu pneumatycznym | TAK |  |
| 33 | Odczyt elektrycznej aktywności przepony w postaci modułów sprzętowych montowanych bezpośrednio w respiratorze i pozwalających na prezentację krzywej dynamicznej ruchów przepony | TAK |  |
| 34 | Funkcja powrotu do poprzedniego trybu i ustawień wentylacji | TAK |  |
| 35 | Funkcja natlenowania | TAK |  |
| 36 | Funkcja wstrzymania na wdechu | TAK |  |
| 37 | Funkcja wstrzymania na wydechu | TAK |  |
| 38 | Funkcja automatycznej kompensacji podatności układu oddechowego z możliwością włączania i wyłączania w trakcie wentylacji | TAK |  |
| 39 | Funkcja natlenowywania i automatycznego rozpoznawania odłączenia i podłączenia pacjenta przy czynności odsysania z dróg oddechowych z zatrzymaniem pracy respiratora | TAK |  |
| PARAMETRY NASTAWIANE |  |  |  |
| 40 | Częstość oddechów, minimalny zakres 5-150 oddechów./min | TAK, podać |  |
| 41 | Objętość pojedynczego oddechu, zakres min. 2 - 350 ml | TAK, podać |  |
| 42 | Regulowany stosunek wdechu do wydechu min. w zakresie 4:1 - 1:10 w trybie VC i PC | TAK, podać |  |
| 43 | Możliwość regulacji czasu wdechu lub stosunku wdechu do wydechu | TAK, podać |  |
| 44 | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowanie płynnie w zakresie 21-100% | TAK, podać |  |
| 45 | Ciśnienie wdechowe PCV (minimalny zakres 0-80 cmH2O) | TAK, podać |  |
| 46 | Ciśnienie wspomagania PSV (minimalny zakres 0-80 cmH2O) | TAK, podać |  |
| 47 | PEEP/CPAP minimalny zakres 0- 50 cmH2O | TAK, podać |  |
| 48 | Programowalna przez użytkownika konfiguracja startowa respiratora lub ustawienia parametrów wentylacji na podstawie wprowadzonej wagi pacjenta | TAK |  |
| 49 | Programowalne przez użytkownika zakresy alarmowe | TAK |  |
| PARAMETRY WYŚWIETLANE |  |  |  |
| 50 | Monitor do obsługi respiratora przez ekran dotykowy i obrazowania parametrów wentylacji o przekątnej ekranu minimum 15 cali, z regulacją kąta nachylenia i możliwością obrotu monitora o 360 stopni | TAK, podać |  |
| 51 | Obsługa respiratora i opisy w języku polskim | TAK |  |
| 52 | Monitor z automatyczną regulacją jasności w stosunku do zmieniającego się natężenia światła w pomieszczeniu | TAK |  |
| 53 | Integralny pomiar stężenia tlenu wykonywany przy pomocy ograniczającego koszty, nie wymagającego okresowej wymiany elektronicznego czujnika tlenu ( nie chemicznego/galwanicznego) | TAK |  |
| 54 | Całkowita częstość oddychania (wartość cyfrowa) | TAK |  |
| 55 | Częstość i objętość minutowa oddechów własnych pacjenta (wartość cyfrowa) | TAK |  |
| 56 | Wdechowa i wydechowa objętość pojedynczego oddechu (wartość cyfrowa) | TAK |  |
| 57 | Wdechowa i wydechowa objętość całkowitej wentylacji minutowej (wartość cyfrowa) | TAK |  |
| 58 | Ciśnienie szczytowe (wartość cyfrowa) | TAK |  |
| 59 | Średnie ciśnienie w układzie oddechowym (wartość cyfrowa) | TAK |  |
| 60 | Ciśnienie pauzy (wartość cyfrowa) | TAK |  |
| 61 | Ciśnienie PEEP (wartość cyfrowa) | TAK |  |
| 62 | Ciśnienie PEEPcałkowity (wartość cyfrowa) | TAK |  |
| 63 | Indeks dyszenia (wartość cyfrowa) | TAK |  |
| 64 | Ciśnienie okluzji P 0,1 | TAK |  |
| 65 | Stała czasowa (wartość cyfrowa) | TAK |  |
| 66 | Praca oddechowa (wartość cyfrowa) | TAK |  |
| 67 | Podatność statyczna oraz podatność dynamiczna (wartości cyfrowe) | TAK |  |
| 68 | Opory wdechowe i opory wydechowe (wartości cyfrowe) | TAK |  |
| 69 | Graficzna prezentacja krzywych dynamicznych: - Ciśnienie / czas - Przepływ /czas - Objętość / czas - Objętość / czas Pętle: - Ciśnienie/objętość - Przepływ/objętość | TAK, podać |  |
| 70 | Możliwość jednoczesnej prezentacji przebiegów dynamicznych i pętli oddechowych | TAK |  |
| 71 | Automatyczne ustawianie skali przy zapisie krzywych na monitorze | TAK |  |
| 72 | Rejestracja zdarzeń i trendy monitorowanych wartości z min. 72 godz. | TAK, podać |  |
| ALARMY |  |  |  |
| 73 | Braku zasilania w energię elektryczną | TAK |  |
| 74 | Braku zasilania w tlen | TAK |  |
| 75 | Braku zasilania w powietrze | TAK |  |
| 76 | Objętości minutowej (wysokiej i niskiej) | TAK |  |
| 77 | Wysokiego ciśnienia w układzie pacjenta | TAK |  |
| 78 | Niskiego i wysokiego ciśnienia PEEP | TAK |  |
| 79 | Wysokiej częstości oddechów | TAK |  |
| 80 | Bezdechu | TAK |  |
| 81 | Stężenia tlenu w gazach wdechowych | TAK |  |
| 82 | Niezdolności do pracy (uszkodzenia kontroli elektronicznej lub mechanicznej) | TAK |  |
| 83 | Kategorie alarmów według ważności | TAK |  |
| 84 | Rejestracja zdarzeń w pamięci respiratora – min. 2000 zdarzeń | TAK, podać |  |
| WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |  |  |
| 85 | Główny układ pomiarowy przepływu wielokrotnego użytku wbudowany w respirator niwelujący tworzenie dodatkowej przestrzeni martwej odporny na uszkodzenia układ pomiarowy przepływu typu ultradźwiękowego | TAK |  |
| 86 | Dodatkowy moduł respiratora umożliwiający pomiar przepływu w sposób proksymalny (w zestawie min 5 czujników proksymalnych do każdego respiratora) | TAK |  |
| 87 | Ramie wieloprzegubowe do podtrzymywania układu oddechowego | TAK |  |
| 88 | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji | TAK |  |
| 89 | System nebulizacji sterowanej z pozycji ekranu respiratora | TAK |  |
| 90 | Autotest aparatu sprawdzający poprawność działania elementów pomiarowych, szczelność i podatność układu oddechowego | TAK |  |
| 91 | Układ pomiarowy przepływu umieszczony w obrębie obudowy respiratora (elektroniczny – wielorazowego użytku – możliwość wyjęcia zastawki wydechowej wraz z czujnikiem przepływu bez użycia narzędzi oraz możliwość czyszczenia zastawki wydechowej wraz z czujnikiem przepływu w myjce automatycznej) | TAK |  |
| 92 | Nawilżacz wraz z systemem mocowania do respiratora | TAK |  |
| 93 | Możliwość stosowania jednorazowych układów oddechowych od różnych producentów | TAK |  |
| 94 | Płucko testowe wielokrotnego użytku na każdy aparat (autoklawowalne) | TAK |  |
| 95 | Respirator wyposażony w: - Układ do oscylacji 15mm HVOV-10 szt. - Układ do wentylacji konwencjonalnej- 10 szt. - Pułapki wodne- 10 szt. - Czujnik przepływu- 5 szt. - Cewnik 6 Fr/50 cm- 5 szt. | TAK |  |
| Pozostałe warunki |  |  |  |
| 96 | Instrukcja obsługi w języku polskim (załączyć wraz z dostawą urządzenia) | TAK |  |
| 97 | Karta gwarancyjna (załączyć wraz z dostawą urządzenia) | TAK |  |
| 98 | Przedmiot umowy jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2024 poz. 1620) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych. W przypadku, gdy komponenty, akcesoria lub elementy zestawu nie stanowią wyrobu medycznego w rozumieniu ww. ustawy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia stosownego oświadczenia wskazując, które elementy nie są wyrobami medycznymi | TAK | Szczegółową kalkulację cenową dotyczącą wyrobów niemedycznych Wykonawca winien podać w formie odrębnej tabeli stanowiącej załącznik do formularza ofertowego |
| 99 | Szkolenie w zakresie obsługi urządzenia w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
| 100 | Okres gwarancji minimum 36 miesięcy licząc od dnia wydania Zamawiającemu towaru zgodnego z umową. | TAK 36 miesiące gwarancji Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym | Dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym pkt.35 SWZ. |

*Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi……………………………………...…….......

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego  z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

*uzupełnić