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Zakup aparatu echokardiograficznego na potrzeby I Kliniki Kardiologii i Elektroterapii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w ramach realizacji zadania pn. „Inwestycje w ochronie zdrowia” dofinansowane 
z budżetu Samorządu Województwa Świętokrzyskiego
	
Znak sprawy: EZ/225/2026/MZ
Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr ………. do umowy


ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-FUNKCJONALNYCH

 Aparat do echokardiografii z sondą przezklatkową i przezprzełykową – 1 kpl


Rok produkcji : sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / min. 2025

	Lp.
	Parametry techniczne i funkcjonalne
	Wymagania
	Parametr oferowany – 
opisać, podać zakresy
(wskazać dokument przedmiotowy wraz z numerem strony na potwierdzenie spełnienia parametru)

	1. 
	Nazwa produktu
	podać
	

	2. 
	Model/typ
	podać
	

	3. 
	Producent
	podać
	

	4. 
	Cyfrowy układ przetwarzania wiązki z liczbą efektywnych kanałów cyfrowych powyżej 100 mln
	Tak, podać
	

	5. 
	Regulowany zakres dynamiki z poziomem górnym powyżej 430 dB
	Tak, podać
	

	6. 
	Obrazowanie ciągłoogniskowe na całej głębokości obrazowania (bez konieczności regulacji ognisk) z trybem ciągłej automatycznej optymalizacji obrazu w czasie rzeczywistym.
	Tak
	

	7. 
	Maksymalna głębokość obrazowania min. 40 cm, zależna od sondy i ustawień.
	Tak, podać
	

	8. 
	Monitor aparatu na przegubowym ramieniu, o przekątnej powyżej 23”.
	Tak, podać
	

	9. 
	Ekran dotykowy zintegrowany z konsolą o przekątnej powyżej 15”
	Tak, podąć
	

	10. 
	Konsola operatora – pulpit pływający z regulacją przesunięcia na boki min. 35 i wysunięcia do przodu min. 15 cm.
	Tak, podać
	

	11. 
	Maksymalna waga urządzenia z peryferiami (głowice, drukarka, bateria): 110 kg.
	Tak, podać
	

	12. 
	Niezależne bezpinowe gniazda do podłączenia głowic - min. 4.
	Tak, podać
	

	13. 
	Liczba wbudowanych gniazd USB: min. 6.
	Tak, podać
	

	TRYB OBRAZOWANIA

	14. 
	B-mode - 2D
	Tak
	

	15. 
	Częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w obrazowaniu 2D: min. 5000 obrazów/s   – zależy od sondy i ustawień
	Tak, podać
	

	16. 
	Częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w obrazowaniu 4D TEE: min. 1800 obrazów/s   – zależy od sondy i ustawień
	Tak, podać
	

	17. 
	Obrazowanie poszerzone dla trybu B-mode – z sondy sektorowej pole obrazowania od styku ze skórą pacjenta ograniczone odcinkiem a nie punktem.
	Tak
	

	18. 
	Obrazowanie harmoniczne
	Tak
	

	19. 
	M-mode
	Tak
	

	20. 
	Anatomiczny M-mode:
1) w czasie rzeczywistym
na pętlach obrazowych 2D zapisanych w pamięci CINE oraz z archiwum aparatu
z krzywej utworzonej przez operatora na pętli obrazów 2D z archiwum aparatu
	Tak
	

	21. 
	Kolorowy M-mode
	Tak
	

	22. 
	Doppler kolorowy - CF
	Tak
	

	23. 
	Power doppler
	Tak
	

	24. 
	Doppler spektralny z falą pulsacyjną:
1) automatyczna optymalizacja spektrum – przesunięcie linii bazowej i ustawienie skali jednym przyciskiem
automatyczna korekcja kąta jednym przyciskiem, 
regulacja linii bazowej i korekcji kąta na obrazach zapisanych w archiwum
	Tak
	

	25. 
	Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym dwóch ruchomych obrazów:
1) 1) w trybie 2D, 
2) 2) w trybie kolorowego Dopplera
	Tak
	

	26. 
	Triplex: 2D + CD + CWD na głowicy sektorowej
	Tak
	

	27. 
	Możliwość obrazowania 4D z sondy przezprzełykowej i przezklatkowej  
	Tak
	

	OPROGRAMOWANIE I ARCHIWIZACJA

	28. 
	Oprogramowanie pomiarowe z pakietem obliczeniowym   i raportami
	Tak
	

	29. 
	Raport z badania kardiologicznego z możliwością tworzenia własnych wzorów raportu
	Tak
	

	30. 
	Archiwizacja raportów z badań, obrazów i pętli obrazowych na wewnętrznym twardym dysku
	Tak
	

	31. 
	Wymagania postprocesingu dla zapisanych obrazów:
 - regulacja wzmocnienia
- zmiana zakresu dynamiki dla B-mode, dopplera kolorowego i sektralnego
- zmiana map B-mode, M-mode (koloryzacja)
- przetworzenie zapisanych petli B-mode na zapis M-mode i anatomiczny M-mode
- ustawienie kąta korekcji dla dopplera spektralnego i ciągłego
- wykonanie pomiarów i obliczeń dla badań kardiologicznych (w tym: PISA, Qp/Qs, EF)
	Tak
	

	32. 
	Oprogramowanie poprawiające zaawansowaną wizualizację objętościową 4D przez zastosowanie cieniowania, odbicia i oświetlenia. Technologia wykorzystująca do dwóch wirtualnych źródeł światła.
	Tak
	

	33. 
	Oprogramowanie do badań stress echo.
	Tak
	

	34. 
	Oprogramowanie do analizy wzdłużnych uszkodzeń mięśnia sercowego z prezentacją wyniku w formie wykresu “oko byka”.
	Tak
	

	35. 
	Oprogramowanie do automatycznego obliczania frakcji wyrzutowej.                                                                                                                                
	Tak
	

	36. 
	Oprogramowanie do automatycznej oceny pomiarów 2D parametrów lewej komory serca oparte na sztucznej inteligencji.
	Tak
	

	37. 
	Oprogramowanie do automatycznego rozpoznawania najczęstszych widm dopplerowskich i automatycznego wyboru narzędzi pomiarowych.
	Tak
	

	38. 
	Oprogramowanie z funkcją wizualizacji “trójwymiarowej” dopplera kolorowego poprzez cieniowanie na podstawie mocy sygnału przepływu.
	Tak
	

	39. 
	Oprogramowanie umożliwiające analizę wirów, pozwalające zrozumieć charakter przepływu krwi w sercu, redukując problemy z aliasingiem.
	Tak
	

	40. 
	Oprogramowanie wykorzystujące renderowanie objętościowe granic pomiędzy jamami a strukturami tkankowymi.
	Tak
	

	41. 
	Oprogramowanie do ilościowej analizy wzdłużnych uszkodzeń prawej komory i lewego przedsionka.
	Tak
	

	42. 
	Oprogramowanie do wyznaczania przy wykonanej przez mięsień lewej komory z wykorzystaniem parametrów odkształcenia oraz ciśnienia skurczowego.
	Tak
	

	43. 
	Oprogramowanie do wielowymiarowej analizy ilościowej lewej komory pod kątem odkształceń (podłużnego, okrężnego, radialnego, rotacji) oraz wyznaczania masy lewej komory z obrazów objętościowych.
	Tak
	

	44. 
	Pakiet oprogramowania dla obrazowania 4D do półautomatycznej oceny ilościowej zastawki mitralnej i trójdzielnej oraz wymiarów pierścienia zastawki aortalnej.
	Tak
	

	45. 
	Pakiet oprogramowania umożliwiający szacowanie objętości lewej komory serca, prawej komory serca, lewego przedsionka oraz frakcji wyrzutowej lewej komory serca, prawej komory serca, lewego przedsionka z obrazowania 4D. Oprogramowanie umożliwiające automatyczne i jednoczesne oszacowanie masy lewej komory oraz objętości lewego przedsionka.
	Tak
	

	46. 
	Oprogramowanie do identyfikacji uszka lewego przedsionka (LAA) oparte na sztucznej inteligencji w trybie 2D lub dwupłaszczyznowym. Umożliwienie uzyskanie wysokiej jakości nagrań 4D lewego przedsionka jednym przyciskiem.
	Tak
	

	47. 
	Wbudowana bateria umożliwiająca po odłączeniu aparatu od zasilania i ponownym podłączeniu automatyczne przejście z trybu czuwania do skanowania w czasie do 5 sek. Dodatkowo w przypadku awarii zasilania umożliwia skanowanie do 5 min.
	Tak, podać
	

	48. 
	Oprogramowanie z funkcjonalnością Dicom 3.0.
	Tak
	

	INNE

	49. 
	Videoprinter czarno-biały sterowany z klawiatury aparatu.
	Tak
	

	50. 
	Zintegrowany moduł EKG:
prezentacja na ekranie przebiegu EKG badanego pacjenta, kabel EKG na elektrody samoprzylepne
	Tak
	

	51. 
	Komplet kabli EKG
	Tak
	

	52. 
	Komputer z oprogramowaniem do archiwizacji obrazów i tworzenia elektronicznej dokumentacji badań echokardiograficznych obejmujący:
· Moduł tworzenia raportów medycznych przeznaczonych do dokumentowania badań echokardiografii przezklatkowej, przezprzełykowej oraz testów echokardiografii obciążeniowej (stress echo)
· Otwieranie i przeglądanie obrazów klinicznych w systemie, przy równoczesnym wyświetlaniu pomiarów i opisu badania na jednej stacji.
· Moduł statystyczny umożliwiający wyszukiwanie pacjentów i badań według zadanych kryteriów, np. pomiarów, predefiniowanych opisów.
· Jednoczesne przesyłanie danych (obrazów, pomiarów, opisów) do systemu z min. 2 aparatów USG w formacie danych nieprzetworzonych lub/i standardzie DICOM
· Zapis wyniku badania do pliku PDF
· Licencja pływająca z możliwością do 5 urządzeń

	Tak
	

	GŁOWICE

	53. 
	Głowica sektorowa, matrycowa do obrazowania objętościowego przezklatkowego:
1) pasmo częstotliwości   – min. w zakresie 1,0 MHz - 6,0 MHz
2) ilość fizycznych elementów piezoelektrycznych - min. 6000
3) wychylenie wiązki w dwóch płaszczyznach min 90°
	Tak, podać
	

	54. 
	Głowica przezprzełykowa – do obrazowania objętościowego - 4D- umożliwiająca jednoczesną wizualizację w czasie rzeczywistym minimum 3 niezależnych płaszczyzn o wzajemnie regulowanym położeniu:
1) pasmo częstotliwości – min. w zakresie 3 – 8 MHz
[bookmark: __DdeLink__232_73299874511]2) ilość fizycznych elementów piezoelektrycznych- min. 2500
	Tak, podać
	

	55. 
	Głowica liniowa naczyniowa:
1) pasmo częstotliwości min. 5 -12 MHz
2) ilość fizycznych elementów piezoelektrycznych min. 192
3) szerokość pola skanowania min. 39 mm
	Tak, podać
	

	POZOSTAŁE

	56. 
	Gwarancja minimum 24 miesiące
	Tak
	Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym. Dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w SWZ.

	57. 
	Karta gwarancyjna (załączyć wraz z dostawą urządzenia)
	Tak
	

	58. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim  (załączyć wraz z dostawą urządzenia)
	Tak
	

	59. 
	Szkolenie w zakresie obsługi aparatu w siedzibie Zamawiającego.
	Tak
	

	60. 
	Przedmiot umowy jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2024 poz. 1620) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych.
W przypadku, gdy komponenty, akcesoria lub elementy zestawu nie stanowią wyrobu medycznego w rozumieniu ww. ustawy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia stosownego oświadczenia wskazując, które elementy nie są wyrobami medycznymi
	Tak
	Szczegółową kalkulację cenową dotyczącą wyrobów niemedycznych Wykonawca winien podać w formie odrębnej tabeli stanowiącej załącznik do formularza ofertowego


[bookmark: _Hlk200529971]
Parametry wymagane zaznaczone „TAK” stanowią parametry graniczne, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty dokumentach przedmiotowych wraz z tłumaczeniem na język polski.

Serwis gwarancyjny prowadzi…………………..………..…………………..…....... (uzupełnić)

Treść oświadczenia wykonawcy: 
1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.
1. Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.
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Lp .  Parametry techniczne i funkcjonalne  Wymagania  Parametr oferowany  –     opisać, podać zakresy   (wskazać dokument  przedmiotowy wraz z numerem  strony na potwierdzenie  spełnienia parametru)  

1.    Nazwa produktu  podać   

2.    Model/typ  podać   

3.    Producent  podać   

4.    Cyfrowy układ przetwarzania wiązki z liczbą  efektywnych kanałów cyfrowych powyżej 100 mln  Tak , podać   

5.    Regulowany zakres dynamiki z poziomem górnym  powyżej 430 dB  Tak , podać   

6.    Obrazowanie ci ą głoogniskowe na całej głębokości  obrazowania (bez konieczności regulacji ognisk) z  trybem ciągłej automatycznej optymalizacji obrazu w  czasie rzeczywistym.  Tak   

7.    Maksymalna głębokość obrazowania min. 40 cm,  zależna od sondy i ustawień.  Tak , podać   

8.    Monitor aparatu na przegubowym ramieniu, o  przekątnej powyżej 23”.  Tak , podać   

9.    Ekran dotykowy zintegrowany z konsolą o przekątnej  powyżej 15”  Tak , podąć   

10.    Konsola operatora  –   pulpit pływający z regulacją  przesunięcia na boki  min. 35    i wysunięcia do przodu  min. 15 cm.  Tak , podać   

11.    Maksymalna waga urządzenia z peryferiami (głowice,  drukarka, bateria): 110 kg.  Tak , podać   

12.    Niezależne bezpinowe gniazda do podłączenia głowic  -   min. 4.  Tak , podać   

